Kvietimo priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija / VU – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Nr. 10-093-K-0029 „Įrangos, skirtos EHF bangų ruožo artimo lauko spektroskopijos, telekomunikacinių ir vaizdinimo sistemų elektroninių ir bangolaidinių komponentų tyrimams, įsigijimas (6G-ORBIS)“.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – plačiajuostis žemo fazinio triukšmo 40 GHz dažnio sintezatorius (toliau – prekės).

  - Prekė turi būti nauja, nenaudota. Prekė turi būti pristatyta ir pilnai paruošta eksploatavimui per  žemiau 1 lentelėje nurodytą terminą. Visos su pirkimo objektu susijusios išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto patalpos Nacionaliniame fizinių ir technologijos mokslų centre, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius, Lietuva.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtis:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo terminas (mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
| 1. | Plačiajuostis žemo fazinio triukšmo 40 GHz dažnio sintezatorius | 1 kompl. | ☐ | ☒ | Per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka: užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei šioje techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

3.2. Atitikimas techniniams reikalavimams.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plačiajuostis žemo fazinio triukšmo 40 GHz dažnio sintezatorius |  | Nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, modelį, gamintoją (Nurodomas prekės pavadinimas, gamintojas, pateikiama internetinė nuoroda į prekės gamintojo puslapį arba kartu su pasiūlymu pateikiami techninius parametrus patikimai įrodantys dokumentai, pvz. gamintojo prekės aprašymas)) |  |
|  | Įrenginio tipas | Vieno kanalo plačiajuostis iki 40 GHz žemo fazinio triukšmo dažnio sintezatorius |  |
|  | Dažnių diapazono žemutinė riba | ne didesnė kaip 10 kHz |  |
|  | Dažnių diapazono viršutinė riba | ne mažesnė kaip 40 GHz |  |
|  | Dažnio skiriamoji geba | ne didesnė kaip 0,01 Hz (10 mHz) |  |
|  | Dažnio tikslumas | <=0,2 ppm |  |
|  | Išėjimo galios diapazonas | Ne siauresnis kaip: - nuo ≤−10 dBm iki ≥+15 dBm, kai dažnis iki 4.99 GHz; - nuo ≤−5 dBm iki ≥+10 dBm, kai dažnis nuo 5 iki 20 GHz; - nuo ≤-10 dBm iki ≥+7 dBm, kai dažnis >=25 GHz |  |
|  | Išėjimo galios nustatymo žingsnis | ne didesnis kaip 0,5 dB |  |
|  | SSB fazinis triukšmas ties 1 GHz, esant 10 Hz poslinkiui | ne didesnis kaip −85 dBc/Hz |  |
|  | SSB fazinis triukšmas ties 1 GHz, esant 1 kHz poslinkiui | ne didesnis kaip −125 dBc/Hz |  |
|  | SSB fazinis triukšmas ties 1 GHz, esant 20 kHz poslinkiui | ne didesnis kaip −125 dBc/Hz |  |
|  | SSB fazinis triukšmas ties 1 GHz, esant 100 kHz poslinkiui | ne didesnis kaip −140 dBc/Hz |  |
|  | Dažnio perjungimo greitis (standartinis) | ne didesnis kaip 25 μs |  |
|  | Harmonikų slopinimas | ne didesnis kaip -50 dBc |  |
|  | Neharmoninių parazitinių signalų lygis | ne didesnis kaip −50 dBc, kai dažnis <20GHz |  |
|  | Išorinis atskaitos įėjimas | Turi būti galimybė įrenginį valdyti naudojant fazės sinchronizavimo kilpą (angl. Phase-Locked Loop, PLL) su vartotojo programuojamu išoriniu atskaitos dažniu |  |
|  | Moduliacijos tipai | Turi būti fazinė moduliacija (PM), dažninė moduliacija (FM) ir impulsinė moduliacija |  |
|  | Skleidimo režimai | Turi būti sąrašo skleidimas ir dažnių skleidimas |  |
|  | Išėjimo kanalų skaičius | ≥1 |  |
|  | Radijo dažnio (RF) išėjimo jungtis | K jungtis, 50 Ω, suderinama su SMA; arba lygiaverti |  |
|  | Nuotolinio valdymo sąsajos | Turi būti Ethernet jungtis |  |
|  | Valdymo komandų kalba | SCPI arba lygiavertė |  |
|  | Garantija* | ne trumpesnė kaip 12 mėnesių |  |

* Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Kvietimo 3 priedo „Sutarties SS projektas“ 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančius dokumentus. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad Prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins Prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis Prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos Prekės atitinka reikiamus standartus, bei Prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys Prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei Prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad Prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.