TECHNINĖ SPECIFIKACIJA: PACIENTŲ TRANSPORTAVIMO VEŽIMĖLIAI/LOVOS

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir/ar prekės gamintojo pasirašytos deklaracijos (jei gamintojo kataloge/buklete/brošiūroje/instrukcijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba lygiaverčius dokumentus, su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekės charakteristiką privalo savo pasiūlyme rodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyta  „ nuo...iki“, „ne daugiau“, „ne mažiau“, „ribose“ tai bus taip pat tinkamos reikšmės, jei tiekėjai pasiūlys parametrus lygius nurodytoms reikšmėms: „ nuo (arba lygu)...iki (arba lygu)“, „ne daugiau (arba lygu)“, „ne mažiau (arba lygu)“, „ribose (arba lygu)“.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, po pristatymo  įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas.

5. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

6. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota.

7. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Tiekėjas garantinio laikotarpio metu atlieka nemokamą prekių remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlieka techninę priežiūrą (taikoma jei techninę priežiūrą numato gamintojas), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

8. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija:

8.1.  CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopija

8.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

8.3. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba;

8.4.  Prekių perdavimo-priėmimo aktas.

9. Personalo mokymai:

9. 1. Mokymai kontaktiniu būdu ≥ 2 specialistams. Mokymų trukmė ≥0,5 akademinė val.

10. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo arba tiekėjo patvirtinimą/deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus.

Pacientų transportavimo vežimėlis/lova, 10 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) ir/ar prekės gamintojo pasirašytos deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų (išskyrus TS numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Funkcionalus vežimėlis, skirtas pacientų transportavimui vidaus patalpose, tinkamas pabudimo palatai, skubiai pagalbai ir diagnostikai. |  |  |
| 2 | Kėlimo mechanizmas | Dviejų hidraulinių kolonų sistema, valdoma kojiniais pedalais iš abiejų vežimėlio pusių. |  |  |
| 3 | Konstrukcija | Plieninis rėmas, dengtas epoksidinio poliesterio milteliniais dažais (atsparus korozijai ir dezinfekcijai) arba lygiavertis. |  |  |
| 4 | Gulimasis paviršius | Ne mažiau kaip 2 dalių, pagamintas iš HPL plokštės (arba lygiavertės), visiškai laidus rentgeno spinduliams. |  |  |
| 5 | Matmenys | Gulimos platformos matmenys: 1900 x 650 mm(±10 mm). Išoriniai matmenys: ne daugiau 2100 x 850 mm. |  |  |
| 6 | Aukščio reguliavimas | - Hidraulinio cilindro pagalba - Diapazonas: ne siauresnis kaip 565 – 885 mm (matuojant be čiužinio). |  |  |
| 7 | Pozicijų reguliavimas | Nugaros dalis reguliuojama dujinės spyruoklės pagalba iki 75° pasvirimo kampo nus. |  |  |
| 8 | Specialios pozicijos | Hidraulinio cilindro pagalba nustatoma Trendelenburgo ir atvirkštinio Trendelenburgo pozicijos: ne mažiau kaip 15° / 15°. |  |  |
| 9 | Saugi darbinė apkrova (SDA): | ne mažesnė kaip 350 kg. |  |  |
| 10 | Važiuoklė | Keturi ratai (diametras ne mažiau 200 mm) su centriniu trijų pozicijų stabdžiu. |  |  |
| 11 | Manevringumas | Būtinas papildomas penktasis ratukas arba lygiavertis sprendimas, užtikrinantis stabilų važiavimą tiesiai ir lengvą apsisukimą. |  |  |
| 12 | Saugos elementai | - Nulenkiami šoniniai ranktūriai; - Ištisiniai šoniniai buferiai viso rėmo apsaugai. |  |  |
| 13 | Komplektacija | - Nuimamas čiužinys (ne mažiau 10 cm storio, neperšlampamas); - Reguliuojamo aukščio infuzinis stovas. |  |  |
| 14 | Ergonomika | Stūmimo rankenos galvūgalio ir kojūgalio dalyse. |  |  |