Operacinės stalas traumatologinėms operacijoms

Techninė specifikacija

1. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.

2. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Tiekėjas turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius prekės gamintojo (toliau – gamintojo) dokumentus (katalogus ir/ar prospektus ir/ar kitą dokumentaciją su siūlomų prekių aprašymais). Tais atvejais, kai parametrų atitiktį patvirtinantys gamintojo dokumentai yra pateikti anglų kalba, jų vertimų į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu pateikti neprivaloma. Jei šių dokumentų turinys Perkančiajai organizacijai yra aiškus, vertimai gali būti nereikalaujami. Priešingu atveju, Perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas privalės pateikti vertimus į lietuvių kalbą. Pateiktame gamintojo dokumente turi būti pažymėta, kurį techninės specifikacijos reikalavimą patvirtina nurodytas parametras. Pasiūlymo formoje (1 priedo grafoje „Siūlomos parametrų reikšmės") turi būti nurodytas gamintojo dokumento puslapis, kuriame yra ši žyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

2.1. Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo  (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

3. Tiekėjas turi teisę atlikti siūlomų prekių techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą. Prekės pristatymo metu būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą gali atlikti gamintojas arba gamintojo įgaliotas atstovas, turintis teisę vykdyti techninį aptarnavimą ir garantinę priežiūrą, arba tiekėjas gali būti pasirašęs sutartį su tokią teisę turinčiu asmeniu.

4. Garantinis prekių laikotarpis – ne mažiau kaip 36 mėn.

5. Pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti visus dokumentus įrodančius prekės atitiktį nustatytiems 1-10 techninės specifikacijos punktuose reikalavimams.

1 lentelė. Privalomieji reikalavimai prekėms:

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Operacinis stalas traumatologinėms operacijoms | 1. Tinkamas naudoti įvairių operacijų metu: traumatologinėms operacijoms. |
| 2. | Bendrieji reikalavimai stalui: | 1. Stalas mobilus, su ratukais. 2. Darbinėje padėtyje stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba korpuse integruotais ratukais, su elektriniu stabdžiu blokuojant ratukus arba centrinė ratukų blokavimo sistema. 3. Stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas elektrinis arba elektrinis – hidraulinis (arba lygiavertis). 4. Operacinio stalo padėčių keitimo valdymas valdymo pulteliu arba kolonoje integruotu elektriniu valdymo pultu arba pakabinamu ant stalo valdymo pultu. 5. Didžiausia leistina stalo darbinė apkrova ne mažiau kaip 300 kg. 6. Išoriniai (gabaritiniai) matmenys: 6.1. Ilgis ne mažiau 1960 mm. |
| 3. | Reikalavimai stalviršiui: | Stalviršis sudarytas iš ne mažiau kaip 4 atskirai valdomų sekcijų |
| 4. | Reikalavimai čiužiniui: | 1. Pralaidus rentgeno spinduliams. 2. Fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos, nuimamas nenaudojant įrankių 3. Čiužinio storis ne mažiau 60 mm. |
| 5. | Stalviršio padėties reguliavimas | 1. Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimas intervale ≥ (680 – 960) mm; 2. Trendelenburgo ir Anti-Trendelenburgo padėties nustatymas ≥ ±26°; 3. Šoninis (lateralinis) pavertimas ne mažiau nei ±20°; 4. Nugaros segmento reguliavimas intervale ≥ (nuo -35° iki + 70°); 5. Išilginis stalviršio paslinkimas ≥ 300 mm, 6. Nulinės padėties nustatymas. |
| 6. | Operacinio stalo komplektacija: |  |
| 6.1 | Anestezijos rėmas | 1. Tvirtinamas prie operacinio stalo. 2. ,,L‘‘ formos |
| 6.2 | Rankos atrama, skirta padėti rankai – 2 vnt. | 1. Tvirtinama prie operacinio stalo. 2. Padengta antistatine danga. 3. Su rankos fiksavimo diržu. |
| 6.3 | Kojų laikikliai – 2vnt. | 1. Goepel tipo arba lygiaverčiai kojų laikikliai 2. Tvirtinami prie operacinio stalo. |
| 6.4 | Diržas paciento fiksavimui – | Diržas, skirtas paciento liemens fiksavimui prie operacinio stalo. |
|  | 1 vnt. |  |
| 6.5 | Pagalvėlė galvai – 1 vnt. | Gelio (arba lygiavertės medžiagos). |
| 7. | Maitinimo šaltinis | 1. 230 V ± 10%, 50Hz ± 2%, elektros tinklas; 2. Įkraunamas integruotas vidinis akumuliatorius ar lygiavertis |
| 8. | Valymas ir dezinfekcija | Paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui |
| 9. | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti: CE atitikties deklaracija (jeigu I klasės prietaisas); Notifikuotosios įstaigos išduotas sertifikatas ir nurodytas notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris (jeigu II klasės prietaisas) | Kartu su pasiūlymu pateikiamas |  |
| 10. | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4. punktu(-ais). | Būtinas gamintojo atitinkamas patvirtinimas, kuris pateikiamas kartu su pasiūlymu. |  |

_______________________________________