Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija  (I pirkimo dalis)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

I pirkimo dalis - KRAUJOSPŪDŽIO MATAVIMO APARATAI ( 50 vnt.)

1. Įstaiga planuoja įsigyti kraujospūdžio matavimo aparatų - 50 ( penkiasdešimt) vienetų (toliau- Prekė (-ių)), vykdant projektą „Sveikatos centrų veiklos modelio diegimas Šiaulių miesto savivaldybėje, Nr. 09-023-P-0003“. Finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos fondų lėšos.

2. Prekės ir visos jos sudedamosios dalys privalo būti naujos, nenaudotos ir pilnai sukomplektuotos. Gamykliškai atnaujinti (angl. renew, refurbished, remarked) komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekės turi būti pripažintos ir naudojamos vadovaujantis  Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

3. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti dokumentus: Prekių perdavimo-priėmimo aktas, įrangos naudojimo ir/ar priežiūros instrukcija lietuvių kalba, kad būtų užtikrintas tinkamas Prekių naudojimas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas Prekių gamintojo dokumentacijoje ir kituose tiekėjo pateiktuose dokumentuose.

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

4.1. Siūlomos Prekės ES atitikties deklaraciją (angl. EU Declaration of Conformity) ir paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos išduotą atitikties sertifikatą (angl. EU Quality Management System Certificate arba EU Technical Documentation Assessment Certificate), arba lygiaverčius dokumentus patvirtinančius, kad siūloma Prekė atitinka 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos originalo kalba ir vertimai į lietuvių kalbą.

4.2. Tiekėjas turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius Prekės gamintojo (toliau – gamintojo) dokumentus (katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių gamintojo dokumentų originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai  turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus per 5 darbo dienas). Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o šių pirkimo dokumentų 3 priedo „Pasiūlymo forma“  4.7. punkto lentelės grafoje „Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją“ turi būti nurodytas puslapis, kuriame yra atžyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos Prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (Prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę Prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

6. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyta  „ nuo...iki“, „ne daugiau“, „ne mažiau“, tai bus tinkamos reikšmės, jei tiekėjai pasiūlys parametrus lygius nurodytoms reikšmėms: „ nuo (arba lygu)...iki (arba lygu)“, „ne daugiau (arba lygu)“, „ne mažiau (arba lygu)“.

7. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas Prietaiso/Prekės  transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, pristatymas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu,  perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su Preke. Prekės turi būti komplektuojamos su visais reikalingais tvirtinimo elementais, laidais, kabeliais, adapteriais, jungtimis ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis sujungti visus sistemos vidinius ir komutavimo įrenginius, reikalingus užtikrinant taisyklingą prietaisų veikimą.

8. Garantinio aptarnavimo sąlygos:

8.1. Garantinis laikotarpis:

-  įrangai ne mažiau kaip 24 mėn. nuo Prekių perdavimo -priėmimo akto pasirašymo datos;

- manžetėms ne mažiau kaip 12 mėn. nuo Prekių perdavimo -priėmimo akto pasirašymo datos.

8.2. Garantinis aptarnavimas: į garantinio aptarnavimo kainą įskaičiuojamos visos atsarginės dalys, eksploatacinės medžiagos (reikalingos techninei priežiūrai), meistro darbo ir įrangos transportavimo išlaidos.

8.3. Reagavimo ir remonto terminai: Tiekėjas privalo patvirtinti pranešimą apie gedimą per 1 darbo dieną. Gedimai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo gavimo. Jei gedimo pašalinti per nurodytą terminą neįmanoma, tiekėjas privalo ne vėliau kaip 11-tą darbo dieną nemokamai pateikti lygiavertę pakaitinę Prekę visam remonto laikotarpiui.

8.4. Periodinė priežiūra: Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas nemokamai atlieka visus gamintojo nurodytus privalomus periodinius techninius patikrinimus ir derinimą.

Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus.

9. Perkamoms prekėms yra taikomas žaliasis reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. -  prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (manžetės, maitinimo adapteriai būtų lengvai pakeičiamos), (jų tiekimą rinkai) per garantinį jos laikotarpį ir  ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus (nurodyti konkrečią trukmę)  nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai.

Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

1 pirkimo dalis - KRAUJOSPŪDŽIO MATAVIMO APARATAI – 50 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Skirtas matuoti sistolinį ir diastolinį kraujospūdį bei širdies ritmą |
| 2. | Kraujospūdžio matavimo aparato tipas | Automatinis |
| 3. | Ekranas momentiniam rezultatų rodymui | Būtinas |
| 4. | Manžetė (padidinto dydžio) | Ne mažesnė nei 22 - 42 cm |
| 5. | Matavimo diapazonas ne siauresnėse ribose | Bendro slėgio: 0 – 299 mmHg Sistolinio kraujospūdžio: 60 – 250 mmHg Diastolinio kraujospūdžio: 40 – 200 mmHg Pulso: 40 – 180 dūžių per minutę |
| 6. | Matavimo tikslumas | ±3 mmHg spaudimui, ±5 % pulsui |
| 7. | Ryšio galimybės | Įrangos gamintojas turi suteikti galimybę gauti duomenis per API arba lygiavertį sprendimą, naudojant „Bluetooth“ ir(arba) „Wi-Fi“, siekiant užtikrinti integraciją su išorinėmis sistemomis. |
| 8. | Maitinimo šaltinis | Įkraunamas integruotas akumuliatorius arba komplektacija su įkraunamomis baterijomis (AA /AAA tipo). Jei siūlomas prietaisas neužtikrina įkraunamų baterijų krovimo funkcijos pačiame aparate, tiekėjas komplekte privalo papildomai pateikti išorinį šių baterijų įkroviklį. |
| 9. | Prietaisas turi turėti aiškią senkančios baterijos indikaciją | Garsinę ir/arba vizualinę |
| 10. | Prietaisas privalo turėti automatinio išsijungimo funkciją | Būtina |
| 11. | Suderinamumas su iOS ir Android operacinėmis sistemomis | Būtinas |
| 12. | Metrologinė patikra (gamyklinė) | Ne mažiau 10 mėn. galiojimas nuo prekių pristatymo dienos |
| 13. | Komplektacija | USB laidas ir adapteris EU (skirtas prietaiso maitinimui tiesiogiai iš elektros tinklo) bei išorinis įkraunamų baterijų įkroviklis (jei taikoma pagal techninės specifikacijos lentelės 8 punktą). |
| 14. | Siūloma įranga turi atitikti ES 2017/745 reglamento arba lygiaverčio reikalavimus medicinos prietaisams | Būtina (pateikiama su pasiūlymu) |
| 15. | Garantinis terminas: - Matuokliams - manžetėms | ≥ 24 mėnesiai (nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos); ≥ 12 mėnesių (nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos) |

_________________________