Pirkimo sąlygų

2 priedas „Techninė specifikacija  (II pirkimo dalis)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

2 pirkimo dalis – GLIUKOZĖS MATUOKLIAI ( 150 vnt.)

1. Įstaiga planuoja įsigyti  gliukozės matuoklių 150  (vienas šimtas penkiasdešimt) vienetų (toliau- Prekė (-ių)), vykdant projektą „Sveikatos centrų veiklos modelio diegimas Šiaulių miesto savivaldybėje, Nr. 09-023-P-0003“. Finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos fondų lėšos.

2. Prekės ir visos jo sudedamosios dalys privalo būti naujos, nenaudotos ir pilnai sukomplektuotos. Gamykliškai atnaujinti (angl. renew, refurbished, remarked) komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekės turi būti pripažintos ir naudojamos vadovaujantis  Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

3. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti dokumentus: Kartu su Prekėmis pateikiami šie dokumentai:  Sąskaita, kuri bus laikoma Prekių perdavimo-priėmimo aktu, Naudojimo instrukcijos lietuvių ir/ar anglų kalba.

4.  Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

4.1. Siūlomos Prekės ES atitikties deklaraciją  (angl. EU Declaration of Conformity) arba lygiaverčius dokumentus patvirtinančius, kad siūloma Prekė atitinka 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos originalo kalba ir vertimai į lietuvių kalbą.

4.2. Tiekėjas turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius Prekės gamintojo (toliau – gamintojo) dokumentus (katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių gamintojo dokumentų originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai  turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus per 5 darbo dienas). Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o pirkimo dokumentų 4 priedo „Pasiūlymo forma“  4.7  punkto 4 stulpelyje „Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją“ turi būti nurodytas puslapis, kuriame yra atžyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos Prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (Prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę Prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

6. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyta  „ nuo...iki“, „ne daugiau“, „ne mažiau“, tai bus tinkamos reikšmės, jei tiekėjai pasiūlys parametrus lygius nurodytoms reikšmėms: „ nuo (arba lygu)...iki (arba lygu)“, „ne daugiau (arba lygu)“, „ne mažiau (arba lygu)“.

7. Pristatymo metu Prekės turi galioti ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

- pirkimo dalis - GLIUKOZĖS MATUOKLIS (nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistema) – 150 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Gliukozės matuoklis (jutiklis), skirtas nuolat matuoti gliukozės kiekį tarpląsteliniame skystyje |
| 2. | Veikimo būdas | Įvedamas po oda |
| 3. | Veikimo laikas | Ne trumpesnis nei 10 parų. Jei prietaiso veikimo laikotarpis yra 10 parų, privalo būti užtikrinta ne mažiau kaip 12 valandų atidėjimo laikotarpio galimybė kiekvieno naudojimo pabaigoje. Šis reikalavimas netaikomas, jei siūlomo prietaiso bendras veikimo laikotarpis yra 14 parų ar ilgesnis. |
| 4. | Atsparus vandeniui | Būtinas |
| 5. | Gliukozės matuoklio veikimo (apšilimo laikotarpis) pradžia nuo įvedimo po oda momento | Ne ilgesnis nei 30 min. |
| 6. | Ryšio galimybės | Bluetooth |
| 7. | Suderinamumas su iOS ir Android operacinėmis sistemomis | Būtinas |
| 8. | Programėlė mobiliajam telefonui (app) | Turi pateikti ne mažiau kaip 4 rodmenis iš jutiklio: - jutiklio rodmuo; - tendencijų informacija; - trumpalaikių (iki 24 val.) tendencijų kreivė; - ilgalaikių (ne mažiau kaip 14 dienų) tendencijų kreivė. Turi būti galimybė sietis su kitomis sveikatos priežiūros programėlėmis. |
| 9. | Kalibravimas | Gamyklinis |
| 10. | Siūloma įranga turi atitikti ES 2017/745 reglamento arba lygiaverčio reikalavimus medicinos prietaisams | Būtina (pateikiama su pasiūlymu) |

________