TSD-441, VPP-2503

Portatyvinės ultragarso sistemos techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos konstrukcija | - Portatyvus (pritaikytas nešioti, sveriantis ne daugiau kaip 10 kg) ultragarsinis diagnostinis aparatas; - Sukomplektuotas su mobiliu stovu arba staliuku: - Specialios konstrukcijos – techniškai suderintas su siūlomo modelio ultragarsiniu diagnostiniu aparatu; - Su ≥ 4 ratukais; - Ne mažiau kaip 2 ratukai fiksuojami (su stabdžiais); - Su ≥ 2 daviklių laikikliu stovo arba staliuko šone (iš kairės arba dešinės) arba abiejuose šonuose; - Mobilus stovas arba staliukas su specialia vieta (pvz., krepšiu) priedams laikyti arba stalčiumi priedams sudėti. |  |
| 2. | Daviklių jungtys | > 2 aktyvios jungtys aparate arba > 1 aktyvi jungtis aparate, prie kurios tiekėjas įsipareigoja pridėti šakotuvą |  |
| 3. | Monitorius | - LCD arba LED arba lygiavertis; - Ekrano įstrižainė: ≥ 15 colių; - Raiška: ≥ 1024×768 pikselių; - Reguliuojamo pasvirimo kampo, reguliavimo eiga ≥ 30⁰; - Ekrane rodomas akumuliatoriaus (baterijos) įkrovimo lygis. |  |
| 4. | Vaizduojamo gylio diapazonas | ≥ 30 cm |  |
| 5. | Didžiausias kadrų dažnis | ≥ 400 kadrų/s |  |
| 6. | Didžiausia kadrų atminties talpa (angl. „cine memory“) | ≥ 10 000 kadrų arba ≥ 384 MB |  |
| 7. | Sistemos paleidimo („užsikrovimo“) trukmė | - Pilnai išjungtos: ≤ 150 s; - Esančios parengties būsenoje (angl. „stand by“): ≤ 60 s. |  |
| 8. | Atliekami tyrimai | - Periferinių kraujagyslių echoskopija; - Smulkių kūno dalių echoskopija. |  |
| 9. | Darbo režimai | - B arba 2D; - M; - Spalvinis dopleris; - Pulsinės bangos dopleris. |  |
| 10. | B arba 2D režimo dinaminis diapazonas | ≥ 90 dB |  |
| 11. | Pacientų duomenų ir vaizdų išsaugojimo galimybės | - Tyrimų duomenys yra išsaugomi aparato vidinėje atmintyje; - ≥ 256 GB talpos vidinis kietasis diskas; - Yra USB jungtis duomenų perkėlimui. |  |
| 12. | Pacientų duomenų administravimo sistema, jos funkcijos | - Paciento duomenų įvedimas; - Anksčiau įvesto paciento paieška ir duomenų peržiūra; - Tyrimo peržiūra. |  |
| 13. | Automatinis vaizdo parametrų optimizavimas | Aparatas turi automatinio vaizdo parametrų optimizavimo funkciją |  |
| 14. | Tyrimo ataskaitų spausdinimas išoriniu lazeriniu A4 formato spausdintuvu (spausdintuvą įtraukti į sistemos komplektaciją nereikalaujama) | Tyrimo ataskaitas galima atspausdinti išoriniu lazeriniu A4 formato spausdintuvu |  |
| 15. | Sistemos funkcionalumo praplėtimo ateityje galimybės | Galimi ≥ 2 iš žemiau išvardintų: - Ultragarsiniai tyrimai faziniu davikliu; - Nuolatinės bangos (CW) dopleris; - Audinių dopleris TDI arba lygiavertė funkcija; - Automatiniai išmetimo frakcijos (EF) skaičiavimai. |  |
| 16. | Maitinimo šaltinis | - Aparatas su vidiniu įkraunamu akumuliatoriumi (baterija); - Akumuliatorius (baterija) užtikrina ultragarsinio diagnostinio aparato autonominį maitinimą ≥ 50 minučių. |  |
| 17. | Akumuliatoriaus (baterijos) įkrovimo trukmė | Akumuliatorius (baterija) pilnai įkraunamas nuo 0% iki 100% ne ilgiau nei per 4 valandas |  |
| 18. | Komplektacija: |  |  |
| 18.1. | Linijinis daviklis smulkių periferinių kraujagyslių tyrimams (kiekis 1 vnt.) | - Apžvalgos lauko plotis ≥ 34 mm; - Elementų skaičius ≥ 128; - Skenavimo gylis ≥ 8 cm; - Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 4 iki 11 MHz. |  |
| 18.2. | Akumuliatoriaus (baterijos) įkrovimo priedas /-ai | Į komplektaciją įtrauktas akumuliatoriaus (baterijos) įkrovimo laidas |  |
| 18.3. | Nešiojimo krepšys | Apsauginis krepšys nešiojamam ultragarso aparatui |  |
| 19. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 20. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 21. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 22. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 23. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 24. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 25. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkama tarpusavyje techniškai derinama portatyvinė ultragarso sistema (nešiojamas ultragarso aparatas su priedais, būtinais užtikrinti įrangos funkcionalumą), todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

__________________________