## Sheet1
SPS priedas Nr.1
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pjovėjas linijinis su elektriniu peiliu ir jam skirtomis kasetėmis (12729)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus - kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo techninius dokumentus, įrodančius techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikimą lietuvių kalba (reikalavimai dokumentų vertimui pateikti Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p., lietuvių kalba privaloma pateikti tik techninę informaciją, kuri įrodo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams). Teikiamuose gamintojo techniniuose dokumentuose tiekėjas turi pažymėti informaciją (pabraukti ar spalvotai pažymėti arba rodyklėmis nurodyti ar pan.), kuri įrodo prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir prie pažymėtos informacijos turi įrašyti techninės specifikacijos punktų numerius, kuriuose nurodyti reikalavimai. Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo pateikti prekių gamintojo techninių dokumentų originalus, tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Pastaba. Jei techniniai duomenys, įrodantys, kad prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, pateikti bendruose gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar pan.) ne lietuvių kalba (turėtų būti anglų kalba, nes ji laikoma tarptautine verslo komunikacijos kalba), tokiu atveju, nereikia pateikti viso dokumento vertimo į lietuvių kalbą, būtina pateikti vertimą į lietuvių kalbą tik tų dokumento vietų, kurios būtinos įrodymui, jog prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Planuojama pirkėjo | [10 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos | Maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM
1 |  | Automatinis endoskopinis pjovimo instrumentas su integruotu peiliu 60mm | 33141410-7 | 1. Instrumento ilgis 340 mm; 2. Rankenos atžvilgiu darbinė instrumento dalis rotuojama 3600, artikuliuojama 450 į abi puses; 3. Instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių; 4. Aparatas užtaisytas ličio baterija, kuri aktyvuoja elektrinį variklį skirtą audinių sukabinimui ir pjovimui. 5. Pjovimo peilis yra įmontuotas instrumento distalinėje darbinėje dalyje, iš UNS S42000 nerūdijančio plieno; Uždaytas darbinis kanalas; 6. Formuojamos siūlės ilgis 60 mm; 7. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. Prietaise įmontuotas specialus indikatorius rodantis jeigu kasetė buvo panaudota; Dėl saugumo negalima artikuliuoti instrumento uždarytomis žiotymis; 8. Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant; 9. Su tuo pačiu instrumentu leidžiama panaudoti imtinai iki 12 kasečių; 10. Instrumentas tinka 12 mm skersmens troakarams. 11.Ergonomiškas dizainas – rankena padengta guma, kad neslystų, mygtukai patogūs ir lengvai pasiekiami; Instrumentas valdomas viena ranka; 12. Tiekėjo atstovas turi būti išklausęs gamintojo mokymus, turi tai įrodančius dokumentus ir gali suteikti konsultacijas medicinos personalui valstybine kalba visą sutarties galiojimo laikotarpį (kvalifikacijos reikalavimas tiekėjui). 13. Turi būti pateiktos klinikinės studijos, kurios atspausdintos recenzuojamuose žurnaluose ir juose pateikti duomenys apie ne mažiau kaip 1000 operacijų, atliktų su tiekėjo siūlomais endoskopiniais stapleriais. | vnt. | 15 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5025 | 5276.25
2 |  | Kasetė Nr.1 | 33140000-3 | 1. Siūlės ilgis 60 mm, pjūvio ilgis 57 mm, 6 kabučių eilės, viso 88 kabučių. Kasetė turi nedidelius iškilimus, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu; Kabutės kojelės asimetriškos, kabutės viena kojelės viršūnėlė yra lenktą į vidų, tai užtikrina taisyklingą B formos kabučių formavimąsi. 2. Kabutės pagamintos iš titano ir plieno mišinio; 3. Uždarytų kabučių aukštis 2,0 mm. 4. Atviros kabutės aukštis 4.1 mm | vnt. | 12 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1920 | 2016
3 |  | Kasetė Nr.2 | 33140000-3 | 1. Siūlės ilgis 60 mm, pjūvio ilgis 57 mm, 6 kabučių eilės, viso 88 kabučių. Kasetė turi nedidelius iškilimus, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu; Kabutės kojelės asimetriškos, viena kojelės viršūnėlė yra lenktą į vidų, tai užtikrina taisyklingą B formos kabučių formavimąsi. 2. Kabutės pagamintos iš titano ir plieno mišinio; 3. Uždarytų kabučių aukštis 1,5 mm. 4. Atviros kabutės aukštis 3.6 mm. | vnt. | 48 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7680 | 8064
4 |  | Kasetė Nr.3 | 33140000-3 | 1. Siūlės ilgis 60 mm, pjūvio ilgis 57 mm, 6 kabučių eilės, viso 88 kabučių. Kasetė turi nedidelius iškilimus, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu; Kabutės kojelės asimetriškos, viena kojelės viršūnėlė yra lenktą į vidų, tai užtikrina taisyklingą B formos kabučių formavimąsi. 2. Kabutės pagamintos iš titano ir plieno mišinio; 3. Uždarytų kabučių aukštis 1,0 mm. 4. Atviros kabutės aukštis 2.6 mm. | vnt. | 12 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1920 | 2016
5 |  | Automatinis endoskopinis pjovimo instrumentas | 33141410-7 | 1. Instrumento ilgis 340 mm; 2. Rankenos atžvilgiu darbinė instrumento dalis rotuojama 3600, artikuliuojama 450 į abi puses; 3. Instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių; 4. Aparatas užtaisytas ličio baterija, kuri aktyvuoja elektrinį variklį skirtą audinių sukabinimui ir pjovimui. 5. Pjovimo peilis yra įmontuotas instrumento distalinėje darbinėje dalyje, iš UNS S42000 nerūdijančio plieno; Uždaytas darbinis kanalas 6. Formuojamos siūlės ilgis 45 mm; 7. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. Prietaise įmontuotas specialus indikatorius rodantis jeigu kasetė buvo panaudota; Dėl saugumo negalima artikuliuoti instrumento uždarytomis žiotymis; 8. Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant; 9. Su tuo pačiu instrumentu leidžiama panaudoti imtinai iki 12 kasečių; 10. Instrumentas tinka 12 mm skersmens troakarams. 11.Ergonomiškas dizainas – rankena padengta guma, kad neslystų, mygtukai patogūs ir lengvai pasiekiami; Instrumentas valdomas viena ranka; 12. Tiekėjo atstovas turi būti išklausęs gamintojo mokymus, turi tai įrodančius dokumentus ir gali suteikti konsultacijas medicinos personalui valstybine kalba visą sutarties galiojimo laikotarpį (kvalifikacijos reikalavimas tiekėjui). 13. Turi būti pateiktos klinikinės studijos, kurios atspausdintos recenzuojamuose žurnaluose ir juose pateikti duomenys apie ne mažiau kaip 1000 operacijų, atliktų su tiekėjo siūlomais endoskopiniais stapleriais. | vnt. | 12 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4020 | 4221
6 |  | Kasetė Nr.4 | 33140000-3 | 1. Siūlės ilgis 45 mm, pjūvio ilgis 43 mm, 6 kabučių eilės, viso 70 kabučių. Kasetė turi nedidelius iškilimus, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu; Kabutės kojelės asimetriškos, kabutės viena kojelės viršūnėlė yra lenktą į vidų, tai užtikrina taisyklingą B formos kabučių formavimąsi. 2. Kabutės pagamintos iš titano ir plieno mišinio; 3. Uždarytų kabučių aukštis 2,0 mm. 4. Atviros kabutės aukštis 4,1 mm. | vnt. | 12 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1920 | 2016
7 |  | Kasetė Nr.5 | 33140000-3 | 1. Siūlės ilgis 45 mm, pjūvio ilgis 43 mm, 6 kabučių eilės, viso 70 kabučių. Kasetė turi nedidelius iškilimus, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu; Kabutės kojelės asimetriškos, viena kojelės viršūnėlė yra lenktą į vidų, tai užtikrina taisyklingą B formos kabučių formavimąsi. 2. Kabutės pagamintos iš titano ir plieno mišinio; 3. Uždarytų kabučių aukštis 1,5 mm. 4. Atviros kabutės aukštis 3,6 mm | vnt. | 24 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3840 | 4032
8 |  | Kasetė Nr.6 | 33140000-3 | 1. Siūlės ilgis 45 mm, pjūvio ilgis 43 mm, 6 kabučių eilės, viso 70 kabučių. Kasetė turi nedidelius iškilimus, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu; Kabutės kojelės asimetriškos, viena kojelės viršūnėlė yra lenktą į vidų, tai užtikrina taisyklingą B formos kabučių formavimąsi. 2. Kabutės pagamintos iš titano ir plieno mišinio; 3. Uždarytų kabučių aukštis 1,0 mm. 4. Atviros kabutės aukštis 2,6 mm. | vnt. | 24 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3840 | 4032
[8 empty] | Viso: | 0 | 0 | Viso: | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30165 | 31673.25