Tiekėjams

Siunčiama CVP IS priemonėmis

DĖL PATEIKTO PAKLAUSIMO

Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT), vykdydama viešąjį pirkimą „Saulės jutiklių kalibravimo stendo įsigijimas“ skelbiamos apklausos būdu (pirkimo ID 7755871, toliau – Pirkimas), 2026-05-19 Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) priemonėmis gavo suinteresuoto tiekėjo paklausimą.

Paklausimas pateiktas laikantis Pirkimo dokumentų B dalies „Bendroji dalis“ (toliau – B dalis) 7.1 punkte nustatyto termino „<...>  Pasiūlymai dėl pirkimo dokumentų patikslinimo ar prašymai paaiškinti pirkimo sąlygas gali būti pateikiami CPO LT CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.“, t. y. pateiktas laiku (pasiūlymų pateikimo terminas, pratęstas iki – 2026-05-29 10:00 val.).

CPO LT viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 (aktuali redakcija), 24.3.7 p. ir Pirkimo dokumentų B dalies 7.2 p., teikia atsakymus į paklausime pateiktus klausimus:

Klausimas 1 (klausimo tekstas netaisytas)

Ar kalibravimo stendas bus naudojamas tik Perkančiosios organizacijos turimiems piranometrams kalibruoti? Jei ne prašome detalizuoti.

Atsakymas

Dėkojame už Jūsų klausimą. Atsakydami paaiškiname, kad kalibravimo stendo naudojimo apimtis ir paskirtis yra Perkančiosios organizacijos vidaus veiklos organizavimo klausimas, kuris Tiekėjų pasiūlymų parengimui ar pirkimo objekto įvykdymui įtakos neturi. Todėl detalesnė informacija šiuo klausimu neteikiama.

Klausimas 2 (klausimo tekstas netaisytas)

Reikalavimuose nurodyta, kad „Turi būti atliktas piranometrų kalibravimo stendo tinkamumo bandymas pas gamintoją (angl. Factory acceptance test – FAT) dalyvaujant ne mažiau kaip 2 (dviem) LHMT darbuotojams“. Kadangi tai yra gana sudėtinga sistema su specializuota programine įranga, gamintojas nerekomenduoja atlikti FAT bandymų, tačiau siūlo pilnus mokymus objekte, kuriuos vestų gamintojo kalibravimo ekspertas, siekiant užtikrinti, kad vietinė komanda prieš pradėdama kalibravimo darbus įgytų visas reikalingas žinias ir praktinę patirtį kalibravimo proceso vykdymui. Prašome patvirtinti, kad tokia opcija priimtina Perkančiajai organizacijai. Taip bus sutaupomos ir LHMT darbuotojų kelionės ir apgyvendinimo bei kitos komandiruotės išlaidos. Jei sąlyga tenkintina, tai suprantame, kad FAT bandymo protokolas nebus reikalaujamas.

Atsakymas

Dėkojame už Jūsų klausimą. Atsakydami paaiškiname, kad piranometrų kalibravimo stendo tinkamumo bandymas pas gamintoją (FAT), dalyvaujant Perkančiosios organizacijos atstovams, yra būtinas siekiant užtikrinti, kad gaminama įranga visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prieš ją perduodant gavėjui. Reikalavimas darbuotojų apmokymui taip pat numatytas Techninėje specifikacijoje (8 p.). Atsižvelgiant į tai, FAT bandymas ir jo protokolas išlieka privalomi, o tiekėjo siūloma alternatyva (mokymai objekte vietoj FAT) yra nepriimtina.

Klausimas 3 (klausimo tekstas netaisytas)

Ar teisingai suprantame, kad kalibravimo stendą Perkančioji organizacija susimontuos pati adresu Rapsų g. 5, Noreikiškės, Kauno r., Lietuva ir Tiekėjas už šias paslaugas nėra atsakingas?

Atsakymas

Patvirtiname, kad vadovaujantis Pirkimo sąlygų reikalavimais, Tiekėjas yra atsakingas už pilnos komplektacijos įrangos pristatymą adresu Rapsų g. 5, Noreikiškės, Kauno r., Lietuva, jos saugumą iki faktinio perdavimo ir dokumentacijos (įskaitant montavimo instrukciją) pateikimą, kaip numatyta Techninės specifikacijos 3.2 ir 9 punktuose. Pačių montavimo darbų atlikimas Tiekėjui nėra numatytas. Kartu pažymime, kad Tiekėjas išlieka visiškai atsakingas už Techninės specifikacijos 8 punkte numatytų ne mažiau kaip 2 (dviejų) darbuotojų pilnaverčių mokymų suorganizavimą ir pravedimą (apimant matavimų atlikimą, rezultatų vertinimą ir įrangos priežiūrą).

Klausimas 4 (klausimo tekstas netaisytas)

Techninių specifikacijų reikalavimuose nurodyta, kad turi būti pateikta nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija. Prašome patikslinti, ar šią deklaraciją teikia tik tiesiogiai pirkime dalyvaujantis Tiekėjas ar ir įrangos gamintojas?

Atsakymas

Dėkojame už Jūsų klausimą. Atsakydami paaiškiname, kad kai tikrinama informacija pagal VPĮ 37 str. 9 d. ir VPĮ 47 str. 9 d., Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją turi pateikti tik tiekėjas. Joje tiekėjas nurodo informaciją ir apie save, t. y. tiekėją, ir apie jo subtiekėjus, ir apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, minėtą deklaraciją turi pildyti kiekvienas grupės narys (visi jungtinės veiklos partneriai).

Klausimas 5 (klausimo tekstas netaisytas)

Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad dirbtinės spinduliuotės šaltinis turi būti halogeninė lempa (≥650 W). Tai akivaizdžiai riboja konkurenciją ir nesuteikia galimybės siūlyti lygiavertį šaltinį. Prašome patvirtinti, kad gali būti naudojamas LED pagrindu veikiantis dirbtinės šviesos šaltinis, kuris tuo pačiu atitinka ISO 9847:2023 Type A1 reikalavimus bei užtikrina reikalaujamą kalibravimo neapibrėžtį ir našumo parametrus.

Atsakymas

Dėkojame už Jūsų klausimą. Atsakydami paaiškiname, kad kalibruojami piranometrai yra termoelektrinio (thermopile) tipo, kurių veikimo principas pagrįstas visos absorbuojamos saulės spinduliuotės plataus diapazono (nuo 285 nm iki 3000 nm) pavertimu šiluma. Siekiant užtikrinti kalibravimo tikslumą, dirbtinės spinduliuotės šaltinis privalo generuoti tolygų, nepertraukiamą spinduliuotės spektrą diapazone nuo 285 nm iki 3000 nm arba platesniame, įskaitant ultravioletinę, matomąją ir infraraudonąją sritis. Be to, ISO 9847:2023 standarto A1 tipo kalibravimui būtinas spektrinis šaltinio suderinamumas su etaloniniu piranometru. Perkančiosios organizacijos turimi etalonai, metrologinis atsekamumas ir ilgamečiai duomenys yra tiesiogiai susieti su kalibravimu natūraliomis lauko sąlygomis (angl. outdoor calibration) bei gamintojo atliekamu etalonų kalibravimu. Vidaus laboratorijoje diegiamas dirbtinės spinduliuotės šaltinis privalo maksimaliai tiksliai atkartoti šį suderinamumą visame termoelektrinių piranometrų darbiniame diapazone. Tam tikslui Techninėje specifikacijoje pasirinkta halogeninės lempos technologija, kuri užtikrina nepertraukiamą spektrą ir sutampa su Perkančiosios organizacijos naudojamų piranometrų gamintojo taikomais kalibravimo standartais. Perėjimas prie kito tipo (pavyzdžiui, LED) šviesos šaltinio sukeltų spektrinio nesutapimo (angl. spectral mismatch) riziką lyginant su naudojamais natūraliomis lauko sąlygomis ir gamintojo kalibruotais etalonais bei dabiniais piranometrais. Šios paklaidos įvertinimui ir korekcijai Perkančioji organizacija neturi techninių ir operacinių galimybių.

Klausimas 6 (klausimo tekstas netaisytas)

Techninėje specifikacijoje reikalaujama, kad jautrio koeficiento perdavimo metodo išplėstinė neapibrėžtis būtų ne blogesnė kaip 0,5 %. Siūlomos sistemos perdavimo metodo neapibrėžtis būtų ±0,5 % (k=2), atitinkanti ISO 9847:2023 Type A1 reikalavimus. Prašome patvirtinti, ar Perkančioji organizacija turi omenyje būtent jautrio koeficiento perdavimo metodo neapibrėžtį, o ne bendrąją atsekamosios kalibracijos neapibrėžtį?

Atsakymas

Dėkojame už Jūsų klausimą. Atsakydami paaiškiname, kad techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimas (ne blogesnė kaip 0,5 %) yra taikomas būtent jautrio koeficiento perdavimo (matavimų metodo) išplėstinei neapibrėžčiai, o ne bendrajai atsekamosios kalibracijos neapibrėžčiai.

Klausimas 7 (klausimo tekstas netaisytas)

Prašome paaiškinti, ar reikalavimas dėl automatinio skaitmeninių piranometrų perprogramavimo reiškia automatinį „smart sensor“ tipo jutiklių atpažinimą ir komunikaciją kalibravimo metu?

Atsakymas

Dėkojame už Jūsų klausimą. Atsakydami paaiškiname, kad reikalavimas dėl automatinio skaitmeninių piranometrų perprogramavimo reiškia, jog kalibravimo stendas turi turėti techninę galimybę įrašyti (įprogramuoti) naują kalibravimo koeficientą tiesiai į skaitmeninį piranometrą kalibravimo proceso metu, be poreikio po kalibravimo prietaisą papildomai jungti prie kito kompiuterio rankiniam parametrų konfigūravimui. Specifinis „smart sensor“ tipo jutiklių automatinis atpažinimas nėra reikalaujamas, jei sistema užtikrina minėtą tiesioginį koeficiento įrašymą.

Klausimas 8 (klausimo tekstas netaisytas)

Vienas iš reikalavimų yra programinės įrangos licencija dviem darbo vietoms. Mūsų vertinimu, tokio reikalavimo pagrindimas nėra visiškai aiškus, kadangi sistema gali būti pilnai valdoma naudojant vieną kompiuterį ir vieną programinės įrangos licenciją. Prašome paaiškinti, ar Perkančioji organizacija sutiktų, kad sistema būtų valdoma iš vienos darbo vietos naudojant vieną programinės įrangos licenciją?

Atsakymas

Dėkojame už Jūsų klausimą. Atsakydami paaiškiname, kad reikalavimas programinės įrangos licencijai 2 (dviem) darbo vietoms yra nustatytas atsižvelgiant į laboratorijos darbo organizavimą ir turimą infrastruktūrą. Operaciniai procesai numato, kad programinė įranga turi būti įdiegta dviejų su įrenginiu dirbsiančių darbuotojų kompiuteriuose, o pirkti ar įrengti atskiro papildomo kompiuterio tik šios sistemos valdymui nėra planuojama. Siekiant užtikrinti darbo tęstinumą bei lankstumą abiem darbuotojams, reikalavimas licencijai dviem darbo vietoms išlieka nepakeistas.

Klausimas 9 (klausimo tekstas netaisytas)

Taip pat norėtume pasitikslinti, ar Perkančioji organizacija neprieštarautų, jeigu pagal specialiųjų reikalavimų dalį tiekėjas papildomai pasiūlytų įtampos stabilizatorių?

Atsakymas

Dėkojame už Jūsų klausimą. Atsakydami paaiškiname, kad Perkančioji organizacija neprieštarauja, jei Tiekėjas savo pasiūlyme, papildomai prie Techninėje specifikacijoje nurodytų privalomų reikalavimų, pasiūlys įtampos stabilizatorių, užtikrinantį saugų ir stabilų įrangos veikimą. Pažymime, kad šis elementas nėra privalomas visiems tiekėjams, o siūloma įranga privalo visiškai atitikti visus minimalius Techninės specifikacijos reikalavimus, įskaitant reikalavimus dirbtinės spinduliuotės šaltiniui.

Klausimas 10 (tekstas netaisytas)

Atsižvelgiant į pateiktus klausimus ir pirkimo specifiką bei reikalaujamų pateikti dokumentų apimtis (t.y. techninių reikalavimų atitikimą įrodančius dokumentus, deklaracijas, nacionalinį saugumą užtikrinančius dokumentus, informaciją apie gamintoją ir jį kontroliuojančius asmenis), nacionalines švenčių dienas praėjusią savaitę užsienyje, prašome pasiūlymų pateikimo terminą nukelti iki 2026-06-05 d.

Atsakymas

Perkančioji organizacija, įvertinusi Jūsų prašyme nurodytas aplinkybes, informuoja, kad 2026-05-21 buvo priimtas sprendimas pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026-05-29 10.00 val.

Pasiūlymų patekimo terminas nėra nukeliamas.

Pagarbiai

Komisija