Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

EDINBURGH INSTRUMENTS MULTIMODALINIŲ SISTEMŲ IŠPLĖTIMO MODULIO SKIRTO FOTOLIUMINESCENCIJOS MATAVIMAMS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, nes perkamas „Edinburgh Instruments“ multimodalinių sistemų išplėtimo modulis, skirtas fotoliuminescencijos matavimams, turi būti techniškai suderinamas su šio gamintojo sistemomis. Modulis turi būti pritaikytas FTMC turimoms „FL920“, „FS5“ ir „RMS1000“ serijos sistemoms, nes suderinimas vykdomas atliekant tiek mechaninę esamos įrangos modifikaciją, tiek programinės įrangos pritaikymą. Naujas modulis gaminamas pagal užsakovo pateiktus reikalavimus, užtikrinant pilną integraciją su turima įranga.

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos savybė | Minimalūs reikalavimai | Siūlomų prekių techniniai Parametrai* Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią savo siūlomos prekės reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendri reikalavimai išplėtimo moduliui |  |  |  |
|  | Sistemos integralumas | Perkamas modulis turi būti pateiktas kaip vientisa sistema | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |
|  | Komplektacija | Perkamą modulį turi sudaryti Spektroskopinis detektorius, emisijos monochromatorius ir išorinių lazerių tvirtinimo modulis | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |
|  | Funkcionalumas | Perkamas modulis skirtas fotoliuminescencijos matavimams | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |
|  | Funkcijų atnaujinimo ir išplėtimo galimybės | Perkamas modulis turi sudaryti galimybę, šio viešojo pirkimo sutartimi atnaujinus perkančiosios organizacijos turimą aparatinę ir programinę įrangą, naudoti priedus, leidžiančius atlikti Raman matavimus | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |
|  | Suderinamumas | Perkamo modulio visi prietaisai ir priedai turi būti suderinami su perkančiosios organizacijos turimomis „FLS“, „FS“ ir „RMS“ serijos sistemomis ir valdomi Edinburgh Instruments programine įranga | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |
| Spektroskopinis detektorius. Kiekis 1 vnt. |  |  | BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, GAMINTOJĄ, MODELĮ (Pildo tiekėjas) |
|  | Matuojamo spektro diapazonas | Ne siauresnis nei nuo 300 nm iki 1000 nm | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |
|  | Aktyvių pikselių skaičius | Ne mažesnis nei 1400 x 200 | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |
|  | Pikselio dydis (plotis x aukštis) | Ne mažesnis nei 15 x 15 μm, Ne didesnis nei 20 x 20 μm | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |
|  | Maksimalus spektrų skaičius per sekundę nuskaitant kamerą su pilnu vertikaliu pikselių surišimu (FVB) | Ne mažesnis nei 600 | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |
|  | Tiesiškumas | Ne mažesnis nei 99% | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |
|  | Suskaitmeninimo skyra | Ne mažesnė nei 16-bit | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |
|  | Maksimalus kvantinis efektyvumas diapazone nuo 500 iki 700 nm | Ne mažesnis nei 90 % | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |
|  | NIR spektrinio diapazono triukšmų (signalo moduliacijos) slopinimo technologija | Jutiklis su NIR signalo moduliacijos slopinimo technologija (angl. fringe suppression technology) arba lygiaverte technologija | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |
|  | Nuskaitymo režimai | CCD ir EMCCD nuskaitymo režimai arba lygiaverčiai | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |
|  | Žemiausias tipinis nuskaitymo triukšmas EMCCD režime | Mažesnis nei 1 e- | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |
| Emisijos monochromatorius. Kiekis 1 vnt. |  |  | BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, GAMINTOJĄ, MODELĮ (Pildo tiekėjas) |
|  | Židinio nuotolis | Ne mažesnis nei 220 mm ir ne didesnis nei 250 mm | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |
|  | Gardelių būgnų skaičius | Ne mažiau nei 1 vnt. | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |
|  | Gardelių būgno valdymas | Motorizuotas | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |
|  | Maksimalus gardelių skaičius būgne | Ne mažiau nei 5 | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |
|  | Įėjimo jungties tipas | Tiesioginis (angl. direct coupling), nenaudojant šviesolaidžių | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |
|  | Įėjimo plyšio valdymas | Motorizuotas | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |
|  | Išėjimo portų skaičius | Ne mažiau dviejų išėjimo portų: - Vienas suderinamas su pateikiamu spektroskopijos detektoriumi - Antras suderinamas su taškiniais (PMT tipo) detektoriais | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |
|  | Emisijos monochromatoriaus gardelės | Nemažiau nei 2: - Ne mažiau nei 1800 griovelių/mm, su bangos ilgiu ne mažiau nei 400 nm ir ne daugiau nei 500 nm - Ne mažiau nei 150 griovelių/mm, Įrėžio (angl. blaze) bangos ilgis ne mažiau nei 950 nm ir ne daugiau nei 1100 nm | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |
| Lazerių tvirtinimo modulis. Kiekis 1 vnt. |  |  | BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, GAMINTOJĄ, MODELĮ (Pildo tiekėjas) |
|  | Įėjimų skaičius išoriniams lazeriams | Ne mažiau dviejų (2) | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |
|  | Filtrų kubas | Lengvai keičiamas vartotojo, Nikon NTE tipo arba analogiškas | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |
|  | Filtrų skaičius viename kube | Galimybė įdiegti ne mažiau trijų filtrų į vieną kubą: - Bent vienas emisijos filtras - Bent vienas sužadinimo filtras - Bent vienas dichroinis filtras | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |
|  | Jungtys lazeriams | Lazerių įėjimų jungtys turi būti suderinamos su „Edinburgh Instruments“ EPL, HPL ir VPL serijos lazeriais | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |
| Paslaugos |  |  |  |
|  | Įrangos pristatymas, sumontavimas, instaliavimas bei techninių parametrų atitikimo reikalaujamiems standartams pademonstravimas | Tiekėjas privalo pristatyti įrangą ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 1 d., ją išpakuoti, sumontuoti ir instaliuoti. Instaliavus būtina pademonstruoti techninius rodiklius ir jų atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytoms reikšmėms. Esant poreikiui, dalį sistemos išplėtimo darbų galima atlikti gamintojo gamykloje, paimant perkančios organizacijos turimą sistemą (kurioje bus diegiamas išplėtimo modulis); tokiu atveju tiekėjas pilnai padengia logistikos išlaidas. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |
|  | Darbuotojų apmokymas | Ne mažiau nei dviejų perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymas 8 akad. val. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |
|  | Reikalavimai dėl įrangos sumontavimo, instaliavimo ir mokymų* | Įrangos sumontavimo, instaliavimo ir mokymų paslaugas privalo teikti gamintojo apmokytas, apie įrangą išmanantis (kvalifikuotas), asmuo. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis nei 12 mėnesiai | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |  |
| Žaliųjų pirkimų reikalavimai |  |  |  |  |
|  | Žalieji reikalavimai | Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Sutarties 2.1 punkte patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti, kitu atveju Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. | - |  |
|  |  | Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. | - |  |
|  |  | Tiekėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą - tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo “. | - |  |

*35. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti šios Techninės specifikacijos 30 punkte nurodytą reikalavimą pagrindžiančius dokumentus: Įrangos gamintojo laisvos formos patvirtinimas (gali būti sutartis/ kvalifikacijos pažymėjimas ar kt. (pagal formą nėra ribojama)), kad tiekėjo laimėjimo atveju, gamintojo patikėti asmenys (arba sutartį su tokiais asmenimis turintys atitinkamai kvalifikuoti asmenys) atliks įrangos sumontavimą, instaliavimą ir apmokymus, nurodant asmenų vardus, pavardes, atstovaujamą juridinį asmenį (jeigu atstovaujama).

36. Tiekėjas, siekdamas, kad perkančiajai organizacijai nekiltų įtarimų, gali su pasiūlymu pateikti gaminių brošiūras.

## _________________________