PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

    - Geriamojo vandens laboratorijoje, perkama II kokybės lygio vandens gryninimo ir distribucijos sistema, vietoje nusidėvėjusios ir gendančios esamos sistemos. Siekiama suefektyvinti vandentiekio vandens gryninimo iki II kokybės lygio procesą, vietoje esamų dviejų sistemų įsigyti vieną našesnę vandens gryninimo sistemą, kuri būtų išvedžiota po visos laboratorijos kabinetus. Vandens gryninimo sistema turi būti suderinama su laboratorijoje esančia I-o lygio gryninimo sistema PURELAB FLEX 2 (vandens srautas >2 l/min) ir prijungta prie laboratorijoje esančių 2 indaplovių. Sistema turi užtikrinti reikiamą slėgį ir švarumą nuo mikrobiologinio užteršimo ir atitikti II kokybės lygio vandens parametrus.

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

    - Jei neužtenka techninėje specifikacijoje pateiktos informacijos, Tiekėjui rekomenduojama atvykti į objektą ir pilnai įsivertinti reikalaujamas apimtis. Visos išlaidos susijusios su objekto apžiūra yra išskirtinai Tiekėjo sąskaita.

    - Patikslinti kartu su Prekėmis teikiamų paslaugų apimtis, pagal esamą padėtį objekte ir nustačius neatitikimus su numatytais techninėje specifikacijoje, raštiškai informuoti Užsakovą prieš pateikiant pasiūlymą.

    - Tiekėjas įvertina, kad įranga ir montavimo paslaugas bei sprendimai bus integruojami į veikiančius elektros-automatikos įrenginius, todėl privalo būti užtikrintas pilnas techninis suderinamumas su veikiančiomis sistemomis.

    - Siūloma vandens gryninimo sistema turi būti suderinama su laboratorijoje esančia I-o lygio gryninimo sistema PURELAB FLEX 2 (vandens srautas >2 l/min).

    - Tiekėjas tiekdamas Prekes, teikdamas paslaugas ir atlikdamas darbus privalo vadovautis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams valdantiems ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (galiojančiomis aktualiomis redakcijomis).

    - Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos ir įrangos instaliavimo bei darbuotojų apmokymo dirbti su įranga išlaidos.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  | Vandens gryninimo ir distribucijos sistema |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas Kiekis |  |  | 1 vnt. |  |  |
| Prekių pristatymo terminas (įskaitant montavimą ir kt. TS nurodytas paslaugas) |  |  | 5 mėn. |  |  |
| Eil. Nr. | Savybė | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |  | Tiekėjas siūlo [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
|  | Perkamas objektas |  |  |  |
|  | Modelis, gamintojas | Nurodyti tikslų modelį ir gamintoją. |  |  |
|  | Kilmės šalis | Reikalavimui dėl nacionalinio saugumo. |  |  |
|  | Paskirtis | Išgryninti vandentiekio vandenį iki II kokybės lygio. |  |  |
|  | Komplektacija | - II – lygio vandens gryninimo sistema su talpa; - Vandentiekio vandens numinkštinimo sistema prieš vandens gryninimo sistemą; - Išgryninto vandens II-o lygio distribucinė sistema (vamzdynai); - 6 vnt. purkštuvų sumontuotų prie laboratorijose esančių kriauklių, II-lygio vandens aprūpinimui; Papildomas komplektas filtrų visai vandens gryninimo sistemai. |  |  |
| Reikalavimai vandens gryninimo sistemai |  |  |  |  |
|  | Sistemos našumas | Ne mažiau kaip 80 l/val |  |  |
|  | Išgryninto vandens kokybės lygis | II kokybės lygio atitinkančio reikalavimus švariam vandeniui pagal ISO 3696:1987 arba lygiavertis. |  |  |
|  | Išgryninto vandens kokybiniai rodikliai | - Varža > 1 MΩ cm; - Bendros organinės anglies koncentracija <50 ppb; - Bakterijų kiekis <10 ksvs/ml; - Ištirpęs silicio oksidas <3 ppb. |  |  |
|  | Valymo stadijos | - Turi būti trifunkcinis vienalytis priešfiltris su automatiniu reversinės osmozės membranos sanitizavimu instaliavimo ir keitimo metu; - Turi būti integruota reversinė osmozė; - Turi būti elektrodejonizavimas; - Būtinas švitinimas UV (254 nm) spinduliais gamybos metu prieš produktui patenkant į talpą. |  |  |
|  | Valdymas | Vandens gryninimo sistemoje turi būti integruotas Mikroprocesorinio valdymo ekranas, kuriame būtų rodoma informacija apie sistemos pagrindinių dalių darbą realiu laiku. Taip pat rodomi pranešimai susiję su sistemos aptarnavimu, remontu ir gedimais. |  |  |
|  | Elektros maitinimas | 230 V, 50/60 Hz |  |  |
|  | Sistemos darbinių parametrų saugojimas | Turi turėti galimybę saugoti informaciją ne trumpiau kaip už paskutinių 1 metų laikotarpį. Informaciją turi būti galima įsirašyti į USB laikmeną arba parsisiųsti juos nuotoliniu būdu. |  |  |
|  | Vandens gryninimo sistemos talpa | - Į sistemą turi būti integruota ne mažesnė nei 120 l talpa; - Turi būti integruotas mikrobiologinis ventiliavimo - CO2 pašalinimo filtras; - Integruotas distribucinis siurblys užtikrinantis ne mažesnį nei 5 l/min vandens srautą; - Slėgis ne mažiau nei 1 bar. |  |  |
|  | Laboratorinis stalas | Prie vandens gryninimo sistemos turi būti įrengtas ir sumontuotas laboratorinis stalas, kurio: - Matmenys – (Ilgis x plotis x aukštis) 1800 x 750 x 900 mm (± 20 mm); - Metalinis „H“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, padengto milteliniu būdu; - Stalviršis – aukšto slėgio laminatas atsparus drėgmei, arba lygiavertė medžiaga, pilkos spalvos; - Po stalviršiu turi būti sumontuotas turimos 2 indaplovės, jas pajungiant prie distribucinės kilpos. |  |  |
| Reikalavimai distribuciniam vamzdynui |  |  |  |  |
|  | Projektavimas | Išgryninto vandens distribucinės kilpos turi būti suprojektuotos atsižvelgiant į ISPE farmacijos inžinerijos aprašus arba lygiavertį aprašą. |  |  |
|  | Aprišamoji armatūra | Diafragminės sklendės turi būti rankinio valdymo. Paviršius kontaktuojantis su polipropileno (PP) terpe. |  |  |
|  | Vandens paėmimo kranai ir vartojimo taškai | - Vandens paėmimo kranai vartotojo taškuose turi būti be užsistovinčių zonų pilnai recirkuliuojantys. Paviršius kontaktuojantis su terpe iš PP, rankinis valdymas, su vidine recirkuliacija; - Papildomai prie 6 vartotojų taškų turi būti sumontuoti II-lygio vandens purkštuvai atsparūs cheminėms medžiagoms ir temperatūrai PFA (kadangi purkštuvai bus naudojami patogesniam laboratorinių indų plovimui). |  |  |
|  | Reikalavimai vamzdynui | - Vamzdynas, jungiamosios dalys ir uždaromoji armatūra turi būti pagaminta iš PP; - Naudojami vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti vieno gamintojo, nes vamzdžių slėgio klasė kinta priklausomai nuo temperatūros; - Turi būti sumontuotas 0,22 µm, 10“ membraninis filtras mikroorganizmų pašalinimui iš cirkuliacinės kilpos; - Turi būti įrengtas sanitarinis vandens pavyzdžio paėmimo kranelis. - Distribucinis vamzdynas turi būti sujungiamas IR suvirinimo būdu užtikrinant švarią aplinką. Virinimą turi atlikti gamintojo atestuoti inžinieriai. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. |  |  |
|  | Dokumentacija | Su Pasiūlymu turi būti pateikta: - Dokumentai įrodantys, kad tiekėjas yra oficialus atstovas. Ir Su prekėmis turi būti pateikta: 1 Prekių važtaraštis su nurodytu Prekių pavadinimu ir kiekiu; 2. Prekių perdavimo - priėmimo aktas; 3. Įrangos techninį pasą lietuvių arba anglų kalba; 4. Gamintojo ar jo oficialaus atstovo išduotos Prekių atitikties deklaracijos (sertifikatai) lietuvių arba anglų kalba. 5. Prekių bandymo protokolus lietuvių arba anglų kalba; 6. Prekių montavimo ir naudojimo instrukcijas lietuvių ir anglų kalba; 7. Aptarnavimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba, kuriose būtų nurodoma, kokiu periodiškumu ir ką reikia keisti sistemoje; 8. Prieš montuojant Prekes, pateikti įrangos struktūrines ir principines schemas suderinimui; |  |  |
|  | Garantija Prekėms | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. nuo priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo |  |  |
|  | Trūkumų šalinimas | Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos. |  |  |
|  | Prekių pristatymo vieta | AB „Klaipėdos vanduo“: Ryšininkų 11, Klaipėda – Geriamojo vandens laboratorija. |  |  |
|  | Kokybė | - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. - Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. |  |  |
|  | Techninis aptarnavimas | Techninio aptarnavimo centro/serviso/įmonės pavadinimas, kontaktai, atsakingi asmenys, vykdysiantys gedimo identifikavimo, šalinimo ir/ar remonto paslaugas garantinio termino laikotarpiu. |  |  |
|  | Tiekėjo kartu su prekėmis atliekamos (-i) paslaugos: |  |  |  |
|  | Tiekėjas turės | - Pristatyti, sumontuoti, pajungti ir paleisti vandens gryninimo sistemą; - Pagal pateiktus reikalavimus išvedžioti distribucinę sistemą po laboratorijos patalpas; - Prijungti vandens gryninimo sistemą prie esamos I-o lygio gryninimo sistemos PURELAB FLEX 2; - Perkelti esamą ventiliacinės sistemos ištraukimo boksą ir pajungti prie ventiliacinės sistemos; - Perkelti ir pajungti esančias laboratorines indaploves; - Supažindinti ir apmokyti Pirkėjo darbuotojus, dirbti su įranga. |  |  |
|  | Garantija suteiktoms Paslaugoms/Darbams | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. nuo priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo |  |  |
|  | Žalieji reikalavimai prekėms |  |  |  |
|  | Nustatomi žalieji reikalavimai prekėms | Prekei nustatomi LR Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Pirkimui aktualios redakcijos) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, aprašo 4.4.2. p. reikalavimai kai perkama inovacija, sukuriant naują arba iš esmės pagerintą produktą ar procesą darantį kuo mažesnę neigiamą įtaką klimato kaitai, aplinkos taršai, atliekų tvarkymui, gamtos išteklių naudojimui, ekosistemų ir jų paslaugų būklei ir (ar) kitam neigiamam poveikiui aplinkai (kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti techninės atitikties ir aplinkosauginių reikalavimų atitikties Tiekėjo deklaraciją parengtą pagal specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 13 pateiktą „Aplinkos apsaugos reikalavimų techninės atitikties deklaracija“ formą); |  |  |
|  | Kita informacija |  |  |  |
|  | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos , transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 49 str. 4 punkto 2 d. detali Techninė specifikacija ir esamos sistemos konfigūracija gali būti pateikiama, jei CVP IS priemonėmis bus pareikšti tokie pageidavimai. Tiekėjai šiame punkte nurodytos informacijos gali prašyti ne vėliau kaip likus 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |  |  |

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.