TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir/ar prekės gamintojo pasirašytos deklaracijos (jei gamintojo kataloge/buklete/brošiūroje/instrukcijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba lygiaverčius dokumentus, su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekės charakteristiką privalo savo pasiūlyme rodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyta  „ nuo...iki“, „ne daugiau“, „ne mažiau“, „ribose“ tai bus taip pat tinkamos reikšmės, jei tiekėjai pasiūlys parametrus lygius nurodytoms reikšmėms: „ nuo (arba lygu)...iki (arba lygu)“, „ne daugiau (arba lygu)“, „ne mažiau (arba lygu)“, „ribose (arba lygu)“.

4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, po pristatymo  įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas.

5. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

6. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota.

7. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Tiekėjas garantinio laikotarpio metu atlieka nemokamą prekių remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlieka techninę priežiūrą (taikoma jei techninę priežiūrą numato gamintojas), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

8. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija:

8.1.  CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopija

8.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

8.3. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba;

8.4.  Prekių perdavimo-priėmimo aktas.

9. Personalo mokymai:

9. 1. Mokymai kontaktiniu būdu ≥ 2 specialistams. Mokymų trukmė ≥0,5 akademinė val.

10. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo arba tiekėjo patvirtinimą/deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) ir/ar prekės gamintojo pasirašytos deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų (išskyrus TS numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrochirurginis generatorius | Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės modelį, gamintoją |  |  |
| 2 | Paskirtis | Elektrochirurginis generatorius, skirtas naudoti operacinėje, tinkamas monopolinėms ir bipolinėms chirurginėms procedūroms. |  |  |
| 3 | Medicinos prietaiso klasė | Ne blogiau nei IIb |  |  |
| 4 | Maitinimo šaltinis | Iš elektros lizdo 230V (±10%), 50/60 Hz |  |  |
| 5 | Svoris | ≤ 13 kg |  |  |
| 6 | Ekranas | - Integruotas; - Vizualinės darbo režimų, galios ir būsenų indikacijos. - Leidžia matyti įrangos būsenas, perspėjimus ir klaidas. |  |  |
| 7 | Aktyvacijos tipai | - Kojinis jungiklis - Rankinis jungiklis |  |  |
| 8 | Signalai | 1. Akustiniai; 2. Vizualiniai |  |  |
| 9 | Automatinės apsaugos | - Automatinis išjungimas gedimo atveju. - Paciento neutraliosios plokštės kontakto kontrolės sistema (pvz. REM arba CQM arba NESSY arba lygiavertė) |  |  |
| 10 | Galios parametrai: |  |  |  |
| 10.1 | Aukšto dažnio režimo (HF) darbinis dažnis | Nominalus darbinis dažnis turi patekti į 300–500 kHz intervalą |  |  |
| 10.2 | Maksimali monopolinė pjovimo galia | ≥ 300 W |  |  |
| 10.3 | Maksimali monopolinė koaguliacijos galia | ≥ 100 W |  |  |
| 10.4 | Maksimali bipolinė galia | ≥ 50 W |  |  |
| 11 | Veikimas: |  |  |  |
| 11.1 | Režimų atmintis (presets) | Galima išsaugoti ir užkrauti sukonfigūruotus darbo režimus: - darbo režimą; - galios arba efekto lygį; - bipolinį arba monopolinį veikimą |  |  |
| 11.2 | Palaikomi režimai | - Bipolinės koaguliacijos;. - Mišraus pjovimo su koaguliacija. - Kontaktinės (priverstinės) koaguliacijos. - Grynojo monopolinio pjovimo. - Švelnios (giluminės) koaguliacijos. - Bekontaktės (purškiamosios) paviršinės koaguliacijos. |  |  |
| 12. | Kartu su elektrochirurginiu generatoriumi komplektuojama: |  |  |  |
| 12.1 | Dvigubas pedalas | 1 vnt. |  |  |
| 12.2 | Neutralus elektrodo kabelis. Kabelio ilgis ne trumpesnis nei 4 m. | 2 vnt. |  |  |
| 12.3 | Daugiakartiniai paciento elektrodai | 2 vnt. |  |  |
| 12.4 | Monopolinė rankenėlė su mygtukais, kabelio ilgis ne trumpesnis nei 4 m, autoklavuojama | 10 vnt. |  |  |
| 12.5 | Monopolinis elektrodas - peiliukas | 10 vnt. |  |  |
| 12.6 | Monopolinis elektrodas - adata | 10 vnt. |  |  |
| 12.7 | Monopolinis elektrodas - rutuliukas | 2 vnt. |  |  |
| 12.8 | Bipolonis laidas pincetui, kabelio ilgis ne mažiau kaip 4 m. | 20 vnt. |  |  |
| 13 | CE ženklinimas | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |  |
| 14. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |

| Vertinimo kriterijai |  |  | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=80 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=20 |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas |  |  |
| T1 | Turi automatinę išėjimo galios reguliavimo sistemą, kuri darbo metu koreguoja galios parametrus pagal audinių elektrinę varžą ir (arba) impedanciją, siekiant palaikyti tolygų pjūvio ir (arba) koaguliacijos efektą skirtingomis audinių sąlygomis. | Statinis: (taip/ne) | L1= 10 |  |
| T2 | Turi pradinio pjūvio palaikymo funkciją, kuri pradinėje pjovimo fazėje automatiškai suteikia trumpalaikį pikinės pjovimo galios rezervą, viršijantį nominalią maksimalią pjovimo galią, siekiant užtikrinti lengvesnę pjūvio pradžią ir stabilų pjovimo efektą. | Statinis: (taip/ne) | L2=10 |  |