Pirkimo sąlygų 2 priedas „Rentgenologijos      sistemos techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Svarbios pastabos dėl lentelės pildymo:

- Pildydami perkančiosios organizacijos pateiktos techninės specifikacijos langelius („tiekėjo siūlomas reikšmes“), nurodykite konkrečias siūlomos prekės charakteristikas. Nekopijuokite pirkimo vykdytojo suformuluoto reikalavimo, neapsiribokite abstrakčiu patvirtinimu „atitinka“ („taip“, „bus“ „yra“, „padarysim“ ir taip toliau) ten, kur galite ir turite nurodyti konkrečias reikšmes. Plačiau kaip pildyti pasiūlymą yra nurodyta VPT rekomendacijose: http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/kaip-sekmingai-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose-2020-metais. Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų.

- Jeigu tiekėjo pasiūlyme nurodytos techninių charakteristikų siūlomos reikšmės neatitiks perkančiosios organizacijos techninių charakteristikų reikalaujamų reikšmių, tai toks pasiūlymas arba tokie Tiekėjo paaiškinimai, kurie netinkamą pasiūlymą paverstų tinkamu, bus atmestas, remiantis tuo, kad tiekėjas negali padaryti pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Pasiūlymas nėra atmetamas tuo atveju, jeigu iš tiekėjo pateiktų konkrečios Prekės charakteristikas apibūdinančių duomenų būtų galima aiškiai suprasti, jog Prekė atitinka reikalaujamas reikšmes arba tuo atveju, jeigu nėra keičiami kartu su pasiūlymu pateikti technines charakteristikas grindžiantys duomenys, o tik paaiškinami (išverčiami) pateikiami technines charakteristikas pagrindžiantys dokumentai.

- Su pasiūlymu reikalinga pateikti reikalaujamus prekių savybes įrodančius dokumentus. Įsitikinkite, kad techninės specifikacijos lentelėje nurodomos reikšmės atitinka įrodančiuose dokumentuose nurodytas reikšmes. Taip pat įsitikinkite, kad pasiūlyme nurodytos reikšmės atitinka kituose pateikiamuose dokumentuose nurodomas reikšmes. Pasiūlymo formoje įrašykite konkrečias prekės charakteristikas, taip pat aiškiai nurodykite, kuriuose įrodančiuosiuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti šias charakteristikas, bei jas aiškiai pažymėkite. Tinkamai prekių savybes įrodančiais dokumentais gali būti Prekių katalogo ir (ar) bukleto ir (ar) brošiūros ir (ar) instrukcijos su vertimu į lietuvių kalbą ir (ar) kiti dokumentai, kurie leidžia objektyviai įsivertinti, jog siūloma Prekė atitinka prekių reikalaujamų techninių parametrų reikšmes.

- Atkreipkite dėmesį, kad jeigu charakteristikas įrodantys dokumentai yra pateikti ne lietuvių ar anglų kalbomis, tokiu atveju privaloma pateikti ir dokumento vertimą, kuris turi būti patvirtintas vertėjo parašu.

Tiekėjas siūlo šias technines charakteristikas atitinkančias prekes:

| Nr. | Parametrai (specifikacija) – | Privalomos parametrų reikšmės – „Reikalaujama reikšmė” | Atitiktis siūlomam parametrui, konkreti parametro reikšmė ir atitikties patvirtinimas – „Siūloma reikšmė” Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų. | Aiškiai nurodykite, kuriuose įrodančiuosiuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti šias charakteristikas arba teikiamuose dokumentuose grafiškai nurodykite (pažymėkite) konkrečias vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, įrašant kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aukšto dažnio generatorius | 1 vnt. | (tiekėjas turi nurodyti modelio pavadinimą) |  |
| 1.1 | Maksimali galia | ≥ 80 kW |  |  |
| 1.2 | Įtampos diapazonas | ≥ (40–150) kV |  |  |
| 1.3 | Srovės diapazonas | ≥ (10–1000) mA |  |  |
|  | Srovės ir laiko sandaugos intervalas | ≥ (0,1–1000) mAs |  |  |
| 1.4 | Automatinis ekspozicijos valdymas (AEV) | Būtina |  |  |
| 1.5 | AEV sistemos laukų pasirinkimas | Būtina |  |  |
| 1.6 | Anatominės programos | Būtina |  |  |
| 1.7 | Galimybė vartotojui įrašyti savo programas | Būtina |  |  |
| 1.8 | Dozės ir ploto sandaugų išmatuotų verčių rodymas ir perdavimas DICOM formatu | Būtina |  |  |
| 1.9 | Apsauga nuo perkrovos | Būtina |  |  |
| 2. | Rentgeno spindulių vamzdis | 1 vnt. | (tiekėjas turi nurodyti modelio pavadinimą) |  |
| 2.1 | Besisukantis anodas | Būtina |  |  |
| 2.2 | Židinių taškų skaičius | ≥ 2 |  |  |
| 2.3 | Didelio židinio nominali galia | ≥ 80 kW |  |  |
| 2.4 | Mažo židinio nominali galia | ≥ 35 kW |  |  |
| 2.5 | Rentgeno spindulių vamzdžio vardinė įtampa | ≥ 150 kV |  |  |
| 2.6 | Maksimali anodo šiluminė talpa | ≥ 300 kHU |  |  |
| 3. | Rentgeno spindulių vamzdžio kolona | 1 vnt. | (tiekėjas turi nurodyti modelio pavadinimą) |  |
| 3.1 | Montuojama prie lubų | Būtina |  |  |
| 3.2 | Didžiausias išilginis kolonos judėjimas | ≥ 350 cm |  |  |
| 3.3.1 | Maksimalus skersinis kolonos judėjimas | ≥ 190 cm |  |  |
| 3.3.2 | Maksimalus vertikalus kolonos judėjimas | ≥ 160 cm |  |  |
| 3.4 | Elektromagnetiniai arba elektromechaniniai stabdžiai kolonos judėjimo stabdymui | Būtina |  |  |
| 3.5 | Rentgeno spindulių vamzdžio sukimąsi kampu horizontalios ir vertikalios ašių atžvilgiu stabdo elektromagnetiniai arba elektromechaniniai stabdžiai. | Būtina |  |  |
| 3.6 | Kolonos sukimasis aplink horizontalią ašį | ≥ 320˚ |  |  |
| 3.7 | Kolonos sukimas aplink vertikalią ašį | ≥ 340˚ |  |  |
| 3.8 | Automatinis rentgeno vamzdžio sekimas (padėties keitimas) keičiant stalo rentgenografijai ir stovo rentgenografijai aukštį | Būtina |  |  |
| 3.9 | Valdymas lietimui jautriame valdymo ekrane | Būtina |  |  |
| 3.9a | Generatoriaus parametrų valdymas konsolėje sumontuotoje rentgeno vamzdžio kolonoje | Būtina |  |  |
| 4. | Kolimatorius | 1 vnt. | (tiekėjas turi nurodyti modelio pavadinimą) |  |
| 4.1 | Indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas | Būtina |  |  |
| 4.2 | Automatinis rentgeno spindulių indikacijos šviesos lauko išjungimas | Būtina |  |  |
| 4.3 | Kolimatoriaus valdymas | Rankinis ir automatinis |  |  |
| 4.4 | Kolimatoriaus sukimosi kampas | ≥ ± 45˚ |  |  |
| 4.5 | Bendras filtro storis | ≥ 3 mm Al ekvivalentas |  |  |
| 4.6 | Filtrų skaičius | ≥ 3 |  |  |
| 4.7 | Integruota vaizdo kamera perduodanti paciento vaizdą į technologo valdymo kompiuterį | Būtina |  |  |
| 5. | Paciento stalas | 1 vnt. | (tiekėjas turi nurodyti modelio pavadinimą) |  |
| 5.1 | Motorizuotas stalo aukščio reguliavimas | Būtina |  |  |
| 5.2 | Stalviršio plotis | ≥ 80 cm |  |  |
| 5.3 | Stalviršio ilgis | ≥ 220 cm |  |  |
| 5.4 | Maksimali stalo apkrova | ≥ 320 kg |  |  |
| 5.5.1. | Minimalus stalo aukštis | ≤ 45 cm |  |  |
| 5.5.2 | Maksimalus stalo aukštis | ≤ 85 cm |  |  |
| 5.6 | Išimamas radiografinis tinklelis | Būtina |  |  |
| 5.7 | Išilginis stalviršio judėjimas | ≥ 110 cm |  |  |
| 5.8 | Stalviršio skersinis judėjimas | ≥ 24 cm |  |  |
| 6. | Rentgeno stovas | 1 vnt. | (tiekėjas turi nurodyti modelio pavadinimą) |  |
| 6.1 | Rentgenografijos stovo aukščio reguliavimas | Būtina |  |  |
| 6.2 | Detektoriaus laikymo mechanizmo centrinio aukščio reguliavimo diapazonas | Ne siauresnis nei 38–180 cm |  |  |
| 6.3 | Rentgenografinis tinklelis | Būtina |  |  |
| 6.4 | Galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį | Būtina |  |  |
| 6.5 | Viršutinė rankena | Būtina |  |  |
| 6.6 | Šoninės rankenos | Būtina |  |  |
| 7. | Dozimetrijos sistema (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu) | 1 vnt. | (tiekėjas turi nurodyti modelio pavadinimą) |  |
| 8. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius stalui rentgenografijai | 1 vnt. | (tiekėjas turi nurodyti modelio pavadinimą) |  |
| 8.1 | Ryšys su technologo darbo vieta | Belaidis |  |  |
| 8.2 | Scintiliatoriaus tipas | CSL |  |  |
| 8.3 | Detektorius turi būti komplektuojamas su integruota rankena arba transportavimo dėklu | Būtina |  |  |
| 8.4 | Galimybė naudoti detektorių stove rentgenografijai | Būtina |  |  |
| 8.5 | Detektoriaus jautrios zonos dydis | ≥ (430 x 350) mm |  |  |
| 8.6 | Komplektuojamas su baterija autonominiam maitinimui | Būtina |  |  |
| 8.7 | Detektoriaus baterijų automatinis krovimas paciento stale arba komplektuojamas su krovikliu ir dviem baterijomis | Būtina |  |  |
| 8.8 | Pilkumo skalės gylis | ≥ 16 bitų |  |  |
| 8.9 | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (DQE) | ≥ 65 % esant 0,5 lp/mm |  |  |
| 8.10 | Pikselio dydis | ≤ 100 µm |  |  |
| 8.11 | Apsaugos nuo drėgmės klasė | Ne mažesnė nei IP56 |  |  |
| 8.12 | Maksimali leistina apkrova visame detektoriaus plote | ≥ 300 kg |  |  |
| 9. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius stovui rentgenografijai | 1 vnt. | (tiekėjas turi nurodyti modelio pavadinimą) |  |
| 9.1 | Ryšys su technologo darbo vieta | Belaidis |  |  |
| 9.2 | Scintiliatoriaus tipas | CsI |  |  |
| 9.3 | Detektorius turi būti komplektuojamas su integruota rankena arba transportavimo dėklu | Būtina |  |  |
| 9.4 | Galimybė naudoti detektorių stale rentgenografijai | Būtina |  |  |
| 9.5 | Detektoriaus jautrios zonos dydis | ≥ (425 x 425) mm |  |  |
| 9.6 | Komplektuojamas su baterija autonominiam maitinimui | Būtina |  |  |
| 9.7 | Detektoriaus baterijų automatinis krovimas paciento stale arba komplektuojama su krovikliu ir ne mažiau kaip 2 baterijomis | Būtina |  |  |
| 9.8 | Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijos įkrovimu | ≥ 7,5 valandos |  |  |
| 9.9 | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (DQE) | ≥ 87 % esant 0,5 lp/mm |  |  |
| 9.10 | Pikselio dydis | ≤ 100 µm |  |  |
| 9.11 | Apsaugos nuo drėgmės klasė | Ne mažesnė nei nei IP56 |  |  |
| 9.12 | Maksimali leistina apkrova visame detektoriaus plote | ≥ 300 kg |  |  |
| 10. | Rentgeno technologo darbo vieta | 1 vnt. |  |  |
| 10.1 | Informacijos nuskaitymas iš detektorių | Būtina |  |  |
| 10.2 | Ekspozicijos parametrų valdymas | Būtina |  |  |
| 10.3 | Galimybė programuoti rentgeno diagnostikos tyrimų protokolus | Bent 100 protokolų |  |  |
| 10.4 | Gautų vaizdų peržiūra | Būtina |  |  |
| 10.5 | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) | Būtina |  |  |
| 10.6 | Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM storage) | Būtina |  |  |
| 10.8 | Vaizdų spausdinimas (DICOM print) | Būtina |  |  |
| 11 | Vaizdų archyvavimo, perdavimo ir vertinimo sistema | 1 vnt. |  |  |
| 11.1 | Serverio architektūra | Privalo veikti „Linux“ arba lygiavertėje aplinkoje |  |  |
| 11.2 | Programinė įranga | Programinė įranga turi būti suderinama bendram darbui su vaizdų peržiūros sistema technologo darbo vietoje (žr. šios techninės specifikacijos 10 p.). |  |  |
| 11.2.1 | Palaikomi DICOM standartiniai duomenų tipai | CR, DX, KT, JAV, MG, MR, SC, XA, EKG, IO |  |  |
| 11.2.2 | Palaikomos DICOM standarto funkcijos | DICOM Storage, DICOM Storage Commitment, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist, DICOM Print |  |  |
| 11.2.3 | DICOM standarto įrenginių prijungimo licencijų skaičius | ≥ 3 |  |  |
| 11.2.4 | Vartotojo autorizavimas naudojant unikalius vartotojo vardus ir slaptažodžius | Būtina |  |  |
| 11.2.5 | Duomenų bazės atsarginės kopijos kūrimas | Būtina |  |  |
| 11.3.1 | Programinė įranga veikia kaip serverio programinės įrangos kliento dalis ir yra skirta vaizdų peržiūrai bei diagnostikai. | Būtina |  |  |
| 11.3.2 | HTML standarto palaikymas | Būtina |  |  |
| 11.3.3 | Vaizdo manipuliavimo įrankiai: | Ryškumo ir kontrasto nustatymų keitimas, Vaizdo priartinimas ir atitolinimas, Didinamojo stiklo funkcija, Poslinkis, Dirbtinio intelekto funkcijos, Didelio dinaminio diapazono vaizdavimas (minkštųjų audinių ir kaulų vienalaikis vaizdavimas) |  |  |
| 11.3.4 | Galimybė pasirinkti įvairius manipuliavimo įrankius naudojant programuojamus sparčiuosius klavišus | Būtina |  |  |
| 11.3.5 | Galimybė vienu metu įvertinti kelių skirtingų pacientų nuotraukas | Būtina |  |  |
| 11.4 | Serverio aparatinė įranga: |  |  |  |
| 11.4.1 | Korpusas | Bokštinio tipo (angl. „Tower“) arba analogiška |  |  |
| 11.4.2 | Procesorius | Ne prasčiau kaip Intel i7 arba lygiavertis. |  |  |
| 11.4.3 | RAM (RAM) | ≥ 16 GB |  |  |
| 11.4.4 | Kietojo disko talpa (sujungus RAID) | ≥ 2 x 4 TB |  |  |

12. Kiti reikalavimai, kuriuos turi atitikti tiekėjas, bet kurie bus tikrinami sutarties vykdymo metu:

12.1. Siūlomos įrangos bei kartu su ja pateikiamos dokumentacijos atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytus reikalavimus rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams.

12.2. Įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą (šios paslaugos patenka į pirkimo objektą), privalo atlikti arba organizuoti rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir atlieka lygiavertės dozės galios matavimus ir kitas procedūras pagal Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 63 ,,Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių“, nustatyta tvarka ir pateikia bandymų protokolus (tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, atliks rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateiks bandymų protokolus ir kad visi aukščiau išvardinti darbai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą.

12.3. Siūlomos įrangos bei kartu su ja pateikiamos dokumentacijos atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytus reikalavimus rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams.

12.4. Siūlomos įrangos bei kartu su ja pateikiamos dokumentacijos atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams medicininės radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos” nurodytus reikalavimus medicininės radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams.

12.5. Tiekėjas, kartu su įranga, pateikia vartotojo instrukciją originalo ir lietuvių kalba, serviso dokumentaciją lietuvių ir (arba) anglų kalba.

12.6. Rentgeno diagnostinė sistema turi būti ženklinama CE ženklu pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. Tiekėjas kartu su prekėmis pateikia galiojančio CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Pastaba: „Letter of conformity“, „Letter of confirmation“, „EU declaration“, „Declaration of conformity“, „Certificate of compliance”, „certificate of conformity“, „attestation of compliance“, „certificate of registration“, „certificate of notification“, „documentation review“ ir panašiai pavadinti dokumentai nėra CE sertifikatai (arba lygiaverčiai dokumentai).

12.7. Tiekėjas užtikrina, jog neatlygintinas garantinės priežiūros laikotarpis visai techninėje specifikacijoje aprašytai įrangai bus užtikrintas ne trumpiau nei 12 mėn. Garantijos vykdymo metu tiekėjas, įskaitant, bet neapsiribojant, atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas), atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą, atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas, informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis), teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus, gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo.

12.8. Į pasiūlymo kainą tiekėjas įtraukia ne mažiau nei 8 valandų personalo apmokymus (medicininiam personalui ir inžinieriams) dėl naudojimosi įranga.

12.9. Su šioje techninėje specifikacijoje aprašyta rentgenologijos sistema nėra įsigyjamas monitorius, kompiuteris ir nepertraukiamo maitinimo šaltinis (Pirkėjas įsigyja ir tiekėjui pateiks du nepartraukiamo maitinimo šaltinius: vienas – rentgeno technologo darbo vietai (pagal TS 10 p.), kitas – serverio aparatinei įrangai (pagal TS 11.4 p.). Šias prekes Pirkėjas pristatys tiekėjui ir jų sumontavimas bei suderinimas su bendra veikiančia rentgenologijos sistema yra būtina sąlyga, kurią tiekėjas turės patenkinti.

12.10. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų  taikymo,  vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4.  papunkčiu. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 3 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. Per 5 d. d. nuo sutarties įsigaliojimo, tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaraciją, kuri patvirtintų šio reikalavimo atitikimą.

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą patvirtina, jog siūlomos prekės yra pilnai sukomplektuotas pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą techninę specifikaciją.