## Technine specifikacija
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
** Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą
OFTALMOLOGINIAI INSTRUMENTAI
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto/dalies pavadinimas | Reikalavimai, parametrai | Mato vnt. | Kiekis | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas gamintojo kataloge** Pildo tiekėjas | Siūlomos prekės atitikimas reikalavimams, parametrai ir nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams Pildo tiekėjas | Vieno mato vnt. kaina, Eur be PVM | PVM tarifas % | Bendra suma Eur su PVM | PLANUOJAMA
[10 empty] | Pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo daliai skirtų lėšų suma, Eur su PVM
Pikrimo dalys | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Instrumentai mikrochirurgijai
1 | Prapletėjas (Speculum) Tipas / modelis: BARRAQUER colibri tipo | Vielinės konstrukcijos, spyruoklinis; bendras instrumento ilgis 5 cm ±1 cm | vnt. | 4
2 | Prapletėjas (Speculum) Tipas / modelis: LIEBERMAN sraigtinis | Reguliuojamas sraigtu; vielinės konstrukcijos (K-wire) tipo mentelės; instrumento ilgis 14 cm ± 2 cm | vnt. | 2
3 | Pincetas Tipas / modelis: BISHOP-HARMAN tipo | 1x2 dantukai; tiesus; darbinė dalis 0,8 ± 0,1 mm; instrumento ilgis 9 cm ± 1 cm | vnt. | 10
4 | Kapsulinės žnyplės Tipas / modelis: UTRATA tipo | Kampinės; ypač aštrūs galai; instrumento ilgis 10 cm ± 1 cm | vnt. | 6
5 | Ragenos žnyplės Tipas / modelis: HARMS tipo | 1x2 dantukai; lenktos; instrumento ilgis 10 cm± 1 cm | vnt. | 4
6 | Siuvimo žnyplės Tipas / modelis: CASTROVIEJO tipo | TC. Darbinė dalis 0,12 mm; tiesios, instrumento ilgis 10 cm ± 1 cm | vnt. | 3
7 | Siuvimo žnyplės Tipas / modelis: McPHERSON tipo | Kampinės; instrumento ilgis 10 cm ± 1 cm, 1x2 dantukai | vnt. | 3
8 | Mikro adatų laikiklis Tipas / modelis: BARRAQUER tipo | TC. Su užraktu; instrumento ilgis 12 cm ± 2,5 cm | vnt. | 3
9 | Mikro adatų laikiklis Tipas / modelis: BARRAQUER tipo | TC. Be užrakto; instrumento ilgis 12 cm ± 3 cm, tiesios | vnt. | 3
10 | Implanto žnyplės Tipas / modelis: MCDONALD tipo | Kampuotos; lęšiuko įdėjimui; 10 cm ± 1 cm, matinis paviršius | vnt | 2
11 | Implanto žnyplės Tipas / modelis: BURATTO tipo | Skirtos minkšto lęšiuko sulankstymui; kampuotos, instrumento ilgis 10 cm ± 1 cm | vnt. | 2
| Žirklės | Preciziniai pjovimo įrankiai
12 | Ragenos žirklės Tipas / modelis: WESTCOTT tipo | TC. Lenktos; abu aštrūs galai; instrumento ilgis 11 cm ± 1 cm | vnt. | 3
13 | Ragenos žirklės Tipas / modelis: McPHERSON WESTCOTT | TC. Lenktos; abu aštrūs galai; instrumento ilgis 10 cm ± 1 cm | vnt. | 2
14 | Ragenos žirklės Tipas / modelis: CASTROVIEJO tipo | Lenktos; apvalesniais galais; instrumento ilgis 11 cm ± 1 cm | vnt. | 2
15 | Ragenos žirklės Tipas / modelis: BARRAQUER tipo | Kampu lenktos; darbinė dalis 7 mm± 1 mm, instrumento ilgis 5,5 cm ± 0,5 cm | vnt. | 2
16 | Iridektomijos žirklės Tipas / modelis: WESTCOTT tipo | TC. Lenktos; abu aštrūs galai; instrumento ilgis 11 cm ± 2 cm | vnt. | 2
| MANIPULIATORIAI | Lęšiuko chirurgijos rinkinys.
17 | Manipuliatorius Tipas / modelis: FUKASAKU-LIEBERMAN | Dviejų galų; fako-operacijoms; instrumento ilgis 12 cm ± 2 cm, dešiniarankių | vnt. | 2
18 | Manipuliatorius Tipas / modelis: LANGERMAN tipo | Instrumento ilgis 12 cm ± 2 cm, pailgos formos | vnt. | 2
19 | Manipuliatorius Tipas / modelis: DODICK-KAMMANN | Instrumento ilgis 12 cm ± 2 cm, tiesus | vnt. | 2
20 | Manipuliatorius Tipas / modelis: BEECHERT tipo | Kampinis branduolio sukiklis, instrumento ilgis 12 cm ± 2 cm | vnt. | 2
21 | Manipuliatorius Tipas / modelis: KUGLEN tipo | Kampinis; lęšiuko pozicionavimui; 12 cm ± 2 cm | vnt. | 2
22 | Manipuliatorius Tipas / modelis: LESTER tipo | Instrumento ilgis 12 cm ± 2 cm | vnt. | 2
23 | Manipuliatorius Tipas / modelis: Drysdale | 1,15 ± 0,2 mm pločio mentelės formos galvutė ir 0,9 mm ± 0,1 mm skersmens kotelis | vnt. | 2
24 | Branduolio kapoklis Tipas / modelis: FUKASAKU tipo | Skirtas kieto branduolio skaldymui; 12 cm ± 2 cm | vnt. | 3
25 | Lęšių kilpa Tipas / modelis: LEWIS tipo | Rantyta; alternatyviam branduolio mobilizavimui ar iškėlimui; 12 cm ± 2 cm | vnt. | 2
BENDRIEJI INSTRUMENTAI IR PRIEDAI
26 | Blakstienų pincetas Tipas / modelis: BARRAQUER tipo | Instrumento ilgis 10,5 cm ± 2 cm, tiesus | vnt. | 2
27 | Skriestuvas (Caliper) Tipas / modelis: CASTROVIEJO tipo | Su sraigtiniu fiksatoriumi; su skale, instrumento ilgis 7,5 cm ± 0,5 cm | vnt. | 2
28 | Scleral Marker (fiksuotas) Tipas / modelis: Braunstein Caliper | Fiksuoto atstumo 3,5 mm / 4,0 mm; skirtas intravitrealinių injekcijų vietai žymėti | vnt. | 15
29 | Žnyplės, pincetai Tipas / modelis: Tiesios | Pagalbinės universalios juvelyrinio tipo žnyplės instrumento ilgis 12 cm ± 1 cm | vnt. | 2
30 | Žnyplės, pincetai Tipas / modelis: BACKHAUS tipo | Užtiesalams fiksuoti; instrumento ilgis 9 cm ± 1 cm | vnt. | 6
31 | Tacelė 18/8 Tipas / modelis: Vidutinė | 25 cm ± 2 cm; nerūdijančio plieno | vnt. | 9
32 | Liniuotė Tipas / modelis: Oftalmologinė | Skalė 10–15 cm; nerūdijantis plienas; matinė | vnt. | 2
33 | Pincetas Tipas / modelis: STANDARD anatominis | Tiesus; be dantukų; saugiam tamponų paėmimui; 10 cm ± 2 cm | vnt. | 10
|  |  |  | 120 | [6 empty] | 27900

## Bendrieji reikalavimai
1. | Bendrieji reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir/ar prekės gamintojo pasirašytos deklaracijos (jei gamintojo kataloge/buklete/brošiūroje/instrukcijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba lygiaverčius dokumentus, su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
2. | Bendrieji reikalavimai | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekės charakteristiką privalo savo pasiūlyme rodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Bendrieji reikalavimai | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas, jei taikoma pagal techninėje specifikacijoje nurodytas sąlygas.
4. | Bendrieji reikalavimai | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB/ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB/ES deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją.
5. | Bendrieji reikalavimai | Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota.
6. | Bendrieji reikalavimai | Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai.
7. | Bendrieji reikalavimai | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: CE sertifikato arba EB/ES atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopija; naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba; serviso / priežiūros dokumentacija lietuvių arba anglų kalba; prekių perdavimo-priėmimo aktas.
8. | Bendrieji reikalavimai | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias arba joms lygiavertes atsargines dalis per garantinį prekių naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio.
6. | BENDRIEJI KOKYBĖS, FUNKCINIAI IR SAUGUMO REIKALAVIMAI
6.1 | Plieno kokybė | Instrumentai turi būti pagaminti iš aukštos kokybės martensitinio nerūdijančio plieno (atitiktis DIN 1.4021 / 1.4028 arba AISI 410 / 420 arba lygiavertė).
6.2 | Paviršiaus apdirbimas | Visi instrumentai, tacelės ir kasetės privalo turėti matinį (Satin / E-matt) paviršių. Blizgūs (veidrodiniai) paviršiai neleidžiami dėl šviesos atspindžių dirbant su operaciniu mikroskopu.
6.3 | MDR atitiktis | Visos prekės privalo atitikti ES Medicinos priemonių reglamentą 2017/745 (MDR). Tiekėjas privalo pateikti ES atitikties deklaraciją ir kitus atitiktį pagrindžiančius dokumentus.
6.4 | Lazerinis žymėjimas | Ant kiekvieno instrumento ir/ar pakuočių privalo būti nenutrinamas lazerinis žymėjimas: gamintojo pavadinimas, katalogo numeris, CE ženklas ir UDI kodas (atsekamumui).
6.5 | Saugojimo sistema | Kasetės privalo turėti minkštus, karščiui atsparius silikoninius laikiklius („pirštelius“), kurie fiksuoja instrumentus taip, kad jų darbinės dalys (ypač 0,12 mm galiukai) nesiliestų su kasetės korpusu.
6.6 | Sterilizacija ir atsparumas | Instrumentai ir kasetės turi būti pritaikyti daugkartiniam terminiam dezinfekavimui iki +93 °C ir sterilizavimui garais iki +134 °C.
6.7 | Patvarumas | Instrumentai, kurių techninėje specifikacijoje pažymėta „TC“, privalo turėti tungsten carbide (TC) darbinius paviršius arba lygiavertę dėvėjimuisi atsparią medžiagą.
6.8 | Garantinis terminas | Garantinis terminas ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos (gamykliniam brokui, korozijai, mechanizmų strigimui).
6.9 | Servisas | Tiekėjas privalo užtikrinti pogarantinį aptarnavimą (pvz., mikrožirklių reguliavimą) per protingą terminą, ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų.
6.10 | Mokymai | Tiekėjas, pirkėjui pageidaujant, privalo instruktuoti sterilizacinės personalą dėl specifinės mikroinstrumentų priežiūros.
6.11 | Prekių pristatymas | Instrumentai privalo būti pristatyti originaliose pakuotėse, su gamykliniais apsauginiais antgaliais (mikro-pincetams ir žirklėms).