Priedas Nr.1.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjas (dėl abiejų pirkimo objekto dalių) turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose).

1 pirkimo objekto dalis: Centrifuga su šaldymu:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Stalinė universali centrifuga su šaldymu. |  |
| 2. | Talpa | Maksimali talpa su supamuoju rotoriumi - ne mažesnė kaip 4 × 750 mL. |  |
| 3. | Greitis | Maksimalus sukimosi greitis - ne mažesnis kaip 14 000 aps./min.; Maksimali centrifugavimo jėga - ne mažesnė kaip 20 000 × g; Greito nusukimo (short spin / pulse) funkcija. |  |
| 4. | Valdymas | Mikroprocesorinis arba elektroninis valdymas; RPM ir/arba RCF, laiko, greitėjimo ir stabdymo režimų nustatymas; Disbalanso kontrolė. |  |
| 5. | Greitėjimo / stabdymo profiliai | Ne mažiau kaip 9 greitėjimo ir ne mažiau kaip 9 stabdymo profiliai. |  |
| 6. | Atmintis | Ne mažiau kaip 6 vartotojo programos. |  |
| 7. | Valdymo panelė | Tinkama darbui su pirštinėmis. |  |
| 9. | Dangtis | Saugos dangtis su elektriniu užraktu; atidarymas mygtuku, rankenėle arba lygiaverčiu būdu. |  |
| 10. | Laikmatis | Reguliuojamas laikmatis ne siauresnis kaip nuo 1 min iki 99 min, su pastovaus sukimo funkcija. |  |
| 11. | Temperatūra | Temperatūros intervalas - ne siauresnėse ribose kaip nuo -9 °C iki +40 °C; išankstinio šaldymo funkcija arba lygiavertė. |  |
| 12. | Šaldymo sistema | Be chlorfluorangliavandenilių, CFC. |  |
| 13. | Elektros parametrai | Maitinimas 230 V, 50/60 Hz. Naudojama galia - ne didesnė kaip 2000 W. |  |
| 14. | Rotorius Nr. 1 | Supamasis rotorius, kurio maksimali talpa ne mažesnė kaip 4 × 750 mL; maksimalus greitis - ne mažesnis kaip 3 900 aps./min.; maksimali jėga - ne mažesnė kaip 3 200 × g. |  |
| 15. | Rotorius Nr. 1 - adapteriai | Su aerozoliams nelaidžiais dangteliais. Su adapteriais ne mažiau kaip 28 vnt. 50 mL kūginių mėgintuvėlių ir ne mažiau kaip 56 vnt. 15 mL mėgintuvėlių centrifugavimui. |  |
| 16. | Rotorius Nr. 2 | Rotorius mikroplokštelėms / PCR / deepwell plokštelėms, tinkamas standartinėms mikroplokštelėms; maksimalus greitis - ne mažesnis kaip 3 700 aps./min.; maksimali jėga - ne mažesnė kaip 2 250 × g. Komplektuojamas su dangteliais apsaugančiais nuo aerozolių. |  |
| 17. | Rotorius Nr. 3 | Fiksuoto kampo rotorius kūginiams mėgintuvėliams, skirtas ne mažiau kaip 6 × 50 mL mėgintuvėliams, su adapteriais 15 mL mėgintuvėliams; maksimalus greitis - ne mažesnis kaip 12 000 aps./min.; maksimali jėga - ne mažesnė kaip 20 000 × g. Komplektuojamas su dangteliais apsaugančiais nuo aerozolių. |  |
| 18. | Rotorius Nr. 4 | Fiksuoto kampo rotorius mikro mėgintuvėliams, ne mažesnės kaip 30 × 1,5/2,0 mL talpos; maksimalus greitis - ne mažesnis kaip 14 000 aps./min.; maksimali jėga - ne mažesnė kaip 20 000 × g. Komplektuojamas su dangteliais apsaugančiais nuo aerozolių. |  |
| 19. | Triukšmo lygis | Triukšmo lygis centrifugos veikimo metu neturi viršyti 75 dB(A), matuojant pagal gamintojo taikomus standartus ir deklaruojamas sąlygas. |  |
| 20. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |

2 pirkimo objekto dalis: Stalinė centrifuga:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika Tiekėjo siūloma charakteristika Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Stalinė mikrocentrifuga be šaldymo. |  |
| 2. | Talpa | Maksimali rotoriaus talpa - ne mažesnė kaip 24 × 1,5/2,0 mL. Rotoriaus dangtelis apsaugo nuo aerozolių. |  |
| 3. | Greitis | Maksimalus sukimosi greitis - ne mažesnis kaip 15 000 aps./min. Maksimali centrifugavimo jėga - ne mažesnė kaip 21 000 × g. |  |
| 4. | Valdymas | Elektroninis arba mikroprocesorinis valdymas. Turi būti galimybė nustatyti laiką ir greitį (RPM ir/arba RCF). |  |
| 5. | Greito nusukimo funkcija | Turi būti trumpas sukimasis / impulsas (angl., short spin / pulse) funkcija. |  |
| 6. | Greitėjimas / stabdymas | Trumpas įsibėgėjimo ir stabdymo laikas; Turi būti bent viena švelnaus stabdymo funkcija arba lygiavertis sprendinys. |  |
| 7. | Saugos sistemos | Automatinis dangčio užraktas darbo metu ir disbalanso kontrolė. |  |
| 8. | Valdymo panelė | Tinkama darbui su pirštinėmis. |  |
| 9. | Laikmatis | Reguliuojamas laikmatis ne siauresnėse ribose kaip nuo 10 s iki 9 val. 59 min., su pastovaus veikimo funkcija. |  |
| 10. | Dangtis | Saugos dangtis su automatiniu užraktu. |  |
| 11. | Elektros parametrai | Maitinimas 230 V, 50/60 Hz. |  |
| 12. | Triukšmo lygis | Triukšmo lygis centrifugos veikimo metu neturi viršyti 65 dB(A), matuojant pagal gamintojo taikomus standartus ir deklaruojamas sąlygas. |  |
| 13. | Galia | Naudojama galia - ne didesnė kaip 2000 W. |  |
| 14. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |

Pastabos dėl 1 ir 2 dalių:

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

Taikomi žemiau nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) reikalavimai:

Žalieji reikalavimai dėl 1 dalies:

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jei reikalaujama) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Techninės specifikacijos 12 p. nustatytas reikalavimas, kad šaldymo sistema turi būti be chlorfluorangliavandenilių (CFC), laikomas aplinkos apsaugos kriterijumi pagal Tvarkos aprašo 4.4.4 papunkčio 4.4.4.3 p., nes tokia šaldymo sistema mažina neigiamą poveikį aplinkai per visą gyvavimo ciklą ir neardo ozono sluoksnio. | Pagrindžiantys dokumentai Tiekėjas atitiktį šiam reikalavimui patvirtina kartu su pasiūlymu pateikdamas Techninės specifikacijos 12 p. nurodytus dokumentus. |
| 2. | Techninės specifikacijos 19 p. Triūkšmo lygiui nustatytas reikalavimas, kad centrifugos triukšmo lygis veikimo metu neturi viršyti 75 dB(A), laikomas aplinkos apsaugos kriterijumi pagal Tvarkos aprašo 4.4.4 papunkčio 4.4.4.3 p., nes mažesnis triukšmo lygis mažina aplinkos triukšmo taršą ir neigiamą poveikį darbo aplinkai eksploatacijos metu. | Pagrindžiantys dokumentai Tiekėjas atitiktį šiam reikalavimui patvirtina kartu su pasiūlymu pateikdamas Techninės specifikacijos 19 p. nurodytus dokumentus. |

Žalieji reikalavimai dėl 2 dalies:

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jei reikalaujama) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techninės specifikacijos 12 p. Triūkšmo lygiui nustatytas reikalavimas, kad centrifugos triukšmo lygis veikimo metu neturi viršyti 75 dB(A), laikomas aplinkos apsaugos kriterijumi pagal Tvarkos aprašo 4.4.4 papunkčio 4.4.4.3 p., nes mažesnis triukšmo lygis mažina aplinkos triukšmo taršą ir neigiamą poveikį darbo aplinkai eksploatacijos metu. | Pagrindžiantys dokumentai Tiekėjas atitiktį šiam reikalavimui patvirtina kartu su pasiūlymu pateikdamas Techninės specifikacijos 12 p. nurodytus dokumentus. |