{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Sheet2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":27,"n_cols":5,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Nr.","Pavadinimas","Matas","Kiekis","Rinkos dalyvio pasiūlymai/pastabos"]
["1","Paciento transportavimo vežimas (gulimas)"]
["1.1.","Paciento transportavimo vežimas (gulimas)","vnt.",2]
["1.1.1.","Pacientų transportavimo vežimėlis"]
["1.1.2.","Skirtas transportuoti gulimoje ir pusiau sėdimoje padėtyse"]
["1.1.3.","Rentgeno spinduliams laidi čiužinio platforma"]
["1.1.4.","Vežimėlis su 2 teleskopinių kolonų kėlimo mechanizmu, valdomu hidrauliniu būdu, kojinių pedalų pagalba, iš abiejų vežimėlio šonų"]
["1.1.5.","Važiuoklė apsaugota gaubtu"]
["1.1.6.","Pakeliami/nuleidžiami apsauginiai rėmai su fiksavimu, iš abiejų pusių, nuleidžiami žemiau čiužinio"]
["1.1.7.","Nugaros sekcija pakeliama/nuleidžiama dujinės spyruoklės pagalba. Nugaros sekcijos pakėlimo kampas ≥ 80°"]
["1.1.8.","Vežimėlis su keturiais pagrindiniais ≥ 200 mm diametro skersmens ratukais"]
["1.1.9.","Centrinė stabdžių sistema valdoma iš vežimėlio priekio ir galo arba visų pusių"]
["1.1.10.","Gulimos dalies aukščio reguliavimo diapazonas: ≥ 30 cm"]
["1.1.11.","Gulimos dalies žemiausia pozicija: ≤ 61 cm"]
["1.1.12.","Aukščio reguliavimo valdymas atliekamas kojinių pedalų pagalba: 1. pakeliama/nuleidžiama čiužinio platforma; 2. nuleidžiamas galvūgalis/kojūgalis."]
["1.1.13.","Trendelenburgo pozicijos kampo reguliavimas ≥ ± 15°"]
["1.1.14.","Maksimali leistina apkrova ≥ 250 kg"]
["1.1.15.","Vežimėlio čiužinio paltformos išoriniai išmatavimai: 1. Ilgis  ≥ 193 cm 2. Plotis ≥ 62 cm;"]
["1.1.16.","Vežimėlio kojūgalyje ir galvūgalyje sumontuotos stūmimo rankenos"]
["1.1.17.","Būtinas diržas paciento fiksavimui"]
["1.1.18.","Teleskopinis infuzinių skysčių laikiklis su integruotomis IV stovo tvirtinimo vietomis / kabliukais, nulenkiamas arba įdedamas, su fiksavimo mechanizmu"]
["1.1.19.","Vežimėlio čiužinio danga atspari cheminiams valikliams, dezinfekcinėms priemonėms"]
["1.1.20.","Čiužinio storis ≥ 8 cm"]
["1.1.21.","Čiužinys tvirtinamas prie platformos pagrindo"]
["1.1.22.","Vežimėlio išoriniai išmatavimai įskaitant apsauginius bamperius: 1. Ilgis  215 ±5 cm; 2. Plotis ≤ 78 cm;"]
["1.1.23.","Integruota vieta / laikiklis deguonies balionui"]
["1.1.24.","Integruota vieta rentgeno kasetei po paciento platforma"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":7,"n_cols":1,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["C"]
["E"]
["F"]
["J"]
["K"]
["L"]
["M"]