KLAUSIMYNAS

MEDICINOS ĮRANGA. PACIENTŲ ŠILDYMO SISTEMA

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

MEDICINOS ĮRANGA. PACIENTŲ ŠILDYMO SISTEMA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 dalis | Pacientų šildymo sistema (2 vnt.) |  |  |
| 1 | Paskirtis: Konvekcinis paciento šildymas, per specialų vienkartinį antklotą/ paklotą pučiant šiltą orą. |  |  |
| 2 | Įrenginio konstrukcija: Montuojamas ant specialaus mobilaus vežimėlio (stovo). Lengvai nuimamas nuo vežimėlio, pernešamas rankenos pagalba (įrenginio svoris be stovo < 10 kg). |  |  |
| 3 | Įrenginio valdymo ir kontrolės blokas: Su mikroprocesoriaus savikontrolės sistema, nuolat kontroliuojančia įrenginį dėl galimų gedimų jam veikiant; Su tiekiamo oro temperatūros indikatoriumi; Su garsine ir vizualine pavojaus sistema, suveikiančia įrenginio normalaus darbo sutrikimo atveju; Su automatine prietaiso išsijungimo sistema, pučiamo oro temperatūrai viršijus 55°C ±2 °C; Su ne mažiau kaip dviem termodavikliais pučiamo oro temperatūrai kontroliuoti. |  |  |
| 4 | Temperatūriniai darbo režimai :Pučiamas aplinkos temperatūros oras (nešildytas); Pučiamas iki pasirinktos temperatūros pašildytas oras. |  |  |
| 5 | Pučiamo pašildyto oro temperatūros nustatymas: Ne mažiau nuo 34°C iki 43ºC |  |  |
| 6 | Palaikomos temperatūros tikslumas (paklaida) Ne daugiau ±2,5 ºC |  |  |
| 7 | Šildymo įrenginio našumas Ne mažiau 1000 l/min. |  |  |
| 8 | Oro filtravimo sistema: HEPA filtras; Filtro tarnavimo laikas ne mažiau 500 val. |  |  |
| 9 | Komplektacija:Visos įrenginio eksploatavimui reikalingos sudėtinės dalys, įskaitant šilto oro žarną (ne trumpesnę kaip 150 cm) jungiančią šildymo įrenginį per angą su chalatu; 100 vnt. vienkartinių specialių antklodžių (ne mažesnių nei 200 cm x 120 cm) ir 100 vnt. vienkartinių specialių paklotų ((ne mažesnių nei 200 cm x 100 cm), to paties gamintojo kaip ir šildytuvas, skirtų paciento kūno šildymui. |  |  |
| 10 | Įrangos maitinimas: Elektros tinklas, nominalas 230V, 50Hz |  |  |
| 11 | Garantija : Ne mažiau kaip 36 mėn. |  |  |
| 12 | CE ženklinimas: Būtinas. Patekti CE sertifikato kopiją. |  |  |
| 13 | Bendrieji reikalavimai (pridėtas atskiras dokumentas) |  |  |