Specialiųjų pirkimo sąlygų

2 priedas „Techninė specifikacija“

RAMANO SPEKTROMETRO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Paskirtis: Įranga skirta medžiagų struktūros, cheminės sudėties ir fazinės sudėties tyrimams Ramano spektroskopijos metodu, atliekant taškinius matavimus, spektrų registravimą, 2D/3D Ramano kartografavimą ir mikroskopinių bandinių sričių analizę.

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip arba lygiavertė) | Siūlomų prekių techniniai parametrai Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią savo siūlomos prekės reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gamintojas, modelis | BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, GAMINTOJĄ, MODELĮ (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
|  | Sistemos tipas | Konfokalinė Ramano spektroskopijos sistema su integruotu mikroskopu | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
|  | Lazerinis šaltinis | - Sužadinimo lazerio bangos ilgis: 532 nm ± 5 nm arba lygiavertis. - Galia: ne mažesnė nei 50 mW. | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
|  | Spektrografas ir filtrai | - Sistema turi užtikrinti matavimus nuo ne didesnio kaip 50 cm⁻¹ Raman poslinkio nuo lazerio linijos, naudojant tinkamą filtravimo sprendimą. - Židinio nuotolis: ne mažiau kaip 200 mm. - „filtravimo sistema turi užtikrinti matavimus nuo 50 cm⁻¹ poslinkio. - Difrakcinė gardelė: ne mažiau 900 gr/mm. | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
|  | Spektrinis diapazonas | - Ne siauresnis kaip 50 – 4000 cm⁻¹ (naudojant 532 nm lazerį) diapazonas reikalingas plačiam neorganinių, organinių ir funkcinių medžiagų tyrimui. | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
|  | Detektorius | - CCD arba lygiavertis detektorius, tinkamas Vis-NIR diapazonui ir silpnų Ramano signalų registravimui. - Raiška: ne mažiau kaip 1600 x 200 taškų - Aušinamas mažatriukšmis detektorius, | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
|  | Mikroskopo optika | Objektyvų rinkinį turi sudaryti: 5x, 20x, 100x didinimo objektyvai. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
|  | Bandinio stalelis | - Pilnai automatizuotas XYZ ašių judėjimo stalelis. - Integruota automatinio fokusavimo (Auto focus) funkcija. - X/Y eiga: ne mažiau 100 x 70 mm. Z eiga: ne mažiau 30 mm. | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
|  | Erdvinė skiriamoji geba | - Sistemos užtikrinama erdvinė skiriamoji geba: X/Y ašyse ne prastesnė kaip 1 µm, - Z ašyje ne prastesnė kaip 1.5 µm (naudojant 532 nm lazerį ir 100x objektyvą). | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
|  | Vaizdinimo funkcijos | Galimybė atlikti 2D ir 3D paviršiaus skenavimą bei analizę | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
|  | Programinė įranga | Specializuota programinė įranga sistemos valdymui, duomenų rinkimui ir spektrų analizei. Įtraukta spektrų biblioteka. | Nurodoma siūloma įranga (Pildo tiekėjas) | - |
|  | Kompiuteris | Programinis suderinamumas: Kompiuteris turi būti pilnai suderinamas su prietaiso valdymo ir programine įranga. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
|  | Monitorius | - Įstrižainė: ne mažiau 22"; - Raiška: Ne mažesnė kaip 1920×1080; - Jungtys: Suderinamos su kompiuteriu (kabeliai turi būti komplekte); - Ekrano tipas: IPS arba lygiavertis; - Ne mažiau vieno vieneto komplekte; | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
|  | Pristatymas ir diegimas | Įrangos pristatymas į nurodytą vietą Savanorių pr. 231, Vilnius. Vartotojų mokymai darbo vietoje per 10 kalendorinių dienų po instaliavimo. Mokymų apimtis ne mažiau 16 akad. val. ne mažiau kaip 3 perkančiosios organizacijos darbuotojams. Įranga turi būti pristatyta, instaliuota ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 1 d. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
|  | Garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. | Įrašomas bendras siūlomos garantijos terminas (jeigu tiekėjas siūlo papildomą garantiją, už kurią yra suteikiamas ekonominis naudingumas, tai šioje vietoje įrašomas bendras garantijos terminas = min. 12 mėn. garantija + tiekėjo siūlomos papildomos garantijos terminas) | - |
|  | Reikalavimai dėl įrangos sumontavimo, instaliavimo ir mokymų** | Įrangos sumontavimo, instaliavimo ir mokymų paslaugas privalo teikti gamintojo apmokytas, apie įrangą išmanantis (kvalifikuotas), asmuo. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |  |
| Žaliųjų pirkimų reikalavimai |  |  |  |  |
|  | Pakuotei taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai | Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Sutarties 2.1 punkte patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti, kitu atveju Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. | - | - |
|  | Prekių pristatymui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai | Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. | - | - |
|  | Bendravimui ir susirašinėjimui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai | Tiekėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą - tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo “. | - | - |

*20. Prekės gamintojo parengtą techninę specifikaciją/brošiūrą ir/ar kitus dokumentus (skanuotą kopiją), įrodančius siūlomos Prekės atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams (anglų ir/arba lietuvių kalba). Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

**21. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti šios Techninės specifikacijos 16 punkte nurodytą reikalavimą pagrindžiančius dokumentus: Įrangos gamintojo laisvos formos patvirtinimas (gali būti sutartis/ kvalifikacijos pažymėjimas ar kt. (pagal formą nėra ribojama)), kad tiekėjo laimėjimo atveju, gamintojo patikėti asmenys (arba sutartį su tokiais asmenimis turintys atitinkamai kvalifikuoti asmenys) atliks įrangos sumontavimą, instaliavimą ir apmokymus, nurodant asmenų vardus, pavardes, atstovaujamą juridinį asmenį (jeigu atstovaujama).

Esant poreikiui, perkančioji organizacija gali prašyti pateikti dokumentų originalus

Pirkimo specialiųjų sąlygų 6.3.	Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.