Specialiųjų pirkimo sąlygų

2 priedas „Techninė specifikacija“

LAZERINIO MIKROAPDIRBIMO SISTEMOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendri reikalavimai

Pilnai sukomplektuota sistema skirta lazerinio mikroapdirbimo laboratorijai, apimanti bandinio ir lazerio spindulio pozicionavimo įrenginius, sumontuotus ant granitinio rėmo, įrengtą vietą lazeriui (be lazerio) instaliuoti su lazerio spindulio atvedimo optiką, valdymo elektroniką ir programinę įrangą. Lazerinės spinduliuotės šaltinis su sistema neteikiamas.

Sistema turi būti pritaikyta darbui su perkančiosios organizacijos turimu ir naudojamu Femtolux 30 lazeriniu šaltiniu:

- Vidutinė galia @1030 nm: 30W

- Vidutinė galia @515 nm: 15W

- Impulso trukmė: 300 fs

- Impulso energija: 300 µJ

- Naudojimo sąlygos

Prietaisas bus naudojamas normaliomis laboratorijos sąlygomis (class-IV švari patalpa). Kambario temperatūra 18-30oC, santykinis drėgnumas 45-80%.

- Elektros tinklas

Patalpoje įrengtas 240±10 V, 50 Hz trijų fazių kintamos įtampos tinklas, suspausto oro vamzdynas ir ištraukiamoji vietinė ventiliacija.

- Techniniai parametrai

Prietaisas turi tenkinti šiuos parametrus:

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip arba lygiavertė) | Tiekėjo siūloma charakteristika (nurodyti sukonkretintai) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lazerinio mikroapdirbimo sistema |  |  | BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS GAMINTOJĄ, MODELĮ* (Pildo tiekėjas) |
| 1. | Konstruktyvas ir bendri reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Mechaniškai stabili konstrukcija | Pozicionavimo sistema (XY ašys) surinkta ant granitinio pagrindo; Z ašis ir galvanometrinis skeneris pritvirtinti prie granitinio tilto | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |  |
| 1.2. | Antivibracinės kojos | Būtinos | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |  |
| 1.3. | Sistema turi tenkinti Class1 lazerosaugos reikalavimui | uždara sistema su durelėmis darbo zonoje | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |  |
| 1.4. | Langelis procesui stebėti, su apsauginiu stiklu | ≥ 100x100 mm2 | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |  |
| 1.5. | Instaliavimo vieta lazeriui ir valdymas | Pirkėjo turimas lazerinis šaltinis turės būti sumontuotas pateikiamoje mikroapdirbimo sistemos viduje, laikantis lazerinės spinduliuotės ir elektrosaugos saugumo reikalavimų. Lazerinio šaltinio impulsų valdymas turi būti galimas tiek per tiesinių pozicionavimo stalų, tiek per galvanometrinio skenerio valdiklius. Perjungimas turi būti atliekamas tik programinėje įrangoje, programiškai pasirenkant kuriuo prietaisu bus dirbama (neturi būti papildomo laidų ar mygtukų perjungimo). | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |  |
| 2. | Pozicionavimo sistema |  | BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS GAMINTOJĄ, MODELĮ* (Pildo tiekėjas) |  |
| 2.1. | XYZ tiesinių ašių eiga | Ne mažiau kaip 600 x 400 x 200 mm3 | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |  |
| 2.2. | XY ašių maksimalus judesio greitis | Ne mažiau kaip 1500 mm/s | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |  |
| 2.3. | XY ašių maksimalus pagreitis | Ne mažiau kaip 15 mm/s2 | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |  |
| 2.4. | XY ašių judesio atsikartojamumas | Ne blogiau kaip ±0,5 µm | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |  |
| 2.5. | X ir Y ašių judesio tikslumas | Ne blogiau kaip ±1 µm | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |  |
| 2.6. | XY ašių 2D judesio tikslumas | Ne blogiau kaip ±3 µm | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |  |
| 2.7. | XY ašių ortogonalumas | Ne blogiau kaip 10 arcsec | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |  |
| 2.8. | XY ašių judinamas svoris | Ne mažiau kaip 20 kg | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |  |
| 2.9. | Z ašies maksimalus judesio greitis | Ne mažiau kaip 50 mm/s | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |  |
| 2.10. | Z ašies judesio atsikartojamumas | Ne blogiau kaip ±1 µm | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |  |
| 2.11. | Z ašies judesio tikslumas | Ne blogiau kaip ±3 µm | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |  |
| 2.12. | Z ašies judinamas svoris | Ne mažiau kaip 40 kg. | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |  |
| 2.13. | Sistema turi turėti galimybę integruoti dinaminę fokusavimo ašį (Dynamic Z), skirtą fokusavimo pozicijos keitimui apdirbimo metu sinchroniškai su galvanometrinio skenerio judesiais. | Sistemoje turi būti integruota dinaminė fokusavimo sistema, suderinama su galvanometriniu skeneriu ir skirta fokusavimo pozicijos keitimui realiu laiku lazerinio apdirbimo metu. Sistema turi užtikrinti fokusavimo pozicijos valdymą sinchroniškai su galvanometrinio skenerio XY judesiais bei palaikyti 2.5D ir 3D mikroapdirbimo funkcionalumą. Dinaminės fokusavimo ašies eiga turi būti ne mažesnė kaip ±20 mm, o fokusavimo judesio greitis – ne mažesnis kaip 100 mm/s. Fokusavimo pozicionavimo atsikartojamumas turi būti ne blogesnis kaip ±10 µm. Sistema turi būti pritaikyta darbui su 1030–1064 nm ir 515–532 nm bangos ilgiais bei turėti ne mažesnę kaip 14 mm optinę apertūrą. Dinaminė fokusavimo sistema turi būti suderinama su naudojamu galvanometriniu skeneriu ir F-theta objektyvu bei užtikrinti fokusavimo korekciją keičiantis bandinio paviršiaus aukščiui apdirbimo metu. Visų funkcijų valdymas turi būti galimas iš bendros sistemos valdymo programinės įrangos. Leidžiama siūlyti lygiavertę dinaminio fokusavimo sistemą. | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |  |
| 2.14. | Apsauga nuo dulkių | Pozicionavimo sistema turi būti uždaro tipo, apsaugota nuo dulkių. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |  |
| 2.15. | Kabelių ir pneumatikos instaliacija | Visi kabeliai ir pneumatikos vamzdeliai turi būti instaliuoti loveliuose ar vikšruose taip, kad lazerinio apdirbimo metu negalėtų pakliūti į apdirbimo ar judesio zoną. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |  |
| 2.16. | Lazerinio šaltinio impulsų valdymas judesio metu | Pozicionavimo sistema turi gebėti valdyti lazerinio šaltinio impulsų išdavimą XY judesio metu taip, kad impulsai būtų iššaunami lygiais atstumais, vykstant įsibėgėjimui ar lėtėjimui (PSO funkcija arba atitikmuo). | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |  |
| 3 | Galvanometrinis skeneris | Lazerio spindulys ant bandinio turi būti skenuojamas galvanometriniu skeneriu | BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS GAMINTOJĄ, MODELĮ* |  |
| 3.1. | Galvanometrinio skenerio optika | Turi būti pritaikyta 1030-1064 nm ir 515-532nm bangos ilgiams | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |  |
| 3.2. | Įėjimo apertūra | Ne mažesnė nei 14 mm | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |  |
| 3.3. | Skenavimo greitis | Ne mažesnis nei 32 m/s (kai naudojamas f=160 mm lęšis) | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |  |
| 3.4. | 2D trajektorijos rašymo greitis | Ne mažesnis nei 4 m/s (kai naudojamas f=160 mm lęšis) | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |  |
| 3.5. | Sekimo paklaida | 0 ms | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |  |
| 3.6. | Judesio atsikartojamumas | < 0,4 µrad | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |  |
| 3.7 | Judesio nustatymo tikslumas (rezoliucija) | Ne mažiau 20 bit | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |  |
| 3.8. | Lazerinio šaltinio impulsų valdymas judesio metu | Galvanometrinis skeneris turi gebėti valdyti lazerinio šaltinio impulsų išdavimą XY judesio metu taip, kad impulsai būtų iššaunami lygiais atstumais, vykstant įsibėgėjimui ar lėtėjimui (PSO funkcija arba atitikmuo). | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |  |
| 3.9 | Telecentrinis F-theta objektyvas galvoskeneriui @ 532 nm, | Sufokusuoto spindulio diametras nemažesnis nei 3.15 µm. Pažaidos slenkstis impulsinei spinduliuotei nemažesnis nei 2.5 J/cm2 per 1ns impulso trukmę esant 50Hz. pritaikytas 515-532nm bangos ilgiams. Darbo laukas, ne mažiau 36 mm2 | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |  |
| 4 | Lazerio spindulio atvedimas ir valdymas | Lazerio spindulys turi būti atvestas nuo įmontuoto lazerinio šaltinio iki fokusavimo optikos. Spindulio atvedimo kelias turi būti uždaras, kad atidarius sistemos korpuso duris, nebūtų galimybės lazerio pluoštui ar atspindžiui patekti į akis. Turi būti galimybė atidaryti lazerio spindulio kelią dalimis, tam kad būtų galima pamatuoti lazerio galią ir spindulio kokybę atskiruose segmentuose (pvz. Iškart už lazerinio šaltinio, po lazerio galios ateniuatoriaus, po pluošto plėstuvo ir t.t.). | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |  |
| 4.1. | Lazerio galios ateniuatorius | Lazerio pluošto galia turi būti valdoma išoriniu motorizuotu ateniuatoriumi nuo <1% iki >99% lazerio galios. Valdymas iš sistemos programinės įrangos apdirbimo recepto vykdymo metu ir nevykdant recepto. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |  |
| 4.2. | Kintamo didinimo lazerio pluošto plėstuvas | Lazerio pluošto plėstuvas su kintamu didinimu didinantis lazerio pluoštą nuo 1x iki 4x. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |  |
| 4.3. | Apsauginė sklendė | Lazerio pluošto kelyje turi būti įmontuota apsauginė motorizuota sklendė. Sklendė turi būti automatiškai uždaroma pažeidus korpuso uždarumą (interlock funkcija). Sklendės valdymas turi būti valdomas iš sistemos valdymo programinės įrangos rankiniu ir automatiniu būdu. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |  |
| 4.4 | Lazerio galios matuoklis | Sistemoje turi būti galimybė įrengti pirkėjo turimą išorinį lazerio galios matuoklį (Ophir Nova II), galios matavimu. Matavimo duomenis turi būti atvaizduojami sistemos valdymo programinėje įrangoje. Turi būti automatinio galios nustatymo galimybė lazerinio apdirbimo metu, kai pagal galios matuoklio parodymus lazerio galia išoriniu ateniuatoriumi sureguliuojama iki naudotojo įvestos vertės. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |  |
| 5 | Vaizdinimo sistema |  | BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS GAMINTOJĄ, MODELĮ* (Pildo tiekėjas) |  |
| 5.1 | Stebėjimo sistema su CCD kamera | „Off-axis“, būtina | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |  |
| 5.2 | Minimalus matymo laukas | >1x1 cm2 | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |  |
| 5.3 | Maksimali skyra | ≤ 10 µm | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |  |
| 6 | Priedai |  |  |  |
| 6.1. | Dulkių šalinimo straubliukas | Prijungimui prie išorinės traukos | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |  |
| 6.1. | Padėklas su vakuuminiu prisiurbtuku | 8" plokštelės padėklas su vakuuminiu prisiurbtuku ir automatiniu vakuumo generatoriumi | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |  |
| 6.1. | Darbo vietos pašvietimo lempa | Būtina, bent 20W | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) |  |
| 7 | Programinė įranga |  | BŪTINA NURODYTI SIŪLOMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS GAMINTOJĄ, MODELĮ/PAVADINIMĄ (Pildo tiekėjas) |  |
| 7.1. | Įrangos valdymas | Sistemos valdymo programinė įranga turi valdyti visus sistemos įrenginius (pozicionavimo stalai, galvanometriniai skeneriai, lazerinis šaltinis, kameros, skaitmeniniai ir analoginiai I/O, galios matuoklis ir kt.) iš vieno lango. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |  |
| 7.2. | CAD failų importavimas | Trajektorijų generavimui turi būti galimybė importuoti šių formatų failus: DXF, DWG, STL, STP, Gerber, BMP | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |  |
| 7.3. | Fabrikavimo receptų ruošimas | Turi būti galimybė ruošti fabrikavimo receptus dėliojant logines sekas (scripts), tokias kaip „loop“, „if“, „array“, apjungti kamerų, sensorių, pozicionavimo stalų, lazerinio šaltinio, galvanometrinių skenerių, lazerio pluošto valdymo įrenginių veikimą viename recepte. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |  |
| 8. | Kiti reikalavimai |  |  |  |
| 8.1. | Pristatymas ir diegimas | Įranga turi būti pristatyta į Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centrą adresu: Savanorių pr. 231, Vilnius. Vartotojų mokymai darbo vietoje per 10 kalendorinių dienų po instaliavimo. Mokymų apimtis ne mažiau 16 akad. val. ne mažiau kaip 3 perkančiosios organizacijos darbuotojams. Įranga turi būti pristatyta, instaliuota ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 1 d. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |  |
| 8.2. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. | Įrašomas bendras siūlomos garantijos terminas (jeigu tiekėjas siūlo papildomą garantiją, už kurią yra suteikiamas ekonominis naudingumas, tai šioje vietoje įrašomas bendras garantijos terminas = min. 12 mėn. garantija + tiekėjo siūlomos papildomos garantijos terminas) |  |
| 9. | Žalieji reikalavimai |  |  |  |
| 9.1. | Pakuotei taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai | Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Sutarties 2.1 punkte patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti, kitu atveju Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. | - |  |
| 9.2. | Prekių pristatymui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai | Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. | - |  |
| 9.3. | Bendravimui ir susirašinėjimui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai | Tiekėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą - tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo “. | - |  |

* jeigu yra galimybė nurodomas ir modelis.

10. Su Pasiūlymu turi būti pateikta prekės gamintojo vadovo, pardavimų, gamybos ar aptarnavimo padalinio vadovo, ar pagal gamintojo vidaus tvarką turinčio teisę pasirašyti tokius raštus darbuotojo, laisvos formos deklaracija (ar kiti, įrodantys dokumentai (pagal formą nėra ribojama)) patvirtinanti, kad gamintojas įsipareigoja pagaminti prekę atitinkančia visus techninėje specifikacijoje tiekėjo nurodytus parametrus.

Pastaba. Jeigu perkančiajai organizacijai kils abejonių dėl tiekėjo techninėje specifikacijoje nurodytų parametrų ji turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti tuos parametrus pagrindžiančius dokumentus.

Pateikdamas pasiūlymą tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo, patvirtina šio dokumento turinį.