MINIMALŪS TECHINIAI REIKAVIMAI ĮRANGAI

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai ir jų reikšmės pagal 2 ir 3 stulpelių reikalavimus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Skysčių chromatografijos-masių spektrometrijos sistema su programine įranga biologoginių ir aplinkos mėginių kokybiniams ir kiekybiniams tyrimams naudojant didelės raiškos masių spektrus. |  |
| 2. | Skysčių chromatografas |  |  |
| 2.1. | Suderinamumas | Ultra aukšo efektyvumo skysčių chromatografinė sistema mėginių įvedimui į QTof spektrometrą su biologiškai inertišku srauto keliu, apsaugančiu jautrias biomolekules nuo sąveikos su metaliniais paviršiais. |  |
| 2.2. | Siurblys | Binarinis siurblys su ne mažiau kaip 4 eliuentų kanalais. Eliuentai maišomi bet kokiu santykiu. |  |
| 2.3. | Slėgis | Maksimalus palaikomas slėgis ≥ 1000 bar |  |
| 2.4. | Siurblio srauto intervalas | Bent nuo 0,001 ml/min iki ne mažiau kaip 2 ml/min su nustatymo žingsniu ne didesniu nei 0,001 ml/min. |  |
| 2.5. | Srauto sudėties preciziškumas | Srauto sudėties santykinė standartinė paklaida (RSD) ≤ 0,15% |  |
| 2.6. | Palaikomo srauto preciziškumas | Srauto santykinė standartinė paklaida (RSD) ≤ 0,075% |  |
| 2.7. | Sistemos užlaikymo tūriai | Gradiento užlaikymo tūris ne didesnis kaip 350 µl. Sistemos užlaikymo tūris ne didesnis kaip 500 µl. Bendras chromatografinės zonos išsiplėtimas ne daugiau kaip 20 µl. |  |
| 2.8. | Automatinis mėginių injektorius | Ne mažiau nei 96 vietų standartinių 2 mL buteliukų talpos |  |
| 2.9. | Automatinio mėginių injektoriaus injekcijos tūris | Minimalus tūris ≤ 0,1 µl; Maksimalus tūris ≥ 100 µl. |  |
| 2.10. | Mėginių temperatūros palaikymas | Mėginio temperatūros palaikymas bent nuo 4°C iki ne mažiau kaip 40°C, temperatūros nustatymo žingsnis ne didesnis nei 0,1°C. |  |
| 2.11. | Kolonėlių termostatas | Sistema turi būti komplektuojama su kolonėlių termostatu ar termostatais, užtikrinančius bent dviejų ≥ 15 cm ilgio kolonėlių individualų termostatavimą. |  |
| 2.12. | Kolonėlių termostato darbinis intervalas | Individualių kolonėlių temperatūra palaikoma nuo ne daugiau nei 10°C iki ne mažiau nei 80°C, minimalus nustatymo žingsnis ne daugiau nei 0,1°C |  |
| 3. | Masių detektorius |  |  |
| 3.1. | Tipas | Didelės raiškos QTof masių spektrometras |  |
| 3.2. | Jonų šaltinis | Turi būti atmosferinio slėgio jonizacijos (API) LC sąsaja, įskaitant jonų šaltinį ir purškimo elementus. |  |
| 3.3. | Masių kalibracija | API sąsaja turi turėti integruotą automatinę masių kalibravimo (korekcijos) sistemą, užtikrinančią etaloninės medžiagos (vidinio standarto / kalibratoriaus) įvedimą ir masių skalės koregavimą realiuoju laiku |  |
| 3.4. | Kiekybinė analizė | QTof analizatorius turi turėti standartinį TOF-MRM (tikslinį MRM) režimą, skirtą kiekybinei analizei |  |
| 3.5. | Masės atranka | Masės atrankos intervalas (prekursoriaus atrankos langas arba izoliacinis kvadrupolis) iki ne mažiau nei 2250 m/z (Da). |  |
| 3.6. | Skiriamoji geba ir skenavimo dažnis | Skiriamoji geba ne mažesnė nei 40000 FWHM. MS skenavimo dažnis yra ne mažiau nei 25 Hz ir MS/MS skenavimo dažnis ne mažiau nei 30 Hz. |  |
| 3.7. | Masių tikslumas | Masės tikslumas < 1 ppm |  |
| 3.8. | Nuo duomenų nepriklausomas analizės režimas | Masių spektrometras turi turėti nuo duomenų nepriklausomą analizės (DIA) režimą, užtikrinantį lygiagretų motininių (prekursorių) ir fragmentų jonų tikslių masių duomenų rinkimą vienos injekcijos metu per visą chromatografinės smailės eliuavimo laiką. Duomenų surinkimas turi vykti automatiškai: arba kaitaliojant susidūrimų kameros energijos lygį (žemos ir aukštos energijos režimus) visame masių diapazone, arba naudojant dinamiškai slenkančius/kintamus masės izoliavimo langus (pavyzdžiui, SWATH, dia-PASEF ar lygiaverčius režimus). |  |
| 3.9. | Vakuumo sistema | Turi būti naudojamas bent vienas oru aušinamas turbomolekulinis siurblys ir vienas sauso tipo pirminio vakuumo siurblys. |  |
| 4. | Taikomoji programinė įranga |  |  |
| 4.1. | Funkcionalumas | Įrangos valdymui, chromatografijos ir masių spektrometrijos duomenų generavimui, kaupimui, analizei ir ataskaitų formavimui |  |
| 4.2. | Paskirtis | Taikomoji programa turi būti skirta ar turėti dedikuotus įskiepius/modulius: 1. Mažų molekulių (pvz., metabolitų, teršalų, priemaišų, vaistinių medžiagų ar toksinų) kokybinei ir kiekybinei analizei skirtas paketas, užtikrinantis automatinį junginių identifikavimą, masių spektrų dekonvoliuciją bei palyginimą su duomenų bazėmis/bibliotekomis. 2. Kiekybinės analizės paketas, skirtas MS, MS/MS duomenų, įskaitant Tof-MRM, apdorojimui. Aplikacija privalo turėti optimizuotą chromatogramų peržiūros, prekursorių/fragmentų masių porų (perėjimų) valdymo bei rezultatų pateikimo sąsają ir nukrypimų identifikavimo funkcionalumą, leidžiantį pagreitinti didelės apimties mėginių serijų vertinimą. |  |
| 4.3 | Junginių identifikavimo bibliotekos ir duomenų bazių integracija | Programinė įranga turi turėti integruotus įrankius, užtikrinančius automatizuotą cheminių struktūrų paiešką ir identifikavimą viešose internetinėse duomenų bazėse (pavyzdžiui, „Chemspider“, „PubChem“ arba lygiavertėse). Kartu turi būti pateikiamos spektrų / junginių bibliotekos kelioms grupėms (pavyzdžiui, pesticidams, vaistams ir natūraliems produktams / metabolitams), veikiančios automatizuotoje duomenų apdorojimo eigoje. |  |
| 5. | Kompiuterinė darbo stotis | Gamintojo rekomendacijas atitinkanti PC darbo stotis su Win11 arba lygiaverte operacine sistema ir reikiamais priedais |  |
| 6. | Pagalbinė įranga ir priedai | Tiekėjas turi pristatyti ir sumontuoti visą pilnavertiškam sistemos darbui reikalingą pagalbinę įrangą, patiekti reikiamus regentus darbo pradžiai įskaitant: - Atliekų surinkimo talpą - Talpas eliuentams, bent 4 vnt. po 1L su tirpiklių garavimą eliminuojančiais kamščiais - Bent 100 vnt. 2 ml chromatografinių buteliukų su kamšteliais ir septomis - Reagentus įrangos paleidimui, funkcionalumo patikrinimui ir derinimui |  |
| 7. | Sertifikatai | Įranga privalo būti pažymėta EU saugumo reikalavimus. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento arba EB atitikties deklaracijos kopiją |  |
| 8. | El. maitinimas, sąnaudos | 220-240 V, 50 Hz. |  |
| 9. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesiai |  |
| 10. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 11. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |