MOKSLINIS-PRAKTINIS EKONOMINIO NAUDINGUMO KRITERIJŲ (TECHNINIŲ PRANAŠUMŲ) PAGRINDIMAS

1. Skiriamosios gebos ir duomenų surinkimo dažnio derinys ≥ 100000 FWHM, ≥100 Hz, < 0,5 ppm

- Mokslinė nauda: Sudėtingose biologinėse ir aplinkos matricose (pvz., kraujo plazmoje, nuotekose ir kt.) tūkstančiai skirtingų junginių turi beveik identišką masę (izobariniai trukdžiai). ≥ 100000 FWHM FWHM skiriamoji geba kartu su sub-ppm < 0,5 ppm masių tikslumu leidžia vienareikšmiškai atskirti šias persidengiančias smailes ir teisingai nustatyti elementinę junginio sudėtį.

- Praktinė nauda: ≥ 100 Hz skenavimo dažnis MS/MS režime užtikrina, kad greitai eliuuojantis chromatografinei smailei (trukmė ~1–2 sek. UHPLC sistemoje) prietaisas spės surinkti pakankamai kokybinių taškų struktūros identifikavimui, neprarandant kiekybinių duomenų tikslumo.

2. Masės atrankos intervalas prekursoriams iki ≥ 8000 m/z (Da)

- Mokslinė nauda: Atliekant ne tik mažų molekulių screeningą, bet ir pažangius tyrimus (pvz., stambių organinių teršalų kompleksų, intaktinių biomolekulių, oligomerų ar biologinių vaistų charakterizavimą), reikalingas platus masių diapazonas.

- Praktinė nauda: Užtikrinamas laboratorijos universalumas ir įrangos pritaikomumas ateities tyrimų kryptims, leidžiant izoliuoti ir fragmentuoti aukštos masės jonus, nenaudojant papildomų prietaiso modifikacijų.

3. DIA duomenų rinkimas visiškai netaikant išankstinio jonų izoliavimo filtro

- Mokslinė nauda: Klasikiniai DIA metodai (su masės langais) fragmentuoja jonus etapais, todėl dalis greitai eliuuojančių junginių informacijos prarandama. Duomenų rinkimas be filtro registruoja absoliučiai visų matricoje esančių jonų fragmentus vienu metu.

- Praktinė nauda: Sukuriamas skaitmeninis mėginio archyvas. Po kelerių metų atsiradus poreikiui ieškoti naujų, anksčiau nežinomų teršalų ar metabolitų, tyrėjams nereikės iš naujo ruošti ir analizuoti mėginių – pakaks retrospektyviai peržiūrėti jau turimus 100 % pilnus spektrų duomenis.

4. API sąsajoje integruotas dedikuotas papildomas ESI purkštukas/kanalas kalibratoriui

- Mokslinė nauda: Kalibravimo medžiagos purškimas į bendrą mėginio srautą sukelia jonų slopinimo reiškinį (ion suppression), kai mėginio matrica „užgožia“ kalibratorių, arba kalibratorius užmaskuoja analites. Atskiras fizinis kanalas visiškai izoliuoja šiuos du srautus.

- Praktinė nauda: Kalibratoriaus signalas išlieka stabilus nepriklausomai nuo to, kokio sudėtingumo ar nešvarumo mėginys yra analizuojamas. Galutinis masių spektras išlieka švarus nuo pašalinių kalibratoriaus smailių.

5. TOF analizatorius su > 5 atspindžiais ir pasyviu masių stabilumu

- Mokslinė nauda: Ilgesnis jonų skrydžio kelias tiesiogiai lemia didesnę rezoliuciją. Daugkartinis atspindys leidžia pasiekti ultra-aukštą rezoliuciją kompaktiškame stalinio prietaiso korpuse.

- Praktinė nauda: Pasyvus (be išorinio aktyvaus šildymo/aušinimo) masių stabilumo palaikymas užtikrina, kad prietaisas nereaguos į laboratorijos oro kondicionieriaus sukeliamus temperatūros svyravimus. Tai garantuoja masių skalės stabilumą ilgose, kelias paras trunkančiose mėginių serijose.

6. API sąsaja ir optika be kapiliarų / desolvacijos linijų ir dviguba ortogonali geometrija

- Mokslinė nauda: Jonų kapiliarai ar pernešimo linijos yra pagrindinės vietos, kuriose nusėda cheminių matricų likučiai, sukeldami atminties efektą (carry-over) ir foninio triukšmo didėjimą. Dviguba ortogonali geometrija leidžia neutralioms (nejonizuotoms) matricos dalelėms pralėkti pro šalį, nepatenkant į analizatorių.

- Praktinė nauda: Drastiškai sumažėja prietaiso jautrumo kritimas analizuojant „purvinus“ aplinkosaugos ar biologinius mėginius, užtikrinamas geresnis signalo/triukšmo santykis mažų koncentracijų tyrimuose.

7. Vakuumo izoliacinis vožtuvas šaltinio elementų valymui

- Mokslinė nauda: Kiekvienas vakuumo sistemos stabdymas ir iš naujo paleidimas sukelia termomechaninį stresą masių detektoriaus optikai bei detektoriams, o tai laikinai suprastina masių tikslumą ir jautrumą.

- Praktinė nauda: Naudingo darbo laiko maksimizavimas. Tyrėjas gali išimti ir nuvalyti pirmuosius šaltinio elementus bei desolvacijos kūgį per 10–15 minučių, nepažeisdamas giliojo analizatoriaus vakuumo. Prietaisas iškart po valymo yra paruoštas darbui, išvengiant 24–48 valandų laukimo, kol sistema vėl išsipumpuos ir stabilizuosis.

8. UHPLC užlaikymo tūriai

- Mokslinė nauda: Maži užlaikymo ir zonos išsiplėtimo tūriai apsaugo chromatografines smailes nuo difuzinio išsiplėtimo. Tai užtikrina maksimalų smailės aštrumą (aukštį) ir geresnį chromatografinį masių atskyrimą.

- Praktinė nauda: Mažesni užlaikymo tūriai leidžia suformuoti itin greitus gradientus, sutrumpinant vieno mėgino analizės laiką nuo 30 iki 10 minučių. Tai tiesiogiai taupo brangius eliuentus ir didina laboratorijos pralaidumą.

9. Kolonėlių termostato darbinis intervalas nuo

- Mokslinė nauda: Tam tikrų nestabilių biomolekulių (pvz., kai kurių baltymų, metabolitų ar temperatūrai jautrių junginių) chromatografinis atskyrimas turi vykti žemoje temperatūroje, kad būtų išvengta jų degradacijos tiesiai ant kolonėlės. Tuo tarpu klampių ar polimerinių junginių analizei reikalinga aukšta temperatūra, mažinanti eliuento klampumą.

- Praktinė nauda: Užtikrinamas visiškas metodų lankstumas – laboratorija gali vienodai efektyviai vykdyti tiek žemos temperatūros biomolekulių tyrimus, tiek aukštos temperatūros polimerų ar PFAS analizes.

10. Programinė įranga pagrįsta sąryšinių duomenų bazių sistema

- Mokslinė nauda: Tyrimų duomenų vientisumas (Data Integrity). Tradiciniai Windows failai gali būti netyčia ištrinti, pervadinti ar modifikuoti, o tai pažeidžia informacijos atsekamumą. Sąryšinė duomenų bazė užtikrina, kad kiekvienas analizės pirminė informacija (raw data) yra neatsiejamai susieta su metaduomenimis ir audito seka (Audit Trail).

- Praktinė nauda: Supaprastintas didelių duomenų masyvų valdymas, centralizuotas atsarginių kopijų darymas ir greita paieška pagal projektus ar mėginių serijas, eliminuojant riziką prarasti unikalius tyrimų rezultatus.

11. Bendros sistemos el. sąnaudos

- Mokslinė / Ekologinė nauda: Mažesnis prietaiso generuojamos šilumos kiekis laboratorijoje. Didelės galios masių spektrometrai stipriai kaitina aplinką, o tai sukelia vietinius temperatūros svyravimus, neigiamai veikiančius kitą jautrią laboratorijos įrangą.

- Praktinė nauda: Tiesioginis operacinių išlaidų taupymas. Mažesnės elektros sąnaudos ir sumažėjęs poreikis laboratorijos vėdinimo / kondicionavimo sistemų intensyvumui užtikrina mažesnę pastato infrastruktūros apkrovą ir mažesnes sąskaitas už elektrą ilgalaikėje perspektyvoje.

12. Maksimalios azoto dujų sąnaudos

- Mokslinė nauda: Mažesnis azoto srautas šaltinyje rodo aukštą desolvacijos (tirpiklio nugarinimo) efektyvumą esant mažesniems dujų tūriams, kas pasiekiama per optimizuotą šaltinio geometriją.

- Praktinė nauda: Azoto dujos yra viena didžiausių kasdienių masių spektrometrijos eksploatacinių išlaidų dalių. Sumažintas suvartojimas leidžia efektyviau išnaudoti laboratorijoje esančius azoto generatorius, prailgina jų filtrų tarnavimo laiką ir drastiškai sumažina suspausto oro kompresorių triukšmą bei el. sąnaudas laboratorijoje.