Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

VIDEOLARINGOSKOPŲ KOMPLEKTŲ (2 VNT.)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė. Techniniai parametrai

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametro reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių parametrų reikšmės (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mobilus monitorius videolaringoskopų pleištams | 1. Monitoriaus dydis ≥ 3,5”, 2. Raiška: ≥ (640 x 480) taškų; 3. Su vidine atmintimi nuotraukų ir video vaizdų išsaugojimui; 4. Su pakraunama ličio jonų baterija, kurios talpos pakanka ≥ 1 val. darbo; 5. Suderinamumas su vienkartinėmis ir daugkartinėmis video laringoskopų mentelėmis; 6. Baterijos talpos lygio indikatorius; 7. Komplekte: apsauginis kamštelis kontaktų apsaugai apruošimo metu – 1 vnt. |  |
|  | Videolaringoskopas Nr. 1 (1 vnt.) | 1. Pleištas, skirtas naudoti esant sunkioms intubacijos sąlygoms (D-pleišto tipo arba lygiavertis); 2. Daugkartinis, pleištas neatjungiamas nuo rankenos; 3. Su integruotu šviesos diodų (LED) arba lygiaverčiu apšvietimu; 4. Suaugusiems; 5. Apsaugos klasė ≥ IPX8; 6. Rankena pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos; 7. Komplekte: pravedėjas (stiletas) intubacinio vamzdelio įvedimui. |  |
|  | Videolaringoskopas Nr. 2 (1 vnt.) | 1. Macintosh arba lygiaverčio tipo 4 dydžio pleištas; 2. Daugkartinis, pleištas neatjungiamas nuo rankenos; 3. Su integruotu šviesos diodų (LED) arba lygiaverčiu apšvietimu; 4. Apsaugos klasė ≥ IPX8; 5. Rankena pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Videolaringoskopas Nr. 3 (1 vnt.) | 1. Macintosh arba lygiaverčio tipo 3 dydžio pleištas; 2. Daugkartinis, pleištas neatjungiamas nuo rankenos; 3. Su integruotu šviesos diodų (LED) arba lygiaverčiu apšvietimu; 4. Apsaugos klasė ≥ IPX8; 5. Rankena pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopiją) |  |

Mūsų siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis (ne mažiau 24 mėn.) ______________

(įrašyti)

2 lentelė. Kokybės kriterijai

| Vertinimo kriterijai |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  | X=60 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  | Y=40 |
| Nr. | Kriterijus |  | Vertė |
| T1 | Monitorius artikuliuojamas ≥ 2 ašimis, įjungiamas atlenkus monitorių. | T1 = 8 | Įrašyti parametro vertę: yra/nėra Jei yra, atitikimą įrodančio dokumento psl.: |
| T2 | Monitorius tinkamas standartiniam apruošimui iki 65° temperatūroje. | T2 = 16 | Įrašyti parametro vertę: yra/nėra Jei yra, atitikimą įrodančio dokumento psl.: |
| T3 | Monitoriaus baterija keičiama/išimama ir kraunama atskiroje pakrovimo stotelėje. | T3 = 16 | Įrašyti parametro vertę: yra/nėra Jei yra, atitikimą įrodančio dokumento psl.: |

PASTABA.

Tiekėjo pasiūlymas privalo atitikti 1 lentelėje nurodytas parametrų reikšmes.

2 lentelėje nurodyti parametrai nėra būtini ir naudojami pasiūlymų pranašumui pagal kokybės vertinimo kriterijus įvertinti.

___________________