Elektrochirurginio generatoriaus  – 1vnt.techninės specifikacijos projektas

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kataloge pažyminti vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrochirurginis generatorius | Su modulinio tipo lizdais, skirtais prijungti įvairių standartų kabelių jungtis. |  |
| 2. | Rėžimai: |  |  |
| 2.1 | Monopoliarinis audinius tausojantis pjovimas su automatiniu įtampos reguliavimu, skirtas visiems elektrai laidiems audiniams | Maksimali galia ≥300 W. Su pikinės galios arba lygiaverte sistema, skirta pjovimo pradžios pagreitinimui. Su automatinio pikinės įtampos reguliavimo sistema. |  |
| 2.2 | Monopoliarinis audinius tausojantis pjovimas su automatine elektros lanko intensyvumo reguliavimu, skirtas pjovimui vandenyje ir riebaliniuose audiniuose | Maksimali galia ≥300 W. Su automatiniu elektros lanko intensyvumo reguliavimu. Su pikinės galios arba lygiaverte sistema, skirta pjovimo pradžios pagreitinimui. |  |
| 2.5 | Bipoliarinio pjovimo režimas | Su automatinio pikinės įtampos reguliavimo sistema. Maksimali galia ≥100 W. Su pikinės galios arba lygiaverte sistema, skirta pjovimo pradžios pagreitinimui. |  |
| 2.6 | Monopoliarinis “forsuotas” (greitas, efektyvus) koaguliavimas | Maksimali galia ≥120 W. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. |  |
| 2.7 | Monopoliarinis “purškiantis” (bekontaktis) koaguliavimas | Maksimali galia ≥120 W. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. |  |
| 2.8 | Monopoliarinis “klasikinis” koaguliavimas, skirtas audinių sluoksnių disekcijai. Su automatiniu įtampos reguliavimu. | Maksimali galia ≥60 W. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. |  |
| 2.9 | Monopoliarinis “minkšto”(gilaus) koaguliavimo režimas. | Maksimali galia ≥200 W. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. |  |
| 2.10 | Bipoliarinis “minkšto” koaguliavimo režimas, apsaugantis audinius nuo karbonizacijos | Maksimali galia ≥120 W. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Būtinos automatinio starto ir automatinio sustojimo funkcijos. |  |
| 3. | Komplektacija |  |  |
| 3.1 | Kojinis jungiklis – 1 vnt. | Su ne mažiau kaip 2 pedalais |  |
| 3.2 | Neutralaus elektrodo kabelis | 1vnt |  |
| 3.3 | Vežimėlis su lentyna ir krepšiu priedams susidėti | 1vnt |  |
| 4. | Priemonės |  |  |
| 4.1 | Bipolinis laidas pincetui, autoklavuojamas | 3vnt |  |
| 4.2 | Bipolinis pincetas 18,5 cm± 0,5 cm, 1mm±0,1 mm, nelimpantis prie audinių, autoklavuojamas | 3 vnt. |  |
| 4.3 | Monopolinė rankenėlė su dviem mygtukais 2,4mm ± 0,5 mm, laidas ne trumpesnis kaip 3 m, autoklavuojamas | 4 vnt. |  |
| 4.4 | Monopolinis elektrodas – peiliukas, ilgas, jungtis 2,4mm ±0,5 mm autoklavuojamas | 4 vnt. |  |
| 5. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopiją) |  |
| 6. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |

Mūsų siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis (ne mažiau 24 mėn.) ______________

(įrašyti)

__________________________________________________________________________