1 Priedas 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

STOMATOLOGIJOS PRIETAISŲ PIRKIMAS
1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. 

2. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti dokumentus: Prekių perdavimo-priėmimo aktas, įrangos naudojimo ir/ar priežiūros instrukcija lietuvių kalba, kad būtų užtikrintas tinkamas Prekių naudojimas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas Prekių gamintojo dokumentacijoje ir kituose tiekėjo pateiktuose dokumentuose. 
3. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

3.1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba.

3.2. Tiekėjas turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius Prekės gamintojo (toliau – gamintojo) dokumentus (katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių gamintojo dokumentų originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus per 5 darbo dienas). Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos Prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (Prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

4. Prekėms suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija:
4.1. Garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Garantinio gedimo atveju tiekėjas nemokamai remontuoja, keičia sugedusias dalis (detales) medžiagas. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus.
4.2. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

5. Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. -  prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) per garantinį jos laikotarpį ir  ne trumpiau kaip 3 (tris) metus (nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.
6. Prekės perkamos pagal vykdomą projektą „Sveikatos centrų sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimas Šiaulių miesto savivaldybėje, Nr. 09-022-P-0015“, finansuojamą iš ES lėšų.
7. Pirkimas skaidomas į 4 atskiras pirkimo objekto dalis.
Siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės yra tokios:

1. ULTRAGARSINIS SKALERIS – 2 vnt.
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Būtinos charakteristikos ir reikalavimai
	Pastabos dėl techninės specifikacijos reikalavimų

	1.
	Paskirtis
	dantų apnašų/akmenų valymui, periodontiniam gydymui, endodontiniam gydymui 
	

	2.
	Antgaliuko vibracijos dažnis
	28±4 kHz
	

	3.
	Apšvietimas
	LED arba lygiavertis
	

	4.
	Skysčio tiekimo talpa
	ne mažiau 350 ml tūrio
	

	5.
	Skysčio srautas
	reguliuojamas
	

	6.
	Reguliuojamas prietaiso galingumas
	iki ne mažiau 11W
	

	7.
	Automatinio plovimo funkcija 
	būtina
	

	8.
	Komplekte
	valdymo blokas, ultragarsinis antgalis (su apšvietimu), kojinis pedalas, ne mažiau kaip 3 skalerio antgaliukai, ne mažiau 2 skysčio talpos, antgaliukų keitimo raktas.
	


2. APEKSO LOKATORIUS – 5 vnt.

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Būtinos charakteristikos ir reikalavimai
	Pastabos dėl techninės specifikacijos reikalavimų

	1.
	Paskirtis
	danties šaknies kanalo ilgiui nustatyti
	

	2.
	Matavimas tiek sausoje, tiek drėgnoje terpėje
	būtinas
	

	3.
	Automatinis kalibravimas
	būtinas
	

	4.
	Spalvotas ekranas
	būtinas
	

	5.
	Ekrane pateikiama informacija
	šaknies stulpelinė diagrama su gylio indikatoriais
	

	6.
	Garsinis signalas
	failui judant šaknies kanale apekso link
	

	7.
	Komplekte
	ne mažiau 1 zondo laidas, 3 failų laikikliai, 3 elektrodai, testeris, maitinimo elementai
	


3. ENDODONTINIS MIKROMOTORAS – 5 vnt.

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Būtinos charakteristikos ir reikalavimai
	Pastabos dėl techninės specifikacijos reikalavimų

	1.
	Paskirtis
	dantų šaknų kanalų gydymui
	

	2.
	Belaidis
	būtina
	

	3.
	Judesio, greičio ir sukimo momento kontrolė
	būtina
	

	4.
	Galvutės pasisukimo laipsnis
	360°
	

	5.
	Greičio diapazonas
	ne siauresnis nei 100-1000 aps./min
	

	6.
	Sukimo momento diapazonas
	ne siauresnis nei 0,5 - 4,0 Ncm
	

	7.
	Tinka dešiniarankiams ir kairiarankiams
	būtina 
	

	8.
	Ekranas
	būtinas 
	

	9.
	Reciprokinio judesio galimybė
	būtina
	

	10.
	Kampinis antgalis
	Nuimamas ir autoklavuojamas atsparus  sterilizacijai garais ne žemesnėje nei 134-135°C temperatūroje)
	

	11.
	Maitinimo šaltinis
	ličio jonų arba lygiavertės baterijos
	

	12.
	Komplekte
	endodontinis variklis, kampinis antgalis,  matavimo laidas, lūpos laikiklis, tepimo antgalis, kroviklis, baterijos
	


4. ŠVIESOS POLIMERIZACIJOS LEMPA – 3 vnt.

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Būtinos charakteristikos ir reikalavimai
	Pastabos dėl techninės specifikacijos reikalavimų

	1.
	Paskirtis
	šviesoje kietėjančių odontologinių medžiagų polimerizacijai
	

	2.
	LED tipo arba lygiavertis apšvietimas
	būtina
	

	3.
	Apsauginis stiklas
	būtinas
	

	4.
	Šviesos intensyvumas 
	ne mažiau 1400 mW/cm2
	

	5.
	Bangos ilgis 
	ne siauresnėse nei 440-480 nm ribose
	

	6.
	Darbiniai režimai 
	ne mažiau 3
	

	7.
	Šviesolaidžio skersmuo 
	5,5 - 10,0 mm
	

	8.
	Garsinis signalas
	pradėjus ir baigus švitinimą
	

	9.
	Belaidis naudojimas
	būtinas
	

	10.
	Lempos svoris be pakrovimo stovo
	ne daugiau 250 g
	

	11.
	Garsinė ir/ar vizualinė senkančios baterijos indikacija 
	būtina
	

	12.
	Maitinimo šaltinis
	ličio jonų arba lygiavertės baterijos
	

	13.
	Kroviklyje indikatoriai rodantys baterijos įkrovimo lygį
	būtini
	

	14.
	Šviesolaidis/darbinis antgalis
	nuimamas ir autoklavuojamas (atsparus sterilizacijai garais ne žemesnėje nei 134-135°C temperatūroje)
	

	15.
	Komplekte
	kroviklis, baterijos
	


