Sąlygų priedas Nr. 2

Techninė specifikacija

	Eil. Nr.
	Įrangos pavadinimas
	Rekvalifikavimo atlikimo laikas
	Rekvalifikavimo paslaugų atlikimo vieta

	1.
	Centrifuga „Roto Silenta 630 RS“ (inv. nr. 41422, ser. nr. 0002207-29)
	2026 m. II ketvirtis
	Žolyno g. 34, Vilnius

	2.
	Centrifuga „Roto Silenta 630 RS“ (inv. nr. 41423, ser. nr. 0002203-29) 
	2026 m. II ketvirtis
	Žolyno g. 34, Vilnius

	3.
	Centrifuga „Roto Silenta 630 RS“ (inv. nr. 41424, ser. nr. 0002204-29) 
	2026 m. II ketvirtis
	Žolyno g. 34, Vilnius

	4.
	Centrifuga „Roto Silenta 630 RS“ (inv. nr. 41425, ser. nr. 0002205-29) 
	2026 m. II ketvirtis
	Žolyno g. 34, Vilnius

	5.
	Centrifuga „Roto Silenta 630 RS“ (inv. nr. 41426, ser. nr. 0002206-29)
	2026 m. II-III ketvirtis
	Nemuno g. 75, Panevėžys

	6.
	Centrifuga Heraeus Cryofuge 5500i (inv. nr. P41059, ser. nr. 40653959) 
	2026 m. III-IV ketvirtis
	Nemuno g. 75, Panevėžys

	7.
	Centrifuga Hettich Rotina 420 (inv. nr. 40073, ser. nr. 0000455-01-00)
	2026 m. III-IV ketvirtis
	Nemuno g. 75, Panevėžys

	8.
	Centrifuga Hettich Rotina 420 (inv. nr. P41031, ser. nr. 0001272-07)
	2026 m. III-IV ketvirtis
	Nemuno g. 75, Panevėžys


Bendrieji reikalavimai rekvalifikavimui:

· Įrangos rekvalifikavimas (OPQ) turi būti atliekamas pagal GGP vadovo 15 priedo „Kvalifikavimas ir validacija“ reikalavimus. Įrangos rekvalifikavimas (OPQ) turi būti atliekamas atsižvelgiant į pirkimo objekto techninės specifikacijos reikalavimus.

· Vykdytojas turi turėti praktinės patirties kvalifikuojant tokio tipo įrangą (kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančio dokumento kopiją).

· Atlikti įrangos rekvalifikavimą (OPQ) pagal lentelėje nurodytus kvalifikavimo laikus. Tikslus laikas bus derinamas po sutarties pasirašymo. 

· Rekvalifikavimo (OPQ) atlikimo protokolus pateikti prieš 10 dienų iki rekvalifikavimo pradžios. 

· Rekvalifikavimo (OPQ) ataskaitą pateikti per 15 darbo dienų nuo rekvalifikavimo darbų pabaigos.

· Rekvalifikavimo metu matavimų įranga turi turėti galiojančius kalibravimo liudijimus. Matavimų įranga turi būti kalibruota tuose taškuose, kuriuose veikia rekvalifikuojama įranga. Kalibravimo liudijimų kopijos turi būti pateiktos atliekant rekvalifikavimą.

Reikalavimai rekvalifikavimui (OPQ):

· Nustatytų centrifugavimo programų  (2 programos) patikrinimą atlikti pakartojant nustatyto centrifugavimo režimo ciklą 3 kartus (tikrinti apsisukimų sk./min., centrifugavimo trukmę, temperatūrą). Temperatūros registravimui matavimo įranga turi būti kalibruota temperatūros ribose, kuriose veiks rekvalifikuojama įranga pagal nustatytų programų parametrus: pagal 1, 2 programas +22 (+-2)°C. Užkrovai naudoti komponento atitikmenį. Testų metu temperatūros registravimą atlikti 12 matavimo taškų. Pateikti tikslias temperatūros daviklių išdėstymo schemas, nurodant atstumus nuo šonų, viršaus ir apačios. Papildomai registruoti aplinkos temperatūrą.

· Apsisukimų parodymų registravimo intervalas 5 sek. 

· Pateikti rekvalifikavimo ataskaitą pagal suderintus ir patvirtintus rekvalifikavimo protokolus, matavimų duomenų įrašus, schemas, nuotraukas, grafikus, matavimų įrangos kalibravimo liudijimus.

_______________________________
