VELOERGOMETRINĖS SISTEMOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROJI INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

  - Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), 4.4.4.4.  p.  ir 6 p. vykdomas žaliasis pirkimas:

    - Veloergometrinei sistemai taikomi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4  punkto reikalavimai..

- PASIŪLYMO PATEIKIMO FORMOS REIKALAVIMAI

  - Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos 1.1. papunktyje nustatytam minimaliam aplinkos apsaugos reikalavimui. Detalizuotas reikalavimas ir atitiktį jam pagrindžiantys dokumentai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Pirkimo objektui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai

| Eil. Nr. | Aplinkosauginis reikalavimas | Atitiktį pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Pardavėjas užtikrina, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. Reikalavimas taikomas vadovaujantis Tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai (pateikiama kartu su pasiūlymu) |
| 1.2. | Jeigu įranga supakuojama į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | Pardavėjas pateikdamas įrangą Pirkėjui, pateikia įrangos antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). |

- TECHNINIAI REIKALVIMAI

  - Pirkimo objektas – veloergometrinė sistema (toliau – įranga) su pristatymu ir personalo apmokymu.

  - Parduodamos įrangos kokybė turi atitikti Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančią medicinos prietaisų aprobavimo sistemą, prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, ženklinta „CE“, įranga turi būti nauja, nenaudota. Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudoti konkretūs prekių pavadinimai, kilmės šalis, standartai ar pan., tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertes ar geresnių charakteristikų prekes. Įranga privalo atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas, minėtus reikalavimus įrangos atitikimą pagrindžiantis dokumentas.

  - Veloergometrinės sistemos pristatymo ir montavimo vieta M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna.

  - Pirkimas neskaidomas į atskiras pirkimo dalis.

  - Įranga perkančiajai organizacijai turi būta pristatyta per 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir sumontuota ne vėliau kaip per 3 dienas nuo įrangos pristatymo dienos.

  - Įrangos garantiniam remontui/gedimų šalinimui naudojamos medžiagos turi atitikti gamintojų pateiktose priežiūros ir eksploatacijos instrukcijose (taip pat Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos galiojančių standartų, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų) keliamus reikalavimus.

  - Dokumentacija, kurią Tiekėjas privalės pateikti Perkančiajai organizacijai veloergometrinės sistemos perdavimo – priėmimo metu, pasirašant Prekių perdavimo–priėmimo aktą:

    - Veloergometrinės sistemos naudojimo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos popierinė ar skaitmeninė kopija (lietuvių kalba);

    - Veloergometrinės sistemos valdymo pultelių (jei tokios valdymo priemonės yra numatytos) instrukcijų popierinė ar skaitmeninė kopija (lietuvių kalba).

2 lentelė.  Techniniai reikalavimai. Pastaba. Jei iš šioje techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Parametrai | Siūlomi konkretūs techniniai parametrai ir konkreti nuoroda į pridedamą katalogą (aprašymą) Nr. ir psl.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Veloergometras |  |  |
| 1.1. | Valdomas kompiuteriu ir rankiniu būdu | Būtina |  |
| 1.2. | Dviračio tipo sėdimas aparatas su reguliuojamu sėdynės ir vairo aukščiu | Būtina |  |
| 1.3. | Maksimalus leistinas paciento svoris | ≥140 kg |  |
| 1.4. | Maksimali apkrova | ≥900 W |  |
| 1.5. | Pagrindo aukščio reguliavimas | Būtinas |  |
| 1.6. | Kraujospūdžio matavimas su automatine artefaktų eliminavimo sistema | Integruotas veloergometre |  |
| 1.7. | Kraujospūdžio matavimo metodas pagal Riva-Rocci arba lygiavertę metodiką su manžetėje įmontuotu mikrofonu | Arba lygiavertis |  |
| 1.8. | Širdies dažnio matavimo ribos | Nuo 35 iki 230 k/min |  |
| 1.9. | Elektriškai keičiamas sėdynės aukštis | Būtina |  |
| 2. | 12-kos kanalų elektrokardiografinis modulis |  |  |
| 2.1. | Vienu metu registruojamų EKG derivacijų skaičius | ≥12 derivacijų |  |
| 2.2. | A/D keitiklis | ≥22 bitų |  |
| 2.3. | EKG kreivės diskretizavimas | ≥30 000 Hz |  |
| 2.4. | EKG amplitudės diskretizavimas | ≤1,5 µV/bitui |  |
| 2.5. | Pastovus kiekvieno elektrodo impedanso matavimas | Būtinas automatinis kokybės indikatorius |  |
| 2.6. | Apsauga nuo defibriliatoriaus impulso | Būtina |  |
| 2.7. | Automatinė elektrodų prisiurbimo sistema, integruota į elektrokardiografinį modulį | Būtina |  |
| 2.8. | Vakuumo reguliavimas | Automatiškai ir rankiniu būdu |  |
| 2.9. | Vakuumo sistemos atbulinio prapūtimo funkcija | Būtina |  |
| 2.10. | Elektrokardiografo būsenos ekranas | LED arba lygiavertis, indikuojantis ≥5 elektrokardiografo būsenas |  |
| 2.11. | Higienos reikalavimai daugkartiniams elektrodams | Elektrodai lengvai nuimami ir plaunami |  |
| 2.12. | Sąsaja su kompiuteriu | „Bluetooth“ arba lygiavertė |  |
| 2.13. | Elektrokardiografas montuojamas ant reguliuojamo aukščio laikiklio | Būtina |  |
| 3. | Programinė įranga |  |  |
| 3.1. | 1. Pagrindinės operacijos vykdomos tuo pačiu mygtuku programinėje įrangoje arba klaviatūroje. Mygtuko matoma reikšmė keičiasi automatiškai, priklausomai nuo tyrimo stadijos 2. Krūvio testo vykdymo metu galimybė koreguoti krūvio lygį ir stadijų trukmę 3. Pageidaujamą krūvio testo protokolą galima pasirinkti tame pačiame lange, kuriame suvedinėjami paciento duomenys 4. Galimybė krūvio testo metu konfigūruoti tyrimų ekraną: a. pasirinkti norimus stebėti parametrus; b. didinti arba mažinti norimų stebėti parametrų langus. 5. Viso krūvio testo metu tame pačiame lange grafiškai vaizduojamas pasirinktas protokolas ir jo vykdymo eiga 1. Paciento dokumentiniai bei tyrimo protokoliniai duomenys 2. Galimybė atsispausdinti bet kurios tyrimo dalies EKG kreives | Būtina |  |
| 3.2. | Galimybė eksportuoti tyrimų duomenis į informacinę poliklinikos sistemą HL7 arba DICOM formatais integravus papildomą programinės įrangos papildinį. | Būtina |  |
| 3.3. | Programinės įrangos naudojimas kituose tame pačiame tinkle esančiuose kompiuteriuose | 1. Galimybė pilnai naudotis programine įranga ir duomenų baze (matyti tyrimo ataskaitas, viso tyrimo eigą, stadijas), iš bet kurio tinkle esančio kompiuterio nenaudojant papildomų šalutinių programų ar įsigyjamų licencijų 2. Programa gali veikti > 3 tinklo kompiuteriuose vienu metu |  |
| 3.4. | EKG ramybės sistema integruota į tą pačią programinę įrangą, su kuria gali būti atliekami ir kiti kardiologiniai tyrimai, užtikrinant bendrą EKG tyrimų duomenų bazę ir tuos pačius darbo įrankius specialistams | 1. Ilgalaikio EKG matavimo tyrimai 2. Paros kraujospūdžio matavimo tyrimai 3. Krūvio testo tyrimas |  |
| 4. | Komplektacija |  |  |
| 4.1. | Veloergometras su integruota AKS matavimo sistema | 1 vnt. |  |
| 4.2. | 12-kos kanalų elektrokardiografinis modulis su integruota automatine elektrodų prisiurbimo sistema | 1 vnt. |  |
| 4.3. | Mobilus vežimėlis su laikikliu elektrokardiografui | 1 vnt. |  |
| 4.4. | AKS manžetė veloergometrui | Standartinė - ≥1 vnt. Plati – ≥1 vnt. |  |
| 4.5. | EKG prisiurbimo laidas veloergometrui | ≥12 vnt. |  |
| 4.6. | Daugkartiniai prisiurbimo EKG elektrodai | ≥2 kompl. |  |
| 4.7. | veloergometrinės sistemos programinė įranga užtikrininati galimybę be papildomų kaštų naudotis sistema | 1 vnt. |  |
| 4.8. | Bevielis kompiuterinis kardiografas | 1 vnt. |  |
| 4.9. | Pilnai sukomplektuotas kompiuteris su spausdintuvu tyrimams atlikti | 1 vnt. |  |
| 5. | Bendrieji reikalavimai |  |  |
| 5.1. | Pateikti medicininio prietaiso pasą, naudojimosi instrukciją LT ir EN kalbomis | Būtina |  |
| 5.2. | Pateikti CE atitikties sertifikato kopiją | Būtina |  |
| 5.3. | Įrangos pristatymas į M.K.Čiurlionio g. 61, Varėna, montavimas, derinimas su personalo apmokymas, per 90 k.d. po sutarties pasirašymo | Būtina |  |
| 5.4. | Aplinkosauginis reikalavimas: tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 8 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtina |  |
| 5.5. | Gamintojo įgaliojimas parduoti bei teikti techninę priežiūrą parduodamai įrangai | Būtina |  |
| 5.5. | Garantija | ≥24 mėn. |  |

*Pastaba - Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogą/ bukletą/brošiūrą, kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

Kai techninės specifikacijos reikalavimai išreikšti skaitinėmis reikšmėmis, tiekėjas privalo nurodyti konkrečius siūlomos įrangos parametrus ir pateikti nuorodas į juos pagrindžiančią gamintojo techninę dokumentaciją. Bendro pobūdžio įrašai, tokie kaip „atitinka“, „taip“ ar analogiški, nebus laikomi pakankamais. Jei konkretūs parametrai nebus nurodyti ar pagrįsti, pasiūlymas gali būti atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

Įranga privalo atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas, minėtus reikalavimus įrangos atitikimą pagrindžiantis dokumentas.

Parduodamos įrangos kokybė turi atitikti Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančią medicinos prietaisų aprobavimo sistemą, prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, ženklinta „CE“, įranga turi būti nauja, nenaudota. Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudoti konkretūs prekių pavadinimai, kilmės šalis, standartai ar pan., tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertes ar geresnių charakteristikų prekes.

Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėją patikslinti, paaiškinti ar papildyti tiekėjo pateiktus neaiškius, neišsamius duomenis.

Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti: visi privalomi mokesčiai, įrangos pristatymo, montavimo darbų (jeigu reikalingi), transporto, įrangos prijungimo, personalo apmokymo ir kitos išlaidos.

______________________