SAULĖS JUTIKLIŲ KALIBRAVIMO STENDO ĮSIGIJIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.Viešasis pirkimas „Saulės jutiklių kalibravimo stendo įsigijimas“ (toliau – Pirkimas) vykdomas Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT), adresu Oršos g. 8, Vilnius, Lietuva, įgyvendinant projektą „Hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų tinklo plėtra, prognozavimo ir perspėjimo priemonių tobulinimas siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos“, kodas Nr. 01-029-P-0001 (toliau – Projektas). Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 02-001-06-06-01 „Didinti atsparumą ekstremaliems hidrometeorologiniams reiškiniams".

2. Pirkimo objektas – saulės jutiklių kalibravimo stendo (toliau - įrangos) įsigijimas suminės saulės spinduliuotės matavimo jutiklių  (piranometrų) kalibravimui, naudojant dirbtinį spinduliuotės šaltinį (toliau – piranometrų kalibravimo stendas) su matavimo duomenų surinkimo ir atvaizdavimo funkcija.

3. Pirkimo tikslas –  įsigyti saulės jutiklių kalibravimo stendą, kurį sudaro kalibravimo, duomenų surinkimo ir atvaizdavimo įranga, ir kuris skirtas LHMT naudojamų piranometrų savalaikiam kalibravimui užtikrinti.

4.Minimalūs įrangos techniniai reikalavimai pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė. Minimalūs įrangos techniniai reikalavimai

| 1. | Bendrieji reikalavimai įrangai |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos įrangos gamintojo ir produkto pavadinimą. |  |
| 1.2. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo paruoštus įrangos aprašymus ar kitą gamintojo patvirtintą informaciją apie įrangos atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, taip pat gali pateikti nuorodas į siūlomos įrangos gamintojo svetainę su pateiktomis siūlomos įrangos specifikacijomis, patvirtinančius atitiktį techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams. Tiekėjas, grįsdamas savo siūlymo atitikimą atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui, gali kartu pateikti ir pateikiamos nuorodos į interneto svetainę ar joje esantį dokumentą ekranvaizdį (-žius) (printscreen), pilnai įrodantį (-čius) atitikimą atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui. Jeigu tiekėjas to nepadaro (t. y. nepateikia nei gamintojo paruoštų įrangos aprašymų, nei kitos gamintojo patvirtintos informacijos apie įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, nei ekranvaizdžių su pasiūlyme pateiktos nuorodos į siūlomos įrangos gamintojo svetainę su pateiktomis siūlomos įrangos specifikacijomis, patvirtinančiomis atitiktį nustatytiems techninės specifikacijos reikalavimams), o pasiūlymų tikrinimo metu nuoroda į interneto svetainę ar joje esantį dokumentą neveikia, laikoma, kad tiekėjas neįrodė savo siūlymo atitikimo atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui ir jo pasiūlymas atmetamas. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, viešojo pirkimo vykdytojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 3 dalimi, turi teisę prašyti juos patikslinti, papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. |  |
| 1.3. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo deklaraciją (patvirtinimą, kad siūlomas įrangos modelis nėra išimtas iš gamybos, bei preliminarų gamybos terminą). |  |
| 1.4. | Visi įrangos elementai turi būti nauji, neeksploatuoti, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing) įrangos. |  |
| 1.5. | Turi būti atliktas piranometrų kalibravimo stendo tinkamumo bandymas pas gamintoją (angl. Factory acceptance test – FAT) dalyvaujant ne mažiau kaip 2 (dviem) LHMT darbuotojams. Su tuo susijusias LHMT darbuotojų kelionės ir apgyvendinimo, kitas komandiruotės išlaidas padengia pati LHMT. |  |
| 1.6. | Naudojimui paruoštos, šios techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančios įrangos pristatymo terminas, įskaitant tinkamumo bandymo atlikimą (1.5 p.) ir LHMT darbuotojų apmokymą naudotis įranga (9 p.) – ne ilgesnis kaip 6 mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo. Tiekėjas turi teisę į nurodyto termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui tiekėjas neturi įtakos ir kurie sukelti ir / ar priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių tiekėjas iš anksto negalėjo numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti įrangos pristatymo, įskaitant tinkamumo bandymo atlikimą ir LHMT darbuotojų apmokymą naudotis įranga, terminą jokiu būdu negali priklausyti nuo tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, apie tai praneša LHMT, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina LHMT. LHMT pritarus, įrangos pristatymo, įskaitant tinkamumo bandymo atlikimą ir LHMT darbuotojų apmokymą naudotis įranga, terminas bendru rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau nei 1 mėnesiui. |  |
| 1.7. | Įranga turi būti pristatoma originalioje gamyklinėje pakuotėje. |  |
| 1.8. | Visa perkama įranga turi būti pritaikyta naudoti Europos Sąjungos šalyse ir pažymėta CE (arba lygiaverčiu) ženklu. |  |
| 2. | Specialieji reikalavimai |  |
|  | Įranga turi atitikti šiuos minimalius techninius reikalavimus, reikalaujama parametro reikšmė „ne blogiau kaip“: | Tiekėjo siūlymo atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams / reikšmė, kartu pateikiant nuorodą į atitikimą įrodantį dokumentą (pavadinimas, puslapis, kuriame pateikta rodiklio informacija) Apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir/ar „taip“ negalimas |
| 2.1. | Piranometrų kalibravimo stendas | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ..................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
| 2.1.1. | Skirtas piranometrų kalibravimui atlikti patalpoje, naudojant dirbtinį spinduliuotės šaltinį. |  |
| 2.1.2. | Sukuriantis sąlygas matavimams atlikti tiek neužtamsintoje, tiek užtamsintoje aplinkoje. |  |
| 2.1.3. | Atitinkantis ISO 9847:2023 arba lygiaverčio standarto (kalibravimo metodo) A1 tipo reikalavimus. Tiekėjas, siūlydamas lygiavertį standartą, savo pasiūlyme privalo bet kokiomis tinkamomis priemonėmis įrodyti, kad jo siūlomi sprendiniai tenkina techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus |  |
| 2.1.4. | Saulės spinduliuotės simuliacija atliekama halogeno lempos (≥ 650 W) pagalba. Halogeno lempos nominalus eksploatavimo laikas ≥ 400 darbo valandų. |  |
| 2.1.5. | Turi būti automatinė neužtamsinto ir užtamsinto matavimo procedūra. |  |
| 2.1.6. | Turi turėti duomenų kaupiklį matavimų duomenims įrašyti. |  |
| 2.1.7. | Turi būti automatinės matavimų kokybės užtikrinimo procedūros, apimančios halogeno lempos (stabilumo, homogeniškumo) ir duomenų kaupiklio funkcinius patikrinimus. |  |
| 2.1.8. | Turi turėti programinę įrangą ir/arba vartotojo sąsają valdymui ir duomenų nuskaitymui. Turi turėti Wi-Fi arba LAN, arba USB sąsają. Programinė įranga turi užtikrinti bent 2 darbo vietų funkcionavimą. Jei sistema veikia web serverio principu (per naršyklę), atskirų programinės įrangos licencijų nereikalaujama. Programinė įranga neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. |  |
| 2.1.9. | Matuojamasis dydis – piranometrų jautris, 10-6 V/(W/m2). |  |
| 2.1.10. | Programinė įranga turi atvaizduoti atliekamų matavimų rezultatus (10-6 V arba W/m2) ir/arba galutinį piranometro kalibravimo rezultatą – jautrį. |  |
| 2.1.11. | Jautrio koeficiento perdavimo (matavimų metodo) išplėstinė neapibrėžtis ne prastesnė nei 0,5 %. |  |
| 2.1.12. | Įranga turi būti tinkama LHMT šiuo metu naudojamiems „Kipp & Zonen“ gamintojo CMP3, SMP3, CMP6, SMP6, CMP10, SMP10, CMP21, CMP22 modelių piranometrams arba lygiaverčiams įrenginiams kalibruoti. Skaitmeniniuose piranometrų modeliuose privalo būti užtikrinama automatinė perprogramavimo procedūra. |  |
| 2.1.13 | Įrangos elektros maitinimo nominali darbinė įtampa: 230 V kintamoji srovė (AC). |  |
| 2.1.14. | Perkamas kiekis – 1 vnt. |  |
| 2.1.15. | Įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija |  |
| 3. | Dokumentai: |  |
| 3.1. | Kartu su pasiūlymu teikiami dokumentai: - Dokumentai, pagrindžiantys įrangos atitikimą nustatytiems techninės specifikacijos reikalavimams (dokumentai turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba). - CE atitikties deklaracija. - Atitikties deklaracija, kad siūloma įranga atitinka standartą ISO 9847:2023 arba lygiavertį standartą. - Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija. - Gamintojo deklaracija pagal 1.3 punktą. |  |
| 3.2. | Dokumentai, pateikiame kartu su įranga: - FAT bandymo protokolas. - piranometrų kalibravimo stendo naudojimo instrukcija, apimanti įrangos naudojimo aprašymą, techninius duomenis, montavimo, techninės priežiūros, programinės įrangos naudojimo aprašymus. |  |

5. Visai įrangai turi būti suteikta mažiausiai 24 mėnesių garantija gamykliniams defektams. Garantinis periodas įsigalioja nuo įrangos perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinio laikotarpio metu įrangai sugedus, atsiradus trūkumų, kurie nesusiję su įrangos normaliu susidėvėjimu, tiekėjas ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo rašytinės LHMT pretenzijos gavimo dienos turi pašalinti įrangos trūkumus (atlikti įrangos remontą arba sugedusią įrangą ar jos dalis pakeisti naujomis). Naujos arba sutvarkytos įrangos gavimas patvirtinamas perdavimo-priėmimo aktu. Pasirašius perdavimo-priėmimo aktą pradedamas taikyti naujas 24 mėnesių naujos arba sutvarkytos įrangos arba jos dalių garantinis laikotarpis.

6. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

7. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

8. Tiekėjas turi apmokyti ne mažiau kaip du (2) LHMT darbuotojus naudotis įranga. Mokymai turi apimti ne mažiau kaip šias sritis: matavimų atlikimas, matavimų rezultatų vertinimas, įrangos priežiūra. Mokymai turi vykti kartu su piranometrų kalibravimo stendo tinkamumo bandymu (FAT) pas įrangos gamintoją (šios techninės specifikacijos 1.5 punktas). Mokymai turi vykti lietuvių arba anglų kalba. Su tuo susijusias LHMT darbuotojų kelionės ir apgyvendinimo, kitas komandiruotės išlaidas padengia pati LHMT.

9. Tiekėjas turi pristatyti įrangą LHMT adresu Rapsų g. 5, Noreikiškės, Kauno r., Lietuva. Tiekėjas atsako už prekių saugumą ir būklę iki jų faktinio perdavimo pirkėjui.

____________