Augalinės biomasės mėginių džiovinimo ir kaitinimo spintų sistema

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Poveiklė: Augalų biomasės džiovinimo ir apdorojimo laboratorinės sistemos įsigijimas. Numatoma įsigyti augalinės biomasės mėginių džiovinimo ir kaitinimo infrastruktūrą. Įrangą sudaro reguliuojamos temperatūros spintos gebančios išlaikyti tolygią reikiamą temperatūrą mėginių džiovinimui ir talpinti didesnį mėginių kiekį. Preciziška temperatūra ir konkretus laikas labai svarbus toliau vertinant biomasės cheminę sudėtį, DNR.

Nauja įranga kaip labai tikslios temperatūros spintos – bus naudojamos skirtingoms cheminėms analizėms palaikant skirtingas temperatūras. Esant didesnei infrastruktūros talpai bus galima apdoroti viso eksperimento medžiagą vienu metu, bus išvengiama medžiagos nuostolių ar duomenų iškraipymo, kuomet laukiama infrastruktūros prieinamumo. Įranga padės tiksliai apdoroti ypatingas mažagrūdes sėklas, kurioms įprastos džiovinimo sistemos netinka, paruošti jas sėjai, nemažinant daigumo, reguliuojant oro išpūtimo greitį ir kiekį, padės išdžiovinti sėklas, po bakterinio apdorojimo.

Įrangą sudaro reguliuojamos temperatūros augalinės biomasės mėginių džiovinimo ir kaitinimo spintų sistema (1kompl.) (1 lentelė). Maksimali komplekto kaina be PVM – 131 240 Eur

Prekių pristatymo vieta - LAMMC Žemdirbystės institutas,  Instituto al. 1, Akademija, 58344 Kėdainių r. sav.

Tiekėjas turi atlikti įrangos pristatymo, montavimo, instaliavimo bei testavimo darbus, turi įvykdyti paleidimą ir suderinimą, taip pat apmokyti naudotis įranga ne mažiau kaip 2 darbuotojus.

Kartu su priėmimo – perdavimo aktu turi pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukciją (-as) lietuvių ir/arba anglų kalbomis, kuriose būtų detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti įrangą ar jos dalis.

1 lentelė. Augalinės biomasės mėginių džiovinimo ir kaitinimo spintų sistema (1kompl.)

| Nr. | Rodiklis | Rodiklio reikšmė arba reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Augalinės biomasės mėginių džiovinimo ir kaitinimo spintos | Kiekis – 3 vnt. |
|  | Pastaba. Toliau nurodyti parametrai būdingi vienai spintai |  |
| 1.1. | Bendri reikalavimai | Džiovinimo spintos turi atitikti paskirtį – džiovinti augalinę biomasę: žolių, javų stiebus, lapus, šaknis ir grūdus. Tolygiai džiovinti, nesugadinant, neištraukiant medžiagos. Užtikrinti, kad medžiaga saugiai džiūtų esant precizinei nustatytai temperatūrai (pvz.: 105, 60 ir 40 °C). Spintos korpusas: vidinis kameros korpusas iš korozijai atsparaus aliuminiu dengto plieno lakšto arba nerūdijančio plieno. Ergonomika: dviejų durų, durų atidarymo kampas ne mažesnis kaip 90°, užtikrinantis pilną prieigą prie darbinio tūrio, galimybė saugiai įvežti ir išvežti vežimėlį. |
| 1.2 | Temperatūra | Reguliuojama nuo 0 iki 220 C. Temperatūros palaikymas ir automatinis reguliavimas džiovinimo metu. Saugumas: Integruotas temperatūros ribotuvas įrenginio ir gaminio apsaugai. |
| 1.3 | Pašilimo laikas iki 220 C | Ne ilgiau nei 25 min. |
| 1.4. | Temperatūros atstatymas po durų atidarymo | Ne ilgiau nei 3 min. |
| 1.5. | Darbinė talpa | Ne mažiau nei 3000 L, naudingasis tūris ne mažiau kaip 3 100 m³ |
| 1.6. | Vidiniai išmatavimai (plotis x aukštis x ilgis) | Ne mažiau nei 1250 x 2000 x 1250 mm |
| 1.7. | Lentynų kiekis | Ne mažiau nei 20 vnt. |
| 1.8. | Talpa kiekis | Ne mažiau nei 200 kg |
| 1.9. | Oro srautas | Oro cirkuliacijos srautas reguliuojamas, ne mažiau nei 5400 m³/h. Vidutinis oro greitis ne mažiau 0,5 m/s.Ištraukiamojo oro srautas ne mažiau 60 m³/h. |
| 1.10. | Kabeliai ir jungtys | Į komplektą turi įeiti visi būtini pilnam veikimui kabeliai ir jungtys |
| 1.11. | Valdymas | Skaitmeninė valdymo ir matavimo sistema Programinė įranga - galimybė valdyti įrenginį nuotoliniu būdu, stebėti procesą realiu laiku. |
| 1.12. | Energija ir įtampa | 3/N PE AC 400V +/-10%, 50 Hz Efektyvumas: Įrenginyje turi būti naudojami energiją taupantys IE3 arba lygiavertės klasės varikliai. |
| 1.13. | Šildymo galia | Ne mažiau 39 kW |
| 1.14. | Prijungimo galia | Ne daugiau kaip 45 kW |
| 1.15. | Priedai | Ištraukiamojo oro ventiliatorius: priverstinis oro pašalinimas (reguliuojamas srautas), užtikrinantis efektyvų drėgmės ar garų pasišalinimą iš kameros. Lentynų sistema. Komplekte ne mažiau kaip 20 vnt. sustiprintų cinkuoto arba nerūdijančio plieno lentynų (vienai spintai). Maksimali lentynos apkrova - ne mažiau kaip 50 kg Vežimėlis. Komplekte ant ratukų stumdomas, kaitinimui pritaikytas vežimėlis, pritaikytas spintos vidiniams išmatavimams, ne mažesnis nei 10 proc. vidinio kameros tūrio. Su galimybe pasireguliuoti lentynų aukštį ir kiekį (20 lentynų). |
| 1.16. | Montavimo bazė | Į prietaiso kainą turi įeiti montavimo darbai bei visi tam reikalingi tvirtinimo elementai. |
| 1.17. | Tuščio įrenginio svoris: | Ne daugiau 1200 kg |
| 1.18. | Garantija | Ne mažiau kaip 1 metai |