DEFIBRILIATORIAUS TECHNINIAI REIKALAVIMAI
	Eil. Nr.
	Privalomieji  techniniai reikalavimai
	PARAMETRAI
	ATITIKIMAS REIKALAVIMAMS

(su nuoroda į gamintojo dokumentacijos puslapį)

	1.
	Pilnai automatinis defibriliatorius
	Būtina
	

	2.
	Automatinis patikros testas
	Būtina
	

	3.
	Defibriliacinės bangos forma
	Nupjauta eksponentinė bifazinė 
	

	4.
	Išėjimo energija, fiksuota  
	Suaugusiems  150 J
Vaikams 50 J
	

	5.
	Perjungimo jungiklis iš suaugusių į vaikų defibriliacijos režimą su apsauga nuo atsitiktinio perjungimo
	Būtina
	

	6.
	Iš anksto prijungti defibriliacijos elektrodai, tinkantys vaikams ir suaugusiems
	Būtina
	

	7.
	Automatinė defibriliacijos  elektrodų galiojimo laiko kontrolė
	Būtina
	

	8.
	Automatinė prijungtų defibriliacijos  elektrodų kokybės kontrolė
	Būtina
	

	9.
	Nuorodos balsu gaivinimo ir defibriliacijos metu lietuvių kalba
	Būtina
	

	10.
	Automatinis garso stiprinimas, priklausomai nuo patalpoje esamo triukšmo fono
	Būtina
	

	11.
	Vaizdinės nuorodos, eiliškumas indukuojamas LED indikatoriais 
	Būtina
	

	12.
	Pasikrovimo laikas po iškrovos 
	Ne daugiau 10 sek
	

	13.
	Atsparumas kritimui
	Privalo atlaikyti kritimą  iš ≥1,2 metro bet kokiu paviršiumi ar kampu
	

	14.
	Sandarumas
	Ne blogiau IP55
	

	15.
	Atsparumas vibracijai
	Turi atitikti standarto MILSTD 810G (arba analogiško) reikalavimus
	

	16.
	Išorinė duomenų atmintis
	SD kortelė arba analogiška laikmena
	

	17.
	Duomenų perdavimas į PC
	Per SDkortelę arba  IrDA  (arba analogiškas perdavimo būdas)
	

	18.
	Duomenų išsaugojimas
	Ne mažiau 3 val. EKG 
	

	19.
	Akumuliatorių baterijos talpa 
	Ne mažiau 200 iškrovų
	

	20.
	Akumuliatorių tarnavimo laikas
	Ne mažiau 5 metai
	

	21.
	CE ženklinimas
	Būtina
	

	22. 
	Spintelė defibriliatoriaus saugojimui ant sienos
	Būtina
	

	23.
	Pristatymas su medicinos prietaiso pasu, įrangos sumontavimas, paleidimas ir personalo apmokymas M.K.Čiurlionio g. 61, Varėna.
	Būtina
	

	23.
	Aplinkosauginis reikalavimas: tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 8 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	Būtina
	

	22.
	Garantija
	≥ 24 mėn
	


Pastaba - Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogą/ bukletą/brošiūrą, kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.


Įranga privalo atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas, minėtus reikalavimus įrangos atitikimą pagrindžiantis dokumentas.

  Parduodamos įrangos kokybė turi atitikti Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančią medicinos prietaisų aprobavimo sistemą, prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, ženklinta „CE“, įranga turi būti nauja, nenaudota. Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudoti konkretūs prekių pavadinimai, kilmės šalis, standartai ar pan., tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertes ar geresnių charakteristikų prekes.

Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėją patikslinti, paaiškinti ar papildyti tiekėjo pateiktus neaiškius, neišsamius duomenis.

Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti: visi privalomi mokesčiai, įrangos pristatymo, montavimo darbų (jeigu reikalingi), transporto, įrangos prijungimo, personalo apmokymo ir kitos išlaidos.

______________________

