Techninė specifikacija

2- tari pirkimo daliai Ultragarso aparatas kardiologijai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo / bukleto / brošiūros / aprašymo puslapio Nr.) (pildo tiekėjas*) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai (įrašyti yra/nėra arba kur nurodytas skaitinis reikalavimas įrašyti atitinkamą skaičių) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | dokumento lapo numeris |
|  | (...............................................................įrašyti siūlomo prekės, gamintoją, modelis...) |  |  |  |  |
|  | Taikymo specializacija | Širdies ir kraujagyslių tyrimams skirtas ultragarsinės diagnostikos prietaisas. |  |  |  |
|  | Prietaiso architektūra | Bendras sistemos dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 400 dB. |  |  |  |
|  | Prietaiso ergonomika | - Skaitmeninė vaizdo gavimo technologija |  |  |  |
|  |  | 3.2. Vaizdo monitoriaus padėtis reguliuojama – jį galima pasukti, palenkti bei pakelti ar nuleisti nepriklausomai nuo valdymo pulto |  |  |  |
|  |  | 3.3.Valdymo pulto padėtis reguliuojama – jį galima pasukti, pakelti ar nuleisti |  |  |  |
|  | Dvimačio vaizdo savybės | - Automatinė skenavimo parametrų optimizacija apimanti optimalios stiprinimo kompensavimo kreivės (TGC, arba DGC, arba STC arba lygiavertis atitikimas) parinkimą; |  |  |  |
|  |  | 4.2. Šoninio vaizdo stiprinimas (angl. lateral gain); |  |  |  |
|  |  | 4.3. Aukštesnių harmonikų registravimas. |  |  |  |
|  | Vienmatis vaizdinimas | - Audinių (pilkų spalvų skalėje); |  |  |  |
|  |  | 5.2. Spalvinės tėkmės; |  |  |  |
|  |  | 5.3. Anatominis (laisvos ašies) vienmatis vaizdinimas realiame laike |  |  |  |
|  | Kraujotakos režimai |  |  |  |  |
|  | Spektrinės doplerografijos režimai ir savybės | - PW (pulsinis dopleris); |  |  |  |
|  |  | 6.1.2. HPRF (didelio impulsų pakartojimo dažnio dopleris); |  |  |  |
|  |  | 6.1.3. CW (nuolatinės bangos dopleris); |  |  |  |
|  |  | 6.1.4. Spektrinė (PW) audinių doplerografija; |  |  |  |
|  |  | 6.1.5. Dupleksinis vaizdinimas realiame laike; |  |  |  |
|  |  | 6.1.6. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija. |  |  |  |
|  | Spalvinės doplerografijos režimai ir savybės | 6.2.1. Spalvinė tėkmės greičio doplerografija; |  |  |  |
|  |  | 6.2.2. Spalvinė tėkmės galios doplerografija; |  |  |  |
|  |  | 6.2.3. Tripleksinis vaizdavimas realiame laike, veikiantis su PW režimu; |  |  |  |
|  |  | 6.2.4. Spalvinė audinių doplerografija spalvų skalėse koduojanti audinių judėjimo greitį |  |  |  |
|  | Vaizdų išsaugojimas | - Statinių ir dinaminių vaizdų archyvavimas vidinėje prietaiso atmintyje, išsaugant visą pradinę informaciją apie signalą (angl. Raw Data arba Native Data neapdoroti duomenys - reikalingi vaizdo duomenų analizavimui, po vaizdų išsaugojimo prietaiso vidinėje atmintyje); |  |  |  |
|  |  | 7.2. Statinių vaizdų konvertavimo galimybė į BMP, JPEG arba lygiaverčius formatus, dinaminių vaizdų konvertavimo galimybė į MPEG, AVI arba lygiaverčius formatus bei konvertuotų vaizdų eksportavimas; |  |  |  |
|  |  | 7.3. Vaizdų išsaugojimo USB jungtimi prijungiamose išorinėse laikmenose galimybė. |  |  |  |
|  | Komplektuojami ultragarsiniai davikliai |  |  |  |  |
|  | Komplektuojamo ultragarsinio daviklio savybės | Matricinio tipo sektorinis daviklis, skirtas transtorakaliniams suaugusiųjų širdies tyrimams, kurio dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1,8 iki 5,0 MHz, skenavimo kampas ne mažesnis už 90°, kristalų kiekis ne mažesnis už 200; |  |  |  |
|  | Komplektuojamo ultragarsinio daviklio savybės | Linijinis daviklis kurio dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 3,0 iki 10,0 MHz, kristalų kiekis ne mažesnis už 190 |  |  |  |
|  | Programinė įranga širdies vaizdų analizei ultragarsinės diagnostikos prietaise | - Standartiniams morfometriniams, funkciniams ir hemodinaminiams parametrams išmatuoti ir skaičiuoti; |  |  |  |
|  |  | 9.2. Automatizuotam tėkmės parametrų matavimui ir skaičiavimui. |  |  |  |
|  | DICOM standarto programinė įranga | - DICOM send arba DICOM store; - DICOM query & retrieve; - DICOM worklist. |  |  |  |
|  | Vaizdo monitoriaus savybės | Didelės raiškos (HD) skystųjų kristalų (LCD) arba lygiavertis Ne mažesnė kaip 21 colio įstrižainė. |  |  |  |
|  | Nespalvotų nuotraukų spausdintuvas | Būtina |  |  |  |
|  | Fiziologinių kreivių rodymas ekrane | Sinchronizuota su vaizdu EKG. |  |  |  |
|  | Priedai ir jų savybės | EKG laidų ir daugkartinių elektrodų komplektas. |  |  |  |
|  | Išėjimo sąsajos | - Ethernet; - HDMI ir /arba DisplayPort ir/ arba DVI; - USB jungtis. |  |  |  |
|  | Ultragarsinio diagnostinio prietaiso apsauga nuo elektros energijos tiekimo iš elektros tinklo sutrikimų | Apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) arba prietaise integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius |  |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |  |  |  |