3- čios pirkimo dalies techninė specifikacija

„Ultragarso aparatas skubios pagalbos skyriui“

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai (savybės) | Charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo / bukleto / brošiūros / aprašymo puslapio Nr.) (pildo tiekėjas*) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai (įrašyti yra/nera arba kur nurodyta skaitinis reikalvaimas įšrašyti atitinkamą skaičių) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | dokumento lapo numeris |
|  | (..............................įrašyti siūlomo aparato, gamintoje, modelį....) |  |  |  |  |
| 1. | Sistemos struktūra | - Pilnai skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas; |  |  |  |
|  |  | - Sistemos dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 275 dB; |  |  |  |
|  |  | - Valdymo panelėje integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė 10 colių arba didesnė; |  |  |  |
|  |  | - Valdymo panelė kilnojama aukštyn ir žemyn, pasukama į šonus |  |  |  |
|  |  | - ≥ 23 colio įstrižainės vaizdo monitorius |  |  |  |
|  |  | - Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn nepriklausomai nuo valdymo panelės aukščio keitimo ir pasukamas į šonus |  |  |  |
|  |  | - Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas |  |  |  |
| 2. | Ultragarsinių tyrimų tipai | 2.1. Pilvo organų tyrimai |  |  |  |
|  |  | 2.2. Paviršinių struktūrų tyrimai |  |  |  |
|  |  | 2.3. Širdies tyrimai |  |  |  |
|  |  | # 2.4. Kraujagyslių tyrimai |  |  |  |
| 3. | Darbo režimai: |  |  |  |  |
| 3.1. | Dvimačio vaizdo režimai ir savybės | 3.1.1. Didžiausias skenavimo gylis ne mažiau kaip 40 cm |  |  |  |
|  |  | 3.1.2. Aukštesnių harmonikų vaizdavimas su fazes inversija |  |  |  |
|  |  | 3.1.3. Automatine vaizdo optimizacija |  |  |  |
|  |  | 3.1.4. Galimybė keisti dinaminę skalę realaus laiko ir įrašytuose vaizduose |  |  |  |
|  |  | 3.1.5. Galimybė keisti kompensacinio stiprinimo kreivę realaus laiko ir įrašytuose vaizduose |  |  |  |
| 3.2. | Spektrinės doplerografijos režimai ir savybės | 3.2.1. PW (pulsinis dopleris) |  |  |  |
|  |  | 3.2.2. Impulsų pasikartojimo dažnio diapazonas pulsinio doplerio (PW) režime ne siauresnis kaip nuo 0,3 iki 27 kHz |  |  |  |
|  |  | 3.2.3. Dupleksinis vaizdavimas realiame laike |  |  |  |
|  |  | 3.2.4. Tripleksinis vaizdavimas realiame laike |  |  |  |
|  |  | 3.2.5. Automatinis parametrų optimizavimas |  |  |  |
|  |  | 3.2.6. Automatinis kampo nustatymas pagal kraujotakos krypti |  |  |  |
|  |  | 3.2.7. Galimybe keisti doplerinių spektrų bazinės linijos padėtį, stiprinimą ir laiko skalę įrašytuose ir iš DICOM archyvo arba lygiaverčio standarto gautuose statiniuose ir dinaminiuose vaizduose. |  |  |  |
| 3.3. | Spalvinės doplerografijos režimai ir savybės | 3.3.1. Spalvinė tėkmės greičio doplerografija |  |  |  |
|  |  | 3.3.2. Spalvinė tėkmės galios doplerografija |  |  |  |
|  |  | 3.3.3. Automatinis parametrų optimizavimas |  |  |  |
|  |  | 3.3.4. Impulsų pasikartojimo dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0,2 iki 19,5 kHz |  |  |  |
|  |  | 3.3.5. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija |  |  |  |
|  |  | 3.3.6. Galimybė keisti spalvinės doplerografijos bazinės linijos padėtį ir stiprinimą įrašytuose ir iš DICOM archyvo arba lygiaverčio standarto gautuose statiniuose ir dinaminiuose vaizduose |  |  |  |
| 3.4. | Vienmatis režimas | 3.4.1. Daviklio ašies M režimas |  |  |  |
|  |  | 3.4.2. Anatominis (laisvos ašies) M-režimas |  |  |  |
| 4. | Maksimali kadrų kaita | 850 kadrų per sekundę |  |  |  |
| 5. | Jungtys davikliams | 4 aktyvios |  |  |  |
| 6. | Automatinis vaizdo optimizavimas | 6.1. Automatinis pilkosios skalės parametrų optimizavimas |  |  |  |
|  |  | 6.2. Automatinis pulsinės bangos doplerio parametrų optimizavimas |  |  |  |
|  |  | 6.3. Automatinis spalvinio doplerio parametrų optimizavimas |  |  |  |
| 7. | Automatizuoti matavimai ir skaičiavimai | Automatizuoti spektrinio doplerio matavimai ir skaičiavimai sustabdytame ir realaus laiko vaizde |  |  |  |
| 8. | Pacientų duomenų archyvas | 8.1. Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui |  |  |  |
|  |  | 8.2. Įrašymas į USB atmintines |  |  |  |
|  |  | 8.3. DICOM standarto palaikomos funkcijos: Storage (arba lygiavertė), Modality Worklist (arba lygiavertė), Query/Retrieve (arba lygiavertė) |  |  |  |
|  |  | 8.4. Statinių ir dinaminių vaizdų persiuntimas pagal DICOM arba lygiaverčio standarto send arba store protokolus išsaugant pradinę informaciją (angl. Raw data) |  |  |  |
| 9. | Komplektacija: |  |  |  |  |
| 9.1. | Konveksinis daviklis | 9.1.1. Apžiūros lauko kampas 70o |  |  |  |
|  |  | 9.1.2. Dažnio diapazonas (2,0 - 5,0) MHz |  |  |  |
|  |  | 9.1.3. Elementų kiekis ≥ 190 |  |  |  |
| 9.2. | Linijinis daviklis | 9.2.1. Apžvalgos lauko plotis 50 mm |  |  |  |
|  |  | 9.2.2. Dažnio diapazonas (5,0 - 12,0) MHz |  |  |  |
|  |  | 9.2.3. Elementų kiekis ≥ 250 |  |  |  |
| 9.3. | Sektorinis daviklis | 9.3.1. Apžiūros lauko kampas 120o |  |  |  |
|  |  | 9.3.2. Dažnio diapazonas (1,7 - 4,0) MHz |  |  |  |
| 10. | Nespalvotas vaizdo spausdintuvas | Būtina |  |  |  |
| 11. | Ultragarsinio aparato maitinimo šaltinis | ~220 ± 10 % V, 50 Hz elektros tinklas |  |  |  |
| 12. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | 24 mėnesiai |  |  |  |
| 13. | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas, kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą |  |  |  |