ODONTOLOGO DARBO VIETOS ĮRANGOS KOMPLEKTO (2 VNT.)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROJI INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

  - Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), 4.4.4.4.  p.  ir 6 p. vykdomas žaliasis pirkimas:

    - Odontologo darbo vietos įrangos komplektui (2 vnt.) taikomi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4  punkto reikalavimai..

- PASIŪLYMO PATEIKIMO FORMOS REIKALAVIMAI

  - Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos 1.1 papunktyje nustatytam minimaliam aplinkos apsaugos reikalavimui. Detalizuotas reikalavimas ir atitiktį jam pagrindžiantys dokumentai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Pirkimo objektui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai

| Eil. Nr. | Aplinkosauginis reikalavimas | Atitiktį pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Pardavėjas užtikrina, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. Reikalavimas taikomas vadovaujantis Tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai (pateikiama kartu su pasiūlymu) |
| 1.2. | Jeigu įranga supakuojama į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | Pardavėjas pateikdamas įrangą Pirkėjui, pateikia įrangos antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). |

- TECHNINIAI REIKALVIMAI

  - Pirkimo objektas – Odontologo darbo vietos įrangos komplektas (2 vnt.) (toliau – įranga) su pristatymu ir personalo apmokymu.

  - Parduodamos įrangos kokybė turi atitikti Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančią medicinos prietaisų aprobavimo sistemą, prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, ženklinta „CE“, įranga turi būti nauja, nenaudota. Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudoti konkretūs prekių pavadinimai, kilmės šalis, standartai ar pan., tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertes ar geresnių charakteristikų prekes. Įranga privalo atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas, minėtus reikalavimus įrangos atitikimą pagrindžiantis dokumentas.

  - Odontologo darbo vietos įrangos komplekto (2 vnt.) pristatymo ir montavimo vieta M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna.

  - Pirkimas neskaidomas į atskiras pirkimo dalis.

  - Įranga perkančiajai organizacijai turi būta pristatyta per 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir sumontuota ne vėliau kaip per 3 dienas nuo įrangos pristatymo dienos.

  - Įrangos garantiniam remontui/gedimų šalinimui naudojamos medžiagos turi atitikti gamintojų pateiktose priežiūros ir eksploatacijos instrukcijose (taip pat Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos galiojančių standartų, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų) keliamus reikalavimus.

  - Dokumentacija, kurią Tiekėjas privalės pateikti Perkančiajai organizacijai odontologo darbo vietos įrangos komplekto (2 vnt.) perdavimo – priėmimo metu, pasirašant Prekių perdavimo–priėmimo aktą:

    - Odontologo darbo vietos įrangos komplekto (2 vnt.) naudojimo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos popierinė ar skaitmeninė kopija (lietuvių kalba);

    - Odontologo darbo vietos įrangos komplekto (2 vnt.) valdymo pultelių (jei tokios valdymo priemonės yra numatytos) instrukcijų popierinė ar skaitmeninė kopija (lietuvių kalba).

2 lentelė.  Techniniai reikalavimai.

| EiI. Nr. | TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS PRIVALOMI REIKALAVIMAI PERKAMOS ĮRANGOS VIENAM KOMPLEKTUI | Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas, nurodant katalogo ar kt. aprašomojo dokumento psl., kuriame pažymėti reikalaujami parametrai* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paciento kėdė: |  |
| 1.1. | Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 220±10V, 50 Hz |  |
| 1.2. | Elektromechaninė |  |
| 1.3. | Kėdė kyla kartu su spjaudykle, šviestuvu ir antgalių valdymo sistema |  |
| 1.4. | Porankis iš kairės pusės nulenkiamas. |  |
| 1. 5 | Galvos atlošo pneumatinis stabdis, valdymas trimis ašimis (galima pakreipti) |  |
| 1. 6 | Kėdė netvirtinama prie grindų |  |
| 1. 7 | Paciento kėdės apmušalo danga turi būti besiūlė, dirbtinės odos, spalva pasirenkama |  |
| 1.8 | Sėdimosios dalies, nugaros ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis ne mažiau kaip 1800 mm. |  |
| 1.9 | Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo ribos Aukštis nuo grindų žemiausioje pozicijoje: - ne daugiau kaip 400 mm Aukštis nuo grindų viršutinėje pozicijoje: - ne mažiau kaip 800 mm |  |
| 1.10 | Kojūgalis turi būti atsparus valymui bei dezinfekcijai arba turėti skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę. |  |
| 1.11 | Kėdės valdymas nuo instrumentų valdymo sistemos, nuo asistento pultelio, nuo kojinio pedalo |  |
| 1. 12 | Ne mažiau 4 programuojamų kėdės padėčių, papildomai programuojama išlaipinimo padėtis ir „skalavimo“ padėtis |  |
| 1. 13 | Kėdės nuleidimo apsaugos sistema |  |
| 1. 14 | Nugaros atlošo nuleidimo apsaugos sistema |  |
| 1. 15 | Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (suspausto oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai) susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę paciento kėdės priekyje. |  |
| 2 | Vandens bei oro tiekimo ir instrumentų kontrolės ir valdymo sistema: |  |
| 2.1 | Instrumentų prijungimo modulis su 5-iomis atlenkiamomis rankovėmis instrumentų pajungimui ir galimybe užfiksuoti darbinėje padėtyje |  |
| 2.2 | pūtiklis (oras–vanduo – šiltas oras – šiltas vanduo) - 1 vnt., |  |
| 2.3 | rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu– 2 vnt., |  |
| 2.4 | rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu – 1 vnt., |  |
| 2.5 | rankovė ultragarsiniam skaleriui su pašvietimu – 1 vnt. |  |
| 2.6 | Valdymo pultas: - kėdės valdymas su ne mažiau 4 programuojamų kėdės padėčių, -papildomai programuojama išlaipinimo padėtis ir „skalavimo“ padėtis, -užprogramuota gamintojo Trendelenburgo pozicijos arba lygiavertė kėdės programa, - spjaudyklės apiplovimo ir stiklinės užpildymo mygtukai, - negatoskopo įjungimas/išjungimas - vandens tiekimo pasirinkimas autonominis arba iš vandentiekio, - instrumentų vandens srovės reguliatorius atskirai kiekvienam instrumentui, - mikrovariklio sukimo krypties valdymas - instrumentų sukimo greičio valdymas su skaitmenine indikacija - šviestuvo įjungimas/išjungimas - mobilus padėklo laikiklis su padėklu |  |
| 2.7 | Tuo pačiu kojiniu pedalu turi būti valdomas: - instrumentų paleidimas, - instrumentų sūkių reguliavimas, - vandens įjungimas/išjungimas instrumentams, - paciento kėdės padėčių keitimas - paciento kėdės išlaipinimo padėties įjungimas |  |
| 3 | Išsiurbimo sistema, spjaudyklė, asistento instrumentai |  |
| 3.1 | pasukamas spjaudyklės indas ne mažiau 100° |  |
| 3.2 | mobilus asistento instrumentų laikiklis, ne mažiau kaip 4 instrumentams |  |
| 3.3 | du vakuuminiai išsiurbimo antgaliai seilių ir stambių dalelių išsiurbimui |  |
| 3.4 | spjaudyklės bloke įmontuotas nepertraukiamo veikimo seilių ir dulkių separatorius be surinkimo talpos, maitinamas ne daugiau 24V įtampos |  |
| 3.5 | kietųjų dalelių filtras |  |
| 3.6 | autonominė švaraus vandens sistema |  |
| 3.7 | stiklinės vandens pašildymas |  |
| 3.8 | spjaudyklės apiplovimo ir stiklinės užpildymo mygtukai |  |
| 3.9 | paciento kėdės padėčių keitimas |  |
| 3.10 | integruota automatine įrankių vandens kanalų dezinfekcijos sistema |  |
| 4 | Apšvietimo sistema |  |
| 4.1 | Šviestuvas montuojamas prie spjaudyklės bloko. |  |
| 4.2 | LED tipo apšvietimas |  |
| 4.3 | Maksimalus šviesos intensyvumas ne mažiau 50000 lux. Šviesos temperatūra reguliuojama |  |
| 4.4 | Specialus kompozitų režimas, ne baltos spalvos – neįtakojantis į šviesoje kietėjančią kompozitinę medžiagą, intensyvumas ne mažiau 10000 Lux |  |
| 4.5 | Apšvietimo įjungimas/išjungimas: - valdomas judesio davikliu - automatiškai, kėdę įjungus į darbinę poziciją - iš gydytojo instrumentų pulto. |  |
| 4.6 | Apšvietimo specialaus kompozitų rėžimo valdymas atliekamas liečiamais jungikliais ant šviestuvo |  |
| 4.7 | Šviestuvas turi būti be papildomų aktyvių aušinimo įrenginių (pvz. ventiliatorių). |  |
| 4.8 | Valdymas trimis ašimis (galima pakreipti). |  |
| 4.9 | Padėties reguliavimo rankenos iš abiejų lempos pusių. |  |
| 5 | Kėdutė gydytojui - „balno“ formos, - reguliuojamas aukštis - reguliuojamas pasvirimo kampas - laisvai stumdoma ant ratukų (ne mažiau 5 ratukų) |  |
| 6 | Bešepetėlinis elektrinis mikrovariklis |  |
| 6.1 | Elektrinis mikrovariklis su reguliuojamu apsisukimų skaičiumi |  |
| 6.2 | Su vidiniu vanduo – oras mišinio padavimu |  |
| 6.3 | - Minimalus apsisukimai ne daugiau 100 aps/min., - Maksimalus ne mažiau 40.000 aps/min., - Sukimo momentas ne mažiau 5,0 Ncm |  |
| 6.4 | LED pašvietimas |  |
| 6.5 | Svoris ne daugiau 80 gr. |  |
| 6.6 | autoklavuojamas |  |
| 7 | Turbininis antgalis su jungtimi, ≥4 vnt. |  |
| 7.1 | -Jungiamas prie odontologinio įrenginio ant greitosios jungties Multiflex, Kavo© arba lygiaverčio tipo. Greitoji jungtis: -LED tipo apšvietimas -Reguliuojamas vandens srautas |  |
| 7.2 | - keraminiai guoliai, |  |
| 7.3 | - grąžto fiksacija mygtuko pagalba, |  |
| 7.4 | - galingumas ne mažiau 22 W |  |
| 7.5 | - triukšmingumas ne daugiau 60 dB |  |
| 7.6 | - maks. sūkiai ne mažiau 350 000 aps. / min., |  |
| 7.7 | - grąžto aušinimas iš ne mažiau 4 taškų, atskiri purkštukai orui ir vandeniui |  |
| 7.8 | - su šviesolaidžiu |  |
| 7.9 | - autoklavuojamas |  |
| 8 | Kampinis antgalis 1 vnt. |  |
| 8.1 | kampinis antgalis su vidiniu vanduo / oras mišinio padavimu |  |
| 8.2 | lengvai nuimama galvutė, be papildomų įrankių |  |
| 8.3 | su šviesolaidžiu, |  |
| 8.4 | grąžto fiksavimas mygtuko pagalba |  |
| 8.5 | redukcijos santykis 1:1, |  |
| 8.6 | autoklavuojamas |  |
| 9 | Ultragarsinis skaleris 1 vnt. |  |
| 9.1 | ultragarsinis skaleris su LED pašvietimu |  |
| 9.2 | tinkamas profilaktinėms, endodontinėms, periodontologinėms procedūroms atlikti |  |
| 9.3 | komplekte turi būti: a) įvairių formų darbiniai antgaliukai ≥8 vnt. b) dinamometrinis raktas jų keitimui ≥2 vnt. |  |
| 10 | Sodapūtė |  |
| 10.1 | Jungiama prie turbininio antgalio greitos jungties Multiflex, Kavo© arba lygiaverčio tipo |  |
| 10.2 | Sodapūtės antgalis laisvai sukasi 360º |  |
| 10.3 | Komplekte: - soda ne mažiau 300g. - valymo priemonės (vielutės, šepetėlis) |  |
| 10.4 | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas |  |
| 11 | Monitorius |  |
| 11.1 | spalva balta |  |
| 11.2 | tvirtinamas prie šviestuvo stovo |  |
| 11.3 | įstrižainė ne mažiau 19‘, ne daugiau 22‘ |  |
| 11.4 | maitinimas ne daugiau 24V |  |
| 11.5 | turi įėjimus vaizdo įvesties signalams: - HDMI arba lygiavertis - DisplayPort arba lygiavertis |  |
| 11.6 | Raiška ne blogiau 1920 x 1080 pikselių |  |
| 12 | Intraoralinė kamera |  |
| 12.1 | Rezoliucija ne mažiau 1,3 M piksel |  |
| 12.2 | Apšvietimas ne mažiau kaip 6 integruoti balti diodai (LED) |  |
| 12.3 | Sąsaja (jungtis) USB, VGA, HDMI arba lygiavertės |  |
| 12.4 | Matymo kampas ne mažiau 100º |  |
| 12.5 | Intraoralinė kamera privalo turėti vidinę arba išorinę atmintį vaizdams išsaugoti: Micro SD, USB arba lygiavertę. |  |
| 13 | Odontologinės įranga, kardu su medicininio prietaiso pasu, pristatoma į M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna, per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos |  |
| 14 | Aplinkosauginis reikalavimas: tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 8 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |
| 15 | Odontologo darbo vieta montuojama: 1 pakeičiant seną darbo vietą; 2 įrengiant naują darbo vietą atvedant įrangai reikalingas magistrales. Sumontavimas ir paleidimas eksploatacijai ir personalo apmokymas ne vėliau kaip per 72 val. nuo pristatymo termino |  |
| 16 | Garantinis laikotarpis įrenginiui - ne mažiau 24 mėn. |  |

*Pastaba - Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogą/ bukletą/brošiūrą, kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

Įranga privalo atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas, minėtus reikalavimus įrangos atitikimą pagrindžiantis dokumentas.

Parduodamos įrangos kokybė turi atitikti Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančią medicinos prietaisų aprobavimo sistemą, prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, ženklinta „CE“, įranga turi būti nauja, nenaudota. Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudoti konkretūs prekių pavadinimai, kilmės šalis, standartai ar pan., tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertes ar geresnių charakteristikų prekes.

Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėją patikslinti, paaiškinti ar papildyti tiekėjo pateiktus neaiškius, neišsamius duomenis.

Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti: visi privalomi mokesčiai, įrangos pristatymo, montavimo darbų (jeigu reikalingi), transporto, įrangos prijungimo, personalo apmokymo ir kitos išlaidos.

______________________