Konkurso sąlygų aprašo

Priedas Nr. 2

GARO STERILIZATORIUS (1 VNT.)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA I PIRKIMO DALIAI

1. VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika  (toliau - Perkančioji organizacija) perka garo sterilizatorių (1 vnt.) (toliau - Prekė), kuri turi būti pristatyta  adresu Taikos pr. 76, Klaipėda.

2. Prekė turi atitikti  Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) arba gamintojo ES atitikties deklaracijos (arba lygiaverčio dokumento) skaitmenines kopijas lietuvių ir/arba anglų kalba.

3. Pristatant Prekę, kartu su priėmimo - perdavimo aktu, būtina Perkančiajai organizacijai pateikti:

3.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

3.2. įrangos priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

3.3. užpildytą medicinos prietaiso pasą;

3.4. Dokumentus (gali būti tiekėjo ir (ar) gamintojo patvirtinimas/deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai ), įrodančius, kad tiekėjas ir (ar) gamintojas užtikrina, kad per garantinį Prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po prekės privalomojo 2 metų garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai.

4. Prekei taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.

5. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą patvirtinta, kad Prekės pristatymas į gydymo įstaigą 1 p. nurodytu adresu, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, įrangos sumontavimas, validavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

6. Prekė turi atitikti  techninės specifikacijos reikalavimus ir lentelės 3 stulpelyje nurodytus techninius parametrus. Gali būti siūlomos ir geresnių parametrų Prekė (Tiekėjui tenka pareiga pateiktais dokumentais, technine dokumentacija ir kitais įrodymais pagrįsti bei įrodyti siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams).

SVARBU: Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros, vartotojo vadovai, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar jo oficialaus/įgalioto atstovo tinklalapio. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma.) arba  kiti lygiaverčiai dokumentai).

Reikalavimus įrodantys dokumentai turi būti pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba.

Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos/apibūdintos Reikalavimų reikšmės, bei nurodyti, kurį Reikalavimą pažymėta vieta patvirtina.

Tuo atveju, jeigu gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo dokumentacijoje nėra reikalaujamų Reikalavimus patvirtinančių duomenų, įrodant siūlomos prekės atitiktį Reikalavimams, turi būti pateikiami gamintojo arba jo oficialaus/įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiški patvirtinimai (pvz. prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo atitikties deklaracija) ar kiti atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai.

Svarbu: Techninės specifikacijos 4 stulpelyje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos prekės techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti Perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. | Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras ir kitus lygiaverčius dokumentus) ir/ar prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo deklaracijas (jei gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prekės modelis, gamintojas |  |  | [nurodyti modelį, gamintoją] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1. | Paskirtis | Garinis sterilizatorius skirtas vienalytės, tuščiavidurės ir akytos įkrovos sterilizacijai | [nurodyti paskirtį] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2. | Sterilizacijos temperatūros ribos | nuo 121º C iki 134º C | nuo [nurodyti skaičių]º C iki [nurodyti skaičių]º C | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3. | Sterilizatorius vienpusis | Būtina | [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4. | Sterilizatoriaus išoriniai matmenys. | Plotis ne didesnis nei 1200 mm; Aukštis ne didesnis nei 2400 mm; Gylis ne daugiau nei 1650 mm. | Plotis [nurodyti skaičių]mm; Aukštis [nurodyti skaičių]mm; Gylis [nurodyti skaičių]mm. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5. | Sterilizatoriaus darbinė talpa | maksimaliai talpina ne mažiau kaip 2 STU standarto krepšius (600x300x300 mm) arba ≥ 250 litrų | maksimaliai talpina [nurodyti skaičių] STU standarto krepšius (600x300x300 mm) arba [nurodyti skaičių] litrų | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6. | Sterilizatoriaus sterilizavimo kamera, kameros durys, visą kamerą dengiantis kameros apvalkalas ir integruotas elektrinis garo generatorius pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertė technologija sumažinanti rasos taško susidarymą | Būtina | [nurodyti technologiją] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7. | Durys | 1. Judančios vertikaliai; 2. Neužsidaro kelyje esant kliūčiai; 3. Kameros durų tarpinė sandarinama suspaustu oru arba garais | 1. [nurodyti taip/ne] 2. [nurodyti taip/ne] 3. [nurodyti sandarinimo būdą] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8. | Avarinis ciklo nutraukimo jungiklis abiejuose sterilizatoriaus pusėse su aiškiai matoma aktyvavimo indikacija | Būtina | [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 9. | Garas iš įmontuoto elektrinio garo generatoriaus | Būtina | [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 10. | Į kanalizaciją išleidžiamų garų aušinimo sistema | Būtina | [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11. | Sterilizatorius valdomas įmontuotu mikroprocesoriumi | Būtina | [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12. | Sterilizatoriaus pakrovimo pusėje sumontuotas spalvoto vaizdo, lietimui jautrus valdymo ir kontrolės ekranas | Ne mažiau 5 colių | [nurodyti skaičių] colių | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 13. | Ekrane arba ant sterilizatoriaus pateikiama ne mažiau šios informacijos: | 1. Pasirinktos programos pavadinimas; 2. Fazė; 3. Temperatūra, slėgis, likęs laikas; 4. Perspėjimo žinutės/aliarmai. | 1. [nurodyti taip/ne] 2. [nurodyti taip/ne] 3. [nurodyti taip/ne] 4. [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 14. | Programos: | Sterilizatorius privalo turėti ne mažiau kaip 5 iš anksto instaliuotas sterilizacijos ir patikros programas; | Sterilizatorius turi [nurodyti skaičių] iš anksto instaliuotas sterilizacijos ir patikros programas; | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 16. | Sterilizatoriaus turi integruotą ekonomišką vandens suvartojimo sistemą, vandens suvartojimas vienam standartiniam ciklui 134°C temperatūroje. | Sterilizatoriaus turi integruotą ekonomišką vandens suvartojimo sistemą, vandens suvartojimas vienam standartiniam ciklui iki 180 litrų, jeigu sterilizatoriuje naudojamas vandens žiedinis siurblys, jeigu sterilizatoriuje vakuumo sudarymui naudojamas kitas technologinis sprendimas, vandens suvartojimas vienam ciklui iki 260 litrų | Sterilizatoriaus turi integruotą ekonomišką vandens suvartojimo sistemą, vandens suvartojimas vienam standartiniam ciklui [nurodyti skaičių] litrų, jeigu sterilizatoriuje naudojamas vandens žiedinis siurblys, jeigu sterilizatoriuje vakuumo sudarymui naudojamas kitas technologinis sprendimas, vandens suvartojimas vienam ciklui [nurodyti skaičių] litrų | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 17. | Sterilizatoriaus pakrovimo pusėje įmontuoti spausdintuvas ciklo ataskaitoms ir darbo parametrams spausdinti | Būtina | [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 18. | Galimybė stebėti sterilizatoriaus kameros slėgį (įmontuotas manometras arba elektroniškai atvaizduojamas) | Būtina | [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 19. | Bendras įrenginio galingumas | ≤40 kW | [nurodyti skaičių] kW | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 20. | Elektros maitinimas | Iš trifazio, 400 V, 50 Hz elektros tinkle. | [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 21. | Sterilizatoriaus komplektacija | Ne mažiau: 1. Išimamas rėmas su 2 lentynomis (1 vnt.); 2. Sterilizacijos krepšys, atitinkantis kameros matmenis (4 vnt.). 3. Vežimėlis pritaikytas naudoti su siūlomu išimamu rėmu (1 vnt.) | 1. Išimamas rėmas su [nurodyti skaičių] lentynomis (1 vnt.); 2. [nurodyti taip/ne] (4 vnt.). 3. [nurodyti taip/ne] (1 vnt.) | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 22. | Atitiktis standartams ir reglamentams: | 1. LST EN ISO 285 arba lygiavertis; 2. PED 2014/68/EU arba lygiavertis; | 1. [nurodyti taip/ne] 2. [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |

7. Aplinkos apsaugos reikalavimai: Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

Prekės, aukščiau nurodyto Aplinkos apsaugos reikalavimo atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus po prekės privalomojo 2 metų garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su Prekės priėmimo-perdavimo aktu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus.