Konkurso sąlygų aprašo

Priedas Nr. 3

INSTRUMENTŲ PLOVIMO MAŠINOS (2 VNT.)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA II PIRKIMO DALIAI

1. VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika  (toliau - Perkančioji organizacija) perka instrumentų plovimo mašinas (2 vnt.) (toliau - Prekės), kurios turi būti pristatytos  adresu Taikos pr. 76, Klaipėda.

2. Prekė turi atitikti  Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) arba gamintojo ES atitikties deklaracijos (arba lygiaverčio dokumento) skaitmenines kopijas lietuvių ir/arba anglų kalba.

3. Pristatant Prekes, kartu su priėmimo - perdavimo aktu, būtina Perkančiajai organizacijai pateikti:

3.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

3.2. įrangos priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

3.3. užpildytus medicinos prietaisų pasus;

3.4. Dokumentus (gali būti tiekėjo ir (ar) gamintojo patvirtinimas/deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai ), įrodančius, kad tiekėjas ir (ar) gamintojas užtikrina, kad per garantinį Prekių naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po prekės privalomojo 2 metų garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai.

4. Prekėms taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekių priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.

5. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą patvirtinta, kad Prekių pristatymas į gydymo įstaigą 1 p. nurodytu adresu, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

6. Prekės turi atitikti  techninės specifikacijos reikalavimus ir lentelės 3 stulpelyje nurodytus techninius parametrus. Gali būti siūlomos ir geresnių parametrų Prekės (Tiekėjui tenka pareiga pateiktais dokumentais, technine dokumentacija ir kitais įrodymais pagrįsti bei įrodyti siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams).

SVARBU: Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros, vartotojo vadovai, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar jo oficialaus/įgalioto atstovo tinklalapio. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma.) arba  kiti lygiaverčiai dokumentai).

Reikalavimus įrodantys dokumentai turi būti pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba.

Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos/apibūdintos Reikalavimų reikšmės, bei nurodyti, kurį Reikalavimą pažymėta vieta patvirtina.

Tuo atveju, jeigu gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo dokumentacijoje nėra reikalaujamų Reikalavimus patvirtinančių duomenų, įrodant siūlomos prekės atitiktį Reikalavimams, turi būti pateikiami gamintojo arba jo oficialaus/įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiški patvirtinimai (pvz. prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo atitikties deklaracija) ar kiti atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai.

Svarbu: Techninės specifikacijos 4 stulpelyje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos prekės techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti Perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. | Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras ir kitus lygiaverčius dokumentus) ir/ar prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo deklaracijas (jei gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Gamintojas, modelis |  | [nurodyti gamintoją, modelį] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1. | Mašinos paskirtis | Skirta įvairių medicininių instrumentų plovimui bei terminei dezinfekcijai. | Skirta įvairių medicininių instrumentų plovimui bei terminei dezinfekcijai. [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2. | Mašinos tipas | Dvipusė, pakraunama iš priekio. | Dvipusė, pakraunama iš priekio. [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3. | Apribojimai mašinos išoriniams matmenims (dėl instaliacijos vietos ypatumų) | 1. Aukštis ≤ 2000 mm; 2. Plotis ≤ 800 mm; 3. Gylis ≤ 800 mm. | 1. Aukštis [nurodyti skaičių] mm; 2. Plotis [nurodyti skaičių] mm; 3. Gylis [nurodyti skaičių] mm. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4. | Plovimo kamera | Pagamintos iš AISI 316L klasės nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. | Pagamintos iš [nurodyti medžiagą] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5. | Kameros talpa | Maksimaliai talpina ne mažiau kaip 10 DIN standarto (480 x 250 x 50 mm) dydžio krepšelių, išdėstomų ne mažiau kaip 5 lygiuose. | Maksimaliai talpina [nurodyti skaičių] DIN standarto (480 x 250 x 50 mm) dydžio krepšelių, išdėstomų [nurodyti skaičių] lygiuose. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6. | Apšvietimas kameros viduje | LED tipo arba lygiavertis | [nurodyti tipą] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7. | Mašinos konstrukciniai elementai | Rėmas ir šonus dengiantys skydai pagaminti iš AISI 304 klasės nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. | Rėmas ir šonus dengiantys skydai pagaminti iš [nurodyti medžiagą] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8. | Mašinos durys | 1. Mašina turi dvejas duris su aukštai temperatūrai atspariu stiklu; 2. Mašinos durys - atlenkiamos, atidaromos/uždaromos rankiniu arba elektroniškai valdomu būdu | 1. [nurodyti taip/ne] 2. Mašinos durys - atlenkiamos, atidaromos/uždaromos [nurodyti būdą] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 9. | Įkrovos džiovinimas | Mašinoje integruotas elektrinis karšto oro džiovinimas su HEPA filtru. | [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 10. | Džiovinimui naudojamo karšto, drėgno oro šalinimas | Kartu su oru išmetamos drėgmės sukondensavimui, turi būti integruotas šilumos keitiklis, su numatyta galimybe pasijungti į vietinę vėdinimo sistemą. | [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11. | Džiovinimui naudojamo oro filtravimas | Atitinka ne žemesnę kaip H13 klasę pagal EN 1822 standartą arba lygiavertį. | Atitinka [nurodyti kalsę] klasę pagal EN 1822 standartą. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12. | Standartinio plovimo ciklo fazės ir trukmė | 1. Fazės: mirkymas, plovimas, skalavimas ne mažiau kaip 2 kartus, dezinfekcija ir džiovinimas; 2. Trukmė: ≤ 70 min. | 1. [nurodyti fazes]; 2. Trukmė: [nurodyti skaičių] min. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 13. | Cheminių priemonių naudojimas | 1. Mašinoje yra galimybė naudoti vartotojo pasirinktas chemines priemones, skirtas automatinėms instrumentų plovimo mašinoms ; 2. Plovimo mašinos apatinėje dalyje integruotas uždaras skyrius su durelėmis, cheminių medžiagų konteineriams sudėti (2 konteineriai, kurių kiekvieno talpa ≥ 5 l) ; 3. Integruotos ne mažiau kaip 2-jų cheminių priemonių dozavimo pompos su srauto matuokliais. | 1. [nurodyti taip/ne]; 2. Plovimo mašinos apatinėje dalyje integruotas uždaras skyrius su durelėmis, cheminių medžiagų konteineriams sudėti (2 konteineriai, kurių kiekvieno talpa [nurodyti skaičių] l) ; 3. Integruotos [nurodyti skaičių] cheminių priemonių dozavimo pompos su srauto matuokliais. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 14. | Plovimo slėgio kontrolė | Automatinė | [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 15. | Dezinfekcijos temperatūra | 93 ± 3 °C | [nurodyti skaičių] °C | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 16. | Mašinos valdymas | Mikroprocesorinis arba lygiavertis | [nurodyti valdymo tipą] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 17. | Valdymo ekranas | 1. Lietimui jautrus arba lygiavertis; 2. Ekrane pateikiama informacija: data, laikas, plovimo ciklo parametrai, informacija apie ciklo eigą ir klaidų pranešimai. | 1. [nurodyti taip/ne] 2. [nurodyti pateikiamą informaciją] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 18. | Plovimo proceso dokumentavimas | Integruotas terminis spausdintuvas | [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 19. | Spausdintame protokole pateikiama informacija (būtina) | 1. Mašinos numeris; 2. Partijos (ciklo) numeris; 3. Pasirinktos programos pavadinimas; 4. Programos pradžios ir pabaigos laikas; 5. Programos parametrai; 6. Pranešimai apie klaidas. | 1. Mašinos numeris; [nurodyti taip/ne] 2. Partijos (ciklo) numeris; [nurodyti taip/ne] 3. Pasirinktos programos pavadinimas; [nurodyti taip/ne] 4. Programos pradžios ir pabaigos laikas; [nurodyti taip/ne] 5. Programos parametrai; [nurodyti taip/ne] 6. Pranešimai apie klaidas. [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 20. | Vartotojo kalba | Vartotojo sąsaja (monitoriuje pateikiama informacija) ir spausdinti protokolai pateikiami lietuvių kalba. | [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 21. | Mašinoje naudojamos programos | 1. Ne mažiau nei 10 gamintojo instaliuotų plovimo/dezinfekavimo programų; 2. Yra galimybė vartotojui papildomai susikurti ir išsaugoti prietaiso atmintyje papildomas plovimo/dezinfekavimo programas. | 1. [nurodyti skaičių] gamintojo instaliuotų plovimo/dezinfekavimo programų; 2. [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 22. | Papildomos dokumentavimo galimybės | Galimybė prijungti personalinį kompiuterį arba išorinę laikmeną per standartinę mašinoje integruotą USB jungtį arba lygiavertę jungtį, plovimo/dezinfekavimo proceso dokumentavimui; | [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 23. | Pateikiami plovimo mašinos priedai | 1. 1 Vnt. 5-ių lygių nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) rėmas, talpinantis 10 DIN standarto (480 x 250 x 50 mm) instrumentų krepšelių su išimamomis lentynomis. Kiekvienai lentynai yra skirta rotacinė alkūnė su purkštukais; 2. Specializuotas nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) rėmas tuščiaviduriams instrumentams plauti, su ≥ 30 jungčių – 1 vnt.; 3. Instrumentų krepšeliai su rankenėlėmis DIN standarto (480 x 250 x 50 mm) dydžio - 10 vnt. | 1. 1 Vnt. 5-ių lygių nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) rėmas, talpinantis 10 DIN standarto (480 x 250 x 50 mm) instrumentų krepšelių su išimamomis lentynomis. Kiekvienai lentynai yra skirta rotacinė alkūnė su purkštukais; [nurodyti taip/ne] 2. Specializuotas nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) rėmas tuščiaviduriams instrumentams plauti, su [nurodyti skaičių] jungčių – 1 vnt.; [nurodyti taip/ne] 3. Instrumentų krepšeliai su rankenėlėmis DIN standarto (480 x 250 x 50 mm) dydžio - 10 vnt. [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 24. | Maitinimo šaltinis | Trifazis, 400 V, 50 Hz elektros tinklas | [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |

7. Aplinkos apsaugos reikalavimai: Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

Prekių, aukščiau nurodyto Aplinkos apsaugos reikalavimo, atitiktis bus tikrinama prekių pristatymo metu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus po prekės privalomojo 2 metų garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su Prekės priėmimo-perdavimo aktu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus.