Konkurso sąlygų aprašo
 Priedas Nr. 4

FORMALDEHIDO STERILIZATORIUS (1 VNT.)
 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA III PIRKIMO DALIAI

1. VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika (toliau - Perkančioji organizacija) perka formaldehido sterilizatorių (1 vnt.) (toliau - Prekė), kuri turi būti pristatyta adresu Taikos pr. 76, Klaipėda.
2. Prekė turi atitikti  Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) arba gamintojo ES atitikties deklaracijos (arba lygiaverčio dokumento) skaitmenines kopijas lietuvių ir/arba anglų kalba.
3. Pristatant Prekę, kartu su priėmimo - perdavimo aktu, būtina Perkančiajai organizacijai pateikti:
3.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
3.2. įrangos priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
3.3. užpildytą medicinos prietaiso pasą;
3.4. Dokumentus (gali būti tiekėjo ir (ar) gamintojo patvirtinimas/deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai ), įrodančius, kad tiekėjas ir (ar) gamintojas užtikrina, kad per garantinį Prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po prekės privalomojo 2 metų garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai.
4. Prekei taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.
5. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą patvirtinta, kad Prekės pristatymas į gydymo įstaigą 1 p. nurodytu adresu, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, įrangos sumontavimas, validavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.
6. Prekė turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus ir lentelės 3 stulpelyje nurodytus techninius parametrus. Gali būti siūlomos ir geresnių parametrų Prekė (Tiekėjui tenka pareiga pateiktais dokumentais, technine dokumentacija ir kitais įrodymais pagrįsti bei įrodyti siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams).
SVARBU: Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros, vartotojo vadovai, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar jo oficialaus/įgalioto atstovo tinklalapio. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma.) arba kiti lygiaverčiai dokumentai).
Reikalavimus įrodantys dokumentai turi būti pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba.
Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos/apibūdintos Reikalavimų reikšmės, bei nurodyti, kurį Reikalavimą pažymėta vieta patvirtina.
Tuo atveju, jeigu gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo dokumentacijoje nėra reikalaujamų Reikalavimus patvirtinančių duomenų, įrodant siūlomos prekės atitiktį Reikalavimams, turi būti pateikiami gamintojo arba jo oficialaus/įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiški patvirtinimai (pvz. prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo atitikties deklaracija) ar kiti atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai.

Svarbu: Techninės specifikacijos 4 stulpelyje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos prekės techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti Perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomi parametrai / Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.	Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras ir kitus lygiaverčius dokumentus) ir/ar prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo deklaracijas (jei gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.
Modelis, gamintojas			[nurodyti modelį, gamintoją]	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)
1.	Žemos temperatūros ciklo metu leidžia sterilizuoti jautrius karščiui instrumentus	Būtina	[nurodyti taip/ne]	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)
2.	Ekranas	1. Spalvotas / 2. Atvaizduoja klaidų signalus / 3. Rodo ciklo parametrus / 4. Rodo laiką likusį iki sterilizacijos programos pabaigos.	1. [nurodyti taip/ne] / 2. [nurodyti taip/ne] / 3. [nurodyti taip/ne] / 4. [nurodyti taip/ne]	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)
3.	Kameros durys	1. Vienų durų / 2. Pagamintos iš nerūdijančio metalo atsparaus formaldehido dujoms arba pagamintos iš aliuminio pagal EN 485-2 standarto reikalavimus arba lygiavertis / 3. Automatinė durų užrakinimo sistema sterilizacijos proceso metu	1. [nurodyti taip/ne] / 2. [nurodyti medžiagą] / 3. [nurodyti taip/ne]	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)
4.	Integruotas spausdintuvas	Būtina	[nurodyti taip/ne]	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)
5.	Spausdinama informacija	1. Programos pavadinimas / 2. Proceso arba programos numeris / 3. Ciklo pradžios data ir laikas / 4. Sterilizacijos fazes trukmė, laikas, slėgis, temperatūra	1. [nurodyti taip/ne] / 2. [nurodyti taip/ne] / 3. [nurodyti taip/ne] / 4. [nurodyti taip/ne]	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)
6.	Tirpalo dozavimo sistema	Automatinė	[nurodyti taip/ne]	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)
7.	Galimybė sterilizuoti tuščiavidurius, plastikinius objektus, kurių matmenys	1. Vidinis diametras ≤ 2 mm / 2. Ilgis ≥ 1500 mm	1. Vidinis diametras [nurodyti skaičių]mm / 2. Ilgis [nurodyti skaičių]mm	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)
8.	Programos	1. 60°C ± 3°C / 2. 78°C ± 3°C / 3. Vakuumo testo programa	1. [nurodyti skaičių] ºC / 2. [nurodyti skaičių]ºC / 3. [nurodyti taip/ne]	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)
9.	Pilno ciklo įskaitant džiovinimo fazę trukmė	1. 60°C ± 3°C programos metu ≤ 210 min. / 2. 78°C ± 3°Cprogramos metu ≤ 150 min.	1. [nurodyti skaičių]°C programos metu [nurodyti skaičių]min. / 2. [nurodyti skaičių]°Cprogramos metu [nurodyti skaičių]min.	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)
10.	Naudingas Kameros tūris	≥ 100 litrų	[nurodyti skaičių] litrų	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)
11.	Kamera pagaminta iš formaldehidui atsparios medžiagos pavyzdžiui nerūdijantis plienas arba aliuminis arba lygiavertės medžiagos	Būtina	[nurodyti medžiagą]	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)
12.	Horizontalaus pakrovimo sterilizatoriaus kamera	Būtina	[nurodyti taip/ne]	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)
13.	Sterilizacijos tirpalas	≤ 2% koncentracijos formaldehido ir vandens tirpalas	[nurodyti skaičių] % koncentracijos formaldehido ir vandens tirpalas	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)
14.	Komplektacija	1. Krepšelis užpildantis puse kameros ploto – 2 vnt. / 2. Krepšelis užpildantis visą kameros plotą – 1 vnt. / 3. Sterilizacinio tirpalo pakuotė – 10 vnt. / 4. Sterilizatoriaus pakrovimo – iškrovimo vežimėlis iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos	1. Krepšelis užpildantis puse kameros ploto – [nurodyti skaičių] vnt. / 2. Krepšelis užpildantis visą kameros plotą – [nurodyti skaičių] vnt. / 3. Sterilizacinio tirpalo pakuotė – [nurodyti skaičių] vnt. / 4. [nurodyti medžiagą]	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

7. Aplinkos apsaugos reikalavimai: Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:
„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“
Prekės, aukščiau nurodyto Aplinkos apsaugos reikalavimo, atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus po prekės privalomojo 2 metų garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su Prekės priėmimo-perdavimo aktu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus.