Konkurso sąlygų aprašo

Priedas Nr. 5

ENDOSKOPŲ PLOVIMO MAŠINA (1 VNT.)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IV PIRKIMO DALIAI

1. VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika  (toliau - Perkančioji organizacija) perka endoskopų plovimo mašiną (1 vnt.) (toliau - Prekė), kuri turi būti pristatyta  adresu Taikos pr. 76, Klaipėda.

2. Prekė turi atitikti  Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) arba gamintojo ES atitikties deklaracijos (arba lygiaverčio dokumento) skaitmenines kopijas lietuvių ir/arba anglų kalba.

3. Pristatant Prekę, kartu su priėmimo - perdavimo aktu, būtina Perkančiajai organizacijai pateikti:

3.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

3.2. įrangos priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

3.3. užpildytą medicinos prietaiso pasą;

3.4. Dokumentus (gali būti tiekėjo ir (ar) gamintojo patvirtinimas/deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai ), įrodančius, kad tiekėjas ir (ar) gamintojas užtikrina, kad per garantinį Prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po prekės privalomojo 2 metų garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai.

4. Prekei taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.

5. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą patvirtinta, kad Prekės pristatymas į gydymo įstaigą 1 p. nurodytu adresu, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

6. Prekė turi atitikti  techninės specifikacijos reikalavimus ir lentelės 3 stulpelyje nurodytus techninius parametrus. Gali būti siūlomos ir geresnių parametrų Prekė (Tiekėjui tenka pareiga pateiktais dokumentais, technine dokumentacija ir kitais įrodymais pagrįsti bei įrodyti siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams).

SVARBU: Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros, vartotojo vadovai, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar jo oficialaus/įgalioto atstovo tinklalapio. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma.) arba  kiti lygiaverčiai dokumentai).

Reikalavimus įrodantys dokumentai turi būti pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba.

Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos/apibūdintos Reikalavimų reikšmės, bei nurodyti, kurį Reikalavimą pažymėta vieta patvirtina.

Tuo atveju, jeigu gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo dokumentacijoje nėra reikalaujamų Reikalavimus patvirtinančių duomenų, įrodant siūlomos prekės atitiktį Reikalavimams, turi būti pateikiami gamintojo arba jo oficialaus/įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiški patvirtinimai (pvz. prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo atitikties deklaracija) ar kiti atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai.

Svarbu: Techninės specifikacijos 4 stulpelyje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos prekės techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti Perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. | Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras ir kitus lygiaverčius dokumentus) ir/ar prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo deklaracijas (jei gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prekės modelis, gamintojas |  |  | [nurodyti modelį, gamintoją] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1. | Paskirtis | Lanksčių endoskopų automatiniam plovimui ir aukšto lygio dezinfekcijai | [nurodyti paskirtį] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2. | Išoriniai matmenys | Plotis ≤ 110 cm Gylis ≤ 110 cm | Plotis [nurodyti skaičių] cm Gylis [nurodyti skaičių] cm | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4. | Talpa | Vienu metu galima apdoroti bent 2 lanksčius endoskopus; | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5. | Durys | Turi turėti automatinę užrakinimo sistemą ciklo metu. | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6. | Chemijo laikymas | Integruota spintelė ir/arba talpa, skirta laikyti ir naudoti visą reikiamą chemiją plovimo ciklo metu | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7. | Valdymas | Mygtukinis arba lietimui jautrus ekranas | [nurodyti valdymo tipą] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8. | USB jungtis duomenų eksportavimui | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 9. | Aliarmai | Vaizdiniai ir garsiniai perspėjimo signalai | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 10. | Sandarumo testas | 1. Aktyvus viso ciklo metu; 2. Aptikus pažeidimų, ciklas stabdomas automatiškai; | 1. [nurodyti Taip/Ne]; 2. [nurodyti Taip/Ne]; | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11. | Ciklai, ne mažiau kaip: | 1. Endoskopo plovimo – dezinfekavimo 2. Savidezinfekcijos 3. Aukšto lygio dezinfekcijos | 1. [nurodyti Taip/Ne]; 2. [nurodyti Taip/Ne]; 3. [nurodyti Taip/Ne]; | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12. | Dozavimo pompos su žemo lygio jutikliais (jei taikoma) | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 13. | Chemija | Mašina paruošta naudoti su peracto rūgšties arba vandens peroksido pagrindo dezinfekciniais tirpalais, arba daugkartinio naudojimo chemija | [nurodyti chemijos tipą] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 14. | Chemijos tipas | Chemija vienkartinio ir/arba daugkartinio naudojimo | [nurodyti chemijos tipą] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 15. | Standartinis ciklas susideda iš ne mažiau šių etapų: | 1. plovimas 2. skalavimas 3. dezinfekcija | 1. [nurodyti Taip/Ne]; 2. [nurodyti Taip/Ne]; 3. [nurodyti Taip/Ne]; | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 16. | Standartinio ciklo trukmė | ≤ 30 min | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 17. | Komplektacija | 1. Prijungimo adapteriai, skirti ligoninės turimiems Fujifilm endoskopams 2. Visa būtina chemija skirtai ≥ 50 ciklų | 1. [nurodyti Taip/Ne] 2. Visa būtina chemija skirtai ≥ [nurodyti skaičių] ciklų | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 18. | Atitikimas standartams ir reglamentams | 1. ISO 15883 arba lygiavertis 2. ISO 15883-4 arba lygiavertis | 1. [nurodyti Taip/Ne]; 2. [nurodyti Taip/Ne]; | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |

7. Aplinkos apsaugos reikalavimai: Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

Prekės, aukščiau nurodyto Aplinkos apsaugos reikalavimo, atitiktis bus tikrinama prekės pristatymo metu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus po prekės privalomojo 2 metų garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su Prekės priėmimo-perdavimo aktu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus.