Specialiųjų pirkimo sąlygų

2 priedas „Techninė specifikacija“

GALVANOMETRINIO SKENERIO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Lazerio pluošto galvanometrinis skeneris su maitinimo šaltiniu, pajungimo laidais bei kompiuteryje integruojama valdymo plokšte.

Paskirtis: Tikslus bei greitas lazerio pluošto pozicionavimas nurodytomis trajektorijomis.

| Eil. Nr. | Parametras arba komponentas | Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip arba lygiavertė) | Siūlomų prekių techniniai parametrai Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią savo siūlomos prekės reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lazerio pluošto skeneris |  | BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS GAMINTOJĄ, MODELĮ (Pildo tiekėjas) | - |
| 1.1 | Skenerio galvos išmatavimai | Ne daugiau kaip: 120x180x250 mm PxAxG | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.2 | Pluošto įėjimo apertūra | 14 mm | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.3 | Valdymo jungčių padėtis | Pajungimas per skenerio viršų | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
| 1.4 | Pozicionavimas | X ir Y kryptimis | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.5 | Pozicionavimo sekimo paklaida | <0.1 ms | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.6 | Tipinis pozicionavimo greitis (esant f=160 mm židinio nuotolio f-Theta objektyvui) | >29 m/s | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.7 | Tipinis linijų skenavimo greitis (esant f=160 mm židinio nuotolio f-Theta objektyvui) | >29 m/s | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.8 | Tipinis vektorinio ženklinimo greitis (esant f=160 mm židinio nuotolio f-Theta objektyvui) | >3 m/s | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.9 | Pozicijos atsikartojamumas (RMS) | <0.5 µrad | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.10 | Pagreitis | >3×105 rad/s2 | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.11 | Pozicionavimo rezoliucija | Ne mažiau 20 bitų | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.12 | Valdymo protokolas | SL2-100 arba lygiavertis | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.13 | Veidrodėlių optinės dangos | Dvibangis, HR@1064/532 nm | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.14 | Netiesiškumas | <0.6 mrad | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.15 | Temperatūrinis poslinkis | <22 µrad | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.16 | Ilgalaikis temperatūrinis poslinkis | <22 µrad | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.17 | Trajektorijos kontūro numatymo funkcija (scan ahead) | Būtina: Kontūro trajektorijos apskaičiavimas prieš judesį, atsižvelgiant į skenerio veidrodėlių dinamiką, siekiant maksimalaus kontūro formos atkūrimo prie maksimalių skenavimo greičių. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.18 | Automatinė veidrodėlių judesio uždelsos apskaičiavimo funkcija | Būtina. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 2 | Skenerio valdymo plokštė | Suderinama su siūlomu lazerio pluošto skeneriu | Gamintojas, modelis: | - |
| 2.1 | Jungtis | PCIe | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 2.2 | Trajektorijos kontūro numatymo funkcija (scan ahead) | Būtina | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 2.3 | Trijų ašių kontrolės funkcija (XYZ) | Būtina | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 2.4 | Lazerio dažnio palaikymas | >700kHz | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 2.5 | Vienodo atstumo tarp impulsų palaikymo funkcija | Būtina: Greitėjimo bei lėtėjimo periodais yra išlaikomas pastovus impulsų persiklojimas (atstumas tarp impulsų). | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 2.6 | Programinės įrangos palaikymas | Valdymo plokštė yra suderinama su DMC (Direct machining control) programine įranga. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
| 3 | Jungimo laidai | Suderinami su siūlomu lazerio pluošto skeneriu bei valdymo plokšte. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
| 4 | Maitinimo šaltinis | Suderinamas su siūlomu lazerio pluošto skeneriu | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
| 5 | Komplektacija | 1 komplektas (skenerio galva, maitinimo šaltinis, jungimo laidai, valdymo plokštė) | Nurodoma siūloma komplektacija (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 6. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. | Įrašomas bendras siūlomos garantijos terminas (jeigu tiekėjas siūlo papildomą garantiją, už kurią yra suteikiamas ekonominis naudingumas, tai šioje vietoje įrašomas bendras garantijos terminas = min. 12 mėn. garantija + tiekėjo siūlomos papildomos garantijos terminas) | - |
| 7. | Pristatymas ir diegimas | Įrangos pristatymas į nurodytą vietą Savanorių pr. 231, Vilnius. Įranga turi būti pristatyta, instaliuota ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 1 d. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
| 8. | Žalieji reikalavimai |  |  |  |
| 8.1. | Pakuotei taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai | Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Sutarties 2.1 punkte patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti, kitu atveju Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
| 8.1. | Pakuotei taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai | Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Sutarties 2.1 punkte patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti, kitu atveju Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
| 8.2. | Prekių pristatymui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai | Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
| 8.3. | Bendravimui ir susirašinėjimui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai | Tiekėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą - tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo “. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |  |

9. Su Pasiūlymu turi būti pateikta prekės gamintojo vadovo, pardavimų, gamybos ar aptarnavimo padalinio vadovo, ar pagal gamintojo vidaus tvarką turinčio teisę pasirašyti tokius raštus darbuotojo parengtą techninę specifikaciją/brošiūrą ir/ar kitus dokumentus (skanuotą kopiją), įrodančius siūlomos Prekės atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams (anglų ir/arba lietuvių kalba). Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

Pateikdamas pasiūlymą tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo, patvirtina šio dokumento turinį.

Esant poreikiui, perkančioji organizacija gali prašyti pateikti dokumentų originalus

Pirkimo specialiųjų sąlygų 6.3.	Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.