Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VAIZDO IR KITŲ SIGNALŲ MATAVIMO IR PERDAVIMO ĮRANGA:

Fizinių procesų matavimo ir eksperimentų validavimo įrangos komplektas

| Pavadinimas | Reikalaujami techniniai rodikliai | Tiekėjo siūlomi techniniai rodikliai (Tiekėjas turi nurodyti tikslias parametrų reikšmes, nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ ir pan.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Fizinių procesų matavimo ir eksperimentų validavimo įrangos komplektas (1 kompl.). | 1. Bendrieji reikalavimai įrangos komplektui. Komplektą turi sudaryti šie įrangos vienetai: 1 vnt. didelės spartos vaizdo kamera su objektyvu, 1 vnt. termovizinė kamera, 1 vnt. ultravioletinio spektro pramoninė kamera su objektyvu ir priedais, 1 vnt. garso ir vibracijų duomenų surinkimo modulis, 1 vnt. vibracijos matavimo akselerometrų komplektas, 1 vnt. garso matavimo modulis, 1 vnt. duomenų rinkimo platforma su 14 inercinių (IMU) jutiklių sistema, 1 vnt. ultragarsinis srauto matuoklis, 1 vnt. temperatūros matavimo įvesties modulis 2. Taikomi šie techniniai rodikliai įrangos vienetams. 2.1. Didelės spartos vaizdo kamera su objektyvu: Turi būti didelės spartos skaitmeninė vaizdo kamera, skirta greitų procesų, eksperimentų ir dinaminių reiškinių filmavimui bei analizei. Kamera turi turėti spalvinį vaizdo jutiklį ir ne mažesnę kaip 32 GB vidinę atmintį. Maksimali vaizdo raiška turi būti ne mažesnė kaip 1920 × 1080 taškų esant ne mažesniam kaip 1000 kadrų per sekundę greičiui. Vaizdo įrašymo trukmė maksimalia raiška turi būti ne mažesnė kaip 11 sekundžių naudojant 32 GB atmintį. Kamera turi turėti ne mažesnį kaip 2,1 Gpx/s vaizdo nuskaitymo greitį, 12 bitų spalvinę skiriamąją gebą bei ne mažesnį kaip 10,3 EV dinaminį diapazoną. Vaizdo jutiklio matmenys turi būti ne mažesni kaip 19,2 × 10,8 mm (4/3” formatas), o pikselio dydis – ne mažesnis kaip 10 µm. Kameros jautrumas turi būti reguliuojamas ISO 500–8000 diapazone spalviniam režimui ir ISO 1000–16000 mono režimui. Kamera turi palaikyti elektroninį globalų užraktą, kurio ekspozicijos trukmė reguliuojama nuo 1/fps iki ne ilgesnės kaip 10 µs (1/100000 s). Turi būti palaikomi H.264 MP4, CinemaDNG Raw bei TIFF vaizdo formatai. Vaizdo įrašai turi būti išsaugomi SD kortelėse, USB laikmenose, SSD kaupikliuose arba tinklo kaupikliuose naudojant SMB/NFS protokolus. Įrenginys turi turėti ne mažesnį kaip 5 colių lietimui jautrų ekraną su ne mažesne kaip 800 × 480 raiška ir ne mažesniu kaip 1000 nit ryškumu, pritaikytu darbui dienos šviesoje. Kameros korpusas turi būti pagamintas iš anoduoto CNC apdirbto aliuminio bei turėti aktyvaus aušinimo sistemą su reguliuojamo greičio ventiliatoriumi. Kamera turi turėti Gigabit Ethernet, HDMI, USB bei eSATA sąsajas. HDMI išvestis turi palaikyti 720p arba 1080p vaizdo išvedimą 60 FPS režimu. Kamera turi palaikyti valdymą per interneto naršyklę arba REST API naudojant USB arba Ethernet jungtį. Taip pat turi būti palaikomas RTSP tinklinis vaizdo transliavimas bei atvirojo kodo API integracija. Kamera turi palaikyti įvairius įrašymo režimus, įskaitant žiedinio buferio įrašymą, segmentinį įrašymą, „Gated Burst“, „Live Slow Motion“ bei nuolatinį įrašymą iki 60 FPS greičiu. Taip pat turi būti integruotos fokusavimo pagalbos, peršviestų sričių indikavimo („Zebras“), vaizdo priartinimo bei informacinio perdengimo funkcijos. Įrenginys turi turėti BNC ir AUX trigerio jungtis, palaikyti išorinius trigerio signalus bei sinchronizacijos funkcijas. Maitinimas turi būti 17–20 V DC, ne didesnės kaip 40 W galios. Kamera turi būti maitinama EN-EL4a tipo baterija, kurios veikimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 1 valanda įrašymo režime. Kameros matmenys turi būti ne didesni kaip 155 × 96 × 67,3 mm be objektyvo, o svoris – ne didesnis kaip 1,06 kg be objektyvo. Darbinės temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo –20 °C iki +40 °C. Kartu su kamera turi būti komplektuojamas standartinio priartinimo objektyvas su Nikon F jungtimi. Objektyvo židinio nuotolis turi būti ne mažesnis kaip 24–70 mm, o maksimali diafragma – ne mažesnė kaip f/2.8 visame židinio nuotolio diapazone. Objektyvas turi palaikyti automatinį fokusavimą bei optinį vaizdo stabilizavimą. Minimalus fokusavimo atstumas turi būti ne didesnis kaip 37 cm, maksimalus didinimo santykis – ne mažesnis kaip 0,21×. Objektyvo optinę sistemą turi sudaryti ne mažiau kaip 19 elementų 14 grupėse, diafragma turi turėti ne mažiau kaip 9 užapvalintus lapelius, o filtro sriegio skersmuo turi būti 82 mm. Objektyvo matmenys turi būti ne didesni kaip 88 × 107,6 mm, o svoris – ne didesnis kaip 1,02 kg. 2.2. Termovizinė kamera: Turi būti pramoninės paskirties termovizinė kamera, skirta temperatūros stebėsenai, procesų kontrolei, kokybės užtikrinimui, būklės stebėsenai bei ankstyvam gedimų ir gaisro požymių aptikimui. Kamera turi būti komplektuojama su pilnai aktyvuotomis integruotomis išmaniosios analizės ir automatizavimo funkcijomis, leidžiančiomis vykdyti lokalią temperatūros analizę, aliarmų generavimą, įvykių apdorojimą, automatizuotą duomenų perdavimą bei integraciją su pramoninėmis valdymo sistemomis be papildomų licencijų ar programinių aktyvavimų. Kamera turi turėti ne mažesnę kaip 640 × 480 pikselių infraraudonųjų spindulių raišką, užtikrinančią ne mažiau kaip 307 200 matavimo taškų. Vaizdo atnaujinimo dažnis turi būti ne mažesnis kaip 30 Hz, o terminis jautrumas (NETD) – ne blogesnis kaip 35 mK. Matavimo tikslumas turi būti ne blogesnis kaip ±2 °C arba ±2 % nuo matuojamos reikšmės. Kamera turi naudoti neaušinamą mikrobolometrinį FPA tipo detektorių su ne mažesniu kaip 17 µm pikselio žingsniu ir veikti 7,5–14 µm spektriniame diapazone. Kamera turi būti komplektuojama su ne mažesnio kaip 95° horizontalaus matymo kampo objektyvu bei palaikyti fiksuoto fokusavimo reguliavimą naudojant specialų reguliavimo įrankį. Objektyvo diafragma turi būti ne blogesnė kaip f/1.4. Įrenginys turi palaikyti radiometrinį RTSP vaizdo transliavimą bei vienu metu perduoti ne mažesnės kaip 640 × 480 raiškos radiometrinį srautą ir ne mažesnės kaip 1280 × 960 raiškos vizualinį vaizdo srautą. Kamera turi palaikyti Ethernet/IP, Modbus TCP, MQTT, SNMP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DHCP ir ONVIF S protokolus. Ethernet sąsaja turi būti ne mažesnė kaip 1000 Mbit/s ir palaikyti Power over Ethernet (PoE) pagal IEEE 802.3af Class 3 standartą. Kamera turi būti suderinama su GigE Vision ir GenICam standartais bei palaikyti integraciją su SCADA, HMI ir kitomis pramoninėmis valdymo sistemomis. Turi būti integruota internetinė valdymo sąsaja bei REST API palaikymas. Visos analizės, aliarmų, MQTT, Modbus TCP, REST API, FTP, SMTP ir ONVIF funkcijos turi būti pilnai aktyvuotos pristatymo metu. Kamera turi turėti ne mažiau kaip 2 optiškai izoliuotus skaitmeninius įėjimus ir ne mažiau kaip 3 optiškai izoliuotus skaitmeninius išėjimus. Skaitmeniniai išėjimai turi palaikyti 0–48 V DC ir ne mažesnę kaip 350 mA apkrovą. Turi būti palaikomos aliarmo, klaidų signalizavimo, vaizdo įrašymo, FTP, MQTT, Modbus TCP ir el. pašto pranešimų funkcijos. Įrenginys turi palaikyti ne mažiau kaip 10 taškinių matavimo zonų, 10 stačiakampių arba maskavimo daugiakampių, ne mažiau kaip 3 delta temperatūrų analizės funkcijas, ne mažiau kaip 2 izotermų funkcijas, izoterminių sričių padengimą, karštųjų ir šaltųjų taškų aptikimą, temperatūrinių profilių analizę linijose bei pagalbines kontūrų funkcijas. Temperatūros matavimo diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo –20 °C iki +175 °C ir nuo +175 °C iki +1000 °C. Turi būti palaikoma automatinė atmosferos ir išorinės optikos korekcija bei išplėstinės analizės funkcijos. Korpusas turi būti pagamintas iš aliuminio ir atitikti ne žemesnę kaip IP66 apsaugos klasę. Kamera turi būti atspari vibracijoms, smūgiams ir korozijai bei atitikti IEC 60068, IEC 60529, EN ISO 14982 ir kitus pramoninius EMC standartus. Darbinės temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo –20 °C iki +50 °C. Kamera turi būti maitinama 24/48 V DC įtampa arba naudojant PoE maitinimą. Energijos sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 8,1 W. Kameros matmenys turi būti ne didesni kaip 107 × 67 × 57 mm, o svoris – ne didesnis kaip 519 g be aušinimo plokštės. 2.3. Ultravioletinio spektro pramoninė kamera su objektyvu ir priedais: Turi būti ultravioletinio spektro pramoninė kamera, skirta UV diapazono vaizdų registravimui, pramoninei inspekcijai, paviršių analizei, saugumo elementų identifikavimui, puslaidininkių bei saulės elementų tyrimams. Kamera turi būti pritaikyta darbui ultravioletiniame 200–400 nm spektro diapazone. Kamera turi turėti ne mažesnę kaip 8 MP raišką ir ne mažesnę kaip 2840 × 2840 pikselių darbinę raišką. Vaizdo jutiklis turi būti progresyvinio nuskaitymo CMOS tipo su globaliu užraktu. Jutiklio formatas turi būti ne mažesnis kaip 2/3", o pikselio dydis – ne mažesnis kaip 2,74 × 2,74 µm. Kamera turi palaikyti ne mažesnį kaip 67 kadrų per sekundę greitį pilna raiška ir naudoti ne mažesnės kaip 5 Gigabit Ethernet spartos duomenų sąsają. Kamera turi būti suderinama su Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet ir 5 Gigabit Ethernet tinklais. Įrenginys turi palaikyti sinchronizaciją naudojant aparatinį trigerį, programinį trigerį bei laisvo veikimo režimą. Ekspozicijos valdymas turi būti galimas per aparatinį trigerį ir programinę API sąsają. Kamera turi turėti ne mažiau kaip 1 optiškai izoliuotą įėjimą ir ne mažiau kaip 2 bendros paskirties GPIO linijas. Kamera turi naudoti C tipo objektyvo tvirtinimą ir būti komplektuojama su ultravioletiniam spektrui pritaikytu objektyvu. Objektyvas turi būti skirtas ne mažesniam kaip 2/3" jutiklio formatui, turėti 35 mm židinio nuotolį bei reguliuojamą diafragmą ne blogesnę kaip F2.8–F22. Objektyvas turi būti pritaikytas darbui 200–1000 nm bangų diapazone ir užtikrinti darbą ultravioletiniame spektre. Minimalus darbinis atstumas turi būti ne didesnis kaip 190 mm. Kamera turi būti komplektuojama su ultravioletinio spektro optiniu filtru, skirtu darbui apie 365 nm bangos ilgyje, maitinimo ir I/O kabeliu su M8 6 kontaktų jungtimi, ne trumpesniu kaip 5 m Ethernet Cat6 kabeliu, maitinimo šaltiniu bei tvirtinimo adapteriu/trikojo laikikliu. Kamera turi palaikyti darbą naudojant vaizdo gavimo ir vaizdo analizės programinę įrangą, suderinamą su Windows, Linux x86 ir Linux ARM operacinėmis sistemomis. Turi būti palaikomi GigE Vision, GenICam ir IP30 standartai. Įrenginys turi būti maitinamas 12–24 V DC įtampa, o tipinės energijos sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 5,7 W. Kamera turi turėti RJ45 tinklo jungtį ir M8 6 kontaktų maitinimo/I/O jungtį. Korpusas turi atitikti ne žemesnę kaip IP30 apsaugos klasę. Kameros matmenys turi būti ne didesni kaip 55,5 × 29 × 29 mm, o svoris – ne didesnis kaip 105 g. Darbinės temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo –10 °C iki +50 °C. 2.4. Garso ir vibracijų duomenų surinkimo modulis: Turi būti PXI Express ar lygiavertis garso ir vibracijų duomenų surinkimo modulis su ne mažiau kaip 4 vienu metu diskretizuojamais analoginiais įėjimo kanalais. Modulis turi būti skirtas dinaminių signalų, garso ir vibracijų matavimams bei analizei. Modulis turi turėti ne mažesnę kaip 24 bitų ADC raišką ir naudoti delta-sigma tipo analoginį-skaitmeninį keitiklį. Diskretizavimo dažnis turi būti reguliuojamas nuo ne daugiau kaip 100 S/s iki ne mažiau kaip 204.8 kS/s. Įėjimų konfigūracija turi palaikyti diferencialinį ir pseudodiferencialinį režimus, kiekvienam kanalui nepriklausomai pasirenkant AC arba DC sujungimą. Modulis turi turėti ne mažiau kaip 6 programiškai pasirenkamus stiprinimo lygius: 30 dB, 20 dB, 10 dB, 0 dB, –10 dB ir –20 dB. Maksimalus pilnos skalės įėjimo diapazonas turi siekti ne mažiau kaip ±42.4 Vpk, o mažiausias – ne didesnis kaip ±0.316 Vpk. Dinaminis diapazonas turi būti ne mažesnis kaip 119 dB esant 0 dB stiprinimui ir 51.2 kS/s diskretizavimo dažniui. Triukšmo tankis turi būti ne didesnis kaip 8 nV/√Hz esant 30 dB stiprinimui ir 1 kHz dažniui. Modulis turi palaikyti bent 120 dBc aliasing slopinimą ir ne mažesnę kaip DC–0.454 fs bealiasę dažnių juostą. Bendrojo režimo slopinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 105 dBc esant 30 dB stiprinimui. Turi būti palaikomas IEPE jutiklių maitinimas kiekvienam kanalui atskirai, pasirenkant bent OFF, 4 mA, 10 mA ir 20 mA režimus. Įtampos atitikimas turi būti ne mažesnis kaip 25 V. Modulis turi palaikyti IEEE 1451 TEDS standartą visuose įėjimo kanaluose. Modulis turi palaikyti analoginius ir skaitmeninius trigerius. Analoginis trigeris turi palaikyti kylantį ir krentantį frontą bei lango režimą. Skaitmeniniai trigeriai turi būti suderinami su PFI0, PXI_Trig, PXI_Star ir PXIe_DStar linijomis. Turi būti palaikomas PXI Express x1 magistralės standartas ir suderinamumas su PXI Express bei hibridiniais lizdais. Modulis turi turėti ne mažiau kaip 2 DMA kanalus analoginiams įėjimams. Įrenginys turi turėti BNC arba Mini-XLR analoginių signalų jungtis bei SMB tipo skaitmeninio trigerio jungtį. Matmenys turi būti ne didesni kaip 16 × 10 cm, svoris – ne didesnis kaip 260 g. Darbinės aplinkos temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo 0 °C iki +55 °C, santykinė drėgmė – nuo 10 % iki 90 % be kondensacijos. Sandėliavimo temperatūra turi būti nuo –20 °C iki +70 °C. Modulis turi palaikyti savikalibraciją programiniu būdu bei turėti ne ilgesnį kaip 15 minučių įšilimo laiką. Išorinės kalibracijos intervalas turi būti ne trumpesnis kaip 2 metai. 2.5. Vibracijos matavimo akselerometrų komplektas: Turi būti vibracijos ir seisminių signalų matavimo akselerometrų komplektas, sudarytas iš ne mažiau kaip 2 vnt. vienaašių IEPE tipo akselerometrų, skirtų pramoninių mechanizmų, konstrukcijų, guolių, vibracijos bei dinaminių procesų stebėsenai ir diagnostikai. Komplekte turi būti vienas bendros paskirties pramoninis IEPE akselerometras ir vienas seisminiams bei aukšto jautrumo vibracijos matavimams skirtas IEPE akselerometras. Abu jutikliai turi būti piezoelektrinio veikimo principo ir palaikyti IEPE sąsają. Vibracijos matavimo diapazonas turi būti ne siauresnis kaip ±80 g. Jautrumas turi būti ne mažesnis kaip 100 mV/g, o matavimo tikslumas – ne blogesnis kaip ±5 %. Bent vienas komplekto jutiklis turi palaikyti ne siauresnį kaip 2 Hz – 10 kHz dažnių diapazoną ir būti skirtas darbui su išorinėmis vibracijos diagnostikos sistemomis. Bent vienas komplekto jutiklis turi palaikyti ne siauresnį kaip 0,5 Hz – 14 kHz dažnių diapazoną bei turėti ne didesnį kaip 1 % amplitudės netiesiškumą ir ne mažesnį kaip 30 kHz rezonansinį dažnį. Triukšmo tankis turi būti ne didesnis kaip 0,1 mg. Skersinio jautrumo paklaida turi būti ne didesnė kaip 5 %. Abu jutikliai turi palaikyti darbą vienos matavimo ašies režimu. Jutikliai turi būti maitinami 18–28 V DC įtampa arba suderinama IEPE maitinimo grandine. Srovės suvartojimas turi būti ne didesnis kaip 10 mA. Bias įtampa turi būti apie 10–12 V DC. Turi būti numatyta apsauga nuo poliškumo sukeitimo. Jutiklių korpusai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno bei hermetiškai sandarūs. Bent vieno jutiklio apsaugos klasė turi būti ne žemesnė kaip IP67. Jutikliai turi būti atsparūs ne mažesniam kaip 5000 g smūgiui. Darbinės temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo –55 °C iki +120 °C, o bent vieno jutiklio – iki +125 °C. Jutikliai turi būti tinkami naudoti pramoninėje aplinkoje ir atitikti EMC reikalavimus pagal EN 61326-1 standartą. Jutikliai turi turėti M12 arba 2 kontaktų pramonines jungtis ir būti montuojami naudojant 1/4"-28 UNF sriegį arba analogišką pramoninį tvirtinimą. Komplekte turi būti visi būtini montavimo elementai, laidai, tvirtinimo smeigės bei kalibravimo duomenys. 2.6. Garso matavimo modulis: Turi būti profesionalus CCP tipo laisvojo lauko garso matavimo modulis, skirtas garso, triukšmo, vibracijų bei NVH matavimams sudėtingomis aplinkos sąlygomis. Modulis turi būti pritaikytas darbui pramoninėje, transporto, automobilių testavimo bei lauko matavimų aplinkoje. Modulio kapsulė turi būti 1/2 colio laisvojo lauko tipo ir atitikti IEC 61094-4 WS2F klasifikaciją. Jis turi naudoti CCP (Constant Current Power) maitinimo technologiją ir būti suderinamas su standartinėmis CCP/IEPE garso bei vibracijų matavimo sistemomis. Dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis kaip 3,15 Hz – 20 kHz (±2 dB), o ±1 dB dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis kaip 5 Hz – 10 kHz. Dinaminis diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo 18 dB(A) iki 133 dB, o jautrumas turi būti ne mažesnis kaip 50 mV/Pa. Modulio išėjimo varža turi būti mažesnė kaip 50 Ω. Maitinimo srovės diapazonas turi būti ne siauresnis kaip 2–20 mA, o tipinė DC bias įtampa – apie 16 V. Mikrofonas turi palaikyti IEEE 1451.4 TEDS standartą. Modulis turi būti atsparus vibracijoms, smūgiams, drėgmei, vandeniui, alyvos purslams bei dulkėms. Apsaugos klasė turi būti ne žemesnė kaip IP67. Konstrukcija turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno su apsaugine vandeniui ir alyvai atsparia danga. Darbinės temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo –40 °C iki +125 °C, o santykinės drėgmės diapazonas – nuo 10 % iki 90 %. Modulis turi būti atsparus ilgalaikiam darbui aukštos vibracijos aplinkoje bei kritimams iš ne mažesnio kaip 1,5 m aukščio. Turi turėti BNC jungtį ir būti komplektuojamas su visais reikalingais priedais bei laidais prijungimui prie matavimo sistemos, įskaitant ne mažiau kaip vieną BNC-BNC kabelį, tinkamą darbui sudėtingomis aplinkos sąlygomis, kalibravimo adapterį bei apsauginį mikrofono tinklelį su dulkių ir drėgmės apsauga. Modulio matmenys turi būti ne didesni kaip 86,5 mm ilgio ir 14,5 mm skersmens, o svoris – ne didesnis kaip 35 g. 2.7. Duomenų rinkimo platforma su 14 inercinių (IMU) jutiklių sistema: Turi būti tyrimams ir eksperimentinei analizei skirta judesio sekimo ir biomechaninių duomenų surinkimo platforma su integruota ne mažiau kaip 14 inercinių matavimo vienetų (IMU) jutiklių sistema. Sistema turi būti skirta realaus laiko judesio, padėties, vibracijos ir mechaninės būklės duomenų surinkimui bei analizei. Sistema turi būti tinkama, pramoninių, robotikos, biomechaninių, ir bioelektrinių signalų tyrimų vykdymui. Sistema turi turėti ne mažiau kaip 14 IMU jutiklių, paskirstytų skirtinguose matavimo taškuose, leidžiančių realiuoju laiku registruoti judesius, padėtį ir orientaciją erdvėje. IMU jutikliai turi būti ne mažesni kaip 6 ašių ir palaikyti inercinių duomenų matavimą. Duomenų registravimo dažnis turi būti ne mažesnis kaip 100 kadrų per sekundę. Sistemos matavimo dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis kaip 1–150 Hz. Sistema turi užtikrinti realaus laiko judesio ir pozicijos sekimą bei sinchroninį kelių jutiklių duomenų surinkimą. Platformoje taip pat privalo būti integruota elektrostimuliacijos ir haptinio atsako sistema. Sistema turi turėti ne mažiau kaip 80 nepriklausomų elektrotaktilinių stimuliavimo kanalų, paskirstytų visoje platformoje. Platforma turi būti pagaminta patvarios medžiagos, tinkamos ilgalaikiam naudojimui tyrimų aplinkoje. Platformos konstrukcija turi užtikrinti patogų jutiklių išdėstymą ir stabilų kontaktą matavimo metu. Sistema turi būti pritaikyta realaus laiko duomenų kaupimui, leidžiant kurti ir testuoti nuspėjamosios priežiūros, žmogaus judesių analizės bei būklės stebėsenos algoritmus. Sistemos programinė įranga turi leisti vienoje aplinkoje sinchronizuotai įrašyti ir analizuoti kinematikos, biometrijos ir haptinio atsako duomenis. Visa siūloma sistema (judesio fiksavimo, haptinio atsako ir biometrinių duomenų nuskaitymo jutikliai) turi būti gamykliškai integruota į vieną vientisą platformą. 2.8. Ultragarsinis srauto matuoklis: Turi būti nešiojamas ultragarsinis srauto matuoklis, skirtas skysčių srauto greičio, tūrinio debito, tūrio bei šilumos kiekio matavimams vamzdynuose. Įrenginys turi būti tinkamas darbui su įvairiais skysčiais, įskaitant vandenį, jūros vandenį, alyvą, žalią naftą, metanolį, etanolį, dyzeliną, benziną ir kitus skysčius su ne didesniu kaip 5 % priemaišų kiekiu. Srauto matavimo diapazonas turi būti ne siauresnis kaip ±32 m/s. Matavimo tikslumas turi būti ne blogesnis kaip ±1,5 % pilnos skalės DN ≥50 mm vamzdžiams ir ±3,5 % pilnos skalės DN <50 mm vamzdžiams, kai srauto greitis didesnis kaip 0,3 m/s. Pakartojamumas turi būti ne blogesnis kaip ±0,5 % nuo matuojamos reikšmės. Matavimo skiriamoji geba turi būti ne blogesnė kaip 0,001 m/s. Įrenginys turi palaikyti Z, V, N ir W ultragarsinio matavimo metodus. Turi būti galimybė įvesti individualius vamzdžio medžiagos ir vidinio sluoksnio garso greičio parametrus. Sistema turi palaikyti darbą su metaliniais ir plastikiniais vamzdžiais, įskaitant varį, plieną, nerūdijantį plieną, aliuminį, ketų, titaną, PVC, PE, PP ir kitus vamzdynus. Matuoklis turi būti komplektuojamas su mažų diametrų ultragarsinių jutiklių pora, tinkama DN 15–100 mm arba 20–108 mm vamzdžiams. Jutikliai turi būti atsparūs ne siauresniam kaip –30 °C iki +160 °C temperatūrų diapazonui bei turėti magnetinius tvirtinimo elementus ir papildomus tvirtinimo dirželius. Jutiklių matmenys turi būti ne didesni kaip 45 × 30 × 30 mm. Įrenginys turi turėti ne mažesnę kaip 32 GB vidinę duomenų atmintį ir palaikyti ne mažiau kaip 10 milijonų matavimo taškų išsaugojimą. Duomenų kaupimo intervalas turi būti reguliuojamas nuo 1 sekundės iki 12 valandų. Turi būti galimybė eksportuoti matavimo duomenis CSV formatu bei generuoti PDF ataskaitas naudojant programinę įrangą. Įrenginys turi palaikyti tiesioginį matavimo duomenų nuskaitymą ir analizę naudojant kompiuterinę programinę įrangą. Turi būti galimybė vykdyti tiesioginę matavimų peržiūrą realiuoju laiku. Ryšio sąsaja turi būti USB-C. Matuoklis turi turėti ne mažesnį kaip 2,8 colio spalvinį LCD ekraną. Apsaugos klasė turi būti ne žemesnė kaip IP52. Maitinimas turi būti vykdomas iš vidinės LiPo baterijos, kurios talpa ne mažesnė kaip 2500 mAh, arba per USB 5 V maitinimą. Veikimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 10 valandų. Darbinės temperatūros diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo –20 °C iki +65 °C, o santykinė drėgmė – nuo 10 % iki 95 % be kondensacijos. Įrenginio matmenys turi būti ne didesni kaip 165 × 85 × 32 mm, o svoris – ne didesnis kaip 255 g. 2.9. Temperatūros matavimo įvesties modulis: Turi būti C serijos temperatūros matavimo įvesties modulis, skirtas PT1000 tipo RTD temperatūros jutiklių prijungimui bei didelio tikslumo temperatūros ir varžos matavimams duomenų surinkimo sistemose. Modulis turi būti suderinamas su moduline duomenų surinkimo ir realaus laiko valdymo platforma. Modulis turi turėti ne mažiau kaip 8 analoginius įėjimo kanalus ir ne mažesnę kaip 24 bitų ADC skiriamąją gebą. Analoginis-skaitmeninis keitiklis turi būti delta-sigma tipo. Matavimo režimas turi palaikyti nuskenuojamą (scanned) duomenų surinkimą. Temperatūros matavimo diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo –200 °C iki +850 °C, o varžos matavimo diapazonas – nuo 0 Ω iki 4000 Ω. Modulis turi palaikyti 3 laidų ir 4 laidų RTD jutiklių prijungimą bei automatiškai aptikti prijungto RTD tipą ir konfigūraciją kiekviename kanale. Matavimo tikslumas 4 laidų režime turi būti ne blogesnis kaip ±0,15 °C tipinis ir ±0,5 °C maksimalus nuo –200 °C iki +150 °C temperatūrų diapazone, bei ne blogesnis kaip ±0,20 °C tipinis ir ±1,1 °C maksimalus nuo +150 °C iki +850 °C temperatūrų diapazone. 3 laidų režime tikslumas turi būti ne blogesnis kaip ±0,20 °C tipinis ir ±0,5 °C maksimalus nuo –200 °C iki +150 °C temperatūrų diapazone. Modulis turi palaikyti aukštos raiškos ir didelio greičio matavimo režimus. Aukštos raiškos režime konversijos laikas turi būti ne ilgesnis kaip 200 ms vienam kanalui, o didelio greičio režime – ne ilgesnis kaip 2,5 ms vienam kanalui. Triukšmo lygis aukštos raiškos režime turi būti ne didesnis kaip 0,001 °C RMS, o didelio greičio režime – ne didesnis kaip 0,02 °C RMS. Kiekvienam kanalui turi būti tiekiama ne mažesnė kaip 0,1 mA sužadinimo srovė. Modulis turi turėti ne mažesnį kaip 85 dB 50/60 Hz triukšmo slopinimą aukštos raiškos režime bei didesnį kaip 170 dB bendrojo režimo slopinimą tarp kanalo ir įžeminimo. Įėjimų apsauga nuo viršįtampių turi būti ne mažesnė kaip ±30 V. Modulis turi palaikyti bent 400 S/s bendrą diskretizavimo dažnį ir būti suderinamas su karšto keitimo (hot-swappable) funkcija. Turi būti palaikomas darbas nuo –40 °C iki +70 °C aplinkos temperatūroje. Kanalų izoliacija tarp kanalo ir žemės turi būti ne mažesnė kaip 250 Vrms CAT II naudojant spyruoklinius kontaktus. Modulis turi atitikti IEC 61010-1, EN 61010-1, EN 61326-1, EN 55011 ir kitus pramoninius EMC bei saugos standartus. Modulis turi būti atsparus vibracijoms iki 5 g RMS ir smūgiams iki 50 g. Apsaugos klasė turi būti ne žemesnė kaip IP40. Santykinės drėgmės diapazonas turi būti nuo 10 % iki 90 % be kondensacijos. Kalibracijos intervalas turi būti ne trumpesnis kaip 1 metai. 3. Garantinė techninė priežiūra. Visiems įrangos vienetams taikoma gamintojo užtikrinta ne trumpesnė nei 1 metų garantija. |  |