TSD-353, VPP-2348

Laboratorinio šaldytuvo techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | ### Reikalaujamos parametrų reikšmės | ### Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | ### Laboratorinis šaldytuvas skirtas reagentų ir mėginių laikymui |  |
| 2. | Konstrukcija | ### 1. Vertikalaus tipo, su kojelėmis; ### 2. Su ne mažiau kaip 5 reguliuojamo aukščio lentynomis; 3. Šaldytuvo durys su užraktu; 4. Su savaiminiu durų užsidarymo mechanizmu. |  |
| 3. | Korpusas | ### Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba plieno, dengto korozijai atsparia medžiaga, arba lygiaverčių medžiagų |  |
| 4. | Naudingas kameros tūris | Ne mažiau kaip 298 litrų |  |
| 5. | Išoriniai matmenys | Plotis: ne daugiau 60 cm; Gylis: ne daugiau 70 cm; Aukštis: 180 – 200 cm. |  |
| 6. | Temperatūros diapazonas | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo +3C iki +8C |  |
| 7. | Temperatūros gradientas | ≤ +4 |  |
| 8. | Vizualiniai ir akustiniai aliarmai | 1. Pakitus nustatytai temperatūrai; 2. Pravirų durų; 3. Elektros maitinimo sutrikimai. |  |
| 9. | Valdymas | 1. Elektroninis / mikroprocesorinis; 2. Šaldytuvo išorėje; 3. Valdiklis fiksuoja temperatūrą ir jos pokyčius šaldytuvo viduje. |  |
| 10. | Apšvietimas | Integruotas vidinis apšvietimas atidarant dureles |  |
| 11. | Apsauga nuo užšalimo | Automatinio atitirpinimo (angl. „defrost“) funkcija |  |
| 12. | Jungtis duomenų nuskaitymui | Būtina jungtis duomenų nuskaitymui |  |
| 13. | Triukšmo lygis | ≤ 50 dB |  |
| 14. | Valymas ir dezinfekavimas | Šaldytuvo vidus valomas ir dezinfekuojamas (būtinas atitinkamas gamintojo ir/arba tiekėjo patvirtinimas) |  |
| 15. | Maitinimo šaltinis | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 16. | Laboratorinio šaldytuvo prijungimas prie laboratorijoje naudojamos temperatūros monitoravimo sistemos | Būtinas laboratorinio šaldytuvo prijungimas prie laboratorijoje naudojamos temperatūros monitoravimo sistemos „Liebherr Temperature Monitoring Serial Interface“. Tiekėjas kartu su šaldytuvu turi nemokamai pateikti (įskaičiuota į įrangos kainą) specialią kompiuterinę programą, skirtą šaldytuvo duomenų nuskaitymui bei analizei (suderinama su siūlomu šaldytuvu). |  |
| 17. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai |  |
| 18. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 19. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 20. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 21. | Kartu su šaldytuvu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 22. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

Papildomas reikalavimas:

- Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su siūlomos prekės eskizais – iliustracijomis.

______________________