PARUOŠTŲ NAUDOTI ANTIKŪNŲ, PAPILDOMŲ REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ IMUNOHISTOCHEMINĖMS, IMUNOFLUORESCENCINĖMS IR IN SITU HIBRIDIZACIJOS REAKCIJOMS ATLIKTI KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eilės Nr. | Prekė | Reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Orientacinis kiekis pakuotėmis per 60 mėn. | Orientacinis kiekis reakcijomis per 60 mėn. | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis, reikalingas nurodytam reakcijų skaičiui atlikti | Pakuotės kaina, EUR be PVM | PVM tarifas, % | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, produkto Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Paruošti naudoti antikūnai, papildomi reagentai ir priemonės imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Bendrieji reikalavimai paruoštiems naudoti antikūnams, papildomiems reagentams ir priemonėms | 1. Paruošti naudoti antikūnai, papildomi reagentai ir priemonės skirti darbui su panaudai siūlomomis automatinėmis laboratorinėmis sistemomis audinių patologijos diagnostiniams tyrimams (toliau - Sistemos), atitinkančiomis 1 priede pateiktus reikalavimus. 2. Paruošti naudoti antikūnai skirti imunohistocheminėms reakcijoms atlikti su formalinu fiksuotais į parafiną įlietais audiniais. 3. Siūlomi antikūnai yra pilnai paruošti naudojimui, pateikiami antikūnų gamintojo dozavimo konteineryje, suderintame su panaudai siūlomomis Sistemomis. 4. Siūlomi antikūnai privalo turėti CE-IVD ženklinimą (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE-IVD ženklu (CE sertifikatų ir/arba EB atitikties deklaracijų), kopijas) arba ženklinimas nurodomas pridėtoje siūlomos prekės techninėje specifikacijoje (gamintojo dokumentuose). 5.Tyrimo metodika, reagentų aprašymai turi būti pateikti anglų ir lietuvių kalbomis (kartu su pasiūlymu konkursui pakanka pateikti dokumentus anglų kalba, kartu su prekėmis – lietuvių ir anglų kalbomis). 6. Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 5 mėn. nuo pristatymo datos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). 7. Pateikiami visi papildomi reagentai ir papildomos priemonės, reikalingos reakcijoms atlikti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Antikūnas lygiųjų raumenų aktinas | Klonas 1A4 | Ne mažiau 60 reakcijų | 25 | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Antikūnas CA125 | Klonas M11 arba OC125 | Ne mažiau 60 reakcijų | 1 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Antikūnas CD2 | Klonas AB75 arba MRQ-11 | Ne mažiau 60 reakcijų | 5 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Antikūnas CD5 | Klonas 4C7 arba SP19 | Ne mažiau 60 reakcijų | 20 | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Antikūnas CD10 | Klonas DAC-CD10 arba SP67 | Ne mažiau 60 reakcijų | 40 | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Antikūnas CD20 | Klonas L26 | Ne mažiau 60 reakcijų | 20 | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Antikūnas CD21 | Klonas 1F8 arba 2G9 | Ne mažiau 60 reakcijų | 1 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Antikūnas CD23 | Klonas DAK-CD23 arba SP23 | Ne mažiau 60 reakcijų | 20 | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Antikūnas CD31 | Klonas JCA70A arba JC70 | Ne mažiau 60 reakcijų | 5 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Antikūnas CD34 | Klonas QBEnd10 | Ne mažiau 60 reakcijų | 50 | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. | Antikūnas CD43 | Klonas DF-T1 arba L60 | Ne mažiau 60 reakcijų | 5 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12. | Antikūnas CD45 | Klonas 2B11+PD7/26 arba RP2/18 | Ne mažiau 60 reakcijų | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13. | Antikūnas CD57 | Klonas TB01 arba NK-1 | Ne mažiau 60 reakcijų | 1 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14. | Antikūnas CD68 | Klonas PG-M1 arba SP251v18 | Ne mažiau 60 reakcijų | 20 | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15. | Antikūnas CD79a | Klonas JCB117 arba SP18 | Ne mažiau 60 reakcijų | 5 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16. | Antikūnas Citokeratinas | Klonas AE1/AE3 arba CAM 5.2 | Ne mažiau 60 reakcijų | 100 | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17. | Antikūnas CK7 | Klonas OV-TL 12/30 arba SP52 | Ne mažiau 60 reakcijų | 120 | 7200 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18. | Antikūnas CK20 | Klonas Ks20.8 arba SP33 | Ne mažiau 60 reakcijų | 20 | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19. | Antikūnas Citokeratinas aukšto molekulinio svorio | Klonas 34ßE12 | Ne mažiau 60 reakcijų | 3 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20. | Antikūnas EMA | Klonas E29 | Ne mažiau 60 reakcijų | 25 | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21. | Antikūnas IgA | Poliklonas | Ne mažiau 60 reakcijų | 3 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22. | Antikūnas IgG | Poliklonas | Ne mažiau 60 reakcijų | 3 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23. | Antikūnas IgM | Poliklonas | Ne mažiau 60 reakcijų | 3 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.24. | Antikūnas Ki67 | Klonas MIB-1 arba 30-9 | Ne mažiau 60 reakcijų | 240 | 14400 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.25. | Antikūnas MUM1 | Klonas MUM1p arba EP190 | Ne mažiau 60 reakcijų | 10 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.26. | Antikūnas MPO | Poliklonas | Ne mažiau 60 reakcijų | 5 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.27. | Antikūnas PD –L1 | Klonas 22C3 arba SP142 | Ne mažiau 60 reakcijų | 60 | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.28. | Antikūnas p16 | Klonas JCB8 arba E6H4 | Ne mažiau 60 reakcijų | 166 | 9960 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.29. | Antikūnas S100 | Poliklonas | Ne mažiau 60 reakcijų | 30 | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.30. | Antikūnas Vimentin | Klonas V9 | Ne mažiau 60 reakcijų | 15 | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.31. | Trečiųjų šalių antikūnai |  |  |  | 40000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Reagentai ir papildomos priemonės, reikalingos reakcijų atlikimui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 priedas

Laboratorinės įrangos techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Automatinė laboratorinė sistema audinių patologijos diagnostiniams tyrimams (toliau - Sistema) – 2 vnt. |  |  |
| 1. | Techniniai reikalavimai Sistemai: |  |  |
| 1.1. | Sistemos taikomi metodai | 1. Imunohistochemija. 2. In situ hibridizacija. 3. Dvigubas dažymas. |  |
| 1.2. | Sistemos atliekamos procedūros | Pilnai automatinis, nereikalaujantis papildomų įrenginių ir rankinio darbo reakcijų atlikimas pasirinktu metodu, apimantis visus reakcijų atlikimui reikalingus žingsnius nuo deparafinizavimo iki kontrastinio dažymo. |  |
| 1.3. | Sistemos lankstumas | 1. Galima taikyti individualų protokolą kiekvienam dažomam objektiniam stikleliui. 2. Galima naudoti bet kurio gamintojo antikūnus. 3. Galima kurti ir modifikuoti dažymo protokolus. 4. Galima generuoti pasirinkto laikotarpio reakcijų ataskaitas. |  |
| 1.4. | Sistemos našumas | 1. Galima vienu metu nudažyti ne mažiau nei 30 audinių ant objektinių stiklelių individualiais dažymo protokolais. 2. Galima vienu metu naudoti ne mažiau kaip 30 skirtingų antikūnų ir detektavimo sistemą. |  |
| 1.5. | Reagentų maišymas | Pilnai automatizuotas. |  |
| 1.6. | Cheminių atliekų surinkimas | Ne mažiau nei 2 cheminių atliekų surinkimo konteineriai su detektoriais, apsaugančiais nuo perpildymo. |  |
| 2. | Komplektacija | Kartu su panaudai pateikiamomis Sistemomis pateikiamas jų valdymui skirtas kompiuteris su programine įranga, monitoriumi, klaviatūra, pele, etikečių spausdintuvu, kodų skaitytuvu, protokolų spausdintuvu ir nepertraukiamu maitinimo šaltiniu. |  |
| 3. | Valdymas | Iš vieno kompiuterio su programine įranga galima valdyti ne mažiau nei 2 atskiras Sistemas. |  |
| 4. | Programinė įranga | Programinė įranga turi protokolų, reagentų valdymo modulį, kuris leidžia kurti, saugoti, koreguoti protokolus, sekti reagentų kiekio sunaudojimą, galiojimo laikus, partijos numerius. |  |
| 5. | Suderinamumas su LIS | Panaudai pateikiamos Sistemos ir/ar jų valdymo programinė įranga (toliau šiame punkte - Sistema) turi būti tinkami (techniškai ir programiškai suderinami) integravimui į LSMU ligoninėje Kauno klinikose veikiančią Patologijos tyrimų informacinę sistemą (toliau tekste - LIS): 1.1. Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu konkursui pateikti Sistemos komunikacijos protokolą (angl. „Interface manual“), kuriame detaliai pateikiama visa informacija, kaip siūloma Sistema gali būti sujungta su išorinėmis sistemomis. 2. Siūloma įranga turi turėti galimybę standartizuotu komunikacijos protokolu keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS per RS-232 arba LAN sąsajas. Pastaba: 2. p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą, nurodant konkrečius siūlomos Sistemos komunikavimo parametrus. 3. Pirkimo laimėjimo atveju Tiekėjas privalės savo jėgomis ir lėšomis: 3.1. Teikti visokeriopą pagalbą, pateiktą Sistemą integruojant į perkančiosios organizacijos LIS; 3.2. Dalyvauti Sistemos sąsajos su perkančiosios organizacijos LIS testavime ir/ar validavime. Pastaba: 3 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo įsipareigojimą). |  |
| 6. | Naudojimo instrukcija | Kartu su panaudai teikiama įranga pateikiama naudojimo instrukcija (vartotojo vadovas) anglų ir lietuvių kalbomis (elektroninė versija). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. |  |
| 7. | Žymėjimas CE ženklu | Panaudai teikiama įranga turi CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE ženklu, kopijas). |  |
| 8. | Priežiūra sutarties galiojimo laikotarpiu | 1. Tiekėjas, pateikęs įrangą panaudos būdu, privalo savo sąskaita ją įdiegti, apmokyti vartotojus (įskaitant sertifikuotų sistemos taikymo (angl. application) specialistų pagalbą), užtikrinti jos techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir/ar gamintojo rekomendacijomis), galimų gedimų šalinimą/remontą bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą visą panaudos sutarties galiojimo terminą (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). 2. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą, į Kauno klinikas per 24 val. turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir visiškai pašalinti gedimą, o nesant galimybės pašalinti gedimą per 72 val. tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte arba kitokiu būdu sudaryti sąlygas kokybiškai ir savalaikiškai atlikti tyrimus (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). |  |