Rinkos tyrimo 1 priedas „Techninė specifikacija“

NULINĖS GRAVITACIJOS BĖGIMO TAKELIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Jeigu siūlomai prekei pagal taikomus teisės aktus privalomas atitikties įvertinimas (CE ženklinimas ar EB atitikties deklaracija), tiekėjas kartu su prekės pristatymu pateikia šiuos dokumentus. Jeigu prekei toks įvertinimas netaikomas, tiekėjas pateikia gamintojo techninę dokumentaciją, patvirtinančią prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas (jeigu taikoma), po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas.

- Siūloma prekė gali būti nauja arba naudota / atnaujinta. Jeigu siūloma prekė yra naudota / atnaujinta, ji turi būti techniškai tvarkinga, pilnai veikianti, saugi naudoti pagal gamintojo paskirtį, be defektų, kurie ribotų jos funkcionalumą, saugumą ar naudojimą terapijos / reabilitacijos tikslais. Naudota / atnaujinta prekė turi būti patikrinta gamintojo, gamintojo įgalioto serviso arba kito kvalifikuoto techninės priežiūros subjekto, o kartu su pasiūlymu arba ne vėliau kaip iki prekės perdavimo turi būti pateiktas techninės būklės patikros aktas / pažyma ar lygiavertis dokumentas.

- Įranga negali turėti įtrūkimų, lūžių, įlenkimų, rūdžių, atsilupusių ar smarkiai subraižytų paviršių, pažeisto ekrano, susidėvėjusių / suplyšusių diržų, matomai pažeistų dangų, nestabilių konstrukcinių dalių, nešvarumų, nemalonaus kvapo ar kitų akivaizdžių defektų, kurie blogintų įrangos estetinę būklę, saugumą ar tinkamumą naudoti pagal paskirtį.

- Prieš pasirašant prekės perdavimo–priėmimo aktą perkančioji organizacija turi teisę atlikti vizualinę įrangos apžiūrą ir funkcionalumo patikrinimą. Nustačius, kad įranga neatitinka techninės specifikacijos, yra vizualiai netvarkinga, akivaizdžiai susidėvėjusi arba jos estetinė būklė nėra tinkama naudoti pacientų aptarnavimo aplinkoje, perkančioji organizacija turi teisę atsisakyti priimti prekę ir reikalauti ją pakeisti tinkama preke be papildomų išlaidų.

- Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

8.1. CE ženklinimą įrodantys sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai.

8.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

8.3. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

8.4. Jeigu siūloma naudota / atnaujinta įranga – dokumentas, patvirtinantis įrangos techninę būklę, atliktą patikrą, pagrindinių funkcijų veikimą ir saugų naudojimą.

1 lentelė „Techniniai parametrai nulinės gravitacijos bėgimo takeliui“

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomi parametrai (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nulinės gravitacijos bėgimo takelis | Būtina |  |  |
|  | Kiekis | 1 vnt. |  |  |
|  | Pagaminimo metai | ne senesnė kaip 7 metai iki pasiūlymo pateikimo dienos, arba tiekėjas turi pagrįsti, kad senesnė įranga dėl atlikto atnaujinimo, techninės priežiūros ir būklės yra lygiavertė šiam reikalavimui. |  |  |
|  | Aparatas su integruotu ≥ 30 cm įstrižainės, spalvotu, lietimui jautriu ekranu | Būtina |  |  |
|  | Ekrano rezoliucija, taškai | Ne mažiau kaip 1200 × 800 |  |  |
|  | Galimybė pasirinkti protokolus greitam naudojimui | Būtina |  |  |
|  | Galimybė susikurti asmenines programas ir jas išsaugoti | Būtina |  |  |
|  | Galimybė įrenginyje nustatyti savo vartotojo slaptažodį | Būtina |  |  |
|  | Ekrane rodomas intensyvumo reikšmės terapijos metu | Būtina |  |  |
|  | Terapijos istorija | Būtina |  |  |
|  | Pacientų svoris | Intervale (30–170 kg) +/-10% |  |  |
|  | Pacientų ūgis | Intervale (1,5–2,0 m) +/-10% |  |  |
|  | Programinė aparato įranga turi turėti šias funkcijas: | Nulinės gravitacijos rėžimas, būtina |  |  |
|  |  | Motyvaciniai žaidimai ar kitokie lygiaverčiai žaidimai |  |  |
|  |  | Eisenos diagnostika |  |  |
|  |  | Pacientų duomenų bazė |  |  |
|  |  | Paciento ataskaitos eksportas PDF formatu ar lygiaverčiu formatu |  |  |
|  | Aparatas turi turėti šias funkcijas: | Kūno svorio kompensavimas (0–100 %) +/- 10% |  |  |
| 13.1. |  | Maksimalus bėgimo takelio . greitis Ne mažiau kaip 25 km/h |  |  |
| 13.2. |  | Maksimalus . atbulinis bėgimo takelio greitis ne mažiau kaip 5 km/h |  |  |
| 13.3. |  | Bėgimo takelio nuolydis 0–15 % |  |  |
| 13.4. |  | Greitas paleidimas vienu mygtuku arba lygiavertis |  |  |
| 13.5. |  | Integruota plataus kampo spalvoto vaizdo kamera |  |  |
| 13.6. | Paciento saugumas | Būtina, dviguba saugumo sistema (diržas + pakabos sistema) arba lygiavertė. |  |  |
|  | Aparato garantinis/aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |
|  | CE atitikties deklaracija | Tiekėjo siūloma prekė turi būti pažymėta CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus medicinos prietaisams. |  |  |
|  | Įrangos nuotraukos (taikoma, jeigu siūloma įrangą yra naudota / atnaujinta) | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti aktualias siūlomos konkrečios įrangos nuotraukas, kuriose būtų matomas bendras įrangos vaizdas, ekranas, valdymo elementai, bėgimo paviršius, korpusas, pakabos / diržų sistema ir identifikacinė lentelė / serijos numeris. Perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti papildomas nuotraukas, vaizdo įrašą arba kitus įrodymus, leidžiančius įvertinti įrangos vizualinę ir techninę būklę. |  |  |
|  | Darbuotojų apmokymas darbo vietoje | Būtina |  |  |