## reagentai
Pirkimo sąlygų priedas Nr. 7 "Techninė specifikacija"
III DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ IR ANALIZATORIŲ PANAUDOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1 PIRKIMO DALIS - SISTEMA IMUNOHEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI STULPELINĖS AGLIUTINACIJOS METODU. SISTEMĄ SUDARO 1vnt. AUTOMATIZUOTAS ANALIZATORIUS, 1 komplektas PRIETAISŲ UŽTIKRINANČIŲ TYRIMŲ ATLIKIMĄ RANKINIU METODU, REAGENTAI IR KITOS PRIEMONĖS REIKALINGOS NURODYTŲ TYRIMŲ SPEKTRUI ATLIKTI. ANALIZATORIŲ IR PRIETAISUS TIEKĖJAS SIŪLO PANAUDAI.
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo, perkami tyrimai, sąskaitos išrašomos už atliktų tyrimų skaičių.
1.1. Reagentai bei papildomos priemonės imunohematologiniams tyrimams atlikti stulpelinės agliutinacijos metodu
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Numatomas tyrimų skaičius per 36 mėn. | Siūloma pakuotė (nurodyti tyrimų kiekį iš pakuotės) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui, kontrolėms bei kalibracijoms atlikti | Vieno tyrimo įkainis, EUR be PVM |  | Bendra įkainių suma, Eur (be PVM) per 36 mėn. | Bendra įkainių suma, Eur (su PVM) per 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
1.1.1 | Kraujo grupės ir Rh faktoriaus nustatymas naujagimiui | Būtinieji testai nustatomi to paties tyrimo metu (anti-A, anti-B, anti-AB, anti-D, control, AHG) naudojant tą pačią tyrimo kasetę | 400
..... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.1.2 | Antieritrocitinių antikūnų nustatymas | Atliekamas su 2 tipų eritrocitų panele, antikūnų atrankai | 5000
..... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.1.3 | Netiesioginis Kumbso mėginys (recipiento ir donoro suderinamumui) |  | 5000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.1.4 | Kraujo grupės ir Rh faktoriaus nustatymas | Būtinieji testai nustatomi to paties tyrimo metu (anti-A, anti-B, anti-D, control, + reversas su A ir B standartiniais eritrocitais) naudojant tą pačią tyrimo kasetę | 5000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.1.5 | Tiesioginis Kumbso mėginys |  | 400
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.1.6 | Kambario temperatūros mėginys (recipiento ir donoro suderinamumui) |  | 100
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. Kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems prietaisais. Jei tiekėjas siūlo ne analizatoriaus gamintojo reagentus, kalibratorius, kontroles ir/ar kitas papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti, privaloma pateikti analizatoriaus gamintojo išduotus analitinius klinikinės validacijos protokolus visiems siūlomiems reagentams, kontrolėms, kalibratoriams ir/ar kitoms papildomoms priemonėms (reikalavimas nustatytas siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymo Nr. V-383 "Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir Lietuvos standarto LST 15189 reikalavimus).
5. Reagentų kiekiai turi būti paskaičiuoti atsižvelgiant į įstaigos poreikius ir reagentų ar kitų priemonių galiojimo terminus ir jų stabilumą analizatoriuje atidarius pakuotę.
6. Tyrimo priemones, reikalingas konkretaus tyrimo atlikimui, tiekėjas privalo nurodyti pats, užpildydamas specifikacijoje pateiktą lentelę. Būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimų atlikimą įskaitant ir priemones naudojamas analizatoriaus priežiūrai (plovikliai, valikliai ir kt.)
7. Esant poreikiui, turi pagrįsti reagentų ir papildomu priemonių skaičiavimus pagal gamintojo duomenis.
8. Kokybės kontrolė neįtraukta į tyrimų skaičių.
9. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys įrangos atitikimą šioje specifikacijoje nurodytiems parametrams, kuriuose tiekėjas privalo tiksliai pažymėti atitikimo vietą (-as) gamintojo (nepateikus šios informacijos arba pateikus klaidinančią informaciją, pasiūlymas gali būti atmestas): gamintojo katalogus, bukletus, techninius aprašus ar kitus dokumentus, originalo ir lietuvių kalbomis, juose pažymint siūlomą parametrą ir nurodant jo eilės Nr., esantį šioje specijikacijoje. Jei dokumentai, įrodantys prietaiso atitikimą šioje specifikacijoje nurodytiems parametrams, bus pateikti anglų kalba, tai jų vertimas į lietuvių kalbą nebūtinas.
1.2. REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM IMUNOHEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI (1 vienetas). Analizatorius naujas arba naudotas, techniškai tvarkingas.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1.2.1 | Analizatoriaus apibūdinimas |  | Pilnai automatinis imunohematologinis analizatorius, skirtas pilnam spektrui tyrimų nurodytų 1.1 dalyje, atlikti.
1.2.2 | Integruoti vidinis ir išorinis brūkšninių kodų skaitytuvai |  | Būtina
1.2.3 | Integruotos reagentų, kasečių ir atliekų talpos |  | Būtina
1.2.4 | Integruotas inkubatorius |  | Ne mažiau kaip 10 vietų
1.2.5 | Integruota centrifuga |  | Ne mažiau kaip 10 vietų
1.2.6 | Integruotas rezultatų nuskaitymo įrenginys |  | Būtina
1.2.7 | STAT funkcija skubiems tyrimams |  | Būtina
1.2.8 | Atminties funkcija su kasėtės nuotrauka, tyrimų rezultatais ir įvertinimu |  | Būtina
1.2.9 | Greitas centrifugavimo laikas |  | Ne ilgesnis nei 10 min.
1.2.10 | Tyrimo metodas |  | Stulpelinės agliutinacijos technologija
1.2.11 | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams |  | Būtina
1.2.12 | Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis |  | Pateikiama su prietaisu
1.2.13 | Būtina galimybė analizatorių jungti į Laboratorijos informacinę sistemą (LIS) |  | Būtina pateikti tvarkyklę analizatoriaus prijungimui prie OpenLIMS (įstaigos naudojama laboratorijos informacinė sistema)
1.2.14 | Įranga paženklinta CE ženklu. |  | Būtina pagal (ES) 2017/746 direktyvą.
1.3 REIKALAVIMAI IMUNOHEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ PRIETAISAMS, UŽTIKRINANTIEMS TYRIMŲ ATLIKIMĄ RANKINIU METODU.
1.3.1 REIKALAVIMAI IMUNOHEMATOLOGINIŲ KASEČIŲ CENTRIFUGAI (1 vienetas). Prietaisas naujas arba naudotas, techniškai tvarkingas.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1..3.1.1 | Prietaiso apibūdinimas |  | Kompaktiška, pastatoma ant darbastalio
1.3.1.2 | Talpa |  | ≥ 8 vienetai standartinių kasečių
1.3.1.3 | Automatinis laikmatis |  | Būtina
1.3.1.4 | Darbo rėžimo apsauga |  | Garsinis signalas, pasibaigus centrifugavimo laikui
1.3.1.5 | Įranga paženklinta CE ženklu. |  | Būtina pagal (ES) 2017/746 direktyvą
1.3.2. REIKALAVIMAI IMUNOHEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ KASEČIŲ INKUBATORIUI (1 vienetas). Prietaisas naujas arba naudotas, techniškai tvarkingas.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1.3.2.1 | Prietaiso apibūdinimas |  | Kompaktiškas, pastatoma ant darbastalio
1.3.2.2 | Talpa |  | ≥ 8 vienetai standartinių kasečių
1.3.2.3 | Automatinis laikmatis |  | Būtina
1.3.2.4 | Darbo rėžimo apsauga |  | Garsinis signalas, pasibaigus inkubavimo laikui
1.3.2.5 | Įranga paženklinta CE ženklu. |  | Būtina pagal (ES) 2017/746 direktyvą
2. PIRKIMO DALIS - SISTEMA pH, KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ, OKSIMETRIJOS IR METABOLITŲ TYRIMAMS ATLIKTI . SASTEMĄ SUDARO 1 vnt. ANALIZATORIUS, REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS REIKALINGOS NURODYTŲ TYRIMŲ SPEKTRUI ATLIKTI. ANALIZATORIŲ TIEKĖJAS SIŪLO PANAUDAI.
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo, perkami tyrimai, sąskaitos išrašomos už atliktų tyrimų skaičių.
2.1. Reagentai bei papildomos priemonės pH, kraujo dujų, elektrolitų, oksimetrijos ir metabolitų tyrimams
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Numatomas tyrimų skaičius per 36 mėn. | Siūloma pakuotė (nurodyti tyrimų kiekį iš pakuotės) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui, kontrolėms bei kalibracijoms atlikti | Vieno tyrimo įkainis, EUR be PVM |  | Bendra įkainių suma, Eur (be PVM) per 36 mėn. | Bendra įkainių suma, Eur (su PVM) per 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
2.1.1 | Rūgščių-šarmų balanso tyrimai | Butinieji parametrai: pH, pCO2, pO2, K, Na, Cl, Jonizuotas Ca, Glu, Laktatai, tHb, SO2, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, Bilirubinas naujagimiams. Tiriamoji medžiaga arterinis ir kapilerinis kraujas. | 17000
..... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.1.2 | Kapiliarinio kraujo paėmimo priemonės | Kapiliarai su kamšteliais, maišymo strypeliais. Heparinizuoti sausu, elektrolitams subalansuotu heparinu, nemažesnio tūrio nei reikia padavimui į analizatorių. Heparino koncentracija ne mažiau 80 IU | 8000
..... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.1.3 | Arterinio kraujo paėmimo priemonės | Vienkartiniai švirkštai arteriniam kraujui imti, heparinizuoti sausu heparinu ir pritaikyti siūlomam analizatoriui (ėminio padavimui nereikalingos jokios papildomos priemonės). Su oro išstūmimo kamšteliu | 9000
..... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (≥ 3-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui. Kontrolinė medžiaga privalo būti artima tiriamąjai medžiagai (skysto pavidalo).
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. Kartu su pasiūlymu pateikti tai įrodančius dokumentus.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomu analizatorium. Jei tiekėjas siūlo ne analizatoriaus gamintojo reagentus, kalibratorius, kontroles ir/ar kitas papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti, privaloma pateikti analizatoriaus gamintojo išduotus analitinius klinikinės validacijos protokolus visiems siūlomiems reagentams, kontrolėms, kalibratoriams ir/ar kitoms papildomoms priemonėms (reikalavimas nustatytas siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymo Nr. V-383 "Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir Lietuvos standarto LST 15189 reikalavimus).
5. Reagentų kiekiai turi būti paskaičiuoti atsižvelgiant į įstaigos poreikius ir reagentų ar kitų priemonių galiojimo terminus ir jų stabilumą analizatoriuje atidarius pakuotę.
6. Tyrimo priemones, reikalingas konkretaus tyrimo atlikimui, tiekėjas privalo nurodyti pats, užpildydamas specifikacijoje pateiktą lentelę. Būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimų atlikimą įskaitant ir priemones naudojamas analizatoriaus priežiūrai (plovikliai, valikliai ir kt.)
7. Esant poreikiui, turi pagrįsti reagentų ir papildomu priemonių skaičiavimus pagal gamintojo duomenis.
8. Kokybės kontrolė neįtraukta į tyrimų skaičių.
9. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys įrangos atitikimą šioje specifikacijoje nurodytiems parametrams, kuriuose tiekėjas privalo tiksliai pažymėti atitikimo vietą (-as) gamintojo (nepateikus šios informacijos arba pateikus klaidinančią informaciją, pasiūlymas gali būti atmestas): gamintojo katalogus, bukletus, techninius aprašus ar kitus dokumentus, originalo ir lietuvių kalbomis, juose pažymint siūlomą parametrą ir nurodant jo eilės Nr., esantį šioje specijikacijoje. Jei dokumentai, įrodantys prietaiso atitikimą šioje specifikacijoje nurodytiems parametrams, bus pateikti anglų kalba, tai jų vertimas į lietuvių kalbą nebūtinas.
2.2. REIKALAVIMAI pH, KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ, OKSIMETRIJOS IR METABOLITŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI (1 vienetas) Nepertraukiamam darbo ciklui užtikrinti, būtina nuotolinė techninė priežiūra 24 val per parą. Analizatorius naujas arba naudotas, techniškai tvarkingas, pagamintas ne anksčiau nei 2024 m.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
2.2.1 | Analizatoriaus apibūdinimas |  | Kasetinis, portatyvinis analizatorius, tinkamas tyrimams prie ligonio lovos atlikti
2.2.2 | Matuojami parametrai |  | Nurodyti 2.1 dalyje
2.2.3 | Integruotų reagentų modulių darbo laikas |  | Pritaikytas įstaigos poreikiams, atsižvelgiant į atliekamų tyrimų skaičių.
2.2.4 | Matavimo principas |  | Elektrocheminis (potenciometrinis, voltamperometrinis), jonoselektyvinis
2.2.5 | Mėginių tipai |  | Kapiliarinis, arterinis kraujas
2.2.6 | Automatinis mėginio įsiurbimas iš kapiliaro ar švirkšto |  | Būtina
2.2.7 | Galimybė matuoti tik pasirinktus parametrus |  | Būtina
2.2.8 | Automatinė 2 taškų kalibracija |  | Būtina
2.2.9 | Mėginio tūris |  | ≤ 150 µl
2.2.10 | Nėra keičiamų elektrodų, membranų ir dujų |  | Būtina
2.2.11 | Tyrimo atlikimo laikas |  | ≤ 150 s
2.2.12 | Automatinė reagentų sunaudojimo kontrolė |  | Būtina
2.2.13 | Analizatoriaus valdymas: |  | Valdomas lietimui jautriu ekranu. Galimybė analizatorių valdyti nuotoliniu būdu (nepertraukiamo darbo užtikrinimui).
2.2.14 | Kokybės kontrolės programa |  | ≥ 3 lygių kokybės kontrolės sistema, naudojant skystą kontrolinę medžiagą
2.2.15 | Analizatorius automatiškai pateikia kokybės kontrolės duomenis ir braižo diagramas. |  | Būtina
2.2.16 | Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba. |  | Būtina
2.2.17 | Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu |  | Būtina
2.2.18 | Analizatoriaus atmintis: |  | Ne mažiau paskutinių 50 pacientų tyrimų ir 100 kokybės kontrolės ir kalibracijos tyrimų rezultatų
2.2.19 | Būtina galimybė analizatorių jungti į Laboratorijos informacinę sistemą (LIS) |  | Būtina pateikti tvarkyklę analizatoriaus prijungimui prie OpenLIMS (įstaigos naudojama laboratorijos informacinė sistema)
2.2.20 | Įranga paženklinta CE ženklu. |  | Būtina pagal (ES) 2017/746 direktyvą
3. PIRKIMO DALIS - SISTEMA IMUNOCHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI. SASTEMĄ SUDARO 2 ANALIZATORIAI , REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS REIKALINGOS NURODYTŲ TYRIMŲ SPEKTRUI ATLIKTI. ANALIZATORIUS TIEKĖJAS SIŪLO PANAUDAI.
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo, perkami tyrimai, sąskaitos išrašomos už atliktų tyrimų skaičių.
3.1. Reagentai bei papildomos priemonės imunocheminiams tyrimams atlikti
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Numatomas tyrimų skaičius per 36 mėn. | Siūloma pakuotė (nurodyti tyrimų kiekį iš pakuotės) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui, kontrolėms bei kalibracijoms atlikti | Vieno tyrimo įkainis, EUR be PVM |  | Bendra įkainių suma, Eur (be PVM) per 36 mėn. | Bendra įkainių suma, Eur (su PVM) per 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
3.1.1 | Tireotropinas TSH | Funkcinis jautrumas ≤0,01 mIU/L . Tyrimo metodas nejautrus biotino interferencijai (metode nenaudojama biotino-streptavidino sąveika). | 22000 atliekant 5 kartus per savaitę
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.1.2 | Laisvas tiroksinas FT4 | Tyrimo metodas nejautrus biotino interferencijai (metode nenaudojama biotino-streptavidino sąveika). | 22000 atliekant 5 kartus per savaitę
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.1.3 | Laisvas trijodtironinas FT3 | Tyrimo metodas nejautrus biotino interferencijai (metode nenaudojama biotino-streptavidino sąveika). | 500 atliekant 1 kartą per savaitę
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.1.4 | Skydliaukės peroksidazės anikūnai Anti-TPO | Tyrimo metodas nejautrus biotino interferencijai (metode nenaudojama biotino-streptavidino sąveika). | 6000 atliekant 1 kartą per savaitę
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.1.5 | Troponinas I (cTnI) | Tyrimo metodas nejautrus biotino interferencijai (metode nenaudojama biotino-streptavidino sąveika). Tyrimo tikslumas ties referentinių ribų 99-tąja procentile≤10% CV, žemiausia aptikimo riba turi būti žemesnė nei referentinė riba, ≥ 50% sveikų asmenų matuojama koncentracijos reikšmė turi viršyti žemiausią aptikimo ribą. | 27000 kasdien
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.1.6 | Smegenų natriuretis peptidas BNP | Tyrimo metodas nejautrus biotino interferencijai (metode nenaudojama biotino-streptavidino sąveika). | 6500 kasdien
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.1.7 | Parathormonas iPTH | Tyrimo metodas nejautrus biotino interferencijai (metode nenaudojama biotino-streptavidino sąveika). | 2000 atliekant 1 kartą per savaitę
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.1.8 | Prostatos specifinis antigenas PSA | Tyrimo metodas nejautrus biotino interferencijai (metode nenaudojama biotino-streptavidino sąveika). | 2000 atliekant 1 kartą per savaitę
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. Kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. Jei tiekėjas siūlo ne analizatoriaus gamintojo reagentus, kalibratorius, kontroles ir/ar kitas papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti, privaloma pateikti analizatoriaus gamintojo išduotus analitinius klinikinės validacijos protokolus visiems siūlomiems reagentams, kontrolėms, kalibratoriams ir/ar kitoms papildomoms priemonėms (reikalavimas nustatytas siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymo Nr. V-383 "Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir Lietuvos standarto LST 15189 reikalavimus).
5. Reagentų kiekiai turi būti paskaičiuoti atsižvelgiant į įstaigos poreikius ir reagentų ar kitų priemonių galiojimo terminus ir jų stabilumą analizatoriuje atidarius pakuotę.
6. Tyrimo priemones, reikalingas konkretaus tyrimo atlikimui, tiekėjas privalo nurodyti pats, užpildydamas specifikacijoje pateiktą lentelę. Būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimų atlikimą įskaitant ir priemones naudojamas analizatoriaus priežiūrai (plovikliai, valikliai ir kt.)
7. Esant poreikiui, turi pagrįsti reagentų ir papildomu priemonių skaičiavimus pagal gamintojo duomenis.
8. Kokybės kontrolė neįtraukta į tyrimų skaičių.
9. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys įrangos atitikimą šioje specifikacijoje nurodytiems parametrams, kuriuose tiekėjas privalo tiksliai pažymėti atitikimo vietą (-as) gamintojo (nepateikus šios informacijos arba pateikus klaidinančią informaciją, pasiūlymas gali būti atmestas): gamintojo katalogus, bukletus, techninius aprašus ar kitus dokumentus, originalo ir lietuvių kalbomis, juose pažymint siūlomą parametrą ir nurodant jo eilės Nr., esantį šioje specijikacijoje. Jei dokumentai, įrodantys prietaiso atitikimą šioje specifikacijoje nurodytiems parametrams, bus pateikti anglų kalba, tai jų vertimas į lietuvių kalbą nebūtinas.
3.2. REIKALAVIMAI AUTOMATINIAMS IMUNOCHEMINIAMS ANALIZATORIAMS (2 vienetai). Pagrindinis analizatorius užtikrina viso tyrimo spektro atlikimą, antras analizatorius 3.1.5 ir3.1.6 pozicijose nurodytus tyrimus(cTnL, BNP) Analizatorius naujas arba naudotas, techniškai tvarkingas, pagamintas ne anksčiau nei 2024 m.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
3.2.1 Imunocheminių tyrimų analizatorius (pagrindinis) - 1 vnt. panaudai. Gamintojas, modelis/tipas:
3.2.1.1 | Našumas |  | ≥ 50 testų/val.
3.2.1.2 | Šaldoma reagentų laikymo vieta analizatoriuje |  | Būtina
3.2.1.3 | Galimi matavimo metodai |  | Chemiliuminescentinė analizė
3.2.1.4 | Krešulio nustatymo funkcija |  | Turi būti įdiegta krešulio aptikimo funkcija.
3.2.1.5 | Skysčio lygio nustatymo funkcija |  | Turi būti įdiegta skysčio lygio nustatymo funkcija.
3.2.1.6 | Kryžminio užterštumo prevencija |  | Analizatoriuje turi būti naudojama vienkartinių antgalių sistema mėginių ir reagentų paėmimui ir išpilstymui.
3.2.1.7 | Mėginių tipas |  | Atlieka tyrimus iš pirminių standartinio dydžio mėgintuvėlių ir iš mėginių indelių, galimybė atlikti tyrimus iš serumo, plazmos.
3.2.1.8 | Analizatoriaus talpa |  | ≥ 50 mėginių
3.2.1.9 | Reikalavimai darbo procesui |  | Turi būti galimybė, netrikdant darbo eigos, nuolat įdėti ir išimti mėginius analizatoriaus darbo metu.
3.2.1.10 | Reikalavimai programinei įrangai |  | Programinė įranga turi būti sukonfigūruota vartotojui naudotis patogiu bei informatyviu formatu: kasdieniniam darbui, duomenų atnaujinimui, reagentų ir visų priemonių valdymui, pacientų ir tyrimų rezultatų valdymui, kalibravimo ir kokybės kontrolės valdymui, klaidų/pranešimų/sutrikimų valdymui ir kita(ženkliniais mygtukais, įspėjamaisiais simboliais, moduliais).
3.2.1.11 | Duomenų įvedimo ir perdavimo reikalavimai |  | Turi būti paciento ėminių duomenų įvedimas tyrimų atlikimui ir rezultatų perdavimas užsakovui: per HIS/LIS ir tradiciniu būdu.
3.2.1.12 | Kalibracija |  | Turi būti lanksti kalibravimo procedūra: galimybė kalibruoti įvairius tyrimus vienu metu, netrikdant kitų tyrimų atlikimo.
3.2.1.13 | Kalibracijos stabilumas |  | ≥60 kalendorinių dienų visiems numatytiems tyrimams.
3.2.1.14 | STAT mėginio funkcija |  | Turi būti STAT mėginio atlikimo bet kuriuo metu funkcija.
3.2.1.15 | Reagentų invertoriaus valdymas |  | Turi būti nuolatinis reagentų, pagalbinių priemonių, tirpalų, ploviklių ir atliekų kiekio analizatoriuje sekimas, su perspėjamaisiais ženklais.
3.2.1.16 | Nuolatinės techninės pagalbos teikimo reikalavimai |  | Turi būti ryšys su nuotoliniu pagalbos teikimo centru, leidžiančiu greičiau nustatyti ir pašalinti gedimus, įvertinti sistemos būklę, nuotoliniu būdu instaliuoti tyrimų protokolus, perduoti kitus duomenis.
3.2.1.17 | Automatinė mėginių praskiedimo funkcija |  | Būtina, kai rezultatai viršija matavimo ribas.
3.2.1.18 | Brūkšninių kodų skaitytuvas |  | Turi būti integruotas mėginių brūkšninių kodų skaitytuvas.
3.2.1.19 | Kokybės kontrolė |  | Kokybės kontrolės modulis su Levey-Jennings grafiku.
3.2.1.20 | Būtina galimybė analizatorių jungti į Laboratorijos informacinę sistemą (LIS) |  | Būtina pateikti tvarkyklę analizatoriaus prijungimui prie OpenLIMS (įstaigos naudojama laboratorijos informacinė sistema)
3.2.1.21 | Įranga paženklinta CE ženklu. |  | Būtina pagal (ES) 2017/746 direktyvą
3.2.2 Imunocheminių tyrimų analizatorius - 1 vnt. panaudai. Gamintojas, modelis/tipas:
3.2.2.1 | Našumas |  | Ne mažiau 30 testų/val.
3.2.2.2 | Naudojami tie patys reagentai, kuriuos naudoja pagrindinis imunocheminių tyrimų analizatorius |  | Būtina
3.2.2.3 | Galimi matavimo metodai |  | Chemiliuminescentinė analizė
3.2.2.4 | Krešulio nustatymo funkcija |  | Turi būti įdiegta krešulio aptikimo funkcija.
3.2.2.5 | Skysčio lygio nustatymo funkcija |  | Turi būti įdiegta skysčio lygio nustatymo funkcija.
3.2.2.6 | Kryžminio užterštumo prevencija |  | Analizatoriuje turi būti naudojama vienkartinių antgalių sistema mėginių ir reagentų paėmimui ir išpilstymui.
3.2.2.7 | Mėginių tipai |  | Galimybė atlikti tyrimus iš: serumo, plazmos.
3.2.2.8 | Mėginių sudėjimo talpa |  | Ne mažiau 8 mėginių
3.2.2.9 | Reagentų paruošimas |  | Nereikalaujantis rankinio reagentų, kalibratorių paruošimo
3.2.2.10 | Įranga paženklinta CE ženklu. |  | Būtina pagal (ES) 2017/746 direktyvą
4. PIRKIMO DALIS - SISTEMA ŠLAPIMO TYRIMAMS ATLIKTI. SISTEMĄ SUDARO ŠLAPIMO CHEMINĖS ANALIZĖS ANALIZATORIAUS MODULIS IR AUTOMATINIO ŠLAPIMO NUOSĖDŲ ANALIZĖS MODULIS. MODULIŲ DALYS PRIVALO BŪTI FIZIŠKAI TARPUSAVYJE APJUNGTOS (1 VNT), PUSIAU AUTOMATINIS ŠLAPIMO TYRIMŲ ANALIZATORIUS (1 VNT). REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS. ANALIZATORIAI SIŪLOMI PANAUDAI.
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo, perkami tyrimai, sąskaitos išrašomos už atliktų tyrimų skaičių.
4.1. Reagentai bei papildomos priemonės automatizuotiems šlapimo tyrimams
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Numatomas tyrimų skaičius per 36 mėn. | Siūloma pakuotė (nurodyti tyrimų kiekį iš pakuotės) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui, kontrolėms bei kalibracijoms atlikti | Vieno tyrimo įkainis, EUR be PVM |  | Bendra įkainių suma, Eur (be PVM) per 36 mėn. | Bendra įkainių suma, Eur (su PVM) per 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
4.1.1 | Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas (atliekamas vienos tyrimų juostelės pagalba) 5% tyrimų atliekama pusiau automatiniu analizatoriumi (tiekėjas privalo užtikrinti pakuotes pritaikytas skirtingiems analizatoriams). | Matuojama ne mažiau nei šie parametrai(tarptautinis trumpinys), mato vienetai, nurodyti 4.2.1.11 dalyje. | 33000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4.1.2 | Automatizuotas šlapimo nuosėdų tyrimas. | Privalomi parametrai (identifikacija ir klasifikacija): eritrocitai, dismorfiniai eritrocitai, leikocitai, leukocitų sankaupos, plokštusis epitelis, pereinamasis epitelis, bakterijos, kristalai, cilindrai, grybai, sperma, gleivės. | 9000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę mažiausiai 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. Kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. Jei tiekėjas siūlo ne analizatoriaus gamintojo reagentus, kalibratorius, kontroles ir/ar kitas papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti, privaloma pateikti analizatoriaus gamintojo išduotus analitinius klinikinės validacijos protokolus visiems siūlomiems reagentams, kontrolėms, kalibratoriams ir/ar kitoms papildomoms priemonėms (reikalavimas nustatytas siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymo Nr. V-383 "Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir Lietuvos standarto LST 15189 reikalavimus).
5. Reagentų kiekiai turi būti paskaičiuoti atsižvelgiant į įstaigos poreikius ir reagentų ar kitų priemonių galiojimo terminus ir jų stabilumą analizatoriuje atidarius pakuotę.
6. Tyrimo priemones, reikalingas konkretaus tyrimo atlikimui, tiekėjas privalo nurodyti pats, užpildydamas specifikacijoje pateiktą lentelę. Būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimų atlikimą įskaitant ir priemones naudojamas analizatoriaus priežiūrai (plovikliai, valikliai ir kt.)
7. Esant poreikiui, turi pagrįsti reagentų ir papildomu priemonių skaičiavimus pagal gamintojo duomenis.
8. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys įrangos atitikimą šioje specifikacijoje nurodytiems parametrams, kuriuose tiekėjas privalo tiksliai pažymėti atitikimo vietą (-as) gamintojo (nepateikus šios informacijos arba pateikus klaidinančią informaciją, pasiūlymas gali būti atmestas): gamintojo katalogus, bukletus, techninius aprašus ar kitus dokumentus, originalo ir lietuvių kalbomis, juose pažymint siūlomą parametrą ir nurodant jo eilės Nr., esantį šioje specijikacijoje. Jei dokumentai, įrodantys prietaiso atitikimą šioje specifikacijoje nurodytiems parametrams, bus pateikti anglų kalba, tai jų vertimas į lietuvių kalbą nebūtinas.
9. Kokybės kontrolė neįtraukta į tyrimų skaičių.
4.2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ŠLAPIMO TYRIMŲ SISTEMAI.
4.2. 1. REIKALAVIMAI AUTOMATIZUOTAI ŠLAPIMO TYRIMŲ IR MIKROSKOPIJOS SISTEMAI . Visa įranga turi būti nauja, techniškai tvarkinga, pagaminta ne anksčiau nei 2024 m.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
4.2.1.1 | Sistemos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas |  | Būtina
4.2.1.2 | Sistemos pagaminimo data |  | Pateikiama sistema turi būti nauja, nenaudota, pagaminta ne anksčiau nei 2024m.
4.2.1.3 | Sistemos paskirtis ir sudėtis |  | Sistemos paskirtis-užtikrinti pilnai automatizuotą šlapimo analizės procesą. Automatizuotą šlapimo tyrimo sistemą turi sudaryti ne mažiau kaip: 1. automatinio šlapimo cheminės analizės analizatoriaus modulis(1vnt); 2. automatinio šlapimo nuosėdų analizės modulis/iai(1 vnt); 3. sistemos ir duomenų valdymo kompiuterinė programa, kartu su visa technine įranga - būtina sistemos veikimui užtikrinti( kompiuteris ir pan.).
4.2.1.4 | Sistemos veikimas |  | Sistemos automatinio šlapimo cheminės analizės analizatoriaus modulis ir automatinio šlapimo nuosėdų analizės modulio/-ių dalys privalo būti fiziškai tarpusavyje apjungtos, užtikrinant mėginių ištyrimą be darbuotojo įsikišimo ir rankinio mėginio pernešimo. Turi būti vidinis ir išorinis brūkšninio kodo skaitytuvai.
4.2.1.5 | Mėginių kiekis analizatoriuje ir mėginių paruošimas |  | Sistema turi turėti galimybę priimti ne mažiau kaip 30 mėginių vienu metu cheminės analizės ištyrimui.
4.2.1.6 | Sistemos sunaudojamas (įsiurbiamas) ėminio tūris pilnam tyrimui atlikti |  | Pilnam šlapimo tyrimui atlikti (cheminė ir nuosėdų analizė) bendras mėginio tūris neturi viršyti daugiau nei 3 ml šlapimo ėminio.
4.2.1.7 | Mėginio tūris |  | Mėginio tūris pakankamas pilnam (įskaitant cheminę ir nuosėdų analizę) šlapimo tyrimui atlikti - ne daugiau nei 4 ml.
4.2.1.8 | Šlapimo cheminės analizės tyrimų atlikimo greitis |  | Našumas yra ne mažiau kaip 100 tyrimų per valandą.
4.2.1.9 | Šlapimo nuosėdų analizės tyrimų atlikimo greitis |  | Šlapimo nuosėdų analizės modulio/modulių našumas ne mažiau kaip 30 tyrimų per valandą.
4.2.1.10 | Sistemos ir duomenų vldymo kompiuterinė programa |  | Sistema turi turėti galimybę automatiškai atrinkti mėginius automatiniam šlapimo nuosėdų ištyrimui pagal vartotojo pasirinktas ir programiškai nustatytas ribines šlapimo cheminės analizės rezultatų reikšmes.
4.2.1.11 | Šlapimo cheminė analizė |  | Matuojama ne mažiau nei šie parametrai (tarptautinis trumpinys), mato vienetai:1.Santykinis tankis(SG), skaičius;2.pH, skaičius;3.Leukocitai(WBC), balai ir arba skaičius/µl;4.Eritrocitai(RBC), balai ir/arba skaičius/µl (arba kraujas(BLD), balai ir/arba mg/l);5.Baltymas(PRO), balai ir/arba g/l;6. Gliukozė(GLU), balai ir/arba mmol/l;7.Nitritai(NIT), rasta arba mg/dL/nerasta;8.Ketonai(KET), balai ir/arba mmol/l;9.Bilirubinas(BIL), balai ir/arba µmol/l;10.Urobilinogenas(URO), balai ir/arba µmol/l;11.Askorbo rūgštis(Vitaminas C), mmol/l arba juostelės turi turėti apsaugą nuo askorbo rūgšties;12.Mikroalbuminas(MALB) arba albuminas, µmol/l ir/arba mg/dL, ir/arba mg/L, ir/arba g/L;13.Kreatininas(Cr), µmol/l ir arba mg/dL, ir/arba mg/L, ir/arba g/L. Automatinis mikroalbumino(albumino) - kreatinino santykio (A:C) skaičiavimas.
4.2.1.12 | Šlapimo nuosėdų analizė |  | Mikroskopijos programinė įranga turi automatiškai klasifikuoti šias šlapime esančias daleles: eritrocitai, leukocitai, leukocitų sankaupos, plokštaus epitelio ląstelės, inkstinio epitelio ląstelės, pereinamojo epitelio ląstelės, hialininiai cilindrai, kiti cilindrai, bakterijos, gleivės, spermatozoidai, kristalai, mielės,arba - į mieles panašios ląstelės. Pateikiamas atsakymas: skaičius/µl. Sistema taip pat turi turėti galimybę identifikuoti šlapimo takų infekciją (UTI), bei pateikti informacinį pranešimą/indikaciją jei tokios infekcijos aptiktos.
4.2.1.13 | Automatinė šlapimo tyrimų sistema pateikia pakitusių (dismorfinių) eritrocitų dalį procentais ir eritrocitų skaičių mikrolitre (RBC/µl) arba pateikia informaciją apie eritrocitų morfologiją (izomorfiniai, dismorfiniai arba mišrūs) vėliavėle |  | Būtina
4.2.1.14 | Duomenų apdorojimo programoje pateikiamas atskiras kiekvieno šlapimo forminio elemento kadruotas vaizdas atskiroje gardelėje, peržiūrimas kompiuterio ekrane(jei taikomas mikroskopijos metodas) |  | Vartotojas turi galimybę perklasifikuoti nediferencijuotas/netinkamai diferencijuotas daleles.
4.2.1.15 | Kokybės kontrolė |  | Turi būti galimybė atlikti 2-jų lygių vidinę kokybės kontrolę tiek šlapimo nuosėdų, tiek cheminės analizės tyrimams, naudojant originalias, gamintojo validuotas medžiagas.
4.2.1.16 | Saugomi duomenys |  | Turi būti saugojama ne mažiau kaip 10000 rezultatų.
4.2.1.17 | Kokybės kontrolės atvaizdavimas |  | Kokybės kontrolės duomenys tiek šlapimo nuosėdų, tiek cheminės analizės tyrimams atvaizduojami grafikai.
4.2.1.18 | Analizatoriaus valdymas ir priežiūra |  | Turi būti nuotolinio prisijungimo galimybė techninio aptarnavimo specialistui, leidžianti nuotoliu atlikti prevencinius ir diagnostinius veiksmus. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad serviso paslaugas teiktų ne mažiau kaip 2 gamintojo instruktuoti darbuotojai.
4.2.1.19 | Įranga paženklinta CE ženklu. |  | Būtina pagal (ES) 2017/746 direktyvą
4.2. 2. REIKALAVIMAI PUSIAU AUTOMATINIAM ŠLAPIMO TYRIMŲ ANALIZATORIUI (1 VNT.) Visa įranga turi būti techniškai tvarkinga, pagaminta ne anksčiau nei 2024 m.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
4.2.2.1 | Analizatoriaus paskirtis |  | Pusiau automatinis sausos chemijos šlapimo tyrimo analizatorius
4.2.2.2 | Būtinas tyrimų spektras |  | Būtina 4.2.1.11 pozicijoje nurodyti tyrimai.
4.2.2.3 | Brūkšninio kodo skaitytuvas, terminis spausdintuvas |  | Būtina
4.2.2.4 | Kalibravimas |  | Kalibravimui nenaudojamos jokios papildomos darbo priemonės arba jos yra analizatoriaus komplektacijoje. Jei kalibravimui reikalingos papildomos priemonės jos turi būti nurodytos 4.1 dalyje.
4.2.2.5 | Kokybės kontrolinė |  | Kontrolinė medžiaga 2-jų lygių
4.2.2.6 | Analizatoriaus našumas |  | Matavimo ciklas ≤ 100 sek. Skubūs tyrimai ≤ 10 sek.
4.2.2.7 | Atminties funkcijos |  | ≥1000 tyrimų duomenų
4.2.2.8 | Analizatoriaus valdymas |  | Lietimui jautrus ekranas
4.2.2.9 | Veikimo principas |  | Atspindžio fotomrtrija, arba lygiavertis.
4.2.2.10 | Būtina galimybė analizatorių jungti į Laboratorijos informacinę sistemą (LIS) |  | Būtina pateikti tvarkyklę analizatoriaus prijungimui prie OpenLIMS (įstaigos naudojama laboratorijos informacinė sistema)
4.2.2.11 | Įranga paženklinta CE ženklu. |  | Būtina pagal (ES) 2017/746 direktyvą
5. PIRKIMO DALIS - SISTEMA KRAUJO KREŠĖJIMO TYRIMAMS ATLIKTI. SISTEMĄ SUDARO ANALIZATORIUS STA compact (analizatorius įstaigos nuosavybė), REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS. Siūlant reagentus ir papildomas priemones, nepritaikytus nurodytam analizatoriui teikėjas privalo pasiūlyti panaudai analizatorių atitinkantį 5.2 dalyje nurodytus techninius reikalavimus.
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo, perkami tyrimai, sąskaitos išrašomos už atliktų tyrimų skaičių.
5.1. Reagentai ir papildomos priemonės kraujo krešėjimo tyrimams
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Numatomas tyrimų skaičius per 36 mėn. | Siūloma pakuotė (nurodyti tyrimų kiekį iš pakuotės) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui, kontrolėms bei kalibracijoms atlikti | Vieno tyrimo įkainis, EUR be PVM |  | Bendra įkainių suma, Eur (be PVM) per 36 mėn. | Bendra įkainių suma, Eur (su PVM) per 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
5.1.1 | Protrombino laikas (PI) | Owren arba Quick metodas. Mėginys - citruota plazma: normali, lipeminė, bet kokio lygio hemolizuota, ikterinė. Reagentas nejautrus mažos molekulinės masės heparinui iki 1 IU/ml ir nefrakcionuotam heparinui iki 0,5 IU/ml. | 17000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5.1.2 | Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas ( ADTL ) | Rekalcifikacijos metodas. Mėginys - citruota plazma: normali, lipeminė, bet kokio lygio hemolizuota, ikterinė. | 13000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5.1.3 | Fibrinogeno koncentracijos nustatymas | Klauso metodas. Mėginys- citruota plazma: normali, lipeminė, hemolizuota, ikterinė. Dabinio tirpalo stabilumas ≥45 d 2-8 °C. Matavimo intervalas nuo 0,4g/L iki 10,0g/L. | 300
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5.1.4 | D-dimerų koncentracijos nustatymas | Imunoturbidimetrinis metodas. Nejautrus heparinui iki 1 IU/ml. Metodo jautrumas ≥97%, neigiama prognostinė vertė (NPV) ≥99,7%, PE specifiškumas≥70%. | 12000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1.Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti ( įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės, kontrolinės medžiagos turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. Kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
3. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, kokybiškos, naujos ir tinkamos darbui su siūlomu analizatoriumi. Reagentai siūlomoms analitėms turi būti paruošti naudojimui arba paruošimo laikas ne ilgesnis nei 1 val. Siūlomi reagentai, kiuvetės ir kitos eksploatacinės medžiagos turi būti su brūkšniniais kodais. Būtina prekalibracijos galimybė. Visa sistema (analizatorius, reagentai ir eksploatacinės medžiagos) turi būti vieno gamintojo arba su prietaiso gamintojo išduotais adaptaciniais protokolais ir klinikinę validaciją patvirtinančiais dokumentais.Jei tiekėjas siūlo ne analizatoriaus gamintojo reagentus, kalibratorius, kontroles ir/ar kitas papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti, privaloma pateikti analizatoriaus gamintojo išduotus analitinius klinikinės validacijos protokolus visiems siūlomiems reagentams, kontrolėms, kalibratoriams ir/ar kitoms papildomoms priemonėms (reikalavimas nustatytas siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymo Nr. V-383 "Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir Lietuvos standarto LST 15189 reikalavimus).
4. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę mažiausiai 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
5. Reagentų kiekiai turi būti paskaičiuoti atsižvelgiant į įstaigos poreikius ir reagentų ar kitų priemonių galiojimo terminus ir jų stabilumą analizatoriuje atidarius pakuotę.
6. Tyrimo priemones, reikalingas konkretaus tyrimo atlikimui, tiekėjas privalo nurodyti pats, užpildydamas specifikacijoje pateiktą lentelę. Būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimų atlikimą įskaitant ir priemones naudojamas analizatoriaus priežiūrai (plovikliai, valikliai ir kt.)
7. Esant poreikiui, turi pagrįsti reagentų ir papildomu priemonių skaičiavimus pagal gamintojo duomenis.
8. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys įrangos atitikimą šioje specifikacijoje nurodytiems parametrams, kuriuose tiekėjas privalo tiksliai pažymėti atitikimo vietą (-as) gamintojo (nepateikus šios informacijos arba pateikus klaidinančią informaciją, pasiūlymas gali būti atmestas): gamintojo katalogus, bukletus, techninius aprašus ar kitus dokumentus, originalo ir lietuvių kalbomis, juose pažymint siūlomą parametrą ir nurodant jo eilės Nr., esantį šioje specijikacijoje. Jei dokumentai, įrodantys prietaiso atitikimą šioje specifikacijoje nurodytiems parametrams, bus pateikti anglų kalba, tai jų vertimas į lietuvių kalbą nebūtinas.
9. Kokybės kontrolė neįtraukta į tyrimų skaičių.
5.2. REIKALAVIMAI AUTOMATIMIAM KRAUJO KREŠĖJIMO ANALIZATORIUI (1 vienetas). Įranga turi būti techniškai tvarkinga, pagaminta ne anksčiau nei 2024 m.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
5.2.1 | Analizatoriaus paskirtis |  | Didelio jautrumo automatinis krešėjimo sistemos analizatorius
5.2.2 | Matavimo principai |  | Matavimo metodai: a) chronometrinis elektromagnetinis mechaninis arba optinis metodas, leidžiantis išmatuoti normalias, bet kokio lygio lipemiškas, hemolizuotas, ikterines plazmas be įtakos analizei; b) imunoturbidimetrinis, c) kolorimetrinis.
5.2.3 | Našumas |  | PL, ADTL ir FIB ne mažiau kaip 50 tyrimų per valandą. Mėginio savybės neturi įtakoti našumo, tai reiškia, kad bet koks mėginys privalo būti analizuojamas, o pateikiant jo rezultatą turi būti išlaikomas reikalavime nurodytas našumas.
5.2.4 | Mėginių įkrova vienu metu |  | ≥ 30 vietų mėginiams pirminiuose kraujo ėmimo mėgintuvėluose.
5.2.5 | Skubių mėginių ištyrimo funkcija (STAT) |  | Skubių mėginių įdėjimas nestabdant analizatoriaus darbo, galimybė pervesti mėginį į skubos būklę be išankstinio užprogramavimo.
5.2.6 | Reagentų identifikavimas brūšniniais kodais arba lygiavertis |  | Būtina
5.2.7 | Pastovus reagentų, skysčių, matavimo laikmenų kiekio sekimas ir vartotojo informavimas apie jų trūkumą. |  | Būtina
5.2.8 | Reikalavimai ADTL |  | Analizatoriuje būtų paruošta programa ADTL nustatymui, leidžianti be papildomų procedūrų išmatuoti normalias, bet kokio lygio lipemines, hemolizuotas ir ikterines plazmas.
5.2.9 | Reikalavimai PL |  | Analizatoriuje paruošta programa: Protrombino laiko (II-VII-X faktorių aktyvumo) nustatymui, leidžianti be papildomų procedūrų išmatuoti normalias, bet kokio lygio lipemines, hemolizuotas ir ikterines plazmas.
5.2.10 | Reikalavimai FIB koncentracijos nustatymui |  | Analizatoriuje paruošta programa fibrinogeno koncentracijos nustatymui Klauso metodu ir leidžianti be papildomų procedūrų išmatuoti normalias, bet kokio lygio lipemines, hemolizuotas ir ikterines plazmas.
5.2.11 | Vietų skaičius reagentams |  | Ne mažiau kaip 26 vietų reagentų, kalibratorių ir kontrolių patalpinimui, atšaldomų ir saugojamų ne aukštesnėje kaip +20ºC temperatūroje. Galimybė patalpinti daugiau nei vieną tos pačios rūšies reagento pakuotę į bet kurią reagentų talpos poziciją;
5.2.12 | Tiriami mėginiai |  | Citruota plazma (normali, bet kokio lygio hemolizuota, ikterinė, lipeminė) turi būti ištiriama be papildomų procedūrų iš vieno matavimo chronometriniams testas.
5.2.13 | Programinės įrangos funkcionalumas |  | Programinė įranga turi turėti automatinę tyrimo atlikimo laiko skaičiavimo funkciją (angl. TAT), teikti įspėjimus, kai tyrimo laikas viršija nustatytą maksimalų laiką.
5.2.14 | Matavimas ir detekcijos sistema |  | ⁃ Matavimo principas, užtikrinantis patikimus rezultatus susidarius silpnos struktūros krešuliui (disfibrinogenemijos, antikoaguliantų perdozavimo bei kitais atvejais); ⁃ Atliekant rutininius (chronometrinius) tyrimus rezultatas gaunamas iš vieno matavimo be papildomų procedūrų. ⁃ Automatins plazmų praskiedimas ir galimybę pakartoti tyrimus iš to paties mėginio, neišimant mėgintuvėlio iš analizatoriaus. ⁃ Vienam tyrimui sunaudojama tik viena matavimo laikmena.
5.2.15 | Analizatoriaus gamintojo įdiegtų tyrimų programų spektras |  | Analizatoriuje turi būti gamintojo paruoštos programos šiems tyrimams: -ADTL - Protrombino laikas - Fibrinogeno koncentracijai (Klauso metodu) - D-dimerai
5.2.16 | Būtina galimybė analizatorių jungti į Laboratorijos informacinę sistemą (LIS) |  | Būtina pateikti tvarkyklę analizatoriaus prijungimui prie OpenLIMS (įstaigos naudojama laboratorijos informacinė sistema)
5.2.17 | HIL nustatymas mėginyje |  | Įranga automatiškai nustato HIL (Hemolizės, Ikterijos, Lipemijos) koncentracijas mėginyje, bei pateikia kartu su tyrimų rezultatais. Automatinis HIL vertinimas ir įspėjimai operatoriui pagal gamintojo nustatytas koncentracijas.
5.2.18 | Mėginio kokybės patikra |  | Automatinė mėgintuvėlio užpildymo lygio patikra
5.2.19 | Darbas su analizatoriumi |  | Reagentai ir mėginiai į analizatorių talpinami su stoveliais ("rack"). Reagentų, mėginių ir matavimo laikmenų talpinimas į analizatorių bet kuriuo darbo metu nepertraukiant ir nepristabdant analizatoriasu darbo proceso.
5.2.20 | Įranga paženklinta CE ženklu. |  | Būtina pagal (ES) 2017/746 direktyvą
6. PIRKIMO DALIS - SISTEMA BIOCHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI. SISTEMĄ SUDARO 2 ANALIZATORIAI, REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS. ANALIZATORIUS TIEKĖJAS SIŪLO PANAUDAI.
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo, perkami tyrimai, sąskaitos išrašomos už atliktų tyrimų skaičių.
6.1. Reagentai ir papildomos priemonės biocheminių tyrimų atlikimui
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Numatomas tyrimų skaičius per 36 mėn. | Siūloma pakuotė (nurodyti tyrimų kiekį iš pakuotės) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui, kontrolėms bei kalibracijoms atlikti | Vieno tyrimo įkainis, EUR be PVM |  | Bendra įkainių suma, Eur (be PVM) per 36 mėn. | Bendra įkainių suma, Eur (su PVM) per 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
6.1.1 | Albuminas | serumas | 2200
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.2 | Fosforas | serumas, šlapimas | 3000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.3 | Tiesioginis bilirubinas DBIL | serumas | 14000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.4 | Bendras bilirubinas TBIL | serumas | 16500
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.5 | C-reaktyvus baltymas | serumas | 115000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.6 | Didelio tankio lipoproteinų cholesterolis DTL | serumas | 3000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.7 | Bendras cholesterolis | serumas | 3000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.8 | Gliukozė | serumas, plazma | 78000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.9 | Aspartataminotransferazė AST/GOT | serumas | 16000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.10 | Šarminė fosfatazė ALP | serumas | 18000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.11 | Alaninaminotransferazė ALT/GPT | serumas | 16000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.12 | Alfa amilazė | serumas | 17000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.13 | Bendras kalcis | serumas, šlapimas | 6000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.14 | Kreatinkinazė CK NAC | serumas | 100
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.15 | Kreatininas (Fermentinis) | serumas, šlapimas | 115000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.16 | Geležis | serumas | 300
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.17 | Laktatdehidrogenazė LDH | serumas | 1500
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.18 | Magnis | serumas | 32100
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.19 | Bendras baltymas | serumas | 7000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.20 | Šlapalas Urea | serumas | 45000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.21 | Šlapimo rūgštis | serumas | 9500
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.22 | Bendras baltymas šlapime/likvore | likvoras, šlapimas | 300
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.23 | Feritinas | serumas | 6000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.24 | Trigliceridai | serumas | 3000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.25 | Kreatinkinazės širdies izofermentas (CK-MB) | serumas | 1100
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.26 | Gamagliutamiltransferazė (GGT) | serumas | 8500
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.27 | Natris (ISE) | serumas | 89000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.28 | Kalis (ISE) | serumas | 115000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.29 | Chloras (ISE) | serumas | 9250
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.30 | Reumatoidinis faktorius RF | serumas | 7000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.31 | Amoniakas | serumas | 300
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.32 | Didelio jautrumo CRB | serumas | 1000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.33 | Antistreptolizinas O | serumas | 3000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.34 | Apolipoproteinas B | serumas | 1000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.35 | Vankomicino koncentracijos nustatymas | serumas | 50
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.36 | Gentamicino koncentracijos nustatymas | serumas | 50
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.37 | Jonizuotas kalcis | serumas, matuojamas arba apskaičiuojamas | 3000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.38 | MTL cholesterolis | serumas | 3000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6.1.39 | Laktatai | serumas | 650
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę mažiausiai 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. Kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. Jei tiekėjas siūlo ne analizatoriaus gamintojo reagentus, kalibratorius, kontroles ir/ar kitas papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti, privaloma pateikti analizatoriaus gamintojo išduotus analitinius klinikinės validacijos protokolus visiems siūlomiems reagentams, kontrolėms, kalibratoriams ir/ar kitoms papildomoms priemonėms (reikalavimas nustatytas siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymo Nr. V-383 "Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir Lietuvos standarto LST 15189 reikalavimus).
5. Reagentų kiekiai turi būti paskaičiuoti atsižvelgiant į įstaigos poreikius ir reagentų ar kitų priemonių galiojimo terminus ir jų stabilumą analizatoriuje atidarius pakuotę. Tie patys reagentai ir jų pakuotės turi tikti abiems analizatotiams. Turi būti galimybė esant poreikiui perkelti pradėtus naudoti reagentus iš vieno analizatoriaus į kitą. Reagentų kiekiai turi būti paskaičiuoti atsižvelgiant į tyrimų kiekius, reagentų ar kitų priemonių galiojimo terminus ir jų stabilumą analizatoriuje atidarius pakuotę.
6. Tyrimo priemones, reikalingas konkretaus tyrimo atlikimui, tiekėjas privalo nurodyti pats, užpildydamas specifikacijoje pateiktą lentelę. Būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimų atlikimą įskaitant ir priemones naudojamas analizatoriaus priežiūrai (plovikliai, valikliai ir kt.)
7. Esant poreikiui, turi pagrįsti reagentų ir papildomu priemonių skaičiavimus pagal gamintojo duomenis.
8. Kokybės kontrolė neįtraukta į tyrimų skaičių.
9. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys įrangos atitikimą šioje specifikacijoje nurodytiems parametrams, kuriuose tiekėjas privalo tiksliai pažymėti atitikimo vietą (-as) gamintojo (nepateikus šios informacijos arba pateikus klaidinančią informaciją, pasiūlymas gali būti atmestas): gamintojo katalogus, bukletus, techninius aprašus ar kitus dokumentus, originalo ir lietuvių kalbomis, juose pažymint siūlomą parametrą ir nurodant jo eilės Nr., esantį šioje specijikacijoje. Jei dokumentai, įrodantys prietaiso atitikimą šioje specifikacijoje nurodytiems parametrams, bus pateikti anglų kalba, tai jų vertimas į lietuvių kalbą nebūtinas.
6.2. REIKALAVIMAI AUTOMATIMIAMS BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIAMS. ( 2 vienetai) Tiekėjas turi pasiūlyti du vienodus biocheminių tyrimų analizatorius su elektrolitų moduliu (ISE), pagamintus ne anksčiau nei 2024 m., techniškai tvarkingus.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
6.2.1 | Analizatoriaus apibūdinimas |  | Pilnai automatinis biocheminių tyrimų analizatorius su elektrolitų tyrimo moduliu (ISE)
6.2.2 | Galimybė tirti |  | Serumą, plazmą, šlapimą, likvorą
6.2.3 | Našumas |  | Ne mažiau 400 testų per valandą su ISE (fotometrinių tyrimų našumas ne mažesnis kaip 200 tyr/val.)
6.2.4 | Matavimo metodai |  | Fotometrija, jonams selektyvi potenciometrija (K, Na, Cl).
6.2.5 | Mėginio kokybės patikrinimas |  | Krešulio aptikimo mėginyje sistema
6.2.6 | Mėginių indelių tipas |  | Pirminiai mėgintuvėliai, antriniai mėgintuvėliai, mėginių indeliai
6.2.7 | Mėginių įdėjimas |  | Mėginių nuolatinio pildymo (nelaukiant ciklo pabaigos) ir skubių mėginių įdėjimo galimybė.
6.2.8 | Mėginių talpa |  | Ne mažiau kaip 50 pozicijų mėginiams kontrolėms ir kalibrantams.
6.2.9 | Reakcija vyksta vienkartinėse arba daugkartinėse kiuvetėse |  | -Ne mažiau kaip 300 vienkartinių kiuvečių. Nepertraukiamas vienkartinių kiuvečių įdėjimas. -Ne mažiau kaip daugkartinio naudojimo 88 reakcijos kiuvečių. Turi būti automatinė kiuvečių plovimo, džiovinimo ir nuolatinė kiuvečių kontrolės sistema, užtikrinanti nekokybiškų kiuvečių atmetimą. "
6.2.10 | Minimalus mėginio tūris |  | ≤ 1 ml.
6.2.11 | Minimalus mėginio tūris mikromėgintuvėliuose |  | ≤ 150 µl.
6.2.12 | Reagentų rinkinių talpa analizatoriuje ne mažiau kaip 30 padėtys reagentams |  | Ne mažiau kaip 30 reagentų rinkinių
6.2.13 | Galima talpinti papildomą reagentą tam pačiam tyrimui |  | Būtina
6.2.14 | Pasibaigus reagentui, automatiškai surandamas ir pradedamas naudoti paapildomas reagentas |  | Būtina
6.2.15 | Mėginių paėmimas adata su saugos funkcijomis: |  | skysčio lygio nustatymo; mechaninės kliūties aptikimo;
6.2.16 | Automatinis mėginio praskiedimas ir automatinis tyrimo kartojimas viršijus matavimo ribas |  | Būtina
6.2.17 | Papildomos padėtys ISE reagentams |  | Būtina
6.2.18 | Analizatoriuje ne mažiau kaip 5 pozicijos laisvai programuojamiems reagentams arba analizatorius atviros sistemos. |  | Būtina
6.2.19 | Brūkšninių kodų identifikavimo sistema |  | Reagentams ir mėginiams
6.2.20 | Reagentų paėmimo sistema su funkcijomis: |  | Skysčio lygio tikrinimas
6.2.21 | Automatinis reagentų monitoringas: |  | reagentų likučio skaičiavimas ( nurodant kokiam tyrimų skaičiui likę reagento), automatinis reagentų stabilumo ir galiojimo laiko stebėjimas
6.2.22 | Elektrolitų tiesinio matavimo ribos serume: |  | Na+ ne siauresnės 110 – 200 mmol/l K+ ne siauresnės 2 – 10 mmol/l Cl¯ ne siauresnės 75-150 mmol/l
6.2.23 | Integruotas arba išorinis spausdintuvas |  | Būtina
6.2.24 | Kokybės kontrolė pagal Westergard taisykles, Levey-Jennings kreivės |  | Būtina
6.2.25 | Vandens sunaudojimas ne daugiau 6 litrai per valandą. |  | -Analizatoriaus naudojančio vienkartines kiuvetes vandens sąnaudos negali būti didesnės nei 3 litrai per pilno apkrovimo valandą - Siūlant analizatorių su plaunamomis kiuvetėmis vandens sąnaudos ne didesnės nei 20 litrai per valandą. Turi būti pasiūlyta ir vandens paruošimo sistema. Vandens paruošimo sistemos kaštai turi būti įskaičiuoti į tyrimo kainą (atskiros sąskaitos nebus priimamos).
6.2.26 | Naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis |  | Būtina
6.2.27 | Būtina galimybė analizatorių jungti į Laboratorijos informacinę sistemą (LIS) |  | Būtina pateikti tvarkyklę analizatoriaus prijungimui prie OpenLIMS (įstaigos naudojama laboratorijos informacinė sistema)
6.2.28 | Įranga paženklinta CE ženklu. |  | Būtina pagal (ES) 2017/746 direktyvą
7. PIRKIMO DALIS - SISTEMA HEMATOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI. SISTEMĄ SUDARO 2 ANALIZATORIAI ATLIEKANTYS VISĄ REIKALINGŲ TYRIMŲ SPEKTRĄ NURODYTĄ 7.1 DALYJE, ARBA 2 HEMATOLOGINIAI IR KITI ANALIZATORIAI UŽTIKRINANTYS VISŲ 7.1 punkte NURODYTŲ TYRIMŲ ATLIKIMĄ, REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS. ANALIZATORIUS SIŪLYTI PANAUDAI. ANALIZATORIAI TURI BŪTI NAUJI (NEEKSPLOATUOTI) IR ATITIKTI 7.2 TECHNINIUS REIKALAVIMUS.
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo, perkami tyrimai, sąskaitos išrašomos už atliktų tyrimų skaičių.
7.1. Reagentai ir papildomos priemonės hematologinių tyrimų atlikimui
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Numatomas tyrimų skaičius per 36 mėn. | Siūloma pakuotė (nurodyti tyrimų kiekį iš pakuotės) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui, kontrolėms bei kalibracijoms atlikti | Vieno tyrimo įkainis, EUR be PVM |  | Bendra įkainių suma, Eur (be PVM) per 36 mėn. | Bendra įkainių suma, Eur (su PVM) per 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
7.1.1 | Automatizuotas kraujo tyrimas | Pilnas kraujo ištyrimas su leukocitų diferencijacija (CBC+DIFF) | 195000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
7.1.2 | Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG) |  | 6400
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
7.1.3 | C-reaktyvus baltymas |  | 10400
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
7.1.4 | Kūno skysčių tyrimas (BF) |  | 800
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
7 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.Kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. Jei tiekėjas siūlo ne analizatoriaus gamintojo reagentus, kalibratorius, kontroles ir/ar kitas papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti, privaloma pateikti analizatoriaus gamintojo išduotus analitinius klinikinės validacijos protokolus visiems siūlomiems reagentams, kontrolėms, kalibratoriams ir/ar kitoms papildomoms priemonėms (reikalavimas nustatytas siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymo Nr. V-383 "Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir Lietuvos standarto LST 15189 reikalavimus).
5. Reagentų kiekiai turi būti paskaičiuoti atsižvelgiant į įstaigos poreikius ir reagentų ar kitų priemonių galiojimo terminus ir jų stabilumą analizatoriuje atidarius pakuotę.
6. Tyrimo priemones, reikalingas konkretaus tyrimo atlikimui, tiekėjas privalo nurodyti pats, užpildydamas specifikacijoje pateiktą lentelę. Būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimų atlikimą įskaitant ir priemones naudojamas analizatoriaus priežiūrai (plovikliai, valikliai ir kt.)
7. Esant poreikiui, turi pagrįsti reagentų ir papildomu priemonių skaičiavimus pagal gamintojo duomenis.
8. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys įrangos atitikimą šioje specifikacijoje nurodytiems parametrams, kuriuose tiekėjas privalo tiksliai pažymėti atitikimo vietą (-as) gamintojo (nepateikus šios informacijos arba pateikus klaidinančią informaciją, pasiūlymas gali būti atmestas): gamintojo katalogus, bukletus, techninius aprašus ar kitus dokumentus, originalo ir lietuvių kalbomis, juose pažymint siūlomą parametrą ir nurodant jo eilės Nr., esantį šioje specijikacijoje. Jei dokumentai, įrodantys prietaiso atitikimą šioje specifikacijoje nurodytiems parametrams, bus pateikti anglų kalba, tai jų vertimas į lietuvių kalbą nebūtinas.
9. Kokybės kontrolė neįtraukta į tyrimų skaičių.
7.2. REIKALAVIMAI AUTOMATIMIAMS HEMATOLOGINIŲ (2 vnt.), C-REAKTYVAUS BALTYMO (1 vnt.) IR ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO (1 vnt.) TYRIMŲ ANALIZATORIAMS.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
7.2.1. REIKALAVIMAI AUTOMATIMIAMS HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIAMS (2 vnt.). ANALIZATORIAI TURI BŪTI NAUJI (NEEKSPLOATUOTI)
7.2.1.1. | Hematologiniai analizatoriai - nauji (neeksploatuoti) ne senesnis nei 2026 m. (būtinas tiekėjo patvirtinimas). |  | Būtina
7.2.1.2. | Automatiniai hematologiniai analizatoriai naudoja tuos pačius reagentus |  | Būtina
7.2.1.3. | Galimybė tirti |  | Veninį kraują, kapiliarinį kraują, kūno skysčius.
7.2.1.4. | Abiejų analizatorių našumas (kartu sudėjus) tiriant veninį kraują su diferencijacija |  | ≥ 160 tyr/val
7.2.1.5. | Matuojami diagnostiniai parametrai |  | Ėminys bendras kraujas: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PCT, PDW, Neutrofilai (#,%), Limfocitai (#,%), Monocitai(#,%), Eozinofilai (#,%), Bazofilai (#,%), Nebrandūs granuliocitai (#,%), Branduolėti eritrocitai (nRBC)(#,%). Ėminys kūno skysčiai/likvoras: Leukocitai kūno skysčiuose (WBC-BF) Eritrocitai kūno skysčiuose (RBC-BF) Monomorfonuklearų skaičius (MN #,%) Polimorfonuklearų skaičius (PMN #,%)
7.2.1.6. | Galimybė pasirinkti skirtingus matavimo režimus |  | 1. CBC (bendras kraujo tyrimas be diferenciacijos); 2. CBC+DIFF (bendras kraujo tyrimas su diferenciacija); 3. Kūno skysčiai.
7.2.1.7. | Automatinio ėminių ėmiklio talpa |  | Ne mažiau 30 mėgintuvėlių.
7.2.1.8. | Mėginių identifikavimas dirbant su automatiniu mėginių ėmikliu |  | Atliekamas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą
7.2.1.9. | Galimybė atlikti skubių mėginių matavimą bet kuriuo metu (STAT funkcija) |  | Iš uždarų ir atvirų mėgintuvėlių
7.2.1.10. | Reagentų, kalibrantų ir kokybės kontrolės identifikavimas (duomenų įvedimas) |  | Integruotu ar išoriniu brūkšninio kodo skaitytuvu
7.2.1.11. | Mėginio tūris automatiniu ir rankiniu rėžimu |  | ≤ 100 µl
7.2.1.12. | Mėginių matavimai automatiniame režime turi būti atliekami iš uždarų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštį |  | Būtina
7.2.1.13. | Kontrolinio kraujo matavimai turi būti atliekami iš uždarų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštį |  | Būtina
7.2.1.14. | Analizatoriaus vartotojo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis |  | Būtina
7.2.1.15. | Reagentų naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis |  | Būtina
7.2.1.16. | Kokybės kontrolė XB, Levey-Jennins kreivės |  | Būtina
7.2.1.17. | Būtina galimybė analizatorių jungti į Laboratorijos informacinę sistemą (LIS) |  | Būtina pateikti tvarkyklę analizatoriaus prijungimui prie OpenLIMS (įstaigos naudojama laboratorijos informacinė sistema)
7.2.1.18. | Įranga paženklinta CE ženklu. |  | Būtina pagal (ES) 2017/746 direktyvą
7.2.2. REIKALAVIMAI AUTOMATIMIAM ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO TYRIMŲ ANALIZATORIUI (1 vnt.). ANALIZATORIUS TURI BŪTI NAUJAS (NEEKSPLOATUOTAS) .
7.2.2.1. | Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimų analizatorius arba hematologinis analizatorius su ENG tyrimo funkcija – naujas (neeksploatuotas), ne senesnis nei 2026 m. (būtinas tiekėjo patvirtinimas) |  | Būtina
7.2.2.2. | Matavimo metodas |  | Westergren arba modofikuotas Westergren arba koreliuojantis su Westergren metodu (koreliacijos koeficientas ne mažiau kaip 0,94)
7.2.2.3. | Galimybė tirti |  | Kraują su K2 EDTA mėgintuvėliu
7.2.2.4. | Rezultatų pateikimas |  | mm/h
7.2.2.5. | Automatizuotai tyrimas atliekamas iš vakuuminių standartinio tūrio mėgintuvėlių. |  | Būtina
7.2.2.6 | Analizatoriaus vartotojo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis |  | Būtina
7.2.2.7 | Reagentų naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis |  | Būtina
7.2.2.8 | Įranga paženklinta CE ženklu. |  | Būtina (ES) 2017/746 direktyvą
7.2.2.9 | Būtina galimybė analizatorių jungti į Laboratorijos informacinę sistemą (LIS) |  | Būtina pateikti tvarkyklę analizatoriaus prijungimui prie OpenLIMS (įstaigos naudojama laboratorijos informacinė sistema)
7.2.3. REIKALAVIMAI AUTOMATIMIAM C-REAKTYVAUS BALTYMO TYRIMŲ ANALIZATORIUI (1 vnt.). ANALIZATORIUS TURI BŪTI NAUJAS (NEEKSPLOATUOTAS) .
7.2.3.1. | C-reaktyvaus baltymo (CRB) tyrimų analizatorius arba hematologinis analizatorius su CRB tyrimo funkcija – naujas (neeksploatuotas), ne senesnis nei 2026 m. (būtinas tiekėjo patvirtinimas) |  | Būtina
7.2.3.2. | Galimybė tirti |  | Veninį ir kapiliarinį kraują
7.2.3.3. | Matavimo principas |  | Latekso dalelėmis sustiprintas imunonefelometrijos metodas arba lygiavertis
7.2.3.4. | Įsiurbiamo mėginio kiekis |  | ≤ 30 µl
7.2.3.5 | Analizatoriaus vartotojo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis |  | Būtina
7.2.3.6 | Reagentų naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis |  | Būtina
7.2.3.7 | Įranga paženklinta CE ženklu. |  | Būtina pagal (ES) 2017/746 direktyvą
7.2.3.8 | Matavimo ribos |  | 1-300 mg/l
7.2.3.9 | Būtina galimybė analizatorių jungti į Laboratorijos informacinę sistemą (LIS) |  | Būtina pateikti tvarkyklę analizatoriaus prijungimui prie OpenLIMS (įstaigos naudojama laboratorijos informacinė sistema)
8. PIRKIMO DALIS - URGENTINIAI ŪMIŲ INFEKCIJŲ TYRIMAI. SISTEMĄ SUDARO ANALIZATORIUS FIA 8000 (analizatorius įstaigos nuosavybė), REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS. Siūlant reagentus ir papildomas priemones nepritaikytus nurodytam analizatoriui, būtina pateikti panaudai analizatorių atitinkantį 8.2. nurodytus techninius reikalavimus ir užtikrinantį visą įstaigai reikalingų tyrimų spektrą (8.1 dalis).
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
8.1. Reagentai ir papildomos priemonės urgentiniams tyrimams
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Numatomas tyrimų skaičius per 36 mėn. | Siūloma pakuotė (nurodyti tyrimų kiekį iš pakuotės) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui, kontrolėms bei kalibracijoms atlikti | Vieno tyrimo įkainis, EUR be PVM |  | Bendra įkainių suma, Eur (be PVM) per 36 mėn. | Bendra įkainių suma, Eur (su PVM) per 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
8.1.1 | PCT - prokalcitoninas | Mėginys - bendras kraujas, serumas, plazma | 4000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
8.1.2 | NT-proBNP | Mėginys - serumas, plazma | 150
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
8.1.3 | HbA1c | Mėginys - bendras kraujas | 1200
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
8 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. Kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą ) Jei tiekėjas siūlo ne analizatoriaus gamintojo reagentus, kalibratorius, kontroles ir/ar kitas papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti, privaloma pateikti analizatoriaus gamintojo išduotus analitinius klinikinės validacijos protokolus visiems siūlomiems reagentams, kontrolėms, kalibratoriams ir/ar kitoms papildomoms priemonėms (reikalavimas nustatytas siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymo Nr. V-383 "Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir Lietuvos standarto LST 15189 reikalavimus).
5. Reagentų kiekiai turi būti paskaičiuoti atsižvelgiant į įstaigos poreikius ir reagentų ar kitų priemonių galiojimo terminus ir jų stabilumą analizatoriuje atidarius pakuotę.
6. Tyrimo priemones, reikalingas konkretaus tyrimo atlikimui, tiekėjas privalo nurodyti pats, užpildydamas specifikacijoje pateiktą lentelę. Būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimų atlikimą įskaitant ir priemones naudojamas analizatoriaus priežiūrai (plovikliai, valikliai ir kt.)
7. Esant poreikiui, turi pagrįsti reagentų ir papildomu priemonių skaičiavimus pagal gamintojo duomenis.
8.Pristatomų reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių galiojimo terminas, nurodytas ant pakuotės, turi būti ne trumpesnis kaip 2/3 nuo pagaminimo datos.
9. Kokybės kontrolė neįtraukta į tyrimų skaičių.
8.2. REIKALAVIMAI SAUSOS IMUNOCHEMIJOS ANALIZATORIUI. Siūlyti ne senesnį kaip 2024 metų analizatorių.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
8.2.1 | Analizatoriaus apibūdinimas |  | Kompaktiškas, kasetinis, atliekantis kiekybinius imunocheminius tyrimus.
8.2.2 | Tiriamoji medžiaga |  | Bendras kraujas, serumas, plazma, šlapimas
8.2.3 | Matavimo metodas |  | Šoninės tėkmės chromatografijos (auksinis koloidas) metodas. Bangos ilgiai 540+/-5 nm
8.2.4 | Prietaiso kalibracija |  | Automatinė, įjungus prietaisą.
8.2.5 | Prietaiso valdymas |  | Lietimui jautrus ekranas
8.2.6 | Spausdintuvas |  | Integruotas spausdintuvas
8.2.7 | Mėginio tūris |  | 3-4 lašai kraujo/serumo/plazmos ar šlapimo
8.2.8 | Tyrimo priemonės |  | Visos darbo priemonės pateikiamos su reagentų pakuote.
8.2.9 | Kokybės kontrolė |  | Tos pačios koncentracijos kokybės kontrolės kasetės įtampos skirtumai valandos bėgyje 2% ~ +2%
8.2.10 | Tyrimų spektras ir matavimo ribos ne siauresnės kaip: |  | NT-proBNP 100-35000 pg/ml PCT - prokalcitoninas 0,1-50 ng/ml HbA1c 2% - 14%
8.2.11 | Būtina galimybė analizatorių jungti į Laboratorijos informacinę sistemą (LIS) |  | Būtina pateikti tvarkyklę analizatoriaus prijungimui prie OpenLIMS (įstaigos naudojama laboratorijos informacinė sistema)
8.2.12 | Įranga paženklinta CE ženklu. |  | Būtina pagal (ES) 2017/746 direktyvą
9. PIRKIMO DALIS - URGENTINIAI VIRUSINIŲ INFEKCIJŲ TYRIMAI. SISTEMĄ SUDARO ANALIZATORIUS , REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS MxA/CRB, KALPROTEKTINO TYRIMŲ ATLIKIMUI. ANALIZATORIUS SIŪLOMAS PANAUDAI.
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
9.1. Reagentai ir papildomos priemonės urgentiniams tyrimams
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Numatomas tyrimų skaičius per 36 mėn. | Siūloma pakuotė (nurodyti tyrimų kiekį iš pakuotės) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui, kontrolėms bei kalibracijoms atlikti | Vieno tyrimo įkainis, EUR be PVM |  | Bendra įkainių suma, Eur (be PVM) per 36 mėn. | Bendra įkainių suma, Eur (su PVM) per 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
9.1.1 | Kombinuotas atsparumu mikrovirusamas pasižyminčio baltymo A ir C- reaktyvaus baltymo tyrimas (MxA) | Vieno tyrimo metu kiekybiškai nustatomos šios analitės: CRB (mg/l), MxA (ng/ml). Vieno tyrimo atlikimo laikas: ne daugiau kaip 15 min po mėginio įnešimo į analizatorių. Galimybė tirti: kapiliarinį ir veninį kraują. | 1800
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
9.1.2 | Kalprotektino tyrimas | Kiekybinis tyrimas iš išmatų. Vieno tyrimo atlikimo laikas ne daugiau kaip 15 min. po mėginio įnešimo į analizatorių. Tyrimai atliekami 1 kartą per savaitę. | 650
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
9 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, nurodytam tyrimų skaičiui, nurodytu periodiškumu per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. Kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą ) Jei tiekėjas siūlo ne analizatoriaus gamintojo reagentus, kalibratorius, kontroles ir/ar kitas papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti, privaloma pateikti analizatoriaus gamintojo išduotus analitinius klinikinės validacijos protokolus visiems siūlomiems reagentams, kontrolėms, kalibratoriams ir/ar kitoms papildomoms priemonėms (reikalavimas nustatytas siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymo Nr. V-383 "Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir Lietuvos standarto LST 15189 reikalavimus).
5. Reagentų kiekiai turi būti paskaičiuoti atsižvelgiant į įstaigos poreikius ir reagentų ar kitų priemonių galiojimo terminus ir jų stabilumą analizatoriuje atidarius pakuotę.
6. Tyrimo priemones, reikalingas konkretaus tyrimo atlikimui, tiekėjas privalo nurodyti pats, užpildydamas specifikacijoje pateiktą lentelę. Būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimų atlikimą įskaitant ir priemones naudojamas analizatoriaus priežiūrai (plovikliai, valikliai ir kt.)
7.Pristatomų reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių galiojimo terminas, nurodytas ant pakuotės, turi būti ne trumpesnis kaip 2/3 nuo pagaminimo datos.
8. Esant poreikiui, turi pagrįsti reagentų ir papildomu priemonių skaičiavimus pagal gamintojo duomenis.
9. Kokybės kontrolė neįtraukta į tyrimų skaičių.
9.2 REIKALAVIMAI IMUNOLOGIJOS ANALIZATORIUI. Siūlyti naują, pagaminimo metai ne ankstesni kaip 2024 metai.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
9.2.1 | Analizatoriaus apibūdinimas |  | Analizatorius turi būti lengvai valdomas, kompaktiškas, POC tipo. Prietaisas turi būti naujas, nenaudotas.
9.2.2 | Tiriamoji medžiaga |  | Bendras kraujas, serumas, plazma, išmatos
9.2.3 | Matavimo metodas |  | Šoninės tėkmės chromatografijos (auksinis koloidas) metodas. Bangos ilgiai 540+/-5 nm
9.2.4 | Prietaiso kalibracija |  | Automatinė, įjungus prietaisą.
9.2.5 | Prietaiso valdymas |  | Lietimui jautrus ekranas
9.2.6 | Spausdintuvas |  | Integruotas spausdintuvas
9.2.7 | Mėginio tūris |  | Ne daugiau 30µl kapiliariniam kraujui, ne daugiau 150µl veniniam kraujui.
9.2.8 | Tyrimo priemonės |  | Visos darbo priemonės pateikiamos su reagentų pakuote.
9.2.9 | Matuojami parametrai |  | "Kiekybiškai nustatomos šios analitės: CRB (mg/l), MxA (ng/mL), Kalprotektinas µg/g arba mg/kg"
9.2.10 | Turi būti galimybė analizatorių jungti prie laboratorijoje naudojamos informacinės sistemos |  | Būtina
9.2.11 | Reikalavimai komplektacijai |  | 1. Turi turėti integruotą arba išorinį brūkšninių kodų skaitytuvą. 2. Turi turėti integruotą arba išorinį spausdintuvą.
9.2.12 | Įranga paženklinta CE ženklu. |  | Būtina pagal (ES) 2017/746 direktyvą
10. PIRKIMO DALIS - SISTEMA GLIUKOZĖS TYRIMAMS ATLIKTI. SISTEMĄ SUDARO ANALIZATORIUS, REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS. ANALIZATORIUS PANAUDAI.
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
10.1. Reagentai ir papildomos priemonės gliukozės tyrimams
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Numatomas tyrimų skaičius per 36 mėn. | Siūloma pakuotė (nurodyti tyrimų kiekį iš pakuotės) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui, kontrolėms bei kalibracijoms atlikti | Vieno tyrimo įkainis, EUR be PVM |  | Bendra įkainių suma, Eur (be PVM) per 36 mėn. | Bendra įkainių suma, Eur (su PVM) per 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
10.1.1 | Gliukozė | Mėginys - bendras kraujas, serumas, plazma | 29000
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
10.1.2 | Laktatai | Mėginys - bendras kraujas, serumas, plazma | 400
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
10 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. Kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą ) Jei tiekėjas siūlo ne analizatoriaus gamintojo reagentus, kalibratorius, kontroles ir/ar kitas papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti, privaloma pateikti analizatoriaus gamintojo išduotus analitinius klinikinės validacijos protokolus visiems siūlomiems reagentams, kontrolėms, kalibratoriams ir/ar kitoms papildomoms priemonėms (reikalavimas nustatytas siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymo Nr. V-383 "Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir Lietuvos standarto LST 15189 reikalavimus).
5. Reagentų kiekiai turi būti paskaičiuoti atsižvelgiant į įstaigos poreikius ir reagentų ar kitų priemonių galiojimo terminus ir jų stabilumą analizatoriuje atidarius pakuotę.
6. Tyrimo priemones, reikalingas konkretaus tyrimo atlikimui, tiekėjas privalo nurodyti pats, užpildydamas specifikacijoje pateiktą lentelę. Būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimų atlikimą įskaitant ir priemones naudojamas analizatoriaus priežiūrai (plovikliai, valikliai ir kt.)
7. Esant poreikiui, turi pagrįsti reagentų ir papildomu priemonių skaičiavimus pagal gamintojo duomenis.
8. Kokybės kontrolė neįtraukta į tyrimų skaičių.
10.2. REIKALAVIMAI GLIUKOZĖS ANALIZATORIUI. (1vienetas) Pateikiama sistema turi būti nauja, nenaudota, pagaminta ne anksčiau kaip 2024 m.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
10.2.1 | Analizatoriaus apibūdinimas |  | Kompaktiškas, pastatomas ant darbastalio gliukozės analizatorius. Būtinas analizatoriaus pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas.
10.2.2 | Tiriamoji medžiaga |  | Kraujas,serumas, plazma
10.2.3 | Mėginio tūris |  | ≤ 20 µl
10.2.4 | Matavimo principas |  | Fermentinis, amperometrinis
10.2.5 | Elektrodas |  | Chip - sensorius
10.2.6 | Mėginių vietų kiekis rotoriuje |  | Ne mažiau 20 vietų
10.2.7 | Papildomos vietos rotoriuje |  | 1 standartams, 2 kontrolėms ir 1-a skubiems tyrimams
10.2.8 | Matavimo ribos ne siauresnės kaip: |  | Gliukozė: 0,8-50 mm/L Laktatai: 0,5-40 mm/L
10.2.9 | Matavimo tikslumas CV |  | Gliukozei iki 3% Laktatai iki 3 %
10.2.10 | Matuojami parametrai |  | Gliukozė, Laktatai
10.2.11 | Parametrų normos ribos |  | Nustatomos operatoriaus
10.2.12 | Displėjus |  | Grafinis, sensorinis
10.2.13 | Brūkšninių kodų skaitytuvas |  | Integruotas analizatoriuje, kodai nuskaitomi nuo rotoriuje esančių mėgintuvėlių
10.2.14 | Spausdintuvas |  | Integruotas analizatoriuje ar komplektuojamas atskirai
10.2.15 | Būtina galimybė analizatorių jungti į Laboratorijos informacinę sistemą (LIS) |  | Būtina pateikti tvarkyklę analizatoriaus prijungimui prie OpenLIMS (įstaigos naudojama laboratorijos informacinė sistema)
10.2.16 | Atmintis |  | Ne mažiau 2000 tyrimų rezultatų
10.2.17 | Instaliuoto sensoriaus tarnavimo laikas |  | Gliukozės analitei ne mažiau kaip 60 dienų Laktatų analitei ne mažiau 50 dienų.
10.2.18 | Ne mažiau kaip trys kalibracijų tipai |  | 1. pradedant( vyksta prieš kiekvieną matavimą), 2. reguliariai- vyksta automatiškai kas 60 minučių, 3. pagal laiko skaičiavimą (kalibravimas vyksta praėjus 60 min po paskutinio kalibravimo prieš pradedant ėminių/mėginių matavimą).
10.2.19 | Automatinis gliukozės reikšmės, bendrame kraujyje, perskaičiavimas ( pagal IFCC rekomendaciją |  | Konvertuojama į plazmos vertę
10.2.20 | Įranga paženklinta CE ženklu. |  | Būtina pagal (ES) 2017/746 direktyvą
11. PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS KRAUJO GRUPIŲ PAGAL ABO SISTEMĄ IR RhD FAKTORIAUS NUSTATYMĄ SKYSTŲ MONOKLONŲ METODU.
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Numatomas kiekis per 36 mėn. | Siūloma pakuotė (nurodyti tyrimų kiekį iš pakuotės) | Reagentų ir priemonių kiekis | Vieno tyrimo įkainis, EUR be PVM |  | Bendra įkainių suma, Eur (be PVM) per 36 mėn. | Bendra įkainių suma, Eur (su PVM) per 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
11.1 | Monokloninis reagentas Anti-A | Pakuotė buteliukas-lašintuvas, turi būti galimybė užsakyti skirtingų serijų reagentus | 1500 ml.
11.2 | Monokloninis reagentas Anti-B | Pakuotė buteliukas-lašintuvas, turi būti galimybė užsakyti skirtingų serijų reagentus | 1500 ml.
11.3 | Monokloninis reagentas Anti-AB | Pakuotė buteliukas-lašintuvas, turi būti galimybė užsakyti skirtingų serijų reagentus | 1500 ml.
11.4 | Monokloninis reagentas Anti-D lgM | Pakuotė buteliukas-lašintuvas, turi būti galimybė užsakyti skirtingų serijų reagentus | 800 ml.
11.5 | Standartinių eritrocitų rinkinys ( A1,A2,B,O pozicijų) monoklonų kontrolei | Užsakoma pagal poreikį, to paties gamintojo kaip ir monokloniniai serumai | 720 ml.
11.6 | Vienkartinės plokštelės kraujo grupių nustatymui | Vienoje plokštelėje 10 reakcijos vietų (5+5). | 6000 vnt
11.7 | Neigiama mėginio kontrolė | To paties gamintojo kaip ir monokloniniai serumai | 350 ml.
11 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. Kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
12. PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS SIFILIO DIAGNOSTIKAI.
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Numatomas tyrimų skaičius per 36 mėn. | Siūloma pakuotė (nurodyti tyrimų kiekį iš pakuotės) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui, kontrolėms bei kalibracijoms atlikti | Vieno tyrimo įkainis, EUR be PVM |  | Bendra įkainių suma, Eur (be PVM) per 36 mėn. | Bendra įkainių suma, Eur (su PVM) per 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
12.1 | Kokybiniai tyrimai sifilio diagnostikai | RPR ir TPHA reagentai to paties gamintojo - būtina
12.1.1 | TPHA rinkinys sifilio nustatymui | ⁃ Pilnas rinkinys su kontolinėm medžiagom ir papildomom priemonėm; ⁃ Reakcijos laikas iki 30 min; ⁃ Mikrotitravimo plokštelės ar kitos reakcijos vykdymo priemonės. - Tesrų skaičius pakuotėje ne daugiau 100. | 300
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
12.1.2 | RPR rinkinys sifilio diagnostikai | ⁃ Pilnas rinkinys su kontolinėm medžiagom ir papildomom priemonėm; ⁃ Reakcijos laikas iki 10 min; ⁃ Mikrotitravimo plokštelės ar kitos reakcijos vykdymo priemonės. - Testų skaičius pakuotėje ne daugiau 100. | 300
.... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
12 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
2. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. Kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
3. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS MONUALINIAMS METODAMS
Pirkimo dalies Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Mato vnt. | Numatomas kiekis per 36 mėn. | Siūloma pakuotė (nurodyti tyrimų kiekį iš pakuotės ar reagentų kiekį pakuotėje) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) |  | Mato vnt. įkainis, EUR be PVM | Bendra įkainių suma, Eur (be PVM) per 36 mėn. | Bendra įkainių suma, Eur (su PVM) per 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10
13 | Reagentai slapto kraujo išmatose tyrimams | iFOB testas slapto kraujavimo iš žarnyno nustatymui išmatose arba lygiavertis. Jautrumas ≥95,0%, specifiškumas ≥99,0%. Testu aptinkama mažiausia analitės (žmogaus hemoglobino) koncentracija išmatų ir testo buferio mėginyje yra ne didesnė kaip 40 ng/mL. Rezultatas turi būti matomas ne vėliau kaip po 5 min. | Tyrimų skaičius ar reagentų kiekis | 3000
....Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
14 | Reagentai Rota / Adeno / Nora kombinuotiems antigenų tyrimams | ⁃Testai pritaikyti trijų virusų diagnostikai vienoje kasetėje. ⁃ Tyrimo metodas imunochromatografinis. ⁃ Kontrolė rinkinio/ juostelės sudėtyje. -Noro jautrumas≥99%, specifiškumas≥98, Rota jautrumas ≥99%,specifiškumas ≥99%, Adeno jautrumas ≥99%, specifiškumas ≥99%. Rezultatas turi būti matomas ne vėliau kaip po 10 min. | Tyrimų skaičius ar reagentų kiekis | 3000
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
15 | Reagentai ŽIV antikūnų nustatymui | ⁃ Metodas imunologinis ŽIV1 ir ŽIV2 tipo antikūnų nustatymui; ⁃ Testai individualiose pakuotėse; ⁃ Pritaikyti naudoti be jokios specialios įrangos ar papildomų priemonių; ⁃Tyrimo specifiškumas ne mažiau 99%, jautrumas ne mažiau 99% -testų skaičius pakuotėje ne daugiau 25 BŪTINA | Tyrimų skaičius ar reagentų kiekis | 100
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
16 | Reagentai Infekcinės mononukleozės antikūnų nustatymui (kokybiniu ar pusiau kiekybiniu metodu) | ⁃ Tyrimo metodas imunochromatografinis. ⁃ Kontrolė rinkinio/ juostelės sudėtyje. | Tyrimų skaičius ar reagentų kiekis | 300
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
17 | Reagentai H.Pylori antigeno nustatymui (kokybiniu ar pusiau kiekybiniu metodu) išmatose | ⁃ Tyrimo metodas imunochromatografinis. ⁃ Kontrolė rinkinio/ juostelės sudėtyje. Mėginys išmatos. Specifiškumas≥98%, jautrumas ≥98%. Rezultatas turi būti matomas ne vėliau kaip po 10 min. | Tyrimų skaičius ar reagentų kiekis | 3000
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
18 | Reagentai Clostridium difficile GDH (gliutamatdehidrogenazės), toksino A ir B antigenų aptikimo tyrimams | Mėginys - išmatos. Clostridium difficile GDH, toksinas A ir toksinas B nustatomi kartu vienoje kasetėje. Testo analitinis jautrumas (aptikimo riba): GDH (glutamatdehidrogenazei) - ≤0,5 ng/mL.; toksinui A - ≤ 2 ng/mL.; toksinui B - ≤3,5 ng/mL. GDH Specifiškumas ≥ 99%, jautrumas ≥ 96%, toksinas A Specifiškumas ≥ 99%, jautrumas ≥ 98%, toksinas B Specifiškumas ≥ 99%, jautrumas ≥ 95%. Rezultatas turi būti matomas ne vėliau kaip po 10 min. | Tyrimų skaičius ar reagentų kiekis | 3000
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
19 | Reagentai SARS-CoV-2/Flu A+B/RSV/Adenovirus pneumonia/ Mycoplasma pneumonia kombinuotiems antigenų tyrimams | Testas atliekamas ėminyje iš nosiaryklės.Tiekėjas turi pateikti ir ėminio paėmimo priemones. Siūlomi greitieji imunochromatografiniai testai skirti nustatyti SARS-CoV-2, gripo A ir gripo B virusų, RSV, Adenovirus pneumonia, mycoplasma pneumoniae Ag (antigenus) nosiaryklės tepinėlio mėginyje, visų patogenų nustatymą atliekant vienoje testo kasetėje/plokštelėje diferencijuojant visus paminėtus virusus. Kiekvienas testas supakuotas individualiai, dėžutėje iki 30 vienetų. Imunochromatografinis metodas, lyginant su PGR metodo rezultatais: -SARS-CoV-2 jautrumas >97,60%, specifiškumas ≥99%; Influenzae A jautrumas ≥97%, specifiškumas >99,30%; Influnezae B jautrumas >94,50%, specifiškumas >99,30%; RSV jautrumas >94,80%, specifiškumas >98,30%; Adeno pneumoniae jautrumas >96,70%, specifiškumas >98,40%; Mycopasma pneumoniae jautrumas >92,80%, specifiškumas >97%. Rezultatas turi būti matomas ne vėliau kaip po 15 min. Testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 15 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. | Tyrimų skaičius ar reagentų kiekis | 4000
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
20 | Reagentai COVID-19/Gripo A ir B/ RSV VIRUSŲ greitosios diagnostikos iš nosiaryklės nustatymui | Testas atliekamas ėminyje iš nosiaryklės. Tiekėjas turi pateikti ir ėminio paėmimo priemones Ėminio paėmimo tamponėliai turi būti sterilūs. Siūlomi greitieji imunochromatografiniai testai skirti nustatyti SARS-CoV-2, gripo A ir gripo B, RSV virusų Ag (antigenus) nosiaryklės tepinėlio mėginyje, visų patogenų nustatymą atliekant vienoje testo kasetėje/plokštelėje diferencijuojant paminėtus virusus. Kiekvienas testas supakuotas individualiai, dėžutėje iki 30 vienetų. Imunochromatografinis metodas, lyginant su PGR metodo rezultatais: -SARS-CoV-2 jautrumas >98%, specifiškumas >99,70%; Influenzae A jautrumas >98%, specifiškumas >99,70%; Influnezae B jautrumas >98%, specifiškumas >99,70%; RSV jautrumas >97%, specifiškumas >99,50%. Rezultatas turi būti matomas ne vėliau kaip po 15 min. Testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 15 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. |  | 6000
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
21 | Greitieji testai Streptokoko A nustatymui | Mėginys - gerklės tepinėlis.Specifiškumas ≥97%, jautrumas ≥94%.Rezultatas turi būti matomas ne vėliau kaip po 5 min. | Tyrimų skaičius ar reagentų kiekis | 3000
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
22 | Šlapimo juostelės ketonams nustatyti |  | Tyrimų skaičius ar reagentų kiekis | 3000
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
23 | Narkotikų testai | ⁃Tiriamoji medžiaga šlapimas; ⁃Testai skirti kokybiniam narkotinių medžiagų nustatymui. ⁃ Viename teste ≥ 10 narkotinių medžiagų paletė. Rezultatas turi būti matomas ne vėliau kaip po 5 min. | Tyrimų skaičius ar reagentų kiekis | 300
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
24 | Priemonės helmintams išmatose nustatyti koncentracijos metodu | ⁃ Tiriamoji medžiaga išmatos. ⁃ Metodas koncentracijos | Tyrimų skaičius ar reagentų kiekis | 300
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)
25 | Dažų komplektas dažymui Giemza Romanovskio būdu. | ⁃ Giemza dažai; ⁃ May Grunwald dažai | l. | 2,5 l.+2,5 l.
26 | Dažų rinkinys rūgščiai atsparių lazdelių dažymui | 4 x250 mL | rinkinys | 3 rinkiniai
27 | Dažų rinkinys Gram +/- bakterijų dažymui | 4 x250 mL | rinkinys | 1 rinkinys
28 | Dažai retikulocitams |  | ml. | 300 ml.
29 | Metileno mėlis | vandeninis 2% tirpalas paruoštas naudoti. | l. | 1,5 l.
30 | Imersinis aliejus |  | ml. | 300 ml.
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
3. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui, atsižvelgiant į reagentų stabilumo laiką.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.