Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ar brošiūras, tačiau jei gamintojo kataloguose ar brošiūrose neišsamiai atsispindi arba nėra nurodyta siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, galima teikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus, t. y. tiekėjo ar gamintojo parengti komplektacijos aprašai arba kiti lygiaverčiai dokumentai (toliau – pagrindžiantys dokumentai) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

1 pirkimo objekto dalis: laboratorinės centrifugos su šaldymo funkcija

| Eil. Nr. | Prietaiso parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Siūlomos parametrų reikšmės Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. *Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Talpa | Maksimali talpa su supamuoju rotoriumi - ne mažesnė kaip 4 × 400 ml. |  |
| 2 | Maksimali centrifugavimo jėga (RCF) ir greitis (RPM) | - RCF ne mažiau kaip 25800×g; - RPM ne mažesnis kaip 15000 aps./min.; - Ne mažiau nei 9 greitėjimo ir ne mažiau 10 stabdymo profilių. |  |
| 3 | Laiko nustatymas | - Nustatomo laiko intervalas ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 min iki 9 val. 59 min; - Būtina pastovaus (begalinio) laiko funkcija; - Būtina greito sukimo funkcija, kuri paleidžiama atskiru mygtuku. |  |
| 4 | Temperatūros nustatymas | - Temperatūros nustatymo intervalas ne siauresnėse ribose kaip nuo -10℃ iki +40℃ laipsnių; - Išankstinio šaldymo funkcija; - Šaldymo sistema be CFC (chlorofluorokarbonatai). |  |
| 5 | Ekranas | - LCD arba lygiavertis; - Vienu metu rodo laikmatį, temperatūrą (℃) ir centrifugavimo jėgą (xg) arba greitį (aps./min). |  |
| 6 | Valdymas | - Mikroprocesorinis su rotoriaus valdymo sistema užtikrinančia optimalų greitėjimą/stabdymą bei disbalanso stebėjimą; - Centrifugavimo greitis, jėga ir laikas keičiami centrifugavimo metu; - RPM/RCF perjungimo funkcija. |  |
| 7 | Atmintis | Ne mažiau kaip 6 programų atmintis su atskirais mygtukais arba lygiavertis sprendimas greitai pasiekti išsaugotas programas. |  |
| 8 | Klaviatūra | Valdymo panelė atspari dezinfekcinėms ir valymo priemonėms bei pritaikyta darbui su pirštinėmis. |  |
| 9 | Naudojamas maitinimo šaltinis | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo. |  |
| 10 | Rotoriaus fiksavimas | Rotoriaus tvirtinimas arba eksploatavimui būtinas fiksavimas atliekamas be papildomų įrankių. |  |
| 11 | Rotoriaus priežiūra | Rotorius ir dangtelius galima autoklavuoti ne žemesnėje kaip 121 °C temperatūroje ne trumpiau kaip 20 minučių. |  |
| 12 | Centrifugos dangtis | Motorizuotas dangčio uždarymas su vienu paspaudimu. |  |
| 13 | Komplektacija | Su centrifuga pateikiami trys rotoriai: - Rotorius Nr.1: - Kintamo kampo; - Našumas ne mažesnis kaip 4x400 ml talpos centrifuginių indų; - RPM ne mažesnis kaip 5000 aps./min.; - RCF ne mažesnis kaip 4650x g; - Rotorius pateikiamas su krepšelių, adapterių ir dangtelių rinkiniu (sandarūs aerozoliams); - Adapteriai skirti sukti ne mažiau kaip 16 vnt. 50 ml talpos mėgintuvėlių ir ne mažiau kaip 36 vnt. 15 ml talpos mėgintuvėlių. - Rotorius Nr. 2: - Kintamo kampo; - Našumas ne mažesnis kaip 6 standartinės mikroplokštelės (96 vietų) vienu metu; - RPM ne mažiau kaip 4000 aps./min.; - RCF ne mažiau kaip 2200 x g; - Rotorius su krepšeliais ir dangteliais (sandarūs aerozoliams). - Rotorius Nr. 3: - Fiksuoto kampo, sandarus aerozoliams; - Našumas ne mažesnis kaip 30 vnt. 1,5 ml arba 2 ml talpos mėgintuvėlių; - RPM ne mažiau kaip 14000 aps./min; - RCF ne mažiau kaip 21500 x g. |  |
| 14 | Papildomi reikalavimai | - Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime; |  |
| 15 | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 60 mėn. |  |

Pastaba: Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

Aplinkos apsaugos kriterijai

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

prekei taikoma ilgesnė nei standartinė garantija – ne mažesnė nei 60 mėn.