## Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija ir pasiūlymo forma“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO FORMA

I. BENDRI REIKALAVIMAI

1. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams  taikoma „arba lygiavertis“. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir/ ar periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis ir pan.) jei perkama, t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir/ar periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio  ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir/ar periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos.

4. Tiekėjo siūlomų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus. Kartu su prekėmis pateikiami CE sertifikatai (CE ženklas ir notifikuotos įstaigos identifikacinis numeris) arba jam lygiaverčiai dokumentai, jei prekė privalo būti sertifikuojama notifikuojančios institucijos, arba EB atitikties deklaracija (tinkamai patvirtintos kopijos ir jų vertimai į lietuvių kalbą).

5.Prekėms turi būti taikomas ne mažiau nei 24 mėn. garantija. Garantijos sąlygos: Garantiniame laikotarpyje nemokamai atliekamas tiek aparato remontas (remonto laikotarpiu suteikiamas pakaitinis aparatas), įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir techninė priežiūra (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

6. Tiekėjas turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius prekės gamintojo (toliau – gamintojo) dokumentus (katalogus, prospektus ar kitą gamintojo dokumentaciją su siūlomų prekių aprašymais) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių gamintojo dokumentų (katalogų, prospektų ir kitos gamintojo dokumentacijos) originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus). Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras.Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo raštiškus patvirtinimus (prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Tiekėjų, kurie nėra gamintojai, savideklaracijos kaip įrodymas dėl pasiūlymo atitikties pirkimo sąlygoms bei techninės specifikacijos reikalavimams, nebus laikytina tinkamu ir patikimu įrodymu. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

7. Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga ≥ 2 darbuotojai, mokymų trukmė ≥ 1 akademinės valandos). Reikalavimas pagrįstas LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo“ nuostatomis (žr. aktuali redakcija)).

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMO

Kam: VšĮ Raseinių ligoninei

2026___-_____

INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |
| (1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų: kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  |

Tiekėjo patvirtinimai:

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais reikalavimais nustatytais Pirkimo dokumentuose, paskelbtuose CVP IS.

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nesame susijęs su jokiu galimu interesų konfliktu, nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio Pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų suteikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Sutarties dalies vertė Eur su PVM pasiūlymo kainoje |
| --- | --- | --- |

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS*

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies), perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas, vertė Eur pasiūlymo kainoje | Subtiekėjo pavadinimas |
| --- | --- | --- |

Pastabos: * Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*: Eil. Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas; Dokumento tekstas (nurodoma kuri informacija yra konfidenciali). 1.. 2..

* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

II. SPECIALIEJI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKALAVIMAI, TIEKĖJO SIŪLOMOS KAINOS:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | (Siūlomos įrangos modelis, gamintojas) | Komplektas. | Vieneto kaina € be PVM. | PVM | Vieneto kaina € su PVM | Bendra pasiūlymo kaina € su PVM (3x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Endoskopinė vaizdo sistema su endoskopų plovimo mašina | įrašo tiekėjas | 1 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

TECHNINIAI REIKALAVIMAI: Endoskopinė vaizdo sistema su endoskopų plovimo mašina – 1 komplektas

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoskopinė įranga (vaizdo sistema) | Kiekis 1 komplektas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.1 | 4K Vaizdo centras, 1 vnt. |  |  |  |
| 1.1.1 | Vaizdo sistema skirta | - Naudoti su endoskopais, endoskopinei diagnostikai, gydymui; Suderinamas su gastroskopais, kolonoskopais | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.1.2 | Stebėjimas specialiu apšvietimu | - Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas; Siauro spektro atvaizdavimas stebėjimo režimu arba lygiavertis, skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.1.3 | Vaizdo pagerinimo funkcija | Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus arba lygiavertis. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.1.4 | Vaizdo ekrane funkcija | vaizdas vaizde arba vaizdas ne vaizde arba lygiavertis. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.1.5 | Pritaikomųjų jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti | ne mažiau kaip 4 endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukai; ne mažiau kaip 3 jutiklinio skydelio pritaikomus jungiklius arba montuojamas lietimui jautrus planšetinis kompiuteris. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.1.6 | Diafragmos režimai | Automatinis; Didžiausios reikšmės (maksimalus); Vidutinis. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.1.7 | Signalų išvestis | Video išvestis: 12G-SDI arba HDMI arba 3G-SDI | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.1.8 | Paciento duomenų įvedimas | ne mažiau 40 pacientų duomenų | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.1.9 | Prietaiso valdymo kalba | Lietuvių kalba | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.1.10 | Vaizdų išsaugojimo atmintis | vidinė atmintis arba nešiojamas atminties įtaisas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.1.11 | Jutiklinis skydelis | rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.1.12 | Šviesos šaltinis, tyrimų lempa | 5 LED (šviesos diodai) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.1.13 | Šviesos šaltinis | Integruotas į vaizdo centrą | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.2. | Medicininės paskirties LCD vaizdo monitorius, 1 vnt. |  |  |  |
| 1.2.1. | Dydis (įstrižainė) | ne mažiau kaip 31,5” |  |  |
| 1.2.2. | Įvestys | Įvestys:12G-SDI, DisplayPort, HDMI arba lygiavertis | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.2.3. | Vaizdo perteikimas dviem kanalais | 1.Vaizdas vaizde arba lygiavertis; 2. Vaizdas ne vaizde arba lygiavertis | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.2.4. | Skiriamoji geba | ne mažiau kaip 3840x2160 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.2.5. | Spalvų skaičius | ne mažiau kaip 1000 mln. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.3. | Vežimėlis endoskopinei įrangai, 1 vnt. |  |  |  |
| 1.3.1. | Laikiklis vaizdo monitoriui | tvirtinamas ant vežimėlio artikuliuojantis laikiklis | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.3.2. | Lentyna klaviatūrai | Būtina | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.3.3 | Laikiklis atsiurbimo indui tvirtinti | Būtina | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.3.4. | Endoskopų laikiklis | ne mažiau kaip dviem endoskopams | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.3.5. | Galinis dangtis | Būtina | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.4. | Apiplovimo pompa, 1 vnt. |  |  |  |
| 1.4.1. | Paskirtis | Siurblys skirtas tiekti skystį per endoskopo kanalus į virškinimo traktą. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.4.2. | Komplektacija | Pedalas. Vienkartinės arba daugkartinės žarnelės, ne mažiau kaip 10 vnt. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.5. | Vakuuminis siurblys, 1 vnt. |  |  |  |
| 1.5.1. | Indas skysčiams | ≥ 2 L Surinkimo indas kabinamas ant vežimėlio | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.5.2. | Vakuumas | ≥ 90 kPa | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.5.3. | Nominalus laisvasis oro srovės greitis | ≥ 30 l/min. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.5.4. | Komplektacija: | 1. Indas skysčiams. 2. Filtrai. 4. Siurbimo žarnelės. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.8. | Gastroskopai, 2 vnt. |  |  |  |
| 1.8.1. | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Būtina | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.8.2. | Matymo kampas | ≥ 140° | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.8.3. | Regėjimo lauko gylis | ne siauresnėse ribose kaip nuo 3 iki 100 mm | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.8.4. | Lenkimo kampai | aukštyn/žemyn ≥ 210° / ≥ 90°; Dešinėn/kairėn 100°/ 100°; | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.8.5 | Įvedamosios dalies diametras | 9,8±0,2 mm; | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.8.6 | Instrumentinio kanalo diametras | ≥ 2,8 mm; | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.8.7 | Darbinis ilgis | ne daugiau 1050 mm | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.8.9 | Su oro/vandens kanalu | Būtina | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.9. | Endoskopų plovimo mašina |  |  |  |
| 1.9.1 | Paskirtis | Endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašina skirta automatiškai apdoroti lanksčiuosius endoskopus cheminiu dezinfekavimo procesu. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.9.2 | Vienu metu plaunamų – dezinfekuojamų endoskopų skaičius | Ne mažiau 2 vnt. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.9.3 | Suderinamumas | Suderinta su siūlomais endoskopais. Jei reikia – komplekte turi būti visi tam reikalingi adapteriai) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.9.4. | Proceso ciklų programavimas bei savidezinfekcijos programa | Būtina | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.9.5 | Endoskopo nuotėkio (hermetiškumo) tikrinimas | Būtina | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.9.6 | Valdymo pulte su displėjumi pateikiama informacija: | 1. Pasirinktos programos pavadinimas; 2. Vykstančio ciklo pavadinimas; 3. Likęs vykstančios programos laikas. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.9.7 | Endoskopų plovimo mašinos galimi naudoti dezinfektantų tipai | Vienkartiniai ir daugkartiniai | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.9.8 | Maitinimas - iš kintamojo įtampos tinklo | 230V ± 10% ,50Hz. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 2. | Tiekėjo siūloma prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus dėl medicinos priemonių | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikties sertifikato ir/arba atitikties deklaracijos arba lygiaverčio dokumento kopiją. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 3. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo skelbime;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Patvirtiname, kad susipažinome su PO nurodytais reikalavimais.

- Visos kainos (įkainiai) pasiūlyme turi būti įrašomos eurais, apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu.

- Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Pastaba:

- Į kainą tiekėjas turi įskaičiuoti visas reikalingas, medžiagas, gaminius, prietaisus, mokesčius ir pan.

- Į kainą tiekėjas turi įskaičiuoti visas tiesiogines ir pridėtines išlaidas.

Kartu su pasiūlymu pateikiame šiuos dokumentus:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Pasirašydami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad atitinkame šiose konkurso sąlygose keliamus reikalavimus.

_____________________________________	                               __________	                                        ________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)		           (parašas)	                                          (Vardas ir pavardė)

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų šiame priede nurodyta tvarka.

  - Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

- PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

2.1. Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius - 100 balų. Kriterijų tarpusavio santykis bendrame bale yra nustatomas pagal lyginamuosius svorius:

2.1.1. Pirmas kriterijus - Kaina (C). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 75 balai.

2.1.2. Antras kriterijus –  (T1). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 5 balų.

2.1.3. Trečias kriterijus – (T2). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 5 balai.

2.1.4. Ketvirtas kriterijus(T3). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 15 balai.

3. BALŲ APSKAIČIAVIMAS

3.1.	Tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (S) apskaičiuojamas sudėjus tiekėjui skirtus balus už visus vertinimo kriterijus taikant formulę S=C+T1+T2+T3.

3.2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus - pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X). Pasiūlymo kainos balo apskaičiavimui taikoma formulė C=(Cmin/Cp)*X.

3.3. Tiekėjo pasiūlymo techninių privalumų kriterijaus (T) reikšmė nustatoma taip kaip nurodyta lentelėje:

| Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus (C) -kaina |  | 75 |
| 2. | Antras kriterijus (T) – Techniniai pranašumai |  | 25 |
| T1 | 4K Vaizdo centro valdymas (Lietimui jautriu ekranu); (Jei turi -5 balai, jei neturi – 0 balų). | 5 balai |  |
| T2 | Gastroskopo atsilenkimo kampai (Dešinėn/kairėn 100°/ 100°); (Jei turi geresnius parametrus -5 balai, jei neturi – 0 balų). | 5 balų |  |
| T3 | Endoskopų plovimo mašinos galimų naudoti dezifektantų tipai (Vienkartiniai ir daugkartiniai); (Jei turi galimybę naudoti vienkartinius ir daugkartinius -15 balai, jei vienkartiniai – 0 balų). | 15 balų |  |

4. Informavimas APIE VERTINIMO REZULTATUS

4.1. Perkančioji organizacija pranešime apie sudarytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą nurodo kiekvieno pasiūlymo kokybės kriterijų (T) balus, kainą, pasiūlymo kainos balą (C) ir bendrą pasiūlymo ekonominio naudingumo balą (S). Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo balo (S) mažėjimo tvarka.