Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai

Taikomi visoms pirkimo dalims.

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: PRF (TROMBOCITAIS PRATURTINTO FIBRINO) CENTRIFUGA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami parametrai | Tiekėjo siūloma charakteristika *Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Centrifugos tipas | Stalinė |  |
| 1.2. | Didžiausia talpa | Ne mažiau kaip 120 ml |  |
| 1.3. | Vidinė kamera | Iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos |  |
| 1.4. | Variklis | Bešepetėlinis |  |
| 1.5. | Centrifugavimo programų atmintis | Ne mažiau kaip 15 nustatomų programų. |  |
| 1.6. | Automatinė disbalanso kontrolė | Būtina (esant rotoriaus disbalansui, automatiškai įjungiamas stabdymas). |  |
| 1.7. | Centrifugos dangtis | Su užraktu |  |
| 1.8. | Ekranas | LCD arba lygiavertis; Ekrane vienu metu rodomi parametrai: laikmatis; centrifugavimo (išcentrinė) jėga (×g) arba greitis (aps./min). |  |
| 1.9. | Veikimo laiko nustatymo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 10 s iki 90 min; |  |
| 1.10. | Greičio ir įsibėgėjimo – lėtėjimo reguliavimas | Ne mažiau kaip 9 įsibėgėjimo lygiai; Ne mažiau kaip 9 lėtėjimo lygiai. |  |
| 1.11. | Centrifugos sūkių keitimo žingsnis | Ne daugiau kaip 10 aps./min |  |
| 1.12. | Rotorius | Laisvo kampo rotorius. Pritaikytas ne mažiau kaip 3 rūšių mėgintuvėliams: 15 ml apvaliadugniams, 10 ml konusiniams, 10 ml kraujo mėgintuvėliams. Rotoriaus talpa – ne mažiau kaip 8 vietų; Su automatine rotoriaus atpažinimo sistema. |  |
| 1.13. | Didžiausia centrifugavimo jėga (RCF) | Centrifugos: ne mažiau kaip 1300 ×g; Rotoriaus: ne mažiau kaip 1300 ×g. |  |
| 1.14. | Didžiausias pasiekiamas greitis | Centrifugos: ne mažiau kaip 3000 aps./min. Rotoriaus: ne mažiau kaip 3000 aps./min. |  |
| 1.15. | Maitinimas | Atitinkantis Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus |  |
| 1.16. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai |  |
| 1.17. | Žymėjimas CE ženklu | Kartu su pristatoma preke privaloma pateikti CE sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |

Aplinkos apsaugos kriterijai

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

1. techninės specifikacijos  nurodytas reikalavimas: iš nerūdijančio plieno lygiavertė atitinka kriterijų, kad prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali;

2. prekei taikoma ilgesnė nei standartinė garantija – ne mažesnė nei 36 mėn.

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: CITOCENTRIFUGA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami parametrai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1. | Centrifugos tipas | Stalinė |  |
| 2.2. | Didžiausia talpa | Ne mažiau kaip 72 ml |  |
| 2.3. | Vidinė kamera | Iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos |  |
| 2.4. | Variklis | Bešepetėlinis |  |
| 2.5. | Centrifugavimo programų atmintis | Ne mažiau kaip 99 nustatomos programos. |  |
| 2.6. | Automatinė disbalanso kontrolė | Būtina (esant rotoriaus disbalansui, automatiškai įjungiamas stabdymas). |  |
| 2.7. | Centrifugos dangtis | Su dangčio užraktu, dviguba motorizuota arba lygiaverte spyna, apsauga nuo atidarymo centrifugos veikimo metu. |  |
| 2.8. | Ekranas | TFT (arba lygiavertis). Ekrane rodomi parametrai ne mažiau kaip 2: laikmatis; centrifugavimo (išcentrinė) jėga (×g) arba greitis (aps./min). |  |
| 2.9. | Veikimo laiko nustatymo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 s iki 99 val |  |
| 2.10. | Greičio ir įsibėgėjimo – lėtėjimo reguliavimas | Ne mažiau kaip 9 įsibėgėjimo lygiai. Ne mažiau kaip 9 lėtėjimo lygiai. |  |
| 2.11. | Centrifugos sūkių keitimo žingsnis | Ne daugiau kaip 10 aps./min |  |
| 2.12. | Rotorius | Fiksuoto kampo, pritaikytas 6 ml citocentrifugavimo piltuvėliams, talpa – ne mažiau kaip 12 vietų, su automatine rotoriaus atpažinimo sistema. |  |
| 2.13. | Didžiausia centrifugavimo jėga (RCF) | Centrifugos: ne mažiau kaip 850 ×g; Siūlomo rotoriaus: ne mažiau kaip 600 ×g. |  |
| 2.14. | Didžiausias pasiekiamas greitis | Centrifugos: ne mažiau kaip 2500 aps./min.; Siūlomo rotoriaus: ne mažiau kaip 2500 aps./min. |  |
| 2.15. | Maitinimas | Atitinkantis Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus |  |
| 2.16. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 36 mėnesių |  |
| 2.17. | Žymėjimas CE ženklu | Kartu su pristatoma preke privaloma pateikti CE sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |
| 2.18. | Papildomos priemonės |  |  |  |
| 2.18.1. | Piltuvėlių ir stiklelių komplektas | Citocentrifugavimo piltuvėliai (tūris 6 ml), ne mažiau kaip 2500 vnt., komplekte filtrai ir stikliuko laikikliai piltuvėliams; Mikroskopijos stikleliai skirti citocentrifugavimui su vienu apskritimu ne mažiau kaip 2500 vnt., vidinis d=13 mm; Dengiamieji stikleliai 24 x 24 mm ne mažiau kaip 2500 vnt. |  |

Aplinkos apsaugos kriterijai

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

1. techninės specifikacijos  nurodytas reikalavimas: iš nerūdijančio plieno lygiavertė atitinka kriterijų, kad prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali;

2. prekei taikoma ilgesnė nei standartinė garantija – ne mažesnė nei 36 mėn.

3 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: TRANSPORTUOJAMA MIKROCENTRIFUGA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami parametrai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1. | Centrifugos tipas | Stalinė |  |
| 3.2. | Didžiausia talpa | Ne mažiau kaip 12 ml |  |
| 3.3. | Didžiausia centrifugavimo jėga (RCF) | Ne mažiau kaip 2000 ×g; |  |
| 3.4. | Didžiausias pasiekiamas greitis | Ne mažiau kaip 6000 aps./min.; |  |
| 3.5. | Rotoriai | Ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažiau 6 vietų, ne siauresnėse ribose kaip nuo 1,5 ml iki2 ml mėgintuvėliams. Ne mažiau kaip 1 vnt ne mažiau 16 vietų 0,2 ml mėgintuvėliams |  |
| 3.6 | Maitinimas | Universalus maitinimo adapteris 110-240 V, 50/60 Hz ir 12 V adapteris |  |
| 3.7. | Garantija | Ne mažiau kaip 36 mėn. |  |
| 3.8. | Papildomos priemonės |  |  |  |
| 3.8.1. | Mėgintuvėlių adapteriai | Ne mažiau kaip 6 vnt. adapterių 0,2 ml mėgintuvėliams; Ne mažiau kaip 6 vnt. adapterių 0,5 ml mėgintuvėliams |  |
| 3.8.2. | Priežiūros priedai | Ne mažiau kaip 4 vnt. atsarginių O-formos sandarinimo žiedų |  |
| 3.8.3. | Transportavimo dėžė su skirtukais | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 3.8.4. | Mėgintuvėlių stovas | Ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažiau kaip 16 vietų mėgintuvėlių stovas |  |
| 3.8.5. | Apsauginis dėklas | Rotorių ir adapterių saugojimui |  |

Aplinkos apsaugos kriterijai

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

prekei taikoma ilgesnė nei standartinė garantija – ne mažesnė nei 36 mėn.

4 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: LABORATORINĖ CENTRIFUGA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami parametrai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1. | Didžiausia centrifugavimo jėga (RCF) | Ne mažiau kaip 2450 g, kas 100 g. |  |
| 4.2. | Programuojamas greitis | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 300 iki 4500 RPM kas 100 RPM |  |
| 4.3. | Mėgintuvėlių tipas | Plastikiniai ir geliniai arba lygiaverčiai |  |
| 4.4. | Rotoriai | Fiksuoto kampo, ne mažiau kaip 12 vietų ne siauresnėse ribose kaip nuo 2ml iki 10 ml mėgintuvėliams ir ne mažiau kaip 8 vietų ne siauresnėse ribose kaip nuo 10 ml iki 15 ml mėgintuvėliams |  |
| 4.5. | Mėgintuvėlių adapteriai | Mėgintuvėliams ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,5 ml iki 15 ml |  |
| 4.6. | Programuojamos veikimo laiko nustatymo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 s iki 90 min. |  |
| 4.7. | Ekranas | LCD arba lygiavertis, su laiko ir greičio nustatymo informacija |  |
| 4.8. | Centrifugos dangtis | Su automatiniu užraktu |  |
| 4.9. | Darbinė aplinkos temperatūra | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 2°C iki 40°C |  |
| 4.10. | Maitinimas | Atitinkantis Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus |  |
| 4.11. | Triukšmo lygis | Ne daugiau kaip 56 dB(A) |  |
| 4.12. | Matmenys | Ne didesni kaip 40x30x30 cm |  |
| 4.13. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 36 mėn. |  |

Aplinkos apsaugos kriterijai

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

prekei taikoma ilgesnė nei standartinė garantija – ne mažesnė nei 36 mėn.

5. PIRKIMO OBJEKTO DALIS: PRP (TROMBOCITAIS PRATURTINTOS PLAZMOS) CENTRIFUGA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami parametrai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.1. | Centrifugos tipas | Stalinė |  |
| 5.2. | Vidinė kamera | Iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos |  |
| 5.3. | Variklis | Bešepetėlinis |  |
| 5.4. | Automatinė disbalanso kontrolė | Būtina (esant rotoriaus disbalansui, automatiškai įjungiamas stabdymas). |  |
| 5.5. | Centrifugos dangtis | Su užraktu |  |
| 5.6. | Ekranas | LCD arba lygiavertis; Ekrane vienu metu rodomi parametrai: laikmatis; centrifugavimo (išcentrinė) jėga (×g) ir greitis (aps./min). |  |
| 5.7. | Veikimo laiko nustatymo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 min iki 90 min; |  |
| 5.8. | Centrifugos sūkių keitimo žingsnis | Ne daugiau kaip 10 aps./min |  |
| 5.9. | Rotorius | Laisvo kampo rotorius. Įdėklai stiklo (arba lygiaverčiai) tekstūros dengti poliamidu arba lygiaverčiai. Rotoriaus talpa – ne mažiau kaip 28 vietos. Su automatine rotoriaus atpažinimo sistema. |  |
| 5.10. | Didžiausia centrifugavimo jėga (RCF) | Centrifugos: ne mažiau kaip 4200 ×g; Rotoriaus: ne mažiau kaip 2450 ×g. |  |
| 5.11. | Didžiausias pasiekiamas greitis | Centrifugos: ne mažiau kaip 6000 aps./min. Rotoriaus: ne mažiau kaip 4000 aps./min. |  |
| 5.12. | Maitinimas | Atitinkantis Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus |  |
| 5.13.. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai |  |
| 5.14 | Žymėjimas CE ženklu | Kartu su pristatoma preke privaloma pateikti CE sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją. |  |
| 5.15. | Papildomos priemonės |  |  |
| 5.15.1. | Biosaugūs dangteliai | Ne mažiau kaip 4 vnt |  |
| 5.15.2. | Krepšeliai mėgintuvėliams | Ne mažiau kaip 4 vnt |  |
| 5.15.3. | Laikikliai mėgintuvėliams | Nes siauresnėse ribose kaip nuo 1,6 ml iki -7 ml biocheminiams mėgintuvėliams. Ne mažiau kaip 4 vnt. |  |

Aplinkos apsaugos kriterijai

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

1. techninės specifikacijos  nurodytas reikalavimas: iš nerūdijančio plieno lygiavertė atitinka kriterijų, kad prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali;

2. prekei taikoma ilgesnė nei standartinė garantija – ne mažesnė nei 36 mėn.