## TS_EF_12055_po RK
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
PRIEMONĖS INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI (ELEKTROFIZIOLOGIJAI SU PANAUDA) (12055)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Techninėje specifikacijoje ar kituose dokumentuose galimai nurodyti medžiagų / įrangos gamintojai ar prekių ženklai / pavadinimai yra informacinio pobūdžio, tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir / ar naudoti šiuos gaminius, gali būti siūlomi / naudojami lygiaverčiai produktai ir / ar medžiagos. Medžiagos, konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“; jei techninėje specifikacijoje ar kituose dokumentuose galimai nurodyta standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, tai laikomasi tokios pirmumo tvarkos: pirmiausia nurodomas Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių yra, - nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu, kiekviena nuoroda turi būti suprantama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus - kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo techninius dokumentus, įrodančius techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikimą lietuvių kalba (reikalavimai dokumentų vertimui pateikti Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p., lietuvių kalba privaloma pateikti tik techninę informaciją, kuri įrodo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams). Teikiamuose gamintojo techniniuose dokumentuose tiekėjas turi pažymėti informaciją (pabraukti ar spalvotai pažymėti arba rodyklėmis nurodyti ar pan.), kuri įrodo prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir prie pažymėtos informacijos turi įrašyti techninės specifikacijos punktų numerius, kuriuose nurodyti reikalavimai. Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo pateikti prekių gamintojo techninių dokumentų originalus, tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Pastaba. Jei techniniai duomenys, įrodantys, kad prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, pateikti bendruose gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar pan.) ne lietuvių kalba (turėtų būti anglų kalba, nes ji laikoma tarptautine verslo komunikacijos kalba), tokiu atveju, nereikia pateikti viso dokumento vertimo į lietuvių kalbą, būtina pateikti vertimą į lietuvių kalbą tik tų dokumento vietų, kurios būtinos įrodymui, jog prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. 6. Galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 70% priemonės galiojimo termino prekių pristatymo metu. 7. PO gali paprašyti po 1 vnt. pavyzdžių vertinimui, jei nenurodyta kitaip prie pirkimo dalies reikalavimų. 8. Turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų priemonių gamintojo atstovas. 9. Tiekėjas, laimėjęs priemonių konkursą, atsižvelgiant į skyriaus poreikį, panaudos sutartimi suteikia visą įrangą reikalingą darbui su laimėta priemone, atsako už priežiūrą ir remontą (taikoma 8-ai pirkimo daliai). *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
**Prekių vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių.
Pastaba. Prekių kiekiai yra preliminarūs ir skirti tik tiekėjų pasiūlymams įvertinti, palyginti ir nelaikomi maksimaliais. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti preliminaraus Prekių kiekio ar bet kokios jo dalies.
Planuojama pirkėjo | [6 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | PVM tarifas ٪ | Siūlomas įkainis EUR be PVM,** | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 | #REF! | Kabelis abliacijos elektrodui Stereotaxis sistemai | "iConnect" sistemos kabelis yra prijungtas prie "Ampere" generatoriaus, kai naudojamas su "Ensite" žemėlapių sistema. | vnt. | 6 | 21 |  | 0 |  | 0
2 | #REF! | Kabelis abliacijos elektrodui Stereotaxis sistemai | Kabelis, skirtas prijungti "Magic" į "iConnect" | vnt. | 9 | 21 |  | 0 |  | 0
3 |  | Komplektas "Stereotaxis" sistemos abliacijos elektrodams valdyti | QuikCAS Cardiodrive modulis. | vnt. | 300 | 5 |  | 0 |  | 0
4 |  | Trimatės elektroanatominės navigacijos sistemos "Ensite Precision" abliacijos elektrodas | Diametras 7- 8 F, ilgis 110-120 cm , prijungimas prie "Ensite Precision" sistemos, distalinis kontaktas 4 mm, lankstus, dvikryptis valdymas, su termopora. Komplektuojamas su kabeliu, tinkamu prijungimui prie IBI-1500T/Stockert generatoriaus. Santykiu 1 kabelis : 10 elektrodų. | vnt. | 120 | 5 |  | 0 |  | 0
5 |  | Trimatės elektroanatominės navigacijos sistemos abliacijos elektrodas Ensite Precision sistemai, aušinamas | Diametras 7–8 F, ilgis 110–120 cm, lankstus irigacinis distalinis kontaktas 4 mm ilgio, su termopora. Komplektuojamas su kabeliu prijungti prie IBI-1500T/Ampere generatoriaus. Santykiu 1 kabelis : 10 elektrodų. | vnt. | 255 | 5 |  | 0 |  | 0
6 | 1 | Trimatės elektroanatominės navigacijos sistemos "Ensite Precision" didelės raiškos diagnostinis elektrodas | 7-8 F diametras, ilgis 105-120 cm, prijungiami prie "Ensite Precision" sistemos, greitam anatominiam žemėlapiui sudaryti, ne mažiau 16 kontaktų. Komplektuojamas su kabeliu, tinkamu prijungimui prie IBI-1500T/Stockert generatoriaus. Santykiu 1 kabelis : 10 elektrodų | vnt. | 600 | 5 |  | 0 |  | 0
7 | #REF! | Trimatės elektroanatominės navigacijos abliacijos elektrodas "Ensite Precision" sistemai | Diametras 7–8 F, ilgis 110–120 cm, distalinis kontaktas 4 mm ilgio, dvikryptis valdymas (lankstymas), su termopora. Lankstus aušinamas distalinis kontaktas, su kontakto jėgos monitoravimu. Komplektuojamas su kabeliu prijungti prie IBI-1500T/Ampere generatoriaus. Kabelis integruotas. | vnt. | 240 | 5 |  | 0 |  | 0
8 |  | Trimatės elektroanatominės navigacijos sistemos "CARTO3" didelės raiškos daugiaelektrodinis diagnostinis elektrodas | Daugiakontaktis elektrodas, sudarytas iš ne mažiau 8 skirtingomis kryptimis registruojančių išsiskleidžiančiu atšakų, kurių kiekvienoje yra ne mažiau 4 registruojančių kontaktų. Tarp kontaktų 2-2-2 mm, 2-5-2 mm, 3-3-3 mm. 48 elektrodai. Elektrodo distalinis galas su kontaktais valdomas, kintamo linkio. Elektrodo distaliniame gale yra integruotas sensorius, gebantis atkurti trimatę anatomiją. Elektrode yra kanalas skysčiui su jungtimi proksimaliniame gale ir angelėmis distaliniame gale, kas leistų iriguoti elektrodą apsaugant nuo trombų susidarymo. Elektrodo diametras 8F, darbinis ilgis 115±5cm. Tiekėjas, laimėjęs priemonių konkursą, atsižvelgiant į skyriaus poreikį, panaudos sutartimi suteikia visą įrangą, reikalingą darbui su laimėta priemone, atsako už priežiūrą ir remontą. | vnt. | 450 | 5 |  | 0 |  | 0
9 |  | Kabelis skirtas sujungti Carto 3 elektroanatominę mapingavimo sistemą su elektrodu (OCTARAY) | Kabelis skirtas sujungti Carto 3 elektroanatominę mapingavimo sistemą su elektrodu (OCTARAY) | vnt. | 6 | 21 |  | 0 |  | 0
10 |  | Mikroelektrodų kateteris su jėgos jutikliu žemėlapių sudarymui ir greitai abliacijai CARTO 3 sistemai | Diametras 7-8 F, darbinis ilgis 115±5cm. Sudaro 6 termoelementai: 3 distalinia ir 3 proksimaliniai. Turi jėgos jutiklį. Mikroelektrodai distaliniame kontakte signalų raiškos padidinimui. Abliacijos metu apie kiekvieną termoelementą yra spalvos, kad atspindėtų jo temperatūrą. Galimos vienos krypties (D; F; J) ir dvikrypčiai 9D-F; F-J; F-F; J-J)kreivių. Suderinamas su CARTO elektroanatominio žemėlapio sudarymu ir daugiakanaliu radijo dažnių abliacijos generatoriumi | vnt. | 105 | 5 |  | 0 |  | 0
11 |  | Kabelis, skirtas Biosense Webster abliacinių elektrodų (QDOT) prijungimui prie radiodažninės energijos generatoriaus SmartAble | Kabelis, skirtas Biosense Webster abliacinių elektrodų (QDOT) prijungimui prie radiodažninės energijos generatoriaus SmartAble arba kito suderinamo su Carto 3 sistema radiodažninės energijos generatoriaus | vnt. | 6 | 21 |  | 0 |  | 0
12 |  | Išorinių elektrodų komplektas "CARTO 3" trimatei elektroanatominei navigacijos sistemai | Šešių klijuojamų referentinių elektrodų komplektas CARTO 3 sistemai | vnt. | 450 | 5 |  | 0 |  | 0
13 |  | Išorinių elektrodų komplektas "EnSite Velocity" trimatei elektroanatominei navigacijai | Išorinių elektrodų komplektas "EnSite Velocity" trimatei elektroanatominei navigacijai. Dviejų dydžių (didesnės ir mažesnės kūno masės pacientams) | vnt. | 1200 | 5 |  | 0 |  | 0
14 | 1 | Valdomas elektrodas abliacijai vaikams | Diametras 5 F, ilgis 105-125cm, 4 mm distalinis kontaktas, su termopora. Komplektuojami su kabeliu, tinkamu prijungimui prie IBI-1500T/Stockert generatoriaus. Santykiu 1 kabelis : 10 elektrodų. | vnt. | 15 | 5 |  | 0 |  | 0
15 |  | Valdomas elektrodas abliacijai su galimybe valdyti elektrodą lankstant ir sukant aplink savo ašį (valdymas rankenoje) | Diametras 7 F, ilgis 105-125cm, 4 mm distalinis kontaktas, galimybė valdyti elektrodą lankstant ir sukant aplink savo ašį (valdymas rankenoje), su termopora. Komplektuojami su kabeliu, tinkamu prijungimui prie IBI-1500T/Stockert generatoriaus. Santykiu 1 kabelis : 5 elektrodai. | vnt. | 90 | 5 |  | 0 |  | 0
16 |  | Valdomas elektrodas abliacijai su galimybe keisti lenkimą ne mažiau 180° kampu (abipusis lansktymas). | Diametras 7 F, ilgis 105-125cm, 4mm distalinis kontaktas, su termopora, galimybė keisti lenkimą ne mažiau 180° kampu (abipusis lansktymas). Komplektuojami su kabeliu, tinkamu prijungimui prie IBI-1500T/Stockert generatoriaus. Santykiu 1 kabelis : 10 elektrodų. | vnt. | 150 | 5 |  | 0 |  | 0
17 |  | Valdomas elektrodas abliacijai su galimybe valdyti elektrodą lankstant (lankstymas į vieną pusę), | Diametras 7 F, ilgis 105-125cm, 4mm distalinis kontaktas, galimybė valdyti elektrodą lankstant (lankstymas į vieną pusę), su termopora. Komplektuojami su kabeliu, tinkamu prijungimui prie IBI-1500T/Stockert generatoriaus. Santykiu 1 kabelis : 10 elektrodų. | vnt. | 390 | 5 |  | 0 |  | 0
18 |  | Intrakardinės echoskopijos zondas 8F | Diametras 8 F, tinkamas "Vivid S70" aparatui | vnt. | 30 | 5 |  | 0 |  | 0
19 |  | Intrakardinės echoskopijos zondas 10 F | Diametras 10 F, tinkamas "Vivid S70" aparatui | vnt. | 180 | 5 |  | 0 |  | 0
20 |  | Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu | Diametrai 4 F, 5 F Ilgis 10-15cm.,su atšaka plovimui, diliatatoriumi, 0,038 colio diametro viela (J-formos ir tiesus galai), distalinis galas sukietintas ir turi nupjauto kūgio formą, galimybė fiksuoti vidinį diliatatorių introdiuseryje. | vnt. | 60 | 5 |  | 0 |  | 0
21 |  | Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu | Diametrai 6 F, 7 F, 8 F, 8,5F, 9 F. Ilgis 10-15cm.,su atšaka plovimui, diliatatoriumi, 0,038 colio diametro viela (J-formos ir tiesus galai), distalinis galas sukietintas ir turi nupjauto kūgio formą, galimybė fiksuoti vidinį diliatatorių introdiuseryje. | vnt. | 4500 | 5 |  | 0 |  | 0
22 |  | Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu 7 F, ilgis 20-25cm. | Diametras 7 F, ilgis 20-25cm.,su atšaka plovimui, diliatatoriumi 0,038 colio diametro viela (J-formos ir tiesus galai), distalinis galas sukietintas ir turi nupjauto kūgio formą, galimybė fiksuoti vidinį diliatatorių introdiuseryje. | vnt. | 120 | 5 |  | 0 |  | 0
23 |  | Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu 8 F, ilgis 20-25cm | Diametras 8 F, ilgis 20-25cm.,su atšaka plovimui, diliatatoriumi, 0,038 colio diametro viela (J-formos ir tiesus galai), distalinis galas sukietintas ir turi nupjauto kūgio formą, galimybė fiksuoti vidinį diliatatorių introdiuseryje. | vnt. | 120 | 5 |  | 0 |  | 0
24 |  | Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu 11 F, ilgis 11-14cm | Diametras 11 F, ilgis 11-14cm.,su atšaka plovimui, diliatatoriumi, 0,038 colio diametro viela (J-formos ir tiesus galai), distalinis galas sukietintas ir turi nupjauto kūgio formą, galimybė fiksuoti vidinį diliatatorių introdiuseryje. | vnt. | 900 | 5 |  | 0 |  | 0
25 |  | Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu 14 F, ilgis 11-14cm | Diametras 14F, ilgis 11-14cm.,su atšaka plovimui, diliatatoriumi, 0,038 colio diametro viela (J-formos ir tiesus galai), distalinis galas sukietintas ir turi nupjauto kūgio formą, galimybė fiksuoti vidinį diliatatorių introdiuseryje. | vnt. | 75 | 5 |  | 0 |  | 0
26 |  | Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu ir kateterio fiksavimo jame galimybe | Diametras 5 F-7 F, ilgis 11-14cm.,su atšaka plovimui, užsukamu vožtuvu, diliatatoriumi, 0,038 colio diametro viela (J-formos ir tiesus galai), distalinis galas sukietintas ir turi nupjauto kūgio formą, galimybė fiksuoti elektrodą vidinį diliatatorių introdiuseryje (CathLock arba lygiavertis užraktas). | vnt. | 2100 | 5 |  | 0 |  | 0
27 |  | Introdiuserio rinkinys plonų kraujagyslių punkcijai 4 F, 5F ilgis 10-15cm | Diametras 4 F, 5F, ilgis 10-15cm., adata 20 G, su atšaka plovimui, dilatatoriumi, 0,025 colio diametro viela (J-formos ir tiesus galai). | vnt. | 60 | 5 |  | 0 |  | 0
28 |  | Introdiuserio rinkinys plonų kraujagyslių punkcijai 6 F, ilgis 11-14cm | Diametras 6 F, ilgis 11-14cm., adata 20 G, su atšaka plovimui, dilatatoriumi, 0,025 colio diametro viela (J-formos ir tiesus galai). | vnt. | 7500 | 5 |  | 0 |  | 0