REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ OSMOLIALIŠKUMO NUSTATYMUI KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) | __ | įrašo tiekėjas |
| 1. | Techniniai reikalavimai analizatoriui |  |  |
| 1.1. |  | Panaudai turi būti pateiktas naujas analizatorius su valdymo programine įranga, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, integruotu arba išoriniu, suderintu su analizatoriumi spausdintuvu. (Būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). Būtina nurodyti programinės įrangos ir nepertraukiamo maitinimo šaltinio gamintoją ir kilmės šalį. | įrašo tiekėjas |
| 1.2. |  | Panaudai pateiktas analizatorius (su programine įranga) turi būti techniškai pajėgus atlikti 1 priede įvardintus tyrimus. | įrašo tiekėjas |
| 1.3. |  | Panaudai pateiktas analizatorius turi būti skirtas darbui laboratorijoje. | įrašo tiekėjas |
| 1.4. |  | Analizatorius turi turėti mėginių identifikavimui skirtą brūkšninių kodų skaitytuvą (integruotą vidinį ar išorinį (suderintą su analizatoriumi)). | įrašo tiekėjas |
| 1.5. |  | Analizatorius turi turėti galimybę tirti kraujo serumo/ plazmos ir šlapimo mėginius. | įrašo tiekėjas |
| 1.6. |  | Tyrimui atlikti reikalingas mėginio tūris ne daugiau 50 µl. | įrašo tiekėjas |
| 1.7. |  | Analizatorius turi turėti galimybę tirti vieną mėginį vieno tyrimo metu. | Įrašo tiekėjas |
| 1.8. |  | Matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0 iki 2000 mOsm/kg | Įrašo tiekėjas |
| 1.9. |  | Skiriamoji geba ne daugiau 1 mOsm/kg. | Įrašo tiekėjas |
| 1.10. |  | Temperatūros pokyčio poveikis – ne didesnė kaip 1 mOsm/kg paklaida, temperatūrai pakitus 5℃. | Įrašo tiekėjas |
| 1.11. |  | Nustatymo metodas – užšalimo taško mažinimo (angl. FDP – Freezing Point Depression) arba lygiavertis. | Įrašo tiekėjas |
| 1.12. |  | Tyrimo atlikimo trukmė ne ilgesnė nei 2 min. | įrašo tiekėjas |
| 1.13. |  | Analizatorius turi turėti CE ženklinimą (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių analizatoriaus žymėjimą CE ženklu kopijas). | Įrašo tiekėjas |
| 1.14. |  | Naudojimo instrukcija (vartotojo vadovas) kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikta anglų kalba elektronine, o laimėjimo atveju – lietuvių ir anglų kalbomis spausdinta forma. (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 2. | Reikalavimai analizatoriaus programinei įrangai: |  |  |
| 2.1. |  | Turi teikti informaciją apie tiriamo mėginio ID, atlikto tyrimo rezultatą. | įrašo tiekėjas |
| 2.2. |  | Turi būti integruota kokybės kontrolės programa, teikianti kokybės kontrolės tyrimų rezultatus, vaizduojanti rezultatus grafiškai. | įrašo tiekėjas |
| 3. | Suderinamumas su LIS |  |  |
| 3.1. |  | Analizatorius ir/arba programinė įranga (toliau - Sistema) turi būti tinkami (techniškai ir programiškai suderinami) integravimui į LSMU ligoninėje Kauno klinikose veikiančią eLab laboratorinę informacinę sistemą (toliau tekste - LIS): - Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu konkursui pateikti Sistemos komunikacijos protokolą (angl. „Interface manual“), kuriame detaliai pateikiama visa informacija, kaip siūloma Sistema gali būti sujungta su išorinėmis sistemomis. - Siūloma Sistema turi turėti galimybę ASTM arba HL7 standarto protokolu keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS. Sistema turi tyrimų atlikimo rezultatus automatiškai perduoti į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema turi tik RS232 (COM PORT) jungtį, tiekėjas kartu su Sistema pateikia (įskaičiuoja į Sistemos kainą) RS232<->TCP/IP konverterį, kuris įgalina priimti tyrimų užsakymus ir perduoti tyrimų atlikimo rezultatus Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema neturi galimybės tiesiogiai keistis informacija ASTM ir/arba HL7 standarto protokolu (-ais), kartu su Sistema turi būti pateiktas (įskaičiuotas į Sistemos kainą) kompiuteris su atitinkama programine įranga, įgalinančia keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS ASTM standarto protokolu, kurio pagalba tyrimų užsakymai ir tyrimų atlikimo rezultatai turi būti automatiškai nuskaitomi ir perduodami į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Pastaba: 2. p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą, nurodant konkrečius siūlomos Sistemos komunikavimo parametrus. - Sistema turi atliktų tyrimų rezultatus su mėginio identifikaciniu kodu automatiškai nusiųsti į LIS. Pastaba: 3 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą). - Pirkimo laimėjimo atveju Tiekėjas privalės savo jėgomis ir lėšomis: - Teikti visokeriopą pagalbą konsultuojant pateiktos Sistemos integravimo į perkančiosios organizacijos LIS klausimais; - Pateikti detalų Sistemos atliekamų tyrimų sąrašą su nurodytais tyrimų (jei tyrimai susideda iš daugiau nei vienos analitės, taip pat ir analičių) kodais, pavadinimais ir kitais duomenimis; - Dalyvauti Sistemos sąsajos su perkančiosios organizacijos LIS testavime ir/arba validavime. Pastaba: 4 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo įsipareigojimą). | įrašo tiekėjas |
| 4. | Reikalavimai tyrimams |  |  |
| 4.1. |  | Turi būti nustatoma kiekybinė koncentracija. | įrašo tiekėjas |
| 4.2. |  | Analizatorius rezultatus turi pateikti mOsm/kg matavimo vienetais. | įrašo tiekėjas |
| 4.3. |  | Viršutinė osmoliališkumo matavimo riba (be papildomo darbuotojo įsikišimo/pareikalavimo) turi būti ne mažesnė kaip 2000 mOsm/kg. | įrašo tiekėjas |
| 4.4. |  | Tyrimo metodika, reagentų (tame tarpe ir kontrolių, kalibratorių (jei reikalingi tyrimo atlikimui)) aprašymai kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikti anglų kalba, o kartu su prekėmis - anglų ir lietuvių kalbomis (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 4.5. |  | Tyrimo metodikoje turi būti pateikti gamintojo rekomenduojami referentiniai (pamatiniai) dydžiai 1 priede nurodytiems tyrimams (pateikiama kartu su pasiūlymu konkursui). | įrašo tiekėjas |
| 5. | Reikalavimai reagentams ir papildomoms priemonėms |  |  |
| 5.1. |  | Kontrolinės medžiagos turi būti ne mažiau nei 2-jų lygių , pritaikytos 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui, validuotos panaudai siūlomam analizatoriui. | įrašo tiekėjas |
| 5.2. |  | Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su panaudai siūlomu analizatoriumi. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomo analizatoriaus) reagentai ir/ar papildomos priemonės, turi būti pateiktas panaudai siūlomo analizatoriaus gamintojo arba tiekėjo siūlomų reagentų ir papildomų priemonių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomu analizatoriumi. | įrašo tiekėjas |
| 5.3. |  | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas sudedamąsias priemones (reagentus, kontrolines medžiagas (ne mažiau 2 lygių), kalibratorius, skiediklius (jei reikalingi reagentų paruošimui ar tyrimo atlikimui), ploviklius, papildomas priemones (pvz., specialius antgalius, specialų spausdinimo popierių, mėginių indelius) ir/ar kitas gamintojo nurodytas priemones, reikalingas 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui per 36 mėn. bei rezultatų pateikimui. | įrašo tiekėjas |
| 5.4. |  | Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo, atidarius rinkinį, terminus bei kad kaskart, tiriant pacientų mėginius bus atliekami kasdieniniai (7 dienos/sav., ne mažiau kaip 2 lygių)) ir išoriniai (ne mažiau kaip 2 kartus per metus) kokybės kontrolės tyrimai, pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams (kontrolinių ar tiriamųjų mėginių). Šie tyrimai neįskaičiuojami į atliktų tyrimų kiekį. (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas) | įrašo tiekėjas |
| 5.5. |  | Reagentai turi turėti CE ir IVD ženklinimus (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių reagentų CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, kopijas). | įrašo tiekėjas |
| 5.6. |  | Reagentų ir papildomų priemonių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 5.7. |  | Konkurso laimėjimo atveju tiekėjas turi pateikti sąrašą visų tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas naudojamų sudedamųjų priemonių (reagentų, kontrolinių medžiagų (ne mažiau 2 lygių), ploviklių, skiediklių (jei reikalingi tyrimo atlikimui), papildomų priemonių (pvz., specialių antgalių, specialaus spausdinimo popieriaus, mėginių indelių) ir/ar kitų gamintojo nurodytų priemonių, reikalingų 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui per 36 mėn. bei rezultatų pateikimui) su nurodytu kiekiu pakuotėje (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 6. | Įrangos techninis aptarnavimas |  |  |
| 6.1. |  | Tiekėjas turi užtikrinti įrangos (aparatūrinės ir programinės) nepertraukiamą techninį aptarnavimą sutarties galiojimo laikotarpiu. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą/veiklos sutrikimą, reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas turi prisijungti nuotoliniu būdu (jeigu tokia galimybė yra) ir pašalinti sutrikimą. Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu arba nesant tokios galimybės, į LSMU ligoninę Kauno klinikas turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir ne vėliau kaip per 24 valandas pašalinti gedimą arba kitaip užtikrinti įrangos darbą ir sudaryti sąlygas kokybiškai ir savalaikiai atlikti tyrimus. Visiškai pašalinti gedimą turi per 48 valandas, o nesant galimybės pašalinti gedimo per 48 valandas, tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte. (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas) | įrašo tiekėjas. |

1 priedas REAGENTAI IR LABORATORINĖS PRIEMONĖS OSMOLIALIŠKUMO NUSTATYMO ANALIZATORIUI

Eil. Nr.; Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai; Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.; Siūloma pakuotė; Siūlomų pakuočių kiekis, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui atlikti; Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM; PVM tarifas %; Suma, EUR be PVM 36 mėn.; Suma, EUR su PVM 36 mėn.; Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; Osmoliališkumas serume/plazmoje; 1500; x; x; x; x; x; x; x. 1.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekė-jas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas. 1.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekė-jas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas. 1.3.; ...; x; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekė-jas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas. 1.; Osmoliališkumas šlapime; 1500; x; x; x; x; x; x; x. 1.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekė-jas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas. 1.2.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekė-jas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas. 1.3.; ...; x; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekė-jas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas. Pasiūlymo kaina iš viso:; x; x; x; x; įrašo tiekėjas; įrašo tiekėjas; x.

| PASTABOS, PAPILDOMI REIKALAVIMAI: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis). |  |  |  |  |  |  |  |