## Techniniė specifikacija
Pirkimo sąlygų 1 priedas
Reagentai ir eksploatacinės medžiagos biocheminiams ir imunocheminiams tyrimams su įrangos įsigijimu panaudos būdu
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
Bendrieji reikalavimai visoms pirkimo dalims:
| 1 | Tiekėjas turi siūlyti specifikacijoje nurodytų tyrimų atlikimui reikalingus reagentus ir eksploatacines medžiagas (toliau kartu - prekės) kartu su įrangos, reikalingos nurodytų tyrimų atlikimui su tiekėjo siūlomais reagentais ir eksploatacinėmis medžiagomis, panauda.
| 2 | Būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių, užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą bei tikslius jų komercinius pavadinimus, gamintoją, gamintojo šalies pavadinimą, prekės kodą tiekėjo pildomos lentelės 7-ame stulpelyje, net ir tuo atveju, jei prekė pateikiama nemokamai. Priemonės tyrimų protokolų spausdinimui ar kitos kanceliarinės prekės nėra vertinamos, kaip priemonės būtinos kokybiškam tyrimų atlikimui.
| 3 | Kiekviena pristatoma reagentų serija turi būti sertifikuota pagal kokybės kontrolės procedūrą. Kiekvienos reagentų serijos sertifikatų kopijos turi būti pristatomos kartu su prekių pristatymu.
| 4 | Prekės bus perkamos pagal Perkančiosios organizacijos poreikį, užsakomos atskiromis dalimis. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio.
| 5 | Jeigu reagentai ir eksploatacinės priemonės pagaminti kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės yra adaptuoti / tinkami siūlomai įrangai. Pvz. turi būti gamintojo patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės naudojimas kartu su kito gamintojo priemone ir / ar įranga siekiant atlikti tyrimą yra gamintojų patvirtintas kaip tinkamas kokybiškam tyrimų atlikimui.
| 6 | Į siūlomą tyrimo įkainį turi būti įskaičiuoti visi kokybiškam tyrimų atlikimui ir pagal panaudą suteikiamos įrangos priežiūrai būtini reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos (kalibravimo, kontrolinės medžiagos, tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys). Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad Tiekėjo numatytas reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų kiekis yra nepakankamas Perkančiosios organizacijos numatytam maksimaliam tyrimų kiekiui, Tiekėjas įsipareigoja pristatyti trūkstamus reagentus ir/ar eksploatacines medžiagas savo sąskaita.
| 7 | Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant ne mažiau kaip dviejų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam tyrimų skaičiui atlikti. Vidaus kokybės kontrolė bus atliekama pagal in vitro diagnostikos medicinos prietaiso gamintojo rekomendacijas tiek kartų, kiek reikia, kad būtų užtikrinta pakankama laboratorinių tyrimų kokybė, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per 24 val. (jeigu atliekamas tyrimas nėra pažymėtas ** ženklu). Gavus naujos partijos vidaus kokybės kontrolės medžiagą, prieš pradedant ją naudoti, bus nustatomas laboratorijos vidaus kokybės kontrolės medžiagos aritmetinis koncentracijos (aktyvumo, kiekio) vidurkis ir standartinis nuokrypis išskyrus tais atvejais, jei gamintojo pateiktos medžiagų koncentracijos (kiekio, aktyvumo) ribos yra nustatytos pamatiniais metodais arba susietos su pamatinėmis medžiagomis ir tai nurodyta vidaus kokybės kontrolės medžiagų naudojimo instrukcijoje. Kokybės kontrolė taip pat bus atliekama po įrangos gedimo bei atlikus profilaktinę įrangos priežiūrą. Kontrolinės medžiagos turi apimti visas kliniškai svarbias matavimo sritis (pamatinių biologinių verčių arba rekomenduojamų ribų intervalą, taip pat kliniškai svarbių patologinių verčių intervalą (-us) visiems matuojamiems parametrams patikrinti. Kokybės kontrolių tyrimai ir kalibracijai (jeigu taikoma) skirti tyrimai nėra įskaičiuoti į bendrą planuojamų tyrimų skaičių.
| 8 | * pažymėti tyrimai bus atliekami su vienu įrangos komplektu. ** pažymėti tyrimai bus atliekami ne dažniau kaip tris kartus per savaitę su vienu įrangos komplektu.
| 9 | Reagentai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų reikalavimus ir ženklinti CE ženklu. Pateikti galiojančio sertifikato kopiją kartu su pasiūlymu. Nepateikus kartu su pasiūlymu galiojančio dokumento kopijos, pasiūlymas bus atmestas.
| 10 | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimas jų pateikimo dieną turi būti ne trumpesnis nei 2/3 jų galiojimo laiko.
| 11 | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti išsamią, atnaujintą įrangos, reagentų ir eksploatacinių priemonių naudotojo instrukciją pažymint vietas atitinkančias specifikacijoje nurodytus reikalavimus pasiūlymo metu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti siūlomų prekių gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepateikus pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžiančios techninės dokumentacijos, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
| 12 | Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija gali būti pateikiami lietuvių arba anglų kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių arba anglų kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į lietuvių arba anglų kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu. Perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti tiekėjo pateikti vertimą į lietuvių kalbą iš anglų kalbos.
| 13 | Panaudos davėjas įsipareigoja savo sąskaita atlikti Įrangos techninę priežiūrą, programinės įrangos atnaujinimą, techninės būklės tikrinimą bei remontą (darbai ir reikalingos detalės, medžiagos ir kt.) atitinkančius visus LR įstatymus visą Sutarties galiojimo terminą; užtikrinti, kad Įrangos techninė priežiūra, techninės būklės tikrinimas ir remontas būtų vykdomi pagal Įrangos gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas. Gedimo šalinimas turi būti atliktas per 12 val. nuo raštiško / žodinio pateikimo dienos. Tuo atveju, jeigu neįmanoma pašalinti gedimo šiame Sutarties punkte nustatytu terminu, gedimas turi būti pašalintas abiejų Šalių suderintu technologiškai protingu terminu.
| 15 | Siūloma įranga turi būti ženklinta CE ženklu ir turėti galiojantį CE sertifikatą. Pateikti galiojančio sertifikato kopiją kartu su pasiūlymu. Nepateikus kartu su pasiūlymu galiojančio dokumento kopijos, pasiūlymas bus atmestas.
| 16 | Siūloma įranga/programinė įranga turi būti suderinama ir Tiekėjo sąskaita integruojama į Perkančiosios organizacijos laboratorinę informacinę sistemą (toliau – LIS) bei turi gebėti (neapsiribojant) priimti užsakymus iš LIS ir perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, kokybės kontrolės duomenis, tyrimų atlikimo laiką, analizatoriaus ID. Tiekėjas kartu su įranga turi pateikti visą reikalingą informaciją išeities protokolų sukūrimui.
| 17 | Būtina įrangos aptarnavimo galimybė, nepertraukiamai visą parą (24 h, 7 d. savaitėje).
| 18 | Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.
| 19 | Įranga savo sąskaita pristatoma ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo panaudos sutarties įsigaliojimo dienos. Siūloma įranga pristatoma kartu su: brūkšninių kodų skaitytuvu, reikiamo pajėgumo nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, vandens gryninimo sistema/ (-os) (jeigu yra būtinas vandens tiekimas), spausdintuvu ir reikalinga programine įranga. Jeigu analizatorius valdomas išorinio kompiuterio pagalba, komplektuojamas su kompiuteriu.
| 20 | Panaudos davėjas instaliuoja ir kvalifikuoja (angl. IQ/OQ/PQ) įrangą, jei reikia, atlieka tyrimų verifikavimą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo įrangos pristatymo dienos. Panaudos davėjas, prieš atliekant įrangos kvalifikavimo darbus, turi pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus. Įrangos kvalifikavimo apimtis turi būti derinama su perkančiąja organizacija.
| 21 | Panaudos davėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo įrangos instaliavimo ir kvalifikavimo atlikimo dienos supažindinti / apmokyti Panaudos gavėją (skyriaus, kuriam perduodama įranga personalą) su medicininės įrangos naudojimo specifika, konsultuoti medicininės įrangos naudojimo klausimais visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Mokymai rengiami Panaudos gavėjo patalpose adresu Šiltnamių g. 29, Vilnius. Mokymai turi vykti ne didesnėse kaip 3 asmenų grupėse. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą).
| 22 | Prekės pristatomos pagal poreikį tiekėjo transportu tiekėjo sąskaita ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo datos. Užsakymas pateikiamas elektroniniu paštu.
| 23 | Prekės ir įranga pristatomi adresu Šiltnamių g. 29, Vilnius, į perkančiosios organizacijos atstovo nurodytą patalpą.
| 24 | Perkančioji organizacija su tiekėju atsiskaitys kartą per mėnesį už faktiškai pacientams atliktus tyrimus. Atliktų tyrimų skaičius Tiekėjui bus pateikiamas toks, koks jis yra fiksuotas laboratorijos informacinės sistemos duomenų bazėje. Sąskaita bus apmokama ne vėliau kaip per 30 k. d. dienų nuo sąskaitos faktūros perkančiajai organizacijai pateikimo dienos.
| 25 | Tiekėjas pirkimo sąlygų priede Nr. 1 „Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina“ turi nurodyti siūlomų reagentų ir eksploatacinių medžiagų pakuočių dydį, kuris bus naudojamas prekių užsakymams planuojamam tyrimų kiekiui atlikti, ir turi būti nurodomas vieno tyrimo atlikimo įkainis (kaina), kuris bus vertinamas konkurso metu.
| 26 | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įvertinti tai, kad kontrolinės medžiagos, reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo laiką ir atidarius reagentą/priemonę - stabilumo terminą po atidarymo. Reagentų ir vienkartinių priemonių kiekiai nurodytam tyrimų skaičiui atlikti turi būti apskaičiuoti įvertinant, kad tyrimai bus atliekami 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę (jeigu prie atskiro tyrimo nenurodyta kitaip).
| 27 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant (bet ne vėliau, kaip 24 val nuo pranešimo iš gamintojo gavimo momento) pranešti vartotojui.
REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS BIOCHEMINIAMS IR IMUNOCHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU
| Eil. Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Privalomi reikalavimai tyrimo metodui | Maksimalus tyrimų skaičius per 60 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pakuotės dydis | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Suma, EUR be PVM 60 mėn. | Reikalavimų atitikimas (taip pat būtina nurodyti tikslią nuorodą tyrimo metodikoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas tyrimo metodas))
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1. | Acetaminofenas** | Imunofermentinis arba imunocheminis arba fermentinis | 290
| 1.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 2. | Alaninaminotransferazė (ALAT) | Fotometrinis metodas, IFCC (su P-5-P) arba suderinamas su IFCC (nepridedant P-5-P) | 99400
| 2.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 3. | Albuminas | Bromkrezolio žaliojo fotometrinis metodas | 19350
| 3.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 4. | Alfa amilazė | Fotometrinis metodas. IFCC (pNPG7) | 900
| 4.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 5. | Aspartataminotransferazės (ASAT) | Fotometrinis metodas, IFCC (su P-5-P) arba suderinamas su IFCC (nepridedant P-5-P) | 98700
| 5.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 6. | Bendras baltymas šlapime** | Turbidimetrinis, nefelometrinis arba fotometrinis metodai | 50
| 6.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 7. | Bendras baltymas | Turbidimetrinis, nefelometrinis arba fotometrinis metodai | 37700
| 7.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 8. | Bilirubinas, bendras | Fotometrinis diazo rūgšties metodas arba su diazonio druska (DPD) | 114000
| 8.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 9. | Bilirubinas, tiesioginis | Fotometrinis diazo rūgšties metodas arba su diazonio druska (DPD) | 79500
| 9.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 10. | C reaktyvus baltymas | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas | 310000
| 10.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 11. | Cholesterolis, bendras* | Fotometrinis, fermentinis metodas | 12800
| 11.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 12. | Cholesterolis, didelio tankio* | Fotometrinis, fermentinis metodas | 12800
| 12.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 13. | Cholesterolis, mažo tankio* | Fotometrinis, fermentinis metodas | 12800
| 13.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 14. | Etilo alkoholis | Fermentinis metodas | 29400
| 14.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 15. | Fosforas (serume)* | Fotometrinis metodas | 9170
| 15.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 16. | Gamaglutamiltransferazės (GGT) | Fotometrinis metodas, IFCC arba suderinamas su IFCC | 79800
| 16.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 17. | Geležis* | Fotometrinis metodas | 4765
| 17.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 18. | Gentamicinas** | Imunocheminis arba imunoturbidimetrinis | 160
| 18.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 19. | Gliukozė | Fotometrinis, heksokinazinis metodas | 251600
| 19.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 20. | Gliukozė likvore* | Fotometrinis, heksokinazinis metodas | 1100
| 20.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 21. | Gliukozė šlapime** | Fotometrinis, heksokinazinis metodas | 90
| 21.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 22. | Kalis šlapime** | Netesioginės potenciometrijos (netiesioginis jonams selektyvių elektrodų (ISE)) metodas | 200
| 22.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 23. | Kalis | Netesioginės potenciometrijos (netiesioginis jonams selektyvių elektrodų (ISE)) metodas | 315000
| 23.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 24. | Natris šlapime** | Netesioginės potenciometrijos (netiesioginis jonams selektyvių elektrodų (ISE)) metodas | 200
| 24.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 25. | Natris | Netesioginės potenciometrijos (netiesioginis jonams selektyvių elektrodų (ISE)) metodas | 308500
| 25.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 26. | Chloras šlapime** | Netesioginės potenciometrijos (netiesioginis jonams selektyvių elektrodų (ISE)) metodas | 200
| 26.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 27. | Chloras | Netesioginės potenciometrijos (netiesioginis jonams selektyvių elektrodų (ISE)) metodas | 242700
| 27.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 28. | Kalcis* | Fotometrinis metodas. Arsenazo III arba NM-BAPTA metodas | 22800
| 28.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 29. | Kreatininas | Fotometrinis, fermentinis metodas | 296200
| 29.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 30. | Kreatininas šlapime** | Fotometrinis, fermentinis metodas | 50
| 30.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 31. | Kreatinkinazė (bendras aktyvumas) | Fotometrinis metodas, IFCC arba suderinamas su IFCC | 19750
| 31.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 32. | Laktatdehidrogenazė* | Fotometrinis metodas, IFCC arba suderinamas su IFCC | 2925
| 32.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 33. | Lipazė | Fotometrinis metodas | 73100
| 33.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 34. | Magnis | Fotometrinis metodas | 33950
| 34.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 35. | Mikroproteinas (likvore)* | Turbidimetrinis, nefelometrinis arba fotometrinis metodai | 1200
| 35.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 36. | Šarminė fosfatazė | Fotometrinis metodas, IFCC arba suderinamas su IFCC | 64600
| 36.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 37. | Šlapalas | Fotometrinis, fermentinis metodas | 261000
| 37.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 38. | Šlapalas šlapime** | Fotometrinis, fermentinis metodas | 140
| 38.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 39. | Šlapimo rūgštis* | Fotometrinis, fermentinis metodas | 4400
| 39.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 40. | Amoniakas** | Fotometrinis metodas | 180
| 40.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 41. | Laktatai* | Kolorimetrinis | 1535
| 41.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 42. | Vankomicinas* | Imunocheminis arba imunoturbidimetrinis | 5150
| 42.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 43. | Feritinas* | Imunocheminis arba imunoturbidimetrinis | 8650
| 43.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 44. | 25-OH vitaminas D* | Imunocheminis | 6210
| 44.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 45. | Anti-HCV bendrieji antikūnai** | Imunofermentinis arba imunocheminis | 2750
| 45.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 46. | HBsAg** | Imunofermentinis arba imunocheminis | 2450
| 46.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 47. | NT-proBNP | Imunocheminis | 47650
| 47.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 48. | Tireotropinis hormonas (TTH)* | Imunocheminis. TTH kiekybinio matavimo riba (koncentracija išmatuojama su 20 % CV) iki 0,01 mIU/l | 4750
| 48.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 49. | Tiroksinas, laisvas (LT4)* | Imunocheminis | 3560
| 49.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 50. | ŽIV Ag/Ak** | Imunofermentinis arba imunochemninis. Specifiškumas ≥ 99,5 %, jautrumas 100 % | 1250
| 50.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 51. | Prostatai specifinis antigenas (PSA)* | Imunocheminis | 1110
| 51.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 52. | Prokalcitoninas | Imunocheminis | 85200
| 52.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 53. | β-hCG (serume)** | Imunocheminis | 1130
| 53.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 54. | Mioglobinas* | Imunocheminis | 11560
| 54.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 55. | Troponinas I hs arba Troponinas T hs | Didelio jautrumo imunocheminis metodas. Analizės variacijos koeficientas (CV) ties 99-ąja sveikos populiacijos procentile (pagal 2018 m. universalųjį MI apibrėžimą) ≤10%. Sveikų asmenų populiacijoje turi išmatuoti koncentraciją >50% individų. Laikas iki pirmojo rezultato išdavimo <30 min. | 53860
| 55.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
| 56. | Trigliceridai* | Fotometrinis, fermentinis metodas | 12800
56.n.
| 57. | Aktyvus vitaminas B12 arba bendras vitaminas B12* | Imunocheminis | 5000
| 57.n. | __________________________________________Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslų pavadinimą)
PVM suma, Eur:
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su paslaugų teikimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo nurodyti pagrindą dėl PVM netaikymo.
Eil.Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai: |  |  |  |  | Siūlomos įrangos techniniai parametrai |  | Tiksli nuoroda į siūlomos įrangos dokumentaciją, kurioje tiksliai pažymimas atitikimas keliamam techniniam parametrui
1 | Tiekėjas turi pasiūlyti 2 vnt. pilnai automatines integruotas (modulines) sistemas klinikinės chemijos ir imunochemijos tyrimams atlikti. Siūloma įranga privalo būti ne senesnė nei 2022-ųjų metų gamybos, techniškai tvarkinga.
2 | Integruota (modulinė) sistema turi būti autonominis analizinis vienetas, turintis vieną įrenginį/ zoną visiems pacientų mėginiams, kalibratoriams ir kontrolėms įdėti/išimti, bei valdomas iš vieno valdymo centro.
3 | Pilnai automatinė integruota (modulinė) klinikinės chemijos ir imunocheminių tyrimų sistema valdoma lietimui jautriu ekranu, komplektuojama su kompiuteriu ir programine įranga, nenutrūkstamo maitinimo šaltiniu, išoriniu lazeriniu spausdintuvu, vandens gryninimo sistema (jeigu yra būtinas vandens tiekimas).
4 | Ne mažiau kaip dviejų lygių kokybės kontrolė kiekvienam techninėje specifikacijoje įvardintam tyrimui.
5 | Vienoje sistemoje turi pakakti vietos vienu metu laikyti reagentų rinkinius, reikalingus visų su ta sistema atliekamų analičių ištyrimui. Visi tiekėjo siūlomi pagrindiniai tyrimui atlikti naudojami reagentai yra skysti ir paruošti naudojimui, t. y. vartotojui nereikia reagentų skiesti, perpilti į kitą tarą, atšildyti.(Sąvoka "pagrindiniai tyrimui atlikti naudojami reagentai" neapima kalibrantų, vidaus kokybės kontrolių, papildomų į pagrindinį rinkinį neįeinančių reagentų, sisteminių ar bendrųjų įrangos veiklai užtikrinti naudojamų reagentų ir priemonių)
6 | Siūloma sistema tiriami mėginiai: serumas, plazma, kraujas, šlapimas, smegenų skystis. Mėginio tūris, naudojamas tyrimo atlikimui, ne daugiau 30 ± 5 mikroL.
7 | Būtinas prioritetinis skubių mėginių ištyrimas. Tyrimo reakcijos trukmė ne ilgiau nei 30 min. Būtinas STAT mėginių matavimas bet kuriuo įrangos darbo metu, nepertraukiant pradėtų tyrimų atlikimo procesų.
8 | Privaloma krešulio, oro burbulų ir nepakankamo tūrio aptikimo mėginiuose sistema.
9 | Privalomas mėginių automatinis praskiedimas, automatinis tyrimų pakartojimas pagal iš anksto vartotojo nustatytus kriterijus.
10 | Būtina iš vieno mėgintuvėlio vienu paleidimu atlikti tiek klinikinės chemijos, tiek imunochemijos analičių tyrimus (operatoriui mėginio nereikia perkelti iš vieno modulio į kitą).
11 | Reikalinga vienu metu įdėti į prietaisą, sukalibruoti ir naudoti daugiau negu vieną to paties tyrimo reagentų rinkinį (tiek tos pačios, tiek skirtingų partijų).
12 | Privalo tikti pirminiai mėgintuvėliai ir antriniai mėgintuvėliai, skirti mažam mėginio tūriui.
13 | Integruota (modulinė) sistema privalo tiesiogiai jungtis prie vandentiekio/kanalizacijos ir dejonizuoto vandens sistemų (jei yra būtinas vandens tiekimas). Tiekėjas privalo aprūpinti visomis tam reikalingomis priemonėmis.
14 | Integruotai (modulinei) sistemai privalomas automatinis mėginių padavimas.
15 | Įrangos našumas: ne mažiau kaip 400 tyr./val. klinikinės chemijos tyrimų įskaitant ISE ir ne mažiau kaip 100 tyr./val. imunocheminių tyrim su viena sistema.
16 | Imunocheminiai tyrimai privalo būti atliekami vienkartinėse kiuvetėse. Bekontaktis mėginio ir reagento maišymas klinikinės chemijos modulio reakcijos kiuvetėje atliekamiems klinikinės chemijos tyrimams fotometriniu metodu, siekiant išvengti kryžminio užterštumo, arba lygiavertis.
17 | Ne mažiau kaip 90% imunocheminių tyrimų reagentų stabilumas analizatoriuje ne trumpesnis nei 2 mėnesiai (būtina pateikti atitikimų lentelę pagal nurodytus imunocheminių tyrimus ir jų stabilumą analizatoriuje (angl. On-board stability).
18 | Privalomas nuolatinis mėginių įdėjimas, nestabdant įrangos darbo tyrimų atlikimo metu.
19 | Būtinas mėgintuvėlių (mėginių) identifikavimas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą (integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas).
20 | Privalo būti nuolatinis reagentų stabilumo ir kiekio, papildomų priemonių ir atliekų kiekio įrangoje sekimas. Operatorius privalo gauti atitinkamą įspėjimą apie besibaigiančius reagentus ir papildomas priemones.
21 | Privalomas mėginio hemolizės, ikterijos, lipemijos pusiau kiekybinis įvertinimas klinikinės chemijos tyrimams.
22 | Visos analitės privalo būti ištiriamos pilnai automatizuotu būdu (procesas automatizuotas nuo pirminio mėginio įdėjimo į įrangą iki tyrimo rezultato gavimo ir persiuntimo į laboratorijos informacinę sistemą (toliau - LIS).
23 | Integruotą (modulinę) sistemą turi būti galimybė Tiekėjo sąskaita prijungti į LIS dvikrypte jungtimi, pateikti pajungimo protokolą.
24 | Integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis reagentų (pavadinimą, reagento vietą įrangoje, partijos Nr., stabilumą įrangoje, galiojimo laiką, likusį tyrimų skaičių) brūkšninių kodų informaciją. Privalomai turi būti atpažįstamas brūkšninis kodas, kurio tipas Code 128 (pageidautina, kad būtų atpažįstami kodų tipai Code 39, Interleaved 2 of 5).
25 | Tarpinė mėginių valdymo sistema (programinė įranga) turi būti suderinama ir integruojama į laboratorijos informacinę sistemą (toliau -LIS) bei turi gebėti (neapsiribojant) perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, tyrimų atlikimo laiką, analizatoriaus (įrangos) ID, operatoriaus ID, kokybės kontrolės duomenis. Programinė įranga turi užtikrinti galimybę iš statistinių duomenų sudaryti ir atspausdinti ir/arba įrašyti į USB laikmeną kiekybinių analičių dienos kontroles ir kalibracijas bei kontrolių grafikus. Įrangos programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus. Darbo stočių skaičius – 10, programinės įrangos vartotojų skaičius – 30 (vienu metu galimybė prisijunti ne mažiau 5 vartotojams).
26 | Reikalinga atspausdinti ir/arba į USB laikmeną įrašyti pacientų tyrimų rezultatus (iš analizatoriaus).
27 | Visa siūloma įranga turi tilpti į laboratorijos patalpas išlaikant ergonomiškas sąlygas personalui ir nesutrikdant srautų judėjimo. Laboratorijos patalpų planas, su pažymėta sistemai ir papildomai įrangai skirta vieta, pridedamas. (*jeigu siūloma mėginių paruošimo sistema - žr. papildomą patalpų planą).
28 | Tarpinė mėginių valdymo sistema (programinė įranga): • Turi būti galimybė sistemos programoje automatiniam rezultatų apskaičiavimui naudoti formules, kai galutinis tyrimo rezultatas apskaičiuojamas iš kelių kitų tyrimų rezultatų. • Sistemos programa turi leisti prie mėginio tyrimų rezultatų įrašyti pastabas, komentarus. • Programinė įranga turi leisti įvesti bei, esant reikalui, koreguoti kokybės kontrolės duomenis (pavadinimą, lygį, serijos nr. ir t.t), gamintojo pateiktas ribas, vidurkį, standartinį nuokrypį (arba programa turi apskaičiuoti šiuos parametrus automatiškai pagal pateiktus duomenis); • Programinė įranga turi skaičiuoti pasirinkto laikotarpio kontrolinių rezultatų vidurkį, standartinį nuokrypį, variacijos koeficientą; • Kokybės kontrolės rezultatai turi būti pateikiami grafiškai (Levey-Jennings grafikai); • Programinė įranga turi leisti vartotojui įvesti savo vidaus kokybės kontrolės vertinimo kriterijus (Westgard taisyklės); • Turi būti galimybė viename ekrane matyti/ lyginti ne mažiau kaip 2-jų vienodų analizatorių tų pačių tyrimų kokybės kontrolės rezultatus, grafinius vaizdus. • Programinė įranga turi blokuoti tyrimo atlikimą, jei kokybės kontrolės rezultatai nepriimtini (nepatenka į reagentų gamintojo nustatytas ir patvirtintas leistinas ribas ar kt.). • Programinė įranga turi leisti nepriimtinus kokybės kontrolės rezultatus patvirtinti rankiniu būdu; • Programinė įranga turi leisti nepriimtinus kokybės kontrolės rezultatus pašalinti arba deaktyvuoti rankiniu būdu. Šiems veiksmams atlikti turi būti papildomi saugos reikalavimai (suteikiamos teisės). Galimybė įrašyti priežastį (komentarą); • Turi būti galimybė spausdinti kokybės kontrolės rezultatus bei jų (tam tikrų numatytų laiko periodų, pasirinktų kontrolės serijos numerių ir kitų pasirinkimų) statistinius duomenis, grafikus;
29 | Automatinė validacijos galimybė (Angl. Auto-validation) pagal laboratorijoje sukurtas taisykles, atsižvelgiant į (ne mažiau kaip): - referentinius (pamatinius) intervalus; - tyrimo analitines (matavimo) ribas; - pacientų amžių, lytį; - rezultatų nuokrypių (pagal sukurtas taisykles) per numatytą laiko intervalą (angl. delta check) leistinas ribas; - nurodytas kritines (ekstremaliai mažas ar dideles) reikšmes; - hemolizės, lipemijos, bilirubino (icterus) lygį mėginyje; - kokybės kontrolės rezultatus. Galimybė taisykles (vertinimo kriterijus) sukurti kiekvienam tyrimui atskirai.
30 | Saugus nuotolinis prisijungimas techniniam aptarnavimui: turi būti nuotolinio prisijungimo galimybė techninio aptarnavimo specialistui, leidžianti nuotoliniu būdu perduoti informaciją, atlikti prevencinius ir diagnostinius veiksmus. 1) Visos nutolusio valdymo sesijos turi būti koduotos ir apsaugotos ne prasčiau nei “Transport Layer Security (TLS) 1.2” protokolu. 2) Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įgyvendinti B2B VPN (angl. Busness to Busness Virtual Private Network) sujungimą tarp Perkančiosios ir tiekėjo organizacijų. B2B VPN sujungimą turi diegti, konfigūruoti ir palaikyti Tiekėjas. 3) Tiekėjas taip pat turi užtikrinti, kad prie nutolusio valdymo sistemos galėtų prieiti tik tiekėjo autorizuoti darbuotojai iš tiekėjo valdomų ir autorizuotų įrenginių. 4) Tiekėjas turi užtikrinti, kad nutolusio valdymo sistema generuotų įvykių žurnalą. Įvykių žurnalai turi registruoti visas prisijungimo sesijas ir registruoti ne mažiau kaip įrenginio informaciją, vartotojo informaciją ir sesijos pradžios ir pabaigos laikus. 5) Tiekėjas turi užtikrinti, kad visi Sistemos analizatoriai ir kita įranga būtų apsaugoti dedikuota fizine ugniasiene. Fizinė ugniasienė turi būti pateikta, diegiama, konfigūruojama ir prižiūrima tiekėjo. Tiekėjas turi užtikrinti, kad pateikta ugniasienė palaikytų “Client-to-Gateway” ir “Gateway-to-Gateway” IPsec VPN tunelius. Kaip įrodymą tiekėjas turi pateikti įrangos gamintojo dokumentą arba nuorodą.
31 | Siūlomos integruotos (modulinės) sistemos kasdieninės priežiūros įvykdymo trukmė, apimanti operatoriaus darbo laiką yra iki 10 min., o savaitinės priežiūros įvykdymo trukmė, apimanti operatoriaus darbo laiką yra iki 15 min. (būtina pateikti atitikimą gamintojo dokumentacijoje). Garantija ne mažiau kaip 12 mėn. ir pogarantinis aptarnavimas visą sutarties laikotarpį. Aptarnavimą turi atlikti gamintojo įgaliotas inžinierius, turintis tai patvirtinančius sertifikatus.
Įrangos gamintojo pavadinimas, modelis
Įrangos gamybos metai
| Įrangų skaičus |  |  | Vienas (2) įrangos komplektai
Įrangos vertė, EUR be PVM.
Kokybės vertinimo kriterijai ( kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo dokumentai, pagrindžiantys siūlomą reikšmę):
| Pre-analitikos sistema | Mėginių paruošimo sistema: - Mėginių paruošimo sistema turi nuimti (tiek užkemšamus, tiek užsukamus (su sriegiu)) kamštelius nuo mėgintuvėlių. - Mėginių paruošimo sistema turi paruošti 13mm ir 16mm diametro mėgintuvelius. - Mėginių paruošimo sistema turi turėti ir vykdyti mėginių lipemijos, hemolizės, bilirubino (angl. icterus) indeksų nustatymo funkcionalumą ir, jei reikia (vadovaujantis vartotojo nustatytomis taisyklėmis), netinkamus mėginius išrūšiuoti mėginius prie tyrimui netinkamų mėginių. - Mėginių paruošimo sistema įvertina mėginio tūrį ir netinkamo tūrio mėginį išrūšiuoja prie tyrimui netinkamų mėginių. - Mėginių paruošimo sistema įvertina mėginio talpyklos (mėgintuvėlio) tinkamumą pagal užsakytus tyrimus ir netinkamą mėginį išrūšiuoja prie tyrimui netinkamų mėginių. - Mėginių paruošimo sistema įvertina ar mėginys (mėgintuvėlis su geliu) nucentrifuguotas ir netinkamą mėginį išrūšiuoja prie tyrimui netinkamų mėginių. - Mėginių paruošimo sistema turi laisvai konfigūruojamas mėginių įdėjimo ir mėginių išrūšiavimo zonas (laisvai parenkamas stovelio dydis ir vieta sistemoje). - Mėginių paruošimo sistema mėgintuvėlius turi paruošti archyvavimui, t.y. uždengti dangteliu ar kamšteliu ar sandarinimo juosta ar kitokiu būdu/priemone, kuri mažina mėginio garavimą ir mėginio kontaktą su oru ir išrūšiuoti mėgintuvėlius į mėginių archyvo stovelius. Mėgintuvėlio vieta archyvo stovelyje ir archyvo stovelio ID turi būti užregistruota ir persiųsta į tarpinę mėginių valdymo sistemą arba į LIS.
[6 empty] | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas
1.
2.
3.
Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma):
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas |  |  | Perduodama veikla
1.
2.
3.
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (Vardas ir pavardė)