Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Zarasų rajono savivaldybės administracijai

Sėlių a. 22, 32110 Zarasai

PASIŪLYMAS

DĖL SLAUGOS LOVŲ SU ČIUŽINIAIS

____________

(Data)

_______________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjo kodas (jeigu yra) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame 2026 m. ......................d. CVPIS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą patiekia ūkio subjektų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- |

3.* Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus ar specialistus ir ekspertus:

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

* Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

4.** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |

**Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Kas yra laikoma nekonfidencialia informacija yra apibrėžta VPĮ 20 str. 2 d.

- Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Kaina be PVM, Eur | PVM dydis, proc. | PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Slaugos lovos (Nurodyti gamintoją ir modelį) | 28 vnt. |  |  |  |  |
| 2. | Čiužiniai (Nurodyti gamintoją ir modelį) | 18 vnt. |  |  |  |  |
| 3. | Kompresiniai čiužiniai (Nurodyti gamintoją ir modelį) | 10 vnt. |  |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra ................ Eur (skaičiais) ................................... (žodžiais). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro .............................................. Eur.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

- Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir yra tokios:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomo parametro reikšmė Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. (negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“) pildo tiekėjas | Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį: 1. katalogo/ bukleto/ brošiūros/ aprašymo ir pan. puslapio Nr.; 2. puslapyje pažymėti grafiškai nurodant (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Slaugos lovos | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |
| 2.1. | Lovos tipas | Elektrinio valdymo, 4 dalių funkcinė lova. |  |  |
| 2.2. | Čiužinio platforma | 2.2.1 sudaryta iš 4 funkcinių dalių (sekcijų): - galvos-nugaros; - sėdmenų; - šlaunų; - blauzdų. 2.2.2 platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių, metalinių plokščių ar juostų arba kitų lygiaverčių medžiagų, atsparių drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 2.2.3 čiužinio platformos sekcijas galima išimti valymui ir dezinfekcijai. Būtini jų fiksavimo mechanizmai, apsaugantys nuo atsitiktinio iškritimo; 2.2.4 bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne mažesni kaip 200 x 85 cm, bet ne didesnis nei 200 x 98 cm. (matuojamas čiužinio platformos perimetras) |  |  |
| 2.3. | Čiužinio platformos aukščio reguliavimas | 2.3.1 valdoma elektrine pavara; 2.3.2 aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba ne daugiau 40 cm, aukščiausia riba ne mažiau 75 cm. |  |  |
| 2.4. | Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | 2.4.1 valdoma elektrine pavara; 2.4.2. maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 60º. |  |  |
| 2.5. | Šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | 2.5.1 valdoma elektrine pavara; 2.5.2. maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 30º. |  |  |
| 2.6. | Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas (paciento blauzdų bei pėdų pakėlimas/nuleidimas, esant pakeltai šlaunų sekcijai, nekeičiant šlaunų sekcijos padėties) | 2.6.1 valdoma elektrine pavara arba mechaniniu būdu; 2.6.2 maksimalus pakėlimo kampas ne mažesnis kaip 20°. |  |  |
| 2.7. | Trendelenburgo/atvirkštinės Trendelenburgo pozicijų reguliavimas | 2.7.1 valdoma elektrine pavara; 2.7.2 maksimalūs lovos pavertimo į Trendelenburgo/atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai ne mažesni kaip 12°/12°. |  |  |
| 2.8. | Sekcijų automatinio regreso funkcija | Suminis poslinkis į kojūgalio ir į galvūgalio puses ne mažiau kaip 16 cm. |  |  |
| 2.9. | Rankenos mechaniniam galvos-nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu | 2.9.1 sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių; 2.9.2 palenkus rankeną nugaros sekcija negali laisvai kristi žemyn. |  |  |
| 2.10 | Apsauga nuo elektros tinkle įtampos svyravimų | Integruota baterija. |  |  |
| 2.11. | Valdymo pultas | 2.11.1 valdymo pultas Nr. 1: - Rankinis pultelis, pakabinamas ant lovos šono; - Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, autokontūrą; - Su specialiu kištuku - pultą galima atjungti/prijungti be jokių instrumentų. Pulto pajungimo lizdai turi būti įmontuoti abiejuose lovos šonuose arba turi būti galimybė lizdo montavimo vietą (kuriame lovos šone) perkančiajai organizacijai pasirinkti užsakymo metu. - Su pultelio aktyvavimo mygtuku. |  |  |
|  |  | - valdymo pultas Nr. 2: - Skirtas medicinos personalui; - Integruotas lovos kojūgalyje arba pakabinamas ant lovos kojūgalio. - Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti kardiologinės kėdės poziciją, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą; - Pultas turi funkcijas lovos sekcijų padėties keitimui į ne mažiau kaip 3 užprogramuotas pozicijas, operatyviai nustatomas vieno-dviejų mygtukų paspaudimu; - Pulto pagalba galima „užrakinti“ rankinį pultelį (valdymo pultą Nr. 1); - Pultas turi apsaugą nuo netyčinio juo valdomų funkcijų įjungimo (pvz., yra atskiras pulto aktyvavimo mygtukas ar pan.); - Pultas turi techninį sprendinį greitam lovos padėties keitimo į užprogramuotas pozicijas sustabdymui. |  |  |
| 2.12. | Šoniniai apsauginiai rėmai | - pagaminti iš plastiko, metalo arba jiems lygiaverčių medžiagų, atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; - vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 75-100 % lovos ilgio ir yra sudarytas iš 2-3 atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių arba iš 3 dalių, iš kurių dvi atskirai nuleidžiamos/pakeliamos, o trečia (kojūgalyje) pagal poreikį uždedama/nuimama; - apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo); - pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) ne mažiau 35 cm; 2.12.5. nuleidus lovą į žemiausią padėtį, nuleistas lovos šoninis apsauginis rėmas negali liesti grindų dangos. |  |  |
| 2.13. | Lovos galai | - pagaminti iš plastiko, metalo arba lygiaverčių medžiagų, užapvalintais kampais (dėl saugumo); - nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių; 2.13.3 su apsauga nuo atsitiktinio ištraukimo/nuėmimo. |  |  |
| 2.14. | Apsauginiai bamperiai | Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose. |  |  |
| 2.15. | Lovos važiuoklė | - su 4 ratukais, kurių skersmuo ne mažiau 150 mm; - su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema; - stabdžių sistema ne mažiau kaip trijų padėčių: - visi ratukai užblokuoti; - visi ratukai laisvai sukiojasi; vienas arba du ratukai fiksuoti važiavimui į priekį (nesisukiojantys). |  |  |
| 2.16. | Lovos elektriniai varikliai | Su apsauga nuo perkrovimo. |  |  |
| 2.17. | Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas | Ne didesni kaip 220 x 100 cm. Perkančioji organizacija išorinius matmenis nurodo pagal savo poreikius, įvertinusi esamų durų į palatas plotį. |  |  |
| 2.18. | Lovos svoris (be priedų) | Ne daugiau 160 kg. |  |  |
| 2.19. | Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė | Ne mažiau 250 kg. |  |  |
| 2.20. | Lovos atitikimas LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimams | Būtinas (kartu su pasiūlymo dokumentais privaloma pateikti atitikties sertifikato, patvirtinančio, kad siūlomos lovos yra pagamintos laikantis LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimų, kopiją). |  |  |
| 21.1 | Lovos priedai ir konstrukciniai elementai | 2.21.1 infuzinis stovas - tinkantis siūlomo modelio lovai. 2.21.2 pasikėlimo kartis su rankena - tinkanti siūlomo modelio lovai, 1 komplektas. 2.21.3 paciento fiksavimo diržų tvirtinimo vietos - ne mažiau 6 vnt. kilpų arba lygiaverčių konstrukcinių elementų, fiksuotų prie lovos rėmo arba integruotų čiužinio platformoje. 2.21.4 šoniniai bėgeliai - pritvirtinti prie lovos šoninio rėmo (gali būti komplektuojami su kabliukais). |  |  |
| 3. | Čiužiniai (18 vnt.) | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |  |
| 3.1. | Čiužinio kompozicija | Dvipusio naudojimo 100% poliesteris arba jam lygiavertė medžiaga. |  |  |
| 3.2. | Paskirtis | Pragulų profilaktikai esant vidutinio ir aukšto lygio pragulų atsiradimo rizikai. |  |  |
| 3.3. | Matmenys | Atitinkantis funkcinės lovos čiužinio dalies matmenis. |  |  |
| 3.4. | Čiužinio medžiagos tankis | Ne mažiau 40kg/m3 |  |  |
| 3.5. | Paciento apsauga nuo iškritimo | Čiužiniai kraštai sustiprinti. |  |  |
| 3.6. | Čiužinio užvalkalo audinys | • 100% poliesteris arba jam lygiavertė medžiaga • Danga – 100% poliuretanas (PU) arba jam lygiavertė medžiaga |  |  |
| 3.7. | Užvalkalas | • Antialerginis • Apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo • Laidus orui • Nelaidus vandeniui ir kūno skysčiams |  |  |
| 3.8. | Užvalkalas | Dengia čiužinį iš visų pusių. Užvalkalo kampai sustiprinti papildomomis siūlėmis. |  |  |
| 3.9. | Užvalkalas su užtrauktuku | Užtrauktukas uždengiamas apsauginiu atvartu, apsaugančiu nuo skysčių prasiskverbimo užtrauktuko vietoje. |  |  |
| 3.11. | Užvalkalo pralaidumas orui | Pralaidus orui. |  |  |
| 3.12. | Užvalkalo priežiūra | Dezinfekuojamas įprastinėmis priemonėmis, skalbiamas iki +70°C, galima džiovinti džiovyklėje. |  |  |
| 3.15. | CE ženklinimas | Kartu su pasiūlymu pateikiama EB deklaracijos arba CE sertifikato kopija. |  |  |
| 3.16. | Atitikimas standartams | • LST EN 597-1:2016 arba lygiaverčiam standartui • LST EN 597-2: arba lygiaverčiam standartui • LST EN 12182:2012 arba lygiaverčiam standartui • LST EN 60601-1:2007 arba lygiaverčiam standartui • LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčiam standartui • LST EN ISO 10993-1:2018 arba lygiaverčiam standartui • LST EN ISO 10993-5:2009 arba lygiaverčiam standartui • LST EN ISO 10993-10:2013 arba lygiaverčiam standartui • LST EN ISO 1041:2008+A1:2014 arba lygiaverčiam standartui • LST EN ISO 15223-1:2016 arba lygiaverčiam standartui |  |  |
| 4. | Čiužiniai kompresiniai (10 vnt.) | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |  |
| 4.1 | Paskirtis | 4.1.1 pripučiamas antipragulinis čiužinys, veikiantis cikliškai besikeičiančio oro slėgio čiužinio kamerose/celėse principu, skirtas pragulų susidarymo prevencijai bei I-III stadijos pragulų gydymui; 4.1.2 skirtas naudoti vietoj paprasto čiužinio (dedamas ant funkcinės lovos čiužinio pagrindo). |  |  |
| 4.2. | Reikalavimai čiužiniui | Sudarytas iš ≥ 20 skersinių celių, iš kurių ≥ 18 celių dinaminės - cikliškai keičiamo slėgio (gali būti siūlomas taip pat ir dvisluoksnis pripučiamas čiužinys, kurio apatiniame sluoksnyje, atliekančiame čiužinio pagrindo funkciją, palaikomas pastovus oro slėgis; čiužinyje gali būti įkomponuotos papildomos išilginės celės ar kitokie konstrukciniai elementai, skirti paciento kūno padėties stabilizavimui). |  |  |
| 4.3. | Slėgio čiužinio celėse valdymo režimai | 4.3.1 kintamo slėgio režimas - cikliškai besikeičiančio slėgio dinaminėse čiužinio celėse terapija, su galimybe vartotojui valdymo įrenginio pagalba keisti čiužinio standumą (pacientų komforto užtikrinimui, atsižvelgiant į jų kūno masę); 4.3.2 maksimalaus statinio slėgio režimas - visose čiužinio celėse tam tikrą laiką palaikomas maksimalus slėgis; 4.3.3 statinio slėgio režimas – visose čiužinio celėse slėgis suvienodinamas. |  |  |
| 4.4. | Ciklo trukmė | Fiksuota 10-16 min. intervale arba reguliuojama, su galimybe vartotojui pasirinkti bent vieną parametro vertę, patenkančią į nurodytą intervalą arba lygiavertė pagal funkcionalumą. |  |  |
| 4.5. | Transportavimo režimas | Būtina galimybė transportuoti pacientą, pripūstą čiužinį atjungus nuo valdymo įrenginio arba valdymo įrenginys turi būti su integruota vidine baterija (automatiškai įkraunama, įrenginį prijungus prie elektros tinklo), užtikrinančia valdymo įrenginio veikimą transportavimo metu. |  |  |
| 4.6. | CPR funkcija (greitas oro išleidimas iš čiužinio paciento gaivinimo atveju) | Čiužinys turi CPR arba lygiavertę funkciją. |  |  |
| 4.7. | Gamintojo numatyta maksimali čiužinio apkrova (maksimalus paciento svoris) | Ne mažiau 250 kg. |  |  |
| 4.8. | Čiužinio išmatavimai (ilgis x plotis) | Atitinkantis funkcinės lovos čiužinio dalies matmenis. |  |  |
| 4.9. | Čiužinio aukštis | Ne mažiau kaip 17 cm, be ne daugiau kaip 24 cm. |  |  |
| 4.10. | Čiužinio apvalkalas | 4.10.1 pralaidus orui; 4.10.2 nepralaidus vandeniui; 4.10.3 su užtrauktuku ne mažiau kaip dviejuose čiužinio kraštuose; 4.10.4 užtrauktukas uždengtas apsauginiu atvartu. |  |  |
| 4.11. | Valdymo įrenginys | 4.11.1 maitinamas iš 230V, 50Hz elektros tinklo; 4.11.2 su integruotu kompresoriumi oro slėgio čiužinyje keitimui; 4.11.3 su vizualinių ir garsinių aliarmų sistema; 4.11.4 su pakabinimo mechanizmu (įrenginį galima kabinti ant lovos). |  |  |
| 4.12. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 4.12.1 naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 4.12.2 serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |  |
| 4.13. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymo dokumentais privaloma pateikti lovos ir čiužinio žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas). |  |  |

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant išlaidas teikiant sąskaitą per informacinę sistemą „SABIS“, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. |  | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | EBVPD |  | ... |
| ... |  | ... |  | ... |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |