Pirkimo sąlygų

1  priedas „Techninė specifikacija“

Techninė specifikacija

Didelio intensyvumo lazerio sistema su skenavimo funkcija - 1 komplektas.

1. Pirkimo objektas.

Perkančioji organizacija planuoja įsigyti didelio intensyvumo lazerio sistemą su skenavimo funkcija - 1 (vieną)  komplektą (toliau- prekė (-ių), vykdant projektą „Sveikatos centrų sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimas Šiaulių miesto savivaldybėje, Nr. 09-022-P-0015)“. Finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos fondų lėšos.

2. Bendrieji reikalavimai.

2.1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinta („renew“, „refurbished“, „remarketed“) įranga neleidžiama.

2.2. Siūloma Prekė turi atitikti:

● 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) reikalavimus;

● Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, taikomus medicinos priemonėms.

2.3. Prekė turi būti paženklinta CE ženklu.

2.4. Visos techninėje specifikacijoje nurodytos nuorodos į standartus, parametrus, funkcinius sprendimus, tipus ar technologijas turi būti suprantamos kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5. Jei tiekėjas siūlo lygiavertį sprendimą, jis turi pateikti dokumentus, kurie aiškiai pagrįstų, kad siūlomos Prekės parametrai yra lygiaverčiai arba viršija techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus

3. Dokumentai, pateikiami kartu su pasiūlymu:

3.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti:

● ES atitikties deklaraciją (angl. EU Declaration of Conformity) arba lygiaverčius dokumentus patvirtinančius, kad siūloma Prekė atitinka 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos originalo kalba (bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) pateiktas dokumentas turi būti pateikiamas su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą).

● CE ženklinimą patvirtinančius dokumentus;

● gamintojo techninę dokumentaciją (katalogą, brošiūrą, techninį aprašymą arba kitą gamintojo dokumentą), patvirtinančią siūlomos įrangos atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.

3.2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos Prekės parametrų atitiktį pagrindžiančius Prekės gamintojo (toliau – gamintojas) dokumentus: katalogą ar brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame aiškiai pateikta informacija, patvirtinanti siūlomos Prekės atitiktį pirkimo objekto reikalavimams (pvz., produkto iliustracija ar aprašymas ar kataloginis numeris ar gamintojo patvirtinimas ar kita informacija).

Tiekėjas privalo aiškiai nurodyti dokumento vietą, kurioje pagrindžiamas techninėje specifikacijoje nustatytų parametrų atitikimas.

Jeigu parametrų atitiktį pagrindžiantys dokumentai pateikiami ne lietuvių kalba, kartu turi būti pateikti jų vertimai į lietuvių kalbą. Tais atvejais, kai dokumentų originalo kalba yra anglų kalba, vertimų kartu su pasiūlymu pateikti neprivaloma, tačiau jie turi būti pateikti perkančiajai organizacijai pareikalavus per 5 darbo dienas. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

3.3. Jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos Prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (Prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

3.4. Laisvos formos deklaracija dėl žaliojo pirkimo kriterijų išpildymo.

4. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti dokumentus: Prekių perdavimo-priėmimo aktas,  Prekių instaliavimo aktas, įrangos naudojimo, techninės priežiūros instrukcija lietuvių  kalba, saugos instrukcija, kad būtų užtikrintas tinkamas Prekių naudojimas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas Prekių gamintojo dokumentacijoje ir Sutarties prieduose.

5. Lygiavertiškumo vertinimas:

5.1. Vertinant lygiavertiškumą bus atsižvelgiama į:

● klinikinį ir terapinį funkcionalumą;

● saugos funkcijas;

● sistemos suderinamumą;

5.2. Tiekėjas turi pagrįsti siūlomo sprendimo lygiavertiškumą techniniais dokumentais.

5.3. Jei naudojami kitokie matavimo metodai ar parametrai, tiekėjas turi pateikti paaiškinimą dėl parametrų palyginamumo.

6. Techninėje specifikacijoje nurodytos ribinės reikšmės („ne mažiau“, „ne daugiau“, „nuo... iki“) apima ir lygias reikšmes.

7.  Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatytos Prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, Prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos Prekės paso užpildymas (jei toks reikalingas).

Perkančiosios organizacijos personalo mokymai ne mažiau 2 darbuotojų, mokymo trukmė- ne mažiau kaip 4 val., jų darbo vietoje, per 5 darbo dienas nuo instaliavimo datos. Mokymai turi apimti saugų naudojimą, pagrindines terapines funkcijas, kasdienę priežiūrą, saugos reikalavimus.

Prekės turi būti komplektuojamos su visais reikalingais tvirtinimo elementais, laidais, kabeliais, jungtimis ir kitomis sudedamosiomis dalimis, reikalingomis sujungti visus sistemos vidinius ir komutavimo įrenginius, reikalingus užtikrinant pilną ir taisyklingą prietaisų veikimą.

8. Garantinio aptarnavimo  ir priežiūros sąlygos:

8.1. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Papildomas garantinis laikotarpis vertinamas ekonominio naudingumo balais.

8.2. Garantija turi apimti visas Prekės sudedamąsias dalis, programinę įrangą, priedus, skenavimo sistemą.

8.3. Reagavimo į gedimą terminas: Tiekėjas privalo užregistruoti pranešimą ir raštu (el. paštu) pateikti atsakymą ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos.

8.4. Remonto terminas: Gedimai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

8.5. Pakaitinis įrenginys: Jei Prekės remontas trunka ilgiau nei 5 darbo dienas, tiekėjas privalo ne vėliau kaip 6-ąją darbo dieną savo lėšomis pristatyti ir instaliuoti lygiaverčių parametrų pakaitinę įrangą arba funkcionaliai lygiavertę alternatyvą, užtikrinančią nepertraukiamą paslaugų teikimą.

8.6. Garantijos pratęsimas: Garantinis laikotarpis pratęsiamas tokiam kalendorinių dienų skaičiui, kiek laiko Prekės nebuvo galima naudotis dėl gedimo.

8.7. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo savo lėšomis atlikti visas gamintojo numatytas technines patikras ir kalibravimus (ne rečiau kaip 1 kartą per metus).

8.8. Garantiniu laikotarpiu programinės įrangos atnaujinimai turi būti teikiami nemokamai.

8.9. Tiekėjas turi užtikrinti atsarginių dalių tiekimo galimybę ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio pabaigos.

9.  Perkamoms Prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“.

Siekiant užtikrinti žaliojo pirkimo reikalavimų kriterijų tiekėjas turi užtikrinti: garantiniu laikotarpiu visi gamintojo išleisti programinės įrangos (firmware) atnaujinimai turi būti diegiami nemokamai, taip pat tiekėjas užtikrina galimybę įsigyti siūlomos Prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis garantiniu laikotarpiu ir ne trumpiau kaip 5 (penkis) metus nuo Prekės garantinio laikotarpio pabaigos. Atitiktį šiam kriterijui tiekėjas patvirtina kartu su pasiūlymu pateikdamas tiekėjo pasirašytą deklaraciją (Laisvos formos deklaraciją dėl žaliojo pirkimo kriterijų išpildymo). Gamintojo oficialūs patvirtinimai ar paslaugų teikimo vadovai (Service Manual) gali būti pateikiami kaip papildomas įrodymas, tačiau jų nepateikimas pasiūlymo teikimo stadijoje nėra pagrindas atmesti tiekėjo pasiūlymą, jei tiekėjas prisiima šiuos įsipareigojimus pasirašydamas pasiūlymą.

_____________

DIDELIO INTENSYVUMO LAZERIO SISTEMOS SU SKENAVIMO FUNKCIJA

TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Įrenginio tipas | Didelio intensyvumo lazerio terapijos sistema, skirta fizioterapijai, skausmo terapijai arba biostimuliacijai. |
| 2. | Lazerio technologija | Diodinė arba lygiavertė lazerio technologija |
| 3. | Bangų ilgiai | Ne mažiau kaip 2 skirtingi bangų ilgiai |
| 4. | Bangų ilgių diapazonas | Bent vienas bangos ilgis turi būti skirtas gilesnio poveikio terapijai arba lygiaverčiam terapiniam funkcionalumui |
| 5. | Išėjimo galia | Reguliuojama vidutinė išėjimo galia – ne mažesnė kaip 15 W |
| 6. | Emisijos režimai | Nuolatinis ir impulsinis režimai |
| 7. | Impulsinio režimo dažnis | Ne mažesnis kaip 10 000 Hz arba lygiavertį funkcionalumą užtikrinantis sprendimas |
| 8. | Valdymas | Jutiklinis ekranas arba lygiavertė valdymo sistema |
| 9. | Programinė įranga | Integruotos terapinės programos arba galimybė kurti individualines programas |
| 10. | Skenavimo funkcija | Automatinė arba pusiau automatinė skenavimo funkcija arba kitas lygiavertis sprendimas |
| 11. | Skenavimo valdymas | Skenavimo sistema turi būti integruota arba suderinama su pagrindine sistema arba kitas lygiavertis sprendimas |
| 12. | Aplikatoriaus laikiklis | Mechaninis, reguliuojamas arba lygiavertis sprendimas |
| 13. | Maitinimas / Stabilumas | AC 220-240V, 50/60 Hz arba lygiavertis |
| 14. | Mobilumas | Vežimėlis arba mobilus sprendimas saugiam įrangos naudojimui |
| 15. | Saugos funkcijos | Avarinis stabdymas ir apsauginės priemonės naudotojui |
| 16. | Temperatūros kontrolė. | Temperatūros stebėjimo funkcija arba kita saugaus terapinio naudojimo užtikrinimo priemonė. |
| 17. | Komplektacija | Ne mažiau kaip 2 (dveji) apsauginiai akiniai ir visi būtini naudojimo priedai |
| 18. | Sertifikavimas | Medicinos priemonė turi atitikti ES medicinos prietaisų reglamentą (MDR) ir paženklinta CE ženklu. |

__________