Pastaba. Melsva spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

Pirkimo sąlygų 1 priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

# RADIODAŽNUMINIO POVEIKIO GENERATORIAUS SISTEMA SU PRIEDAIS (Nr. 11209)

# 2026-  -

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |

Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius)  (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.):

| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| --- | --- |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS;.

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Pirkimo objektas – radiodažnuminio poveikio generatorius neurochirurginėms ir skausmo gydymo procedūroms (toliau – Įranga) kartu su jo eksploatacijai reikalingais priedais (toliau – Vienkartinės priemonės) (toliau Įranga ir Vienkartinės priemonės kartu - prekės). Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

2.2. Visos prekės turi būti pažymėtos atitikties ženklu „CE“ ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

2.3.  Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

2.4. Kartu su Įranga pateikiama dokumentacija: Įrangos ir jos priedų naudojimo instrukcija ir valymo, dezinfekcijos dokumentai lietuvių ir originalo kalbomis.

2.5. Siūloma Įranga turi būti nauja (Įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos (remarketing) įrangos.

2.6.  Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo pateiktuose dokumentuose nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti Prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų.

2.7.  Siūlomas radiodažnuminio poveikio generatorius su nuotoliniu valdymo pultu ar kojiniu jungikliu turi būti dezinfekuojami rankiniu būdu naudojant vidutinio lygio chemines dezinfekcines priemones (ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus). Daugkartinio naudojimo resterilizauojami elektrodai turi būti dezinfekuojami automatinėse plautuvėse ne žemesnėje nei 90° C temperatūroje ir (ar) gali būti dezinfekuojami rankiniu būdu naudojant vidutinio lygio chemines dezinfekcines priemones (ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus), turi turėti galimybę būti sterilizuojami garų ir (ar) žemos temperatūros formaldehido mišiniu. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcijos ir valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo dokumentai lietuvių ir originalo kalbomis.

2.8. Sterilių Vienkartinių priemonių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo Vienkartinių priemonių pristatymo perkančiajai organizacijai dienos. Ant sterilių pakuočių turi būti matoma informacija, kaip reikalaujama  Europos parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (viena iš jų pagaminimo metai ir mėnuo; aiški nuoroda į laiko terminą ar iki kada priemonė gali būti naudojama saugiai).

2.9. Minimalus privalomas Įrangai (visoms jo sudedamosios dalims) suteikiamas garantinis terminas - 36 mėn.

2.10. Tiekėjo siūlomos prekės (su siūloma komplektacija) privalo užtikrinti visų techninėje specifikacijoje nurodytų parametrų pasiekimą.

2.11. Prekės perkamos naudoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu, siekiant saugiai ir kokybiškai teikti paslaugas perkančiosios organizacijos patalpose, todėl prekės turi būti pritaikytos naudoti įprastinėmis sąlygomis esamoje perkančiosios organizacijos infrastruktūroje.

3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:

| Eilės Nr. | Reikalaujami parametrai (techninė specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos prekės techninės charakteristikos | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą tiekėjo pateiktoje gamintojo techninėje dokumentacijoje (psl., Nr.) (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Radiodažnuminio poveikio (RF) generatorius neurochirurginėms ir skausmo gydymo procedūroms |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Radiodažnuminio poveikio generatorius, skirtas minimaliai invazinėms neurochirurginėms ir skausmo gydymo procedūroms, naudojant radiodažnuminę termoabliaciją ir pulsinę radiodažnuminę stimuliaciją (PRF). |  |  |
| 2. | Bendros sistemos savybės. |  |  |  |
| 2.1. | Sistema turi turėti: | 2.1.1. radiodažnuminio poveikio generatorių; 2.1.2. ne mažiau kaip 4 nepriklausomus kanalus; 2.1.3. galimybę dirbti monopoliariniu ir bipoliariniu režimu; 2.1.4. integruotą temperatūros kontrolę procedūros metu; 2.1.5. integruotą impedanso matavimo funkciją; 2.1.6. galimybę atlikti sensorinę ir motorinę nervų stimuliaciją; Tiekėjas turi sudaryti galimybę pasirinkti kaniulių, skirtų lėtinio skausmo gydymui, galiuko tipą ir aktyvios (neizoliuotos) dalies ilgį užsakymo metu. |  |  |
| 2.2. | ### Veikimo režimai | Sistema turi turėti šiuos veikimo režimus: 2.2.1. pastovios radiodažnuminės termoabliacijos režimą; 2.2.2. pulsinės radiodažnuminės stimuliacijos režimą (PRF); 2.2.3. nervų lokalizacijos režimą naudojant sensorinę stimuliaciją; 2.2.4. nervų lokalizacijos režimą naudojant motorinę stimuliaciją. |  |  |
| 2.3. | ### Valdymas ir kontrolė | Sistema turi turėti: 2.3.1. nuotolinio valdymo pultą ar kojinį jungiklį, leidžiantį procedūros metu valdyti pagrindines generatoriaus funkcijas sterilią darbo eigą atitinkančiu būdu; 2.3.2. vartotojo sąsają su procedūros parametrų stebėjimu; 2.3.3. stebėjimas temperatūros ir impedanso realiuoju laiku ; |  |  |
| 2.4. | Įrangos komplektacija | Sistema turi būti tiekiama su: 2.4.1. radiodažnuminio poveikio generatoriumi – 1 vnt.; 2.4.2. nuotolinio valdymo pultu ir/ar kojiniu jungikliu, leidžiančiais procedūros metu valdyti pagrindines generatoriaus funkcijas sterilią darbo eigą atitinkančiu būdu - 1 vnt. 2.4.3. daugkartinio naudojimo resterilizuojamais elektrodais stereotaktinėms procedūroms - 2 vnt. 2.4.4. daugkartinio naudojimo elektrodais, skirtais lėtinio skausmo gydymui: 2.4.4.1. 45-55 mm ilgio - 1vnt.; 2.4.4.2. 95-105 mm ilgio - 2 vnt.; 2.4.4.3. 145-155 mm ilgio - 2 vnt. 2.4.5. jungiamaisiais kabeliais ir laidais. |  |  |
| 2.5. | Vienkartinės priemonės, įsigyjamos pagal poreikį | 2.5.1. vienkartinės sterilios kaniulės (suderinamos su 2.4 p. daugkartinio naudojimo elektrodais, skirtais lėtinio skausmo gydymui): 2. 5.1.1. 45-55 mm ilgio – 30 vnt.; 2. 5.1.2. 95-105 mm ilgio - 90 vnt.; 2.5.1.3. 145-155 mm ilgio - 30 vnt.; 2.5.2. sterilus paciento neutralus elektrodas - 150 vnt. (supakuoti po 1 vnt.) |  |  |

1 lentelė. Tiekėjo siūloma Įrangos kaina:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojas, šalis, siūlomos prekės kodas/modelis | Kiekis | Mato vieneto kaina EUR, be PVM | PVM tarifas, proc. | Kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Radiodažnuminio poveikio generatoriaus sistema |  | 1 kompl. |  |  |  |
| PVM suma, EUR |  |  |  |  |  |  |
| Kaina, Eur su PVM* |  |  |  |  |  |  |
| Įrangai suteikiama garantija, mėnesiais |  |  |  |  |  |  |
| *Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo. 2 lentelė. Tiekėjo siūloma Vienkartinių priemonių kaina : |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Numatomas maksimalus kiekis, vnt. | Mato vieneto kaina eurais be PVM | PVM tarifas (proc.) | Suma, Eur be PVM |
| 1. | Vienkartinės kaniulės (suderinamomis su daugkartinio naudojimo elektrodais, skirtais lėtinio skausmo gydymui): |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 45-55mm ilgio |  | 30 |  |  |  |
| 1.2. | 95-105mm ilgio |  | 90 |  |  |  |
| 1.3. | 145-155mm ilgio |  | 30 |  |  |  |
| 2. | Paciento neutralus elektrodas |  | 150 |  |  |  |
| Suma, EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, EUR: |  |  |  |  |  |  |
| Suma, EUR su PVM*: |  |  |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Pasiūlymo kainos lentelė tiekėjų pasiūlymų palyginimui Nr. 3 (Pasiūlymo kainos lentelė Nr. 1 + Pasiūlymo kainos lentelė Nr. 2 nurodytų kainų suma.

| Bendra pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainų lentelėse Nr. 1 ir 2 nurodytų kainų suma), Eur Be PVM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PVM tarifas, % |  | PVM suma, Eur |  |
| Bendra pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kainų lentelėse Nr. 1 ir 2 nurodytų kainų suma), Eur su PVM** |  |  |  |

**Pasiūlymo palyginamoji kaina nėra Perkančiosios organizacijos įsipareigojimas Paslaugos teikėjui, laimėjusiam pirkimą, sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo metu ir bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui.

| Pasiūlymo priedai: Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokumento pavadinimas |  | Lapų skaičius |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  |  |  |  |  |  |  |
| Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtiekėjo pavadinimas |  | Subtiekėjo kodas |  |  |  | Perduodama veikla ir šios veiklos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (% ir Eur) |  |  |  |  |  |  |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |